Konkurso sąlygų aprašo

6 priedas

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTINĖS SISTEMOS (ECHOSKOPAS) ENDOKRINOLOGIJAI SU ENDOKAVITALINIU, KONVEKCINIU IR DVIEM LINIJINIAIS DAVIKLIAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | ........................... (įrašyti) | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas, | 1. Echoskopas [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Linijinis daviklis, | 2. Linijinis daviklis [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Konveksinis daviklis | 3. Konveksinis daviklis [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Vaginalinis daviklis | 4. Vaginalinis daviklis [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Reikalavimai echoskopui |  |  |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Akušeriniams ir ginekologiniams tyrimams atlikti | 1. Akušeriniams ir ginekologiniams tyrimams atlikti [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Abdominaliniams tyrimams atlikti | 2. Abdominaliniams tyrimams atlikti [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Smulkių dalių ir paviršiniams (Endokrinologiniams) tyrimams atlikti. | 3. Smulkių dalių ir paviršiniams (Endokrinologiniams) tyrimams atlikti. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Urologiniams tyrimams atlikti | 4. Urologiniams tyrimams atlikti [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3.2 | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos, | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos, [nurodyti technologiją] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm, | 2. Ekrano įstrižainė [nurodyti skaičių] cm, | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, | 3. Skiriamoji geba [nurodyti skaičių] taškų, | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės 2. Su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, | 1.[nurodyti skaičių] cm ekrano įstrižainės 2. Su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu [nurodyti technologiją], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. | 3. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane [nurodyti technologiją]. | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | 4. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje [nurodyti technologiją]. | ........................... (įrašyti) |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas[nurodyti skaičių] cm | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ±45° | 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus [nurodyti skaičių]° | ........................... (įrašyti) |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | Aktyvios jungtys davikliams [nurodyti skaičių] | ........................... (įrašyti) |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės [nurodyti technologiją]. | ........................... (įrašyti) |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis [nurodyti skaičių] cm | ........................... (įrašyti) |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. | Maksimali kadrų juostos atmintis [nurodyti talpą] | ........................... (įrašyti) |
| 3.10 | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. | Kadrų dažnis doplerio režime [nurodyti skaičių] kadrų/sek. | ........................... (įrašyti) |
| 3.11 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose [nurodyti skaičių] kHz | ........................... (įrašyti) |
| 3.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) [nurodyti diapazoną] MHz | ........................... (įrašyti) |
| 3.13 | Skenavimo režimai | 1. 2D, | 1. 2D [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas, | 2. Trapecinis vaizdavimas, [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris, | 3. Spalvinis dopleris [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Galios dopleris, | 4. Galios dopleris [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 5. Audinių dopleris, | 5. Audinių dopleris [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris, | 6. Pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais | 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai | 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3.14 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, | 1.[nurodyti skaičių] pilkumo skalės lygių, | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | 2. [nurodyti skaičių] dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M, | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius [nurodyti skaičių] M, |  |
|  |  | 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija; | 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija [nurodyti technologiją]; | ........................... (įrašyti) |
| 3.15 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose; | 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; | 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; | 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
| 3.16 | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2)[nurodyti funkcionalumą], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas, | 2. Tripleksinis režimas [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 3.17 | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike; | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Automatiniai akušeriniai matavimai: FL; BPD; AC; HC; | 2. Automatiniai akušeriniai matavimai: FL; BPD; AC; HC [nurodyti matavimus]; | ........................... (įrašyti) |
| 3.18 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 3.19 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, | 1. [nurodyti skaičių] GB talpos vidinis diskas, | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais [nurodyti technologiją], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės [nurodyti technologiją]): | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3.1 Send (arba Store), | 3.1 Send (arba Store) [nurodyti taip/ne], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3.2 Print, | 3.2 Print [nurodyti taip/ne], |  |
|  |  | 3.3 Worklist. | 3.3 Worklist [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 3.20 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu [nurodyti technologiją] | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz, | 1. Dažnio diapazonas [nurodyti skaičių] MHz, | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 960 | 2. Elementų skaičius [nurodyti skaičių] | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm | 3. Apžvalgos laukas [nurodyti skaičių] mm |  |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija [nurodyti technologiją] | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, | 1. Dažnio diapazonas [nurodyti skaičių] MHz, | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, | 2. Elementų skaičius [nurodyti skaičių], | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Apžiūros kampas ≥ 70° | 3. Apžiūros kampas [nurodyti skaičių]° | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija [nurodyti technologiją] | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Reikalavimai vaginaliniam davikliui | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 9.9 MHz; | 1. 1. Dažnio diapazonas [nurodyti skaičių] MHz; | ........................... (įrašyti) |
|  |  | - Elementų skaičius ≥ 128; | 2. 2. Elementų skaičius [nurodyti skaičių]; | ........................... (įrašyti) |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas > 160°; | 3. Apžvalgos laukas [nurodyti skaičių]°; | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Reikalavimai žemo dažnio linijiniam davikliui | Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 12 MHz; | Dažnio diapazonas [nurodyti skaičių] MHz; | ........................... (įrašyti) |
| 8. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti: 1. Nauja ir nenaudota; 2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Įranga yra: 1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne]; 2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Ultragarsinio gelio šildytuvas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_________________________________