Konkurso sąlygų aprašo

7 priedas

ECHOSKOPAS ULTRAGARSINIAMS TYRIMAMS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai – pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Echoskopas ultragarsiniams, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Paskirtis (taikymo sritys) | Echoskopas ultragarsiniams, skirtas abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, MSK tyrimams | Echoskopas ultragarsiniams, skirtas abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, MSK tyrimams: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | Vaizdo monitorius: - LED, HDU (arba lygiavertės technologijos) [nurodyti konkrečiai]; - Ekrano įstrižainė: [nurodyti konkrečiai cm]; - Skiriamoji geba [nurodyti konkrečiai] vaizdo elementų ; - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 30 cm ekrano įstrižainės - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane - Skaitmeninė klaviatūra | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius: - [nurodyti konkrečiai cm] ekrano įstrižainės; - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane [nurodyti konkrečiai]; - Skaitmeninė klaviatūra [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ne mažiau 30°; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm | Sistemos valdymo pultas: - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas [nurodyti konkrečiai ° ]; - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas: [nurodyti konkrečiai cm] | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius [nurodyti konkrečiai] | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui: DisplayPort arba HDMI: [nurodyti konkrečiai] | ........................... (įrašyti) |
| 8. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis: [nurodyti konkrečiai cm]; | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. | Maksimali kadrų juostos atmintis: [nurodyti konkrečiai] kadrų arba [nurodyti konkrečiai] GB arba [nurodyti konkrečiai] s | ........................... (įrašyti) |
| 10. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): [nurodyti konkrečiai MHz] | ........................... (įrašyti) |
| 11. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais | Skenavimo režimai: - 2D, M [nurodyti taip/ne]; - Trapecinis vaizdavimas [nurodyti taip/ne]; - Spalvinis dopleris [nurodyti taip/ne]; - Galios dopleris [nurodyti taip/ne]; - Audinių dopleris [nurodyti taip/ne]; - Pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne]; - HPRF pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne]; - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija [nurodyti taip/ne]; - Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai [nurodyti taip/ne]; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |
| 12.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. . ≥ 372 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8,2 M; 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | 2D režimas: - [nurodyti konkrečiai] skalės lygius; - [nurodyti konkrečiai] dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); - Skaitmeninių kanalų skaičius [nurodyti konkrečiai] M: - Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas [nurodyti taip/ne]; - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 12.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime; | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose: - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose [nurodyti taip/ne]; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike [nurodyti taip/ne]; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime [nurodyti taip/ne]; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 13. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; | Specialūs skenavimo režimai: - "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities [nurodyti taip/ne]; - Tripleksinis režimas [nurodyti taip/ne]; - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas [nurodyti taip/ne]; - Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais [nurodyti taip/ne]; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 14. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas [nurodyti taip/ne]; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas [nurodyti taip/ne]; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 15. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve 4. Duomenų perdavimas per belaidį tinklą | Paciento duomenų archyvavimo galimybės: 1. [nurodyti konkrečiai] TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. USB jungtys duomenų perdavimui: [nurodyti konkrečiai]; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage [nurodyti konkrečiai]; b. Print [nurodyti konkrečiai]; c. Storage Commitment [nurodyti konkrečiai]; d. Worklist [nurodyti konkrečiai]; e. Query/Retrieve [nurodyti konkrečiai]. 4. Duomenų perdavimas per belaidį tinklą [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 16. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |  |
| 16.1. | Konveksinis daviklis | - Monokristalo arba lygiavertė technologija; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz. | Konveksinis daviklis: 1. Monokristalo arba lygiavertė technologija [nurodyti konkrečiai]; 2. Apžvalgos laukas: [nurodyti konkrečiai]; 3. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 4. Dažnio diapazonas nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz. | ........................... (įrašyti) |
| 16.2. | Linijinis daviklis | - Monokristalo arba matricinė, arba lygiavertė technologija; - Akustinio lango ilgis > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3.5 iki ≥ 15 MHz. | Linijinis daviklis: 1. Monokristalo arba matricinė, arba lygiavertė technologija [nurodyti konkrečiai]; 2. Akustinio lango ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm; 3. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 4. Dažnio diapazonas nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz. | ........................... (įrašyti) |
| 17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis). | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija: 1. Sistema su ratukais, stabdomais [nurodyti konkrečiai] stabdžiais; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |
| 18. | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope: Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai: [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba [nurodyti taip/ne]; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus: [nurodyti konkrečiai] | ........................... (įrašyti) |
| 20. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | ........................... (įrašyti) |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_________________________________