Konkurso sąlygų aprašo

9 priedas

AKIES ULTRAGARSO APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai – pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akies ultragarso aparatas, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ........................... (įrašyti) |
| 1. | Oftalmologinis ultragarso aparatas (B skeneris) su IOL apskaičiavimo funkcija | Būtina | Oftalmologinis ultragarso aparatas (B skeneris) su IOL apskaičiavimo funkcija: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Dažnis | ≥ 10 MHz | Dažnis: [nurodyti konkrečiai] MHz | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Pachimetrijos modulis | Būtina | Pachimetrijos modulis: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Pachimetrijos daviklis | Būtina | Pachimetrijos daviklis: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo ≤ 300 – ≥ 1000 μm | Matavimo diapazonas: [nurodyti konkrečiai] μm | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Matavimo tikslumas | ± 5 μm | Matavimo tikslumas: [nurodyti konkrečiai] μm | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Matavimo raiška arba elektroninis matavimo tikslumas | ± 1 μm | Matavimo raiška arba elektroninis matavimo tikslumas: [nurodyti konkrečiai] μm | ........................... (įrašyti) |
| 8. | Akustinių linijų skaičius | ≥ 120 linijų | Akustinių linijų skaičius: [nurodyti konkrečiai] linijų | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Galimybė eksportuoti vaizdus | Būtina | Galimybė eksportuoti vaizdus: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 10. | Integruotas arba išorinis spausdintuvas | Būtina | Integruotas: [nurodyti taip/ne] arba Išorinis spausdintuvas: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 11. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas | ≥ 8,4 colių | Integruotas spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas: [nurodyti konkrečiai] coliai | ........................... (įrašyti) |
| 12. | Pacientų duomenų archyvas: | 1. Integruotas DICOM palaikymas (Storage SCP/Sender, Worklist, Query/Retrieve) 2. Tinklo sąsaja: RJ45 Ethernet jungtis | Pacientų duomenų archyvas: 1. Integruotas DICOM palaikymas (Storage SCP/Sender, Worklist, Query/Retrieve): [nurodyti taip/ne]; 2. Tinklo sąsaja: RJ45 Ethernet jungtis: [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 13. | Elektra reguliuojamo aukščio staliukas, skirtas įrangos sumontavimui | Būtina | Elektra reguliuojamo aukščio staliukas, skirtas įrangos sumontavimui: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 14. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti nauja ir nenaudota, pagaminta ne anksčiau 2024 m. | Įrangos gamyba: 1. Nauja ir nenaudota: [nurodyti taip/ne] 2. Pagaminta: [nurodyti konkrečiai] m. | ........................... (įrašyti) |
| 15. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | ........................... (įrašyti) |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

________________________________