KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. (0 46) 396600, el. p. kul@kul.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Suinteresuotiems tiekėjams				    	            2025-08-18

CVP IS priemonėmis

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO, VYKDANT ATVIRĄ (SUPAPRASTINTĄ) KONKURSĄ KOMBINUOTAS FIZIOTERAPIJOS APARATAS SU VAKUUMU, PIRKIMO NR. 4011285

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), vykdo viešąjį pirkimą „Kombinuotas fizioterapijos aparatas su vakuumu“, pirkimo Nr. 4011285 (toliau Pirkimas). Pirkime 2025-08-14 gauta pretenzija dėl techninės specifikacijos reikalavimų.

Atsižvelgiant į gautą pretenziją, teikiame atsakymą:

Klausimas:

„Susipažinę su pirkimo sąlygomis atkreipėme dėmesį, kad dalis jų riboja konkurenciją.

Prašome užtikrinti galimybę dalyvauti potencialiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti pirkimo objektą pakoreguojant šias sąlygas:

* 1.1.13 punktą išdėstant taip: „Vakuuminis diapazonas ne mažesniame nei 100-500 mbar“. Pažymime, kad vieni įrenginiai turi platesnį diapozoną, kiti siauresnį, todėl nurodant konkretų diapozoną ribojama konkurencija.

* 1.1.9 punkte prašome pakoreguoti impulso trukmę 1-31,25 ms ir išdėstyti taip: mažiausia reikšmė ne mažesnė kaip 1 ms, leidžiama ±10 ms tolerancija, bet ne mažiau nei 31,25 ms. Maksimali trukmė – iki 100 ms, arba ne ma=iau nei 1-31,25ms diapozone.“

Atsakymas: 1.1.13 punkte nustatytas vakuuminio diapazono reikalavimas (1–600 mbar ±5%) yra pagrįstas objektyviais techniniais ir medicininiais poreikiais, susijusiais su plataus spektro fizioterapinėmis procedūromis, kurioms būtinas tiek gilus, tiek švelnus vakuumas. Reikalavimas užtikrina, kad siūlomas įrenginys būtų maksimaliai universalus ir galėtų būti naudojamas platesniam procedūrų spektrui. Toks techninis kriterijus yra proporcingas pirkimo tikslui, o ne diskriminuojantis.

1.1.9 punktą reikalinga tikslinti nurodant „ne mažiau 1-31,25ms diapozone".

Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų, Perkančioji organizacija nusprendė:

1. Nekeisti techninės specifikacijos  1.1.13 punkto, jį palikti esamą:

1.1.13. Vakuuminis diapazonas ne mažesniame diapazone kaip nuo 1 iki 600 mbar +/-5%

2. Keisti techninės specifikacijos  1.1.9 punktą, jį išdėstant sekančiai:

1.1.9. Ultragarso modulio dažnis: 1 MHz; 3 MHz

Darbo ciklai: 10 %, 20 %, 50 %, nuolatinis Impulso kartojimo dažnis: 16, 48 arba 100 Hz

Impulso trukmė: ne mažiau 1–31,25 ms diapazone

Komplekte 50 mm ± 10 mm ultragarso galvutė, transmisijos gelio buteliukas

Pasiūlymus prašome teikti pagal atnaujintą techninę specifikaciją, kuri yra pridedama prie pranešimo ir paviešinta prie pirkimo dokumentų.

Atsižvelgiant į pirkimo dokumentų pakeitimą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-08-22, 10.00 val.

PRIDEDAMA. Patikslinta pasiūlymo forma ir techninė specifikacija.