VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-08-18 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Autorefraktometro techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 19 reikalavimas. Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros. Nėra. Siūlymas/pastaba: perteklinis reikalavimas. Reikalavimas, kad prietaisas būtų valdomas „stovint pacientui už nugaros“, nėra pagrįstas objektyvia klinikine būtinybe. Įprasta klinikinė praktika nenumato būtinybės valdyti prietaisą „iš bet kurios pusės“. Praktikoje įrenginiai valdomi iš priekio, o automatinės funkcijos leidžia specialistui atlikti visus veiksmus patogiai, be būtinybės keisti pozicijos. Todėl siūlomo įrenginio valdymo galimybės atitinka visus praktinius poreikius, o reikalavimas „stovint pacientui už nugaros“ vertintinas kaip neproporcingas ir ribojantis konkurenciją. | Reikalavimas pagrįstas darbo ergonomikos bei pacientų saugumo užtikrinimu (ypač vaikų, neįgaliųjų, nestabilių pacientų atvejais) ir suteikia lankstumo įrangos išdėstymui įvairaus dydžio kabinetuose. Rinkoje yra autorefraktometrų su tokia funkcija, todėl reikalavimas nėra perteklinis ar ribojantis konkurenciją. Reikalavimas nėra keičiamas. |
| 2. | 31 reikalavimas. Duomenų perdavimo būdai. Siūlymas/pastaba: duomenų perdavimo būdai USB; RS-232C; LAN arba lygiavertė. Reikalavimas, kad įrenginys turėtų LAN jungtį, nors jis funkcionaliai gali perduoti duomenis per Wi-Fi, laikytinas pertekliniu, nes nesusijęs su esminiais įrenginio funkcionalumo kriterijais. Įrenginys su Wi-Fi sąsaja atlieka tą pačią duomenų perdavimo per vietinį tinklą funkciją. | Atsižvelgus į siūlymą, reikalavimas keičiamas. |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Perminė