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Pirkimo sąlygų 2 priedas

VŠĮ MAŽEIKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
[bookmark: _Hlk205995541]VIEŠOJO PIRKIMO „RENTGENO DIAGNOSTINIS TOMOGRAFAS (ODONTOLOGINIS RENTGENAS)“
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo objekto pavadinimas

	[bookmark: _Hlk205996043]Rentgeno diagnostikos tomografas (Odontologinis rentgenas)

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1. 
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo

	2. 
	Maksimali rentgeno spindulių generatoriaus vamzdžio įtampa
	Ne mažiau 90 kV

	3. 
	Maksimalus rentgeno spindulių generatoriaus srovės stiprumas
	Viršutinė riba ne mažiau 12 mA

	4. 
	Rentgeno spindulių generatoriaus vamzdžio židinio dėmė
	Ne daugiau 0,5 mm

	5. 
	Galimybė ateityje modifikuoti aparatą cefalometriniams galvos vaizdams gauti
	Turi būti galimybė ateityje modifikuoti aparatą cefalometriniams galvos vaizdams gauti

	6. 
	Galimybės atlikti tyrimą pacientui stovint ir/arba privažiuoti judėjimo negalią turinčiam pacientui su vežimėliu
	Turi būti galimybės atlikti tyrimą pacientui stovint ir/arba privažiuoti judėjimo negalią turinčiam pacientui su vežimėliu

	7. 
	Panoraminės rentgeno nuotraukos
	

	7.1.
	Panoraminio modalumo atvaizdai/programos
	1. Panoraminė rentgenograma;
2. Smilkininio apatinio žandikaulio (SAŽ) sąnarių (angl. TMJ);
3. Kandimo (angl. Bitewing) rentgeniniai atvaizdai.
4. Sinusų.

	8. 
	3D vaizdo projekcijos
	

	8.1. 
	3D jutiklio skenavimo tūriai (angl. FOV)
	Pasirenkamos ribos ne siauresnės nei nuo H5 x ø 5 cm iki H12 x ø16 cm

	8.2. 
	3D tūrinio vaizdo mažiausias elemento (angl. Voxel) dydis 
	Ne daugiau 80 µm

	8.3. 
	3D sensoriaus pilkumo skalė
	Ne mažiau 14 bit

	8.4. 
	Kiti parametrai
	• Aukštadažnis rentgeno spindulių generatorius 
• Fokusavimo dėmė 0,5 mm • • Anodo įtampa 60 – 90 kV, srovė 2 – 12,5 mA;
• 2D ir 3D daviklis: CMOS, 16 bit, pikselio dydis – 75 μm, voxel dydis – min. 87,5 μm, 
• 3D tūriai: (170 x 120 mm); (120 x 100 mm); (85 x 90 mm); (85 x 50 mm); (50 x 50 mm)
• 56 2D ir 3D nuotraukų pasirinkimai, pritaikyti visiems klinikiniams atvejams. 
• Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybė diagnostikoje. 
• Galimybė implantavimo aprašą atsispausdinti greičiau nei per minutę.
 • Veido į veidą pozicionavimo sistema. 
• Išmani montavimo ant sienos sistema. 
• Aiškus valdymo skydelis.

	9. 
	Vaizdo apdorojimo programa
	

	9.1. 
	Reikalavimai vaizdo apdorojimo programai
	1. Vaizdo apdorojimo programa skirta 2D ir 3D nuotraukų peržiūrai ir analizavimui; 2. Turi būti pritaikyta dirbti tinkle;
3. Programa turi gebėti dirbti su 64 bit, Windows 10 operacinėmis sistemomis (arba lygiavertėmis).

	9.2. 
	Neterminuotos programinės įrangos licencijos
	Ne mažiau 5 darbo vietų

	10. 
	Apsauginė prijuostė tūriniams vaizdams atitinkanti LR teisės aktų reikalavimus
	1 vnt. suaugusiems

	11. 
	Kompiuteris, skirtas rentgeno nuotraukų priėmimui ir monitorius
	Rentgeno gamintojo sukomplektuotas su siūlomu rentgenu arba ne prastesnių parametrų nei rekomenduojamas gamintojo

	12. 
	Priedai
	Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.

	13. 
	Įrangos žymėjimas CE ženklu 
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.

	14. 
	Garantinis terminas  
	Ne mažiau 24 mėn.

	15. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų/originalo kalba; 
2. Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų/originalo kalba:
a) Struktūrinė schema ir atskirų blokų funkcijų aprašymas; 
b) Instaliavimo instrukcijos; 
c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; 
d) Aptarnavimo instrukcijos; 
e) Gedimų nustatymo instrukcijos; 
f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; 
g) Atsarginių dalių katalogas; 
h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
 i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	16. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	17. 
	Siūlomos rentgenografinės sistemos montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
	Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas)  

	18. 
	Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus.
	Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas)  

	19. 
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai  bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina


	20. 
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams  medicinos radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina

	21. 
	Vartotojų instruktažas kaip naudotis įranga 
	Turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.





	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

	1 komplektas

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	2 mėn.

	Papildoma informacija
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