RINKOS KONSULTACIJA

ŠLAPIMO INDŲ IR BASONŲ PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINA, Nr. 3984174

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kadangi nenurodyta kad aukštis ribją, siūlome tikslinti išmatavimus, kurie būtų argonomiškesni ir patogesni darbui įstaigos darbuotojams. Siūlome laisvai pastatomą basonų plovimo spintą CDD1050 plotis 500mm, aukštis 1775 mm, gylis 450 mm. Arba kitą modelįCDD1090: plotis 900 mm, aukštis 860 mm, gylis 560 mm. CDD1060 plotis 600 mm, aukštis 120 mm, gylis 560 mm Nes dabar išmatavimai ir visas aprašymas yra skirtas vienam gamintojui. | Ligoninės patalpose numatytos basonų plovimo mašinų vietos yra ribotos. |
| 4. | Tikslinti reikalavimą, nes dabar aprašytas konkretus gamintojas. Terminė dezinfekcija, laisvai pasirenkama iki A0–300 vertės | Mūsų nurodyta reguliuojama dezinfekcijos temperatūra nuo 80°C- 60s iki 90°C - 6s, o ne vertės. |
| 15. | Tikslinti reikalavimą sekančiai: sertifikatas pativirtinantis atitikimą LST EN 13697 ar 15583-3 bakterijos Clostridium difficile sporų nukenksminimui | Sertifikatas patvirtinantis atitikimą LST EN 13697 arba lygiavertis |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Reikėtų tikslinti techninius reikalavimus. Papildomai taupant Įstaigos kaštus galite įtraukti į techninę specifikaciją, kad įranga neturi Hepa filtro ir tarpinių, taip perkančioji organizacija nuo vienos mašinos per metus sutaupytų apie 1000 eurų. | Techninių reikalavimų netikslinsime |
| Jei reikalinga konkrečiu atveju, pateikiama bendra PO išvada ... |  |  |