TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL VšĮ Šeškinės poliklinikos vykdomos rinkos konsultacijos CVP IS priemonėmis (ID 3959142) dėl pirkimo „ŠP-73085 Endoskopas kolonoskopijoms ir gastrofibroskopijoms atlikti su vaizdo gastrovibroskopijos zondais“ dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 2. Vaizdo procesorius – 1 vnt.: <...> 3. HDMI arba 12G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis | Prašome praplėsti reikalavimo punktą pridedant papildomą jungties tipą – DVI. Jungties tipas niekaip neįtakos vaizdo kokybės, todėl pakeitimas nei paciento saugumui, nei procedūros atlikimo kokybei neturės. DVI jungtis taip pat perduoda skaitmeninį signalą. Pažymime, kad procesorius bus pilnai suderinamas su siūlomu monitoriumi. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad DVI tipo jungties maksimali rezoliucija yra 1920 x 1200, kas yra 1200 p ir minimaliai viršija FullHD ribas, tačiau nepasiekia nei 1440 p QuadHD nei 2K ar aukščiau. Pirkimo techninės specifikacijos 2.3 punkte minimos HDMI jungties arba minimos 12G-SDI jungties rezoliucija yra 4096×2160, kas yra 2160 p (4K/UHD). Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias endoskopo kolonoskopijoms ir gastrofibroskopijoms atlikti su vaizdo gastrovibroskopijos zondais įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 2. | naujas reikalavimas | Siūlomas papildymas į techninę specifikaciją: Vaizdo procesorius turi turėti RDI (Red Dichromatic Imaging) arba lygiavertį stebėjimo režimą, kuris pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą, padeda greičiau ir efektyviau pasiekti hemostazę bei sumažina kraujavimo riziką. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Tiekėjo siūlomas techninės specifikacijos papildymas apribotų konkurenciją. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.