TSD-836, VPP-3394, 3372, 3373, 3371

Procedūrinių paciento kėdžių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Paciento multifunkcinė kėdė ilgalaikėms procedūroms, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Multifunkcinė paciento kėdė įvairių ilgalaikių procedūrų atlikimui (lašinės infuzijos lašinimui, stebėjimui po procedūros ir kitoms medicininėms procedūroms atlikti sėdimoje, gulimoje ir tarpinėje (-se) pozicijoje (-se). |  |
| 2. | Kėdės dalių skaičius | ≥ 2 (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis arba galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis) |  |
| 3. | Kėdės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu |  |
| 4. | Kėdės pagrindas | 1. Pagrindas uždengtas plastikiniu arba lygiaverčiu dangčiu; 2. Su 4 antistatiniais ratukais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm, su centriniu stabdžiu. |  |
| 5. | Kėdės išoriniai matmenys | 1. Bendras ilgis sėdimoje pozicijoje 140-150 cm; 2. Bendras kėdės ilgis horizontalioje padėtyje 190-220 cm; 3. Bendras plotis (su porankiais) 70-95 cm. |  |
| 6. | Kėdės sėdimoji dalis | 1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 58-95 cm intervale; 2. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm; 3. Sėdynės pasvirimo kampas ne mažiau 8. |  |
| 7. | Galvos/nugaros dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki +70. |  |
| 8. | Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +8 iki -40; 3. Kojų dalis su pėdų atrama. |  |
| 9. | Pėdų atrama | 1. Pėdų atramos aukštis reguliuojamas elektros varikliu; 2. Pėdų atrama paminkštinta, aptraukta ta pačia medžiaga kaip ir kėdė. |  |
| 10. | Porankiai | 1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, atlenkti į viršų, pasukti į šoną ir išimti; 2. Aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius; 3. Ergonomiškai išformuoti; 4. Porankių matmenys ne mažesni nei 57 x 16 cm. |  |
| 11. | Trendelenburgo / gaivinimo pozicija | 1. Kėdės gulimą paviršių turi būti galima nustatyti į trendelenburgo padėtį; 2. Trendelenburgo padėties kampas ne mažesnis kaip 10. |  |
| 12. | Valdymas | Kėdės funkcijos valdomos rankiniu pulteliu |  |
| 13. | Apmušalas | 1. Kėdės sėdimoji ir nugaros dalys su ≥ 7 cm storio paminkštinimu; 2. Atskirų kėdės dalių apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos; 2.1. Apmušalas besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, įbrėžimams, ugniai; 2.2. Apmušalo atsparumas trinčiai pagal „Martindale“ skalę ne mažesnis kaip 100 000 ciklų; 3. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 2 pilkų atspalvių (nurodykite siūlomus atspalvius). |  |
| 14. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 15. | Kėdės svoris be priedų | ≤ 80 kg |  |
| 16. | Kėdės apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP44 |  |
| 17. | Gaivinimo padėtis | Kėdė turi turėti greito galvos/nugaros sekcijos nuleidimo funkciją svirties pagalba (CPR) |  |
| 18. | Priedai | Popieriaus rulono laikiklis – 1 vnt. |  |
| 19. | Kėdės atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą medicinos prietaiso CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Prekės pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2 pirkimo dalis. Paciento kėdė procedūrų atlikimui, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Multifunkcinė paciento kėdė įvairių procedūrų atlikimui (kraujo iš venos paėmimui, lašinės infuzijos lašinimui, kateterio įvedimui ir pan.) |  |
| 2. | Kėdės dalių skaičius | ≥ 2 (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis arba galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis) |  |
| 3. | Kėdės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu |  |
| 4. | Kėdės pagrindas | 1. Pagrindas uždengtas plastikiniu arba lygiaverčiu dangčiu; 2. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 125 mm; 2.1. Bent 2 ratukai su stabdžiais; 2.2. Bent 1 ratukas su kryptiniu fiksavimu. |  |
| 5. | Kėdės išoriniai matmenys | 1. Bendras ilgis sėdimoje pozicijoje 90-100 cm; 2. Bendras kėdės ilgis horizontalioje padėtyje 170-180 cm; 3. Plotis (su porankiais) 70-80 cm. |  |
| 6. | Kėdės sėdimoji dalis | 1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas hidrauliniu arba lygiaverčiu būdu, arba elektriniu varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 55-80 cm intervale; 2. Sėdimosios dalies plotis ne mažesnis kaip 50 cm; 3. Sėdimosios dalies gylis ne mažesnis kaip 45 cm. |  |
| 7. | Galvos/nugaros dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle arba elektriniu varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki +70. |  |
| 8. | Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle arba elektriniu varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -70 iki +10. |  |
| 9. | Porankiai | 1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, pasukti į šoną ir nuleisti sulig sėdimu pavišiumi; 2. Aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius; 3. Ergonomiškai išformuoti. |  |
| 10. | Trendelenburgo / gaivinimo pozicija | 1. Kėdės gulimą paviršių turi būti galima nustatyti į trendelenburgo padėtį. 2. Trendelenburgo padėties kampas ne mažesnis kaip 10. |  |
| 11. | Apmušalas | 1. Atskirų kėdės dalių apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; 2. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 2 pilkų atspalvių (nurodykite siūlomus atspalvius). |  |
| 12. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 190 kg |  |
| 13. | Priedai | 1. Popieriaus rulono laikiklis; 2. Stūmimo rankena; 3. Atlenkiamos ir pasukamos pėdų atramos. |  |
| 14. | Kėdės atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą medicinos prietaiso CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Prekės pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

3 pirkimo dalis. Universali paciento procedūrų kėdė, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Multifunkcinė paciento kėdė įvairių ilgalaikių procedūrų atlikimui (lašinės infuzijos lašinimui, stebėjimui po procedūros ir kitoms medicininėms procedūroms atlikti sėdimoje, gulimoje ir tarpinėje (-se) pozicijoje (-se). |  |
| 2. | Kėdės dalių skaičius | ≥ 2 (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis arba galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis) |  |
| 3. | Kėdės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu |  |
| 4. | Kėdės pagrindas | 1. Pagrindas uždengtas plastikiniu arba lygiaverčiu dangčiu; 2. Su 4 antistatiniais ratukais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm, su centriniu stabdžiu. |  |
| 5. | Kėdės išoriniai matmenys | 1. Bendras ilgis sėdimoje pozicijoje 140-150 cm; 2. Bendras kėdės ilgis horizontalioje padėtyje 190-220 cm; 3. Bendras plotis (su porankiais) 70-95 cm. |  |
| 6. | Kėdės sėdimoji dalis | 1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 58-95 cm intervale; 2. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm; 3. Sėdynės pasvirimo kampas ne mažiau 8. |  |
| 7. | Galvos/nugaros dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki +70. |  |
| 8. | Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +8 iki -40; 3. Kojų dalis su pėdų atrama. |  |
| 9. | Pėdų atrama | 1. Pėdų atramos aukštis reguliuojamas elektros varikliu; 2. Pėdų atrama paminkštinta, aptraukta ta pačia medžiaga kaip ir kėdė. |  |
| 10. | Porankiai | 1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, atlenkti į viršų, pasukti į šoną ir išimti; 2. Aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius; 3. Ergonomiškai išformuoti; 4. Porankių matmenys ne mažesni nei 57 x 16 cm. |  |
| 11. | Trendelenburgo / gaivinimo pozicija | 1. Kėdės gulimą paviršių turi būti galima nustatyti į trendelenburgo padėtį; 2. Trendelenburgo padėties kampas ne mažesnis kaip 10. |  |
| 12. | Valdymas | Kėdės funkcijos valdomos rankiniu pulteliu |  |
| 13. | Apmušalas | 1. Kėdės sėdimoji ir nugaros dalys su ≥ 7 cm storio paminkštinimu; 2. Atskirų kėdės dalių apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos; 2.1. Apmušalas besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, įbrėžimams, ugniai; 2.2. Apmušalo atsparumas trinčiai pagal „Martindale“ skalę ne mažesnis kaip 100 000 ciklų; 3. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 2 pilkų atspalvių (nurodykite siūlomus atspalvius). |  |
| 14. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 15. | Kėdės svoris be priedų | ≤ 80 kg |  |
| 16. | Kėdės apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP44 |  |
| 17. | Gaivinimo padėtis | Kėdė turi turėti greito galvos/nugaros sekcijos nuleidimo funkciją svirties pagalba (CPR) |  |
| 18. | Priedai | Popieriaus rulono laikiklis – 1 vnt. |  |
| 19. | Kėdės atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą medicinos prietaiso CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Prekės pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

4 pirkimo dalis. Paciento multifunkcinės procedūrų kėdės, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Multifunkcinė paciento kėdė įvairių procedūrų atlikimui (kraujo iš venos paėmimui, lašinės infuzijos lašinimui, kateterio įvedimui ir pan.) |  |
| 2. | Kėdės dalių skaičius | ≥ 2 (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis arba galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis) |  |
| 3. | Kėdės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu |  |
| 4. | Kėdės pagrindas | 1. Pagrindas uždengtas plastikiniu arba lygiaverčiu dangčiu; 2. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 125 mm; 2.1. Bent 2 ratukai su stabdžiais; 2.2. Bent 1 ratukas su kryptiniu fiksavimu. |  |
| 5. | Kėdės išoriniai matmenys | Bendras ilgis sėdimoje pozicijoje 90-100 cm; Bendras kėdės ilgis horizontalioje padėtyje 170-180 cm; Plotis (su porankiais): 70-80 cm. |  |
| 6. | Kėdės sėdimoji dalis | 1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 55-80 cm intervale; 2. Aukštis reguliuojamas rankiniu pulteliu; 3. Sėdimosios dalies plotis ne mažesnis kaip 50 cm. |  |
| 7. | Galvos/nugaros dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas elektros varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki +70. |  |
| 8. | Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalis | 1. Pasvirimo kampas reguliuojamas elektros varikliu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -90 iki +5. |  |
| 9. | Porankiai | 1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, pasukti į šoną ir nuleisti sulig sėdimu pavišiumi; 2. Aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius; 3. Ergonomiškai išformuoti. |  |
| 10. | Trendelenburgo / gaivinimo pozicija | 1. Kėdės gulimą paviršių turi būti galima nustatyti į trendelenburgo padėtį; 2. Trendelenburgo padėties kampas ne mažesnis kaip 10. |  |
| 11. | Apmušalas | 1. Atskirų kėdės dalių apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; 2. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 2 pilkų atspalvių (nurodykite siūlomus atspalvius). |  |
| 12. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 190 kg |  |
| 13. | Kėdės apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IPX4 |  |
| 14. | Kėdės atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą medicinos prietaiso CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Prekės pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.