- Atsakymai dėl techniniai parametrų:

  - Klausimas. Pateiktoje techninėje specifikacijoje nėra nurodyti fitotrono matmenys, kas neleidžia tiksliai įvertinti įrangos pritaikymo galimybių.

Atsakymas. Fitotrono valdymo sistema įrengiama 7 augalų auginimo kamerose,  patalpose Nr. 1-17, 1-18, 1-20, 1-21, 1-24 1-25, 1-26. (ištrauka iš plano pridedama).

  - Klausimas. Nenurodyta, ar stelažai yra numatyti atskiroje patalpoje, ar integruoti į fitotrono vidų.

Atsakymas. Stelažai įrengiami patalpoje Nr. 1-26 (ištrauka iš plano pridedama).

  - Klausimas. Nėra pateikta projekto ar brėžinių, kurie leistų įvertinti, kaip ir kur numatyta įrangos instaliacija bei kokie yra erdviniai apribojimai.

Atsakymas. Parengto projekto nėra, sprendiniai derinami su užsakovu vietoje.

  - Klausimas. Kai kurie reikalavimai labai detalūs (pvz., LED spektrų procentai ir µmol/m²/s vertės), tačiau nėra aišku, ar būtų leidžiami minimalūs nukrypimai, išlaikant reikalaujamą funkcionalumą.

Atsakymas. Nukrypimai neleidžiami, nes infrastruktūra skiriama moksliniams augalų fotofiziologinimas tyrimams vykdyti. Todėl turi būti laikomasi nurodyto intensyvumo, santykio ir kiekvienos komponentės indėlio ribų.

  - Klausimas. Vandens paruošimo dalyje nėra tiksliai nurodyta, kokia vandens kokybė turi būti pasiekta po nugeležinimo ir minkštinimo (pvz., Fe, kietumo rodikliai), o tai lemia skirtingų technologinių sprendimų poreikį ir kainos skirtumus. Be to nėra aišku esamo vandens kokybė.

Atsakymas. Naudojamas nepatikrintas vanduo iš Babtų miestelio vandentiekio tinklų, tačiau jis turi būti nugeležintas ir nudruskintas. Vanduo negali būti distiliuotas.

  - Klausimas. Hidroponikos sistemos aprašyme yra fiksuotas lentynų dydis ir skylučių tarpai dangčiuose, tačiau nėra aišku, ar leidžiamos alternatyvios konfigūracijos, jei funkcinė paskirtis ir rezultatas būtų toks pats.

Atsakymas. Alternatyvios konfigūracijos yra neleidžiamos.

- Atsakymas dėl objekto apžiūros: kviečiame potencialius paslaugų teikėjus apžiūrėti objektą 2025 m. rugpjūčio 22 d. 10 - 12 val., adresu: Sodų g. 5, Babtai, Kauno r.

- Atsakymas dėl pasiūlymo pateikimo termino: pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugsėjo 5 d.