Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas

OPTINIO KOHERENTINIO TOMOGRAFO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (I PIRKIMO DALIS)

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optinis koherentinis tomografas, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ................... (įrašyti) |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 2. | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija | OKT tipas: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 3. | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | Intervale nuo 850 nm 10 nm iki 1050 nm | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis: intervale nuo [nurodyti konkrečiai] nm iki [nurodyti konkrečiai] nm. | ................... (įrašyti) |
| 4. | OKT skenavimo greitis | ≥ 75000 A skenų per sekundę | OKT skenavimo greitis: [nurodyti konkrečiai] A skenų per sekundę. | ................... (įrašyti) |
| 5. | OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija | ≤ 5 µm | OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija: [nurodyti konkrečiai] µm. | ................... (įrašyti) |
| 6. | OKT skenavimo skersinė rezoliucija | ≤ 15 µm | OKT skenavimo skersinė rezoliucija: [nurodyti konkrečiai] µm. | ................... (įrašyti) |
| 7. | Minimalus vyzdžio diametras | ≤ 2,5 mm | Minimalus vyzdžio diametras: [nurodyti konkrečiai] mm. | ................... (įrašyti) |
| 8. | A – skenavimo gylis | ≥ 2.5 mm | A – skenavimo gylis: [nurodyti konkrečiai] mm. | ................... (įrašyti) |
| 9. | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | ≥ 15 mm | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje: [nurodyti konkrečiai] mm. | ................... (įrašyti) |
| 10. | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | ≥ 12 mm | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje: [nurodyti konkrečiai] mm. | ................... (įrašyti) |
| 11. | OKT skenavimo šablonai | 1. 3D tūrinis skenavimas; 2. Persikryžiuojančių linijų; 3. Radialinis | OKT skenavimo šablonai: 1. 3D tūrinis skenavimas: [nurodyti taip/ne]; 2. Persikryžiuojančių linijų: [nurodyti taip/ne]; 3. Radialinis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 12. | Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtina | Priekinio akies segmento tyrimo modulis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 13. | Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas | Spalvotos nemidriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodas arba linijinio skenuojančio oftalmoskopo | Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 14. | Spalvoto akies dugno atvaizdavimo kampas | ≥ 45º | Spalvoto akies dugno atvaizdavimo kampas: [nurodyti konkrečiai] º. | ................... (įrašyti) |
| 15. | OKT angiografijos tyrimas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles | Būtina | OKT angiografijos tyrimas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 16. | Glaukomos analizės galimybės | 1. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl.trumpinys RNFL) storio optiniame diske ir makuloje Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; 2. Pokyčių tendencijų nustatymas. | Glaukomos analizės galimybės: 1. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl.trumpinys RNFL) storio optiniame diske ir makuloje Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze: [nurodyti taip/ne]; 2. Pokyčių tendencijų nustatymas: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 17. | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze | Makulos analizės galimybės – tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 18. | Stacionarus kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui su spausdintuvu | 1. Vidinis kietasis diskas, reikalingas duomenų įrašymui, ne mažiau - 2TB 2. Komplektuojamas kompiuteris: OS - Windows 11 (2025-10-14 baigiasi Windows 10 palaikymas) | Stacionarus kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui su spausdintuvu: 1. Vidinis kietasis diskas, reikalingas duomenų įrašymui: [nurodyti konkrečiai] TB; 2. Komplektuojamas kompiuteris OS - Windows 11: [nurodyti taip/ne] | ................... (įrašyti) |
| 19. | Ryšio galimybės | - Integruotas DICOM palaikymas (Storage SCP/Sender, Worklist, Query/Retrieve) - Tinklo sąsaja: RJ45 Ethernet jungtis | Ryšio galimybės: 1. Integruotas DICOM palaikymas (Storage SCP/Sender, Worklist, Query/Retrieve): [nurodyti taip/ne]; 2. Tinklo sąsaja: RJ45 Ethernet jungtis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 20. | Specialus el. reguliuojamo aukščio stalas, skirtas įrangos sumontavimui | Būtina | Specialus el. reguliuojamo aukščio stalas, skirtas įrangos sumontavimui: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 21. | Įrangos gamyba | - Įranga turi būti nauja, nenaudota. - Pagaminimo metai: ne anksčiau nei 2024 metai | Įrangos gamyba: 1. Įranga nauja, nenaudota: [nurodyti taip/ne]; 2. Pagaminimo metai: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 22. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | ................... (įrašyti) |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

________________________