KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II PIRKIMO DALIS)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinis tomografas | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją | Modelis: .......(įrašyti) Gamintojas: .......(įrašyti) |
| 1. | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams | Viso žmogaus kūno tyrimams - (įrašyti yra / nėra) |
| 2. | Kompiuterinio tomografo bazinė skenavimo dalis: |  |  |
| 2.1. | Pagrindiniai skenavimo režimai: | - Spiralinis skenavimas; - Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; - Topogramos; - Perfuzijos tyrimai. | - Spiralinis skenavimas - (įrašyti yra / nėra) - Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas - (įrašyti yra / nėra) - Topogramos - (įrašyti yra / nėra) - Perfuzijos tyrimai - (įrašyti yra / nėra) |
| 2.2. | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | Ne mažiau kaip 38 mm (KT aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis sumuojamas, t. y. bendras efektyvus detektorių matricos plotis turi būti ≥ 38 mm). | Bendras efektyvus detektorių matricos plotis yra: .......(įrašyti konkrečią reikšmę (mm)) |
| 2.3 | Tyrimų skiriamoji geba: |  |  |
| 2.3.1 | Skiriamoji geba prie ≥ 2 % MTF, X-Y plokštumoje, lp/cm | ≥ 13.5 | Skiriamoji geba prie ≥ 2 % MTF, X-Y plokštumoje, lp/cm: .....(įrašyti konkrečią reikšmę) |
| 2.3.2 | Skiriamoji geba prie ≥ 50 % MTF, X-Y plokštumoje, lp/cm | ≥ 6 | Skiriamoji geba prie ≥ 50 % MTF, X-Y plokštumoje, lp/cm: .....(įrašyti konkrečią reikšmę) |
| 2.4 | Maksimalus tyrimo matymo laukas (FOV) | ≥ 50 cm | Maksimalus tyrimo matymo laukas (FOV): .......(įrašyti konkrečią reikšmę (mm)) |
| 2.5. | Kompiuterinės tomografijos vaizdo rekonstrukcijos matrica | ≥ (1024 x 1024) elementų | Kompiuterinės tomografijos vaizdo rekonstrukcijos matrica: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę) |
| 2.7. | Kieto kūno detektoriai | - Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi ≥ 64; - Bendras detektoriaus elementų skaičius ≥ 43000. | 1. Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi: ..... (įrašyti konkrečią reikšmę) 2. Bendras detektoriaus elementų skaičius: ..... (įrašyti konkrečią reikšmę) |
| 2.8. | Trumpiausias pilno (360 o) apsisukimo laikas (trumpiausia skenavimo trukmė vienam pilnam (360o) apsisukimui) | ≤ 0,35 s | Trumpiausias pilno (360 o) apsisukimo laikas (trumpiausia skenavimo trukmė vienam pilnam (360o) apsisukimui): ..... (įrašyti konkrečią reikšmę (s)) |
| 2.9. | Paciento angos diametras | ≥ 72 cm | Paciento angos diametras: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (cm)) |
| 2.10. | Didžiausia leidžiama paciento stalo apkrova | ≥ 300 kg | Didžiausia leidžiama paciento stalo apkrova: ...... (įrašyti konkrečią reikšmę (kg)) |
| 2.11. | Didžiausias tyrimo nuskaitymo ilgis | ≥ 200 cm | Didžiausias tyrimo nuskaitymo ilgis: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (cm)) |
| 2.12. | Didžiausias pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu daugiapjūvio ašinio skenavimo režime | ≥ 128 | Didžiausias pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu daugiapjūvio ašinio skenavimo režime: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę) |
| 2.13. | Didžiausias skenavimo greitis z-ašies kryptimi spiralinio skenavimo režimu, kai skenavimo apžvalgos laukas ≥ 500 mm | ≥ 160 mm/s | Didžiausias skenavimo greitis z-ašies kryptimi spiralinio skenavimo režimu, kai skenavimo apžvalgos laukas ≥ 500 mm: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (mm/s)) |
| 3. | Rentgeno spindulių gamybos charakteristikos: |  |  |
| 3.1. | Rentgeno šaltinio architektūra | Vieno arba dviejų aktyviai aušinamų rentgeno vamzdžių sistema | Vieno arba dviejų aktyviai aušinamų rentgeno vamzdžių sistema - (įrašyti yra / nėra) |
| 3.2. | Įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 80 iki 135 kV | Įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (kV)) |
| 3.3. | Srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 650 mA | Srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (mA)) |
| 3.4. | Generatoriaus galia | ≥ 70 kW | Generatoriaus galia: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (kW)) |
| 3.5. | Jautrūs lietimui KT sistemos valdymo pultai. | Būtina. Abiejose skenavimo įrenginio (gantrio) pusėse (kairėje ir dešinėje) | Jautrūs lietimui KT sistemos valdymo pultai - (įrašyti yra / nėra) |
| 3.6. | Rentgeno vamzdžio anodo talpa ir aušinimas | ≥ 7 MHU (fizinė šiluminė talpa) arba aušinimo greitis ne mažesnis kaip 2,7 MHU per minutę | Rentgeno vamzdžio (fizinė šiluminė talpa) arba aušinimo greitis: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (MHU arba MHU/min) |
| 3.7. | Vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus, bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį | Būtina | Vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus, bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį - (įrašyti yra / nėra) |
| 3.8. | Rentgeno vamzdžio (-ių) fokuso taškų kiekis | Jei siūlomas KT aparatas komplektuojamas su vienu rentgeno vamzdžiu - ne mažiau kaip 2 fokuso taškai, jei komplektuojamas su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip po 2 fokuso taškus kiekvienam rentgeno vamzdžiui | Rentgeno vamzdžio (-ių) fokuso taškų kiekis: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę) |
| 3.9. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | - Dozės moduliacija – automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė; - Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D arba lygiavertis algoritmas); - Apšvitai jautrių organų apšvitos mažinimo darbo režimai. | - Dozės moduliacija – automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė - (įrašyti yra / nėra) - Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D arba lygiavertis algoritmas) - (įrašyti yra / nėra) - Apšvitai jautrių organų apšvitos mažinimo darbo režimai - (įrašyti yra / nėra) |
| 4. | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos: |  |  |
| 4.1. | Vaizdų rekonstrukcijos atlikimas | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu - (įrašyti yra / nėra) |
| 4.2. | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti - (įrašyti yra / nėra) |
| 4.3. | DICOM funkcionalumas: | - DICOM Print; - DICOM Send (arba Store); - DICOM Modality Worklist; - DICOM MPPS; - DICOM Radiation Dose Structured Report. | - DICOM Print; - (įrašyti yra / nėra) - DICOM Send (arba Store) - (įrašyti yra / nėra) - DICOM Modality Worklist - (įrašyti yra / nėra) - DICOM MPPS - (įrašyti yra / nėra) - DICOM Radiation Dose Structured Report - (įrašyti yra / nėra) |
| 5. | Tyrimo eigos automatizavimas | Tyrimo eigos automatizavimas naudojant kamerą, veikiančią dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu, apimantis automatinį paciento pozicionavimą ir centravimą, automatinį nuskaitymo zonos nustatymą | Tyrimo eigos automatizavimas naudojant kamerą, veikiančią dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu, apimantis automatinį paciento pozicionavimą ir centravimą, automatinį nuskaitymo zonos nustatymą - (įrašyti yra / nėra) |
| 6. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga: | - Gautų vaizdų peržiūra; - Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 21“; - Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius reikalavimus; - Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD); - Komplektuojama su klaviatūra, pele; | - Gautų vaizdų peržiūra - (įrašyti yra / nėra) - Vaizdo monitoriaus įstrižainė: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę) - Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius reikalavimus - (įrašyti yra / nėra) - Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD) - (įrašyti yra / nėra) - Komplektuojama su klaviatūra, pele - (įrašyti yra / nėra) |
| 7. | Radiologo darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei | Komplektuojama su gamintojo reikalavimus atitinkančiu personaliniu kompiuteriu, diagnostiniu radiologo darbo vietos monitoriumi (-iais) ir kompiuterį bei monitorių (-ius) nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų saugančiu UPS tipo arba lygiaverčiu nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniu | Komplektuojama su gamintojo reikalavimus atitinkančiu personaliniu kompiuteriu, diagnostiniu radiologo darbo vietos monitoriumi (-iais) ir kompiuterį bei monitorių (-ius) nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų saugančiu UPS tipo arba lygiaverčiu nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniu - (įrašyti yra / nėra) |
| 7.1. | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą - (įrašyti yra / nėra) |
| 7.2. | Tyrimų programinė įranga: | - Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos; - Angiografijos tyrimų programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu; | - Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos - (įrašyti yra / nėra) - Angiografijos tyrimų programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu - (įrašyti yra / nėra) |
| 8. | Komplekte su KT aparatu pateikiami priedai: | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu); - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; - Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui, kalibravimui) skirta įranga (fantomai); - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; - UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis užtikrinantis KT aparato darbą pilna apkrova ne mažiau kaip 5 min. | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu) - (įrašyti yra / nėra) - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ - (įrašyti yra / nėra) - Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui, kalibravimui) skirta įranga (fantomai) - (įrašyti yra / nėra) - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės - (įrašyti yra / nėra) - UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis užtikrinantis KT aparato darbą pilna apkrova ne mažiau kaip 5 min.: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę) |
| 9. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 10. | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 11. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 12. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopijas) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 13. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 14. | Garantija | - Ne mažiau kaip 36 mėn. - Garantija kompiuterinės tomografijos sistemos rentgeno vamzdžiui ne mažiau kaip 60 mėnesių; | - Garantija: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (mėn.)) - Garantija kompiuterinės tomografijos sistemos rentgeno vamzdžiui: ....... (įrašyti konkrečią reikšmę (mėn.)) |
| 16. | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būna imtis) informuoja pirkėją. Taip pat atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju atvyksta remontuoti prekės ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 17. | Automatinio CD/DVD kompaktų ir USB laikmenų įrašymo įrenginys su vaizdų peržiūros programa 1vnt. | Būtinas | Automatinio CD/DVD kompaktų ir USB laikmenų įrašymo įrenginys su vaizdų peržiūros programa 1vnt. - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.1. | Įrenginys turi turėti galimybę automatizuotai įrašyti multimodalinius vaizdus (pvz., DICOM formato rinkmenas) į CD/DVD kompaktinius diskus. | Būtinas | Įrenginys turi turėti galimybę automatizuotai įrašyti multimodalinius vaizdus (pvz., DICOM formato rinkmenas) į CD/DVD kompaktinius diskus. - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.2. | Įrenginys turi turėti automatizuotą diskų padavimo ir įrašymo mechanizmą (robotizuotą diskų įkėlimą). | Būtinas | Įrenginys turi turėti automatizuotą diskų padavimo ir įrašymo mechanizmą (robotizuotą diskų įkėlimą). - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.3. | Įrenginys turi palaikyti CD-R, DVD-R ir kitus suderinamus optinius formatus. | Būtinas | Įrenginys turi palaikyti CD-R, DVD-R ir kitus suderinamus optinius formatus. - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.4. | Įrenginys turi turėti galimybę automatiškai spausdinti diskų paviršiuje informaciją (pvz., paciento duomenis, tyrimo datą). | Būtinas | Įrenginys turi turėti galimybę automatiškai spausdinti diskų paviršiuje informaciją (pvz., paciento duomenis, tyrimo datą). - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.5. | Įrenginys turi užtikrinti integraciją su PACS/RIS ir kitomis medicininių vaizdų valdymo sistemomis. | Būtinas | Įrenginys turi užtikrinti integraciją su PACS/RIS ir kitomis medicininių vaizdų valdymo sistemomis. - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.6. | Įrenginys turi palaikyti multimodalinius vaizdus | Būtinas | Įrenginys turi palaikyti multimodalinius vaizdus - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.7. | Įrenginys turi turėti funkciją įrašyti multimodalinius vaizdus į USB laikmenas rankiniu būdu. | Būtinas | Įrenginys turi turėti funkciją įrašyti multimodalinius vaizdus į USB laikmenas rankiniu būdu. - (įrašyti yra / nėra) |
| 17.8. | Kartu su įrašomomis laikmenomis turi būti pateikta vaizdų peržiūros programa, leidžianti atidaryti ir analizuoti DICOM ar kitus medicininius vaizdus. | Būtinas | Kartu su įrašomomis laikmenomis turi būti pateikta vaizdų peržiūros programa, leidžianti atidaryti ir analizuoti DICOM ar kitus medicininius vaizdus. - (įrašyti yra / nėra) |

Prekė privalo būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

1. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas prekėms  turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 36 mėn. (taikoma kompiuteriniam tomografui) ir ne mažesnę kaip 60 mėn. (taikoma kompiuterinės tomografijos sistemos rentgeno vamzdžiui). Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.