| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA RADIOLOGO DARBO VIETOS PIRKIMUI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės |
|  | Radiologo diagnostinės darbo vietos kompiuteris | 1 vnt. |  |
|  | Gamintojas, pavadinimas (modelis) | Nurodyti |  |
|  | Procesoriaus (CPU) modelis | Nurodyti procesoriaus modelį |  |
|  | Procesoriaus konstrukcija | Ne mažiau kaip 6 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius (turi būti nurodytas procesoriaus branduolių („CPU core“) skaičius) Kiekvienas procesoriaus branduolys turi turėti galimybę vienu metu vykdyti ne mažiau kaip 2 veiksmų sekas (angl. „threads“) |  |
|  | Procesoriaus našumas | Procesoriaus našumas pagal viešai skelbiamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu - ne mažiau nei 30000. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Būtina operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau kaip 16 GB (2x8GB) |  |
|  | Standžiojo disko talpa ir tipas | ≥ 512 GB, SSD tipo |  |
|  | Tinklo plokštė | ≥ 1 Gbps |  |
|  | Operacinė sistema | Būtina, Windows 11 Professional arba analogiška, suderinama su įdiegiama programine įranga |  |
|  | Spalvotas LCD monitorius pacientų sąrašui, 1 vnt. | Būtina, įstrižainė ≥ 27“ |  |
|  | USB | ne mažiau kaip 2x USB 3.1 priekyje ir 2x USB 3.1 gale |  |
|  | CD/DVD | Būtinas |  |
|  | Pelė ir klaviatūra, 1 kompl. | Deranti belaidė klaviatūra ir pelė su lietuviškais raštmenimis |  |
|  | Medicininis diagnostinis monitorius | 1 vnt. |  |
|  | Gamintojas, pavadinimas | Nurodyti |  |
|  | Įstrižainė | ≥ 30“ | ` |
|  | Raiška | ≥ 3280 x 2048 |  |
|  | Paskirtis | Skirtas pilkos skalės ir spalvinių diagnostinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui |  |
|  | Matymo kampas (vertikalusis/horizontalus) | ≥ 176°/176° |  |
|  | Kraštinių santykis | 16:10 |  |
|  | Maksimalus skaistis | ≥ 1000 cd/m2 |  |
|  | DICOM kalibruotas skaistis | ≥ 400 cd/m2 |  |
|  | Kontrasto santykis | ≥ 1500 : 1 |  |
|  | Atvaizduojamų spalvų lygių skaičius | ≥ 10 bitų |  |
|  | Integruotas priekinis sensorius kalibracijai – Neuždengiantis LCD ploto | Būtina |  |
|  | Automatinė atvaizdavimo parametrų korekcija priklausomai nuo patalpos apšviestumo | Būtina |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Būtinas |  |
|  | Posvyrio kampo(angl. „tilt“) reguliavimas monitoriaus stovo atžvilgiu | Būtinas |  |
|  | Monitoriaus pasukimas (ang. “swivel“) monitoriaus stovo atžvilgiu | Būtinas |  |
|  | Display Port tipo įvesties jungtys | ≥ 2, su galimybe vienu metu priimti ir pateikti vaizdą iš 2 nepriklausomų šaltinių |  |
|  | Display Port išvesties jungtis | Būtina, su nuoseklaus monitorių pajungimo (angl daisy-chain) galimybe |  |
|  | Integruotos USB jungtys | ≥ 2 |  |
|  | Atspindį mažinanti (antirefleksinė) danga | Būtina |  |
|  | Integruotas maitinimo šaltinis |  |  |
|  | Specializuota programinė įranga monitoriaus kalibracijai | Būtina |  |
|  | Monitoriui taikoma gamintojo garantija | ≥ 5 metai, įskaitant ≥ 20000 darbo valandų garantiją |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba anglų kalba. Turi būti pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Būtina |  |
|  | Specializuota vaizdo plokštė monitoriaus pajungimui, deranti prie siūlomos radiologo diagnostinės darbo vietos kompiuterio ir monitoriaus gamintojo patvirtinta kaip tinkama siūlomam diagnostiniam monitoriui | Nurodyti |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, 1 vnt. | ≥ 1000 VA |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Gydymo įstaigoje naudojamos vaizdų peržiūros programinės įrangos MedDream konkurencinė licencija | 1 vnt. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1.Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Įrangos instaliavimo darbai | Būtina |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėn. |  |
|  | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |