RINKOS KONSULTACIJA

DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS NAUJAGIMIAMS, Nr. 3882518

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įvertinus parametrų visumą jie yra orientuoti į naujagimius, kūdikius ir vaikus, todėl prašome peržiūrėti reikalavimus arba tinkamai nurodyti prietaiso paskirtį. Taip pat, susidaro įspūdis, jog norima įsigyti bendrą DPV ir monitoriaus sistemą, todėl tai irgi reikėtų nurodyti. „Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas su gyvybinių parametrų monitoriumi. Sistema pritaikyta naujagimiams ir vaikams” | Pavadinimas nurodytas pagal ES projekte numatyta. |
| 1.1 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Pritaikytas naujagimių dirbtinei plaučių ventiliacijai, taip pat transportavimui įstaigos viduje nenutraukiant ventiliacijos, svoris: ≤ 8 kg be priedų.“ Pagal 3 punkto reikalavimus prietaisas turi būti komplektuojamas su vežimėliu, tad kelių kilogramų svorio skirtumas prietaiso transportabilumui neigiamos įtakos tikrai neturi, esamas svorio apribojimas perteklinai riboja konkurenciją. | Prietaisas bus transportuojamas, reikalingas mobilus ir lengvai transportuojamas prietaisas. |
| 1.2 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „≤ (35 x 31 x 22) cm [P x A x G] Pagal 3 punkto reikalavimus prietaisas turi būti komplektuojamas su vežimėliu, tad minimalūs išmatavimų pokyčiai transportabilumui neigiamos įtakos tikrai neturi, o esamas išmatavimų apribojimas perteklinai riboja konkurenciją. | Kompaktiškumas yra itin svarbus:naujagimių reanimacijoje, intensyvios terapijos skyriuose, kur vietos labai mažai;transportuojant pacientą, ypač su inkubatoriumi ar lovelėmis, kai prietaisas turi būti greitai pritvirtinamas ir netrukdyti medicinos personalui. |
| 1.5 | Prašome keisti reikalavimo formuluotę taip: „Sensorinis valdymas, 12“ įstrižainė, spalvotas“ Didesniame ekrane ženkliai patogiau bei efektyviau atvaizduojami įvairūs ventiliavimo parametrai ir kreivės, atvaizduojama daugiau informacijos vienu metu, įprastai užtikrinamas ir ženkliai patogesnis/efektyvesnis valdymas, tai turi reikšmingos įtakos ne tik naudojimo patogumui, bet ir paciento saugumui. | Kadangi specifikacijoje nėra nurodyta maksimali įstrižainė ar apribojimai, tiekėjo pasiūlymas laikytinas tinkamu. |
| 1.8.5 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Pradinių ventiliavimo nustatymų parinkimas pagal paciento antropometrinius duomenis“ | Greito starto funkcija leidžia užtikrinti greitą, standartizuotą ir gydymo įstaigos praktikai pritaikytą aparato paleidimą su reikiamais parametrais. |
| 1.8.6 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Ekrano ryškumas reguliuojamas“ | Tai neprilygsta „pritemdymo režimui“, kuris dažnai apima ir kitus elementus (pvz., juodą foną, silpnus kontrastus, minimalų energijos naudojimą) |
| 1.8.9 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: ”Kapnometrija – būtina“ Tūrinė kapnometrija nėra naudojama naujaginiams dėl jų kvėpavimo specifikos. O nurodomas matuojamų parametrų skaičius neįvardijant jokių konkrečių parametrų, neturi jokios konkrečios klinikinės reikšmės. | Funkcija yra būtina tiksliai ventiliacijos kontrolei, ypač naujagimių ir kritinių pacientų gydymui. |
| 1.9.1 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „ne siauresnėse ribose (5 – 150) kart. / min“ Reikalaujama viršutinė kvėpavimo dažnio riba ženkliai per žema ankstukams ir itin mažo svorio naujagimiams, nes jų kvėpavimo dažniai būna aukštesni. | Apatinė riba yra siauresnė nei nurodyta .Nėra užtikrinama galimybė nustatyti 4 kvėpavimus per minutę, kaip aiškiai reikalaujama. Techninės specifikacijos formuluotė „ne siauresnėse ribose“ reiškia, kad abu intervalo galai turi būti lygūs arba platesni, o ne tik vienas jų. |
| 1.9.6 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „ne siauresnėse ribose (0,1 – 10) s“ Esama apatinė riba nepakankama naujagimiams | 0,1 riba patenka į mūsų reikalaujamą. |
| 1.10 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Žemas / aukštas minutinis tūris; žemas / aukštas slėgis; žemas / aukštas įkvėpimo arba iškvėpimo tūris; žemas / aukštas dažnis; apnėja; atsijungimas; el. energijos tiekimas; dujų tiekimas.“ | Gali neužtikrinti reikiamos paciento stebėsenos kokybės. Ypač svarbu – apriboja personalo galimybę nustatyti konkrečius ribinius parametrus, kurie lemia laiku suveikiančius aliarmus. |
| 1.11 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „≥10000 įvykių su datos ir laiko žyma.“ 1000 įrašų yra labai mažai ir tokiu atveju aktuali informacija yra prieinama labai trumpą laiką. | Jūsų siūlomas reikalavimas įtelpa į mūsų prašomus parametrus. |
| 1.12.1 | Prašome įtraukti šias funkcijas į būtinąją prietaiso komplektaciją. Taip bus užtikrinamas pilnas prietaiso funkcionalumas, taip pat taupomi ligoninės finansiniai bei laiko kaštai. | Nebus įtraukti, dėl biudžeto |
| Siūloma įtraukti į techninę specifikaciją | Deguonies sensorius Nereikalaujantis periodinio kalibravimo ir keitimo – ultragarsinis arba paramagnetinis. Prašome įtraukti šį reikalavimą. Tokiu būdu bus užtikrinamas ženkliai pigesnis ir paprastesnis prietaiso aptarnavimas bei taupos įstaigos lėšos. Taip pat užtikrinimas didesnis patikimumas. |  |
| 2. | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Modulinis gyvybinių parametrų monitorius su galimybe esant poreikiui praplėsti monitoruojamus parametrus.“ | Neužtikrina reikalaujamo transportinio monitoriaus mobilumo, kompaktiškumo ir funkcionalumo, o siūlo modulinį įrenginį, kuris gali būti nepritaikytas greitam ir patogiam naudojimui transportavimo sąlygomis. |
| 2.1 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Monitorius to paties gamintojo kaip ir DPV aparatas, abu prietaisai patogiai tvirtinami prie to paties mobilaus vežimėlio“ | Tiekėjo pasiūlymas, kuris apibūdinamas tik kaip patogus tvirtinimas prie to paties mobilaus vežimėlio, neužtikrina visapusiško sklandaus transportavimo (atsižvelgiant į prietaiso patvarumą, energijos tiekimą, atsparumą vibracijoms) ir nėra aiškus dėl pacientų duomenų tęstinumo užtikrinimo mechanizmo. Neatitinka techninės specifikacijos būtino reikalavimo. |
| 2.2 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Monitoruojami parametrai: EKG (3 kanalų), SpO2, kvėpavimas, neinvazinis kraujospūdis, temperatūra“ | Nepalaiko invazinės kraujospūdžio stebėsenos, širdies debito, CO₂ ir BIS monitoringo funkcijų. Dėl to monitorius nėra tinkamas visapusiškai stebėti paciento gyvybinius parametrus. |
| 2.3 | Reikalavimas nelogiškas, naujagimiams monitoruoti nenaudojama 12 kanalų EKG. Prašome naikinti reikalavimą. | Reikalavimas dėl ne mažiau kaip 12 kanalų EKG yra pagrįstas, nes užtikrina išsamų širdies funkcijos įvertinimą, atitinka tarptautinius standartus ir leidžia naudoti prietaisą platesniame pacientų spektre. Todėl tiekėjo pasiūlymas naikinti šį reikalavimą yra nepagrįstas. |
| 2.4 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „≥ 20 colių, jutiklinis, spalvotas“ Reikalaujamas itin mažų išmatavimų monitorius vertinant pirkimo visumą ir numatomas panaudojimo galimybes yra nelogiškas ir nepraktiškas. | Reikalavimas „≥ 5,5 colių“ reiškia, kad ekranas gali būti didesnis, bet neturi būti per didelis, kad išliktų kompaktiškas ir tinkamas naudoti transportavimo metu, ypač:ant lovelės ar inkubatoriaus;transportuojant pacientą per skyrius ar į reanimobilį;naudojant ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, operacinėje . |
| 2.5 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „≥ 4 valandos“ Toks laikas pilnai pakankamas ir atitinka reikalavimą DPV aparato veikimo iš akumuliatoriaus laiko reikalavimui. Suvienodinus reikalavimus visa sistema DPV + monitorius galėtų veikti 4 valandas neprijungus prie elektros tinklo. | Reikalavimas yra pagrįstas siekiant užtikrinti nepertraukiamą paciento stebėjimą transportavimo ar kritinių situacijų metu, o siūlomas trumpesnis veikimo laikas kelia riziką paciento saugumui. |
| 2.6 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: Ethernet (LAN) ir Wi-Fi (WLAN) ryšio galimybės. | Atitinka mūsų reikalaujamą parametrą. |
| 2.7 | Prašome naikinti arba keisti reikalavimą taip: „≤ (52 x 33 x 10) cm (P x A x G) “ Prie vežimėlio tvirtinamam monitoriui išmatavimai neaktualūs. Esamas reikalavimas stipriai riboja konkurenciją. | Prietaiso dydis kad išliktų kompaktiškas ir tinkamas naudoti transportavimo metu, ypač:ant lovelės ar inkubatoriaus;transportuojant pacientą per skyrius ar į reanimobilį;naudojant ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, operacinėje |
| 2.8 | Prašome naikinti arba keisti reikalavimą taip: „≤ 7,5 kg“ Prie vežimėlio tvirtinamam monitoriui svoris neaktualus. Esamas reikalavimas stipriai riboja konkurenciją. | Prietaiso svoris turi būti tinkamas naudoti transportavimo metu, ypač:ant lovelės ar inkubatoriaus;transportuojant pacientą per skyrius ar į reanimobilį;naudojant ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, operacinėje |
| Siūloma įtraukti į techninę specifikaciją | Aušinimas Aušinamas be ventiliatorių | Nebus įtraukta |
| 3. | Rekomenduojame keisti reikalavimą taip: „DPV aparatas, kvėpavimo kontūro laikiklis, CO2 daviklis DPV aparatui su pradiniais monitoravimo priedais, kvėpuojamų dujų drėkintuvas su servo kontrole, gyvybinių parametrų monitorius su laidų ir pradinių monitoravimo priedų reikalaujamiems parametrams komplektu, mobilus vežimėlis DPV aparato ir monitoriaus tvirtinimui į vieną sistemą.“ | Tiekėjo siūlomas komplektas neužtikrina visų reikalaujamų priedų, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje. |
|  | Rekomenduojame rinktis šį „žaliąjį“ reikalavimą: Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Apsvarstysime jūsų pasiūlymą. |