## Sheet1
Nr. | Pavadinimas | Pastabos
4.1. | Medicininis monitorius | 1 vnt.
4.1.1 | Medicininės paskirties, chirurginėms operacijoms
4.1.2 | Ekrano įstrižainė ≥ 27“
4.1.3 | Monitoriaus skydelio tipas IPS
4.1.4 | Skiriamoji geba ≥1920x1080 vaizdo taškų
4.1.5 | Antirefleksinė danga, apsauga nuo pirštų antspaudų likučių -būtina
4.1.6 | DICOM suderinamumas - būtina
4.1.7 | Kontrastas ≥ 1000:1
4.1.8 | Šviesumas ≥ 1000cd/m2
4.1.10 | PiP ir PbP funkcijos - būtina
4.1.11 | Apžvalgos kampas po ≥ 89° į visas puses
4.1.12 | Video įėjimai 1. 3G -SDI arba 12G-SDI; 2. DVI-I arba HDMI; 3. Composite arba Svideo
4.1.13 | Video išėjimai 1. 3G -SDI arba 12G-SDI; 2. DVI-I arba HDMI;
4.1.14 | Monitoriaus stovas 1. Pastatomas ant lentynos. 2. Medicininės paskirties. 3. Skirtas iki ≥ 32“ monitoriams. 4. Lankstomas aukštyn ≥ 20° ir žemyn ≥ 10°. 5. VESA monitoriaus jungtis.
4.1.15 | Komplekte 1. Monitorius. 2. Prijungimo laidas prie ligoninėje naudojamos LogicHD kameros- HDMI. 3. Monitoriaus stovas.
4.1.16. | Priekio atsparumas skysčiam 1. ≥ IP35 priekis. 2. ≥ IP32 galas.
4.1.17 | Garantija monitoriui ≥ 24 mėn.