## Sheet1
Nr. | Pavadinimas | Pastabos
5. dalis | Dūmų ištraukėjas
5.1 | Dūmų ištraukėjas
5.1.1 | Siurbimo galios reguliavimas ≥ 3 lygiai, arba tolygus
5.1.2. | Keičiami filtrai - būtina
5.1.3 | Filtro tarnavimo laikas ≥35 valandos
5.1.4 | Filtro užterštumo indikatorius ≥ 4 indikacijos lygiai, arba aiški vizualinė indikacija, leidžianti įvertinti filtro naudojimo laiką.
5.1.5 | Filtro jungtys ≥ 3 skirtingo dydžio žarnelėms
5.1.6 | Budėjimo režimas - būtina
5.1.7 | Gedimų LED indikatorius - būtina
5.1.8 | Filtro keitimo indikatorius - būtina
5.1.9 | Valdymas kojiniu pedalu - būtina
5.1.10 | Surenkamų dalelių dydis ≤ 0,1-0,2µm
5.1.11 | Filtro efektyvumas ≥ 99,999%
5.1.12 | Triukšmo lygis maksimaliu režimu ≤ 55 dB
5.1.15 | Komplektacija:
Dūmų ištraukėjas 1 vnt
Vežimėlis: - su lentyna, su pedalo laikikliu ir krepšeliu arba stalčiumi priedams susidėti
Pedalas 1 vnt.
Dūmų ištraukimo filtras 2 vnt.
Dūmų vamzdeliai jungiami prie siūlomų skėtiklių 20 vnt
Vaginalis skėtiklis su dūmų ištraukimu, metalinis, mažas 75x20±1 mm 4 vnt
Vaginalis skėtiklis su dūmų ištraukimu, metalinis, vidutinis 100x35 ± 5 mm 1 vnt.
Vaginalis skėtiklis su dūmų ištraukimu, metalinis, didelis 120x25±1 mm 1 vnt.
5.1.16 | Garantija ≥ 24 mėn.