## Sheet1
Nr. | Pavadinimas | Pastabos
6 dalis | Elektrochirurginis generatorius, elektrodai | 1 komplektas
6.1.1 | Elektrochirurginis Įrenginys:
1. Universalus: laparoskopinėms, atviroms ir bipolinės rezektoskopijos operacijoms.
2. Dažnis 350-500 kHz.
3. Maksimali galia 400W.
4. Lietimui jautrus valdymo ekranas.
5. Ne mažiau 15 gamyklinių programų.
6. Galimybė užsiprogramuoti ne mažiau 70 individualių programų.
7.Programų eksportavimas per USB, SD ar kitą nešiojamą laikmeną.
8. ≥6 skirtingi bipolinio pjovimo režimai, bent vieno iš jų maksimali galia ne mažiau 300 W.
9. ≥5 skirtingi bipolinio koaguliavimo režimai, bent vieno iš jų maksimali galia ne mažiau 250 W.
10. ≥5 skirtingi monopolinio pjovimo režimai, bent vieno iš jų maksimali galia ne mažiau 400 W.
11. ≥7 skirtingi monopolinio koaguliavimo režimai, bent vieno iš jų maksimali galia ne mažiau 150 W.
12. Bipolinė koaguliacija su start/stop funkcija.
13. Bipolinis kraujagyslių ligavimo režimas.
14. Bipolinės rezektoskopijos NaCl tirpale režimas.
15. Dvigubas kojinis jungiklis su režimų perjungimo jungikliu.
16. Vežimėlis generatoriui su dėklu arba stalčiumi priemonėms susidėti.
17. Neutralaus elektrodo laidas, 1 vnt.
18. Neutralūs padalinti elektrodai, 100 vnt.
6.1.2 | Monopolinė rankenėlė 4 vnt.: 1. Su 2 mygtukais. 2. 2,4±0,1 mm elektrodo jungtis. 3. Sterilizuojama ≥ 100 kartų.
6.1.3 | Monopolinis elektrodas 5 vnt.:1. Rutuliuko formos. 2. 2,4±0,1 mm elektrodo jungtis. 3. Diametras rutuliuko 6±1 mm. 4. Maksimali įtampa ≥ 4,3 kVp.
6.1.4. | Monopolinis elektrodas 5 vnt.: 1. Peiliuko formos. 2. 2,4±0,1 mm elektrodo jungtis. 3. Peiliuko darbinės dalies ilgis 20±3 mm. 4. Maksimali įtampa ≥ 4,3 kVp
6.1.5 | Monopolinis elektrodas 3 vnt.: 1. Rutuliuko formos. 2. 2,4±0,1 mm elektrodo jungtis. 3. Darbinis ilgis 90-100 cm. 4. Rutuliuko diametras 4±1 mm. 5. Maksimali įtampa ≥ 4,3 kVp
6.1.6 | Konizacijos elektrodai 6 vnt.: 1. „Burės“ formos. 2. 2,4±0,1 mm elektrodo jungtis. 3. Darbinis ilgis 110±5 mm. 4. Trijų skirtingų pločių, po 2 vnt. Pločiai: 10, 15, 20 ±1 mm. 5. Maksimali įtampa ≥ 500 Vp.
6.1.7 | Monopolinis elektrodas 4 vnt.: 1. Kilpos „V“ formos. 2. 2,4±0,1 mm elektrodo jungtis. 3. Darbinis ilgis 110±5 mm. 4. Diametras 10±1 mm. 5. Maksimali įtampa ≥ 500 Vp.
6.1.8 | Bipolinė rankena 1 vnt.:1. Artroskopiniams elektrodams. 2. Autoklavuojama. 3. Su siurbimo kanalu. 4. Laido ilgis 4±0,2 m.
6.1.9 | Bipolinis elektrodas 1 vnt.: 1. Artroskopinėms operacijoms. 2. 90±1° kampas. 3. Darbiunis ilgis 150±5 mm
6.1.10 | Bipolinis laidas 1 vnt.:1. Skirtas Wolf bipoliniam rezektoskopui. 2. Ilgis ≥ 3 m.
6.1.11 | Elektrochirurginio įrenginio garantija ≥ 24 mėn.