TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Endoskopas kolonoskopijoms ir gastrofibroskopijoms atlikti su vaizdo gastrofibroskopijos zondais (1 kompl.)

| Komplektą sudaro - endoskopinė sistema (1 vnt.) su gastroskopais (4 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų kalba. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| 1. | Monitorius – 1 vnt. | 1. LED arba lygiaverčio pašvietimo technologija; |  |  |
|  |  | 2. Šviesumas ≥ 450 cd/m2; |  |  |
|  |  | 3. Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; |  |  |
|  |  | 4. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |  |
|  |  | 5. Įvesties jungčių tipai: |  |  |
|  |  | 5.1. ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė, ≥ 12G-SDI arba lygiavertė |  |  |
|  |  | 6. Medicininės paskirties. |  |  |
|  |  | 7. Keli rodymo režimai: |  |  |
|  |  | 7.1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertis); |  |  |
|  |  | 7.2. Vaizdas ne vaizde (POP arba lygiavertis). |  |  |
|  |  | 8. Matricos tipas IPS arba TFT |  |  |
| 2. | Vaizdo procesorius – 1 vnt. | 1. Integruotas arba atskiras LED arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |  |
|  |  | 2. Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi; |  |  |
|  |  | 3. HDMI arba 12G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis; |  |  |
|  |  | 4. Galimybė išsaugoti nuotraukas USB tipo nešiojamame atminties įtaise; |  |  |
|  |  | 5. Chromoendoskopijos režimai: |  |  |
|  |  | 5.1. Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas arba vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas paryškinantis tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus |  |  |
|  |  | 5.2. Mėlynos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, skirtas išryškinti mikro kraujagyslių tinklą bei gleivinės paviršiaus struktūras arba jam lygiavertis režimas |  |  |
| 3. | Gastroskopas – 4 vnt. | 1. Su oro/vandens kanalu; |  |  |
|  |  | 2. Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; |  |  |
|  |  | 3. Apžiūros laukas ≥ 140°; |  |  |
|  |  | 4. Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; |  |  |
|  |  | 5. Lenkimo kampai: |  |  |
|  |  | 5.1. aukštyn ≥ 210° |  |  |
|  |  | 5.2. žemyn ≥ 90° |  |  |
|  |  | 5.3. dešinėn ≥100° |  |  |
|  |  | 5.4. kairėn ≥100° |  |  |
|  |  | 6. Įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm; |  |  |
|  |  | 7. Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm; |  |  |
|  |  | 8. Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm; |  |  |
| 4. | Endoskopinis siurblys – 1 vnt. | 1. Vakuumas ≥ 90 kPa; |  |  |
|  |  | 2. Siurbimo srautas ≥ 40 l/min; |  |  |
|  |  | 3. Komplekte: |  |  |
|  |  | 3.1. 2 vnt. Autoklavuojamų indų skysčiams ≥ 1 l talpos |  |  |
|  |  | 3.2. Laikiklis indui skysčiams kabinti |  |  |
|  |  | 3.3. Vienkartiniai filtrai 10 vnt. |  |  |
|  |  | 3.4. Vienkartinės arba daugkartinės žarnelės 20 vnt. |  |  |
| 5. | Vežimėlis endoskopinei įrangai – 1 vnt. | 1. ≥ 2 lentynos; |  |  |
|  |  | 2. ≥ 1 stalčius; |  |  |
|  |  | 3. Skiriamasis transformatorius; |  |  |
|  |  | 4. Laikiklis endoskopui pakabinti (ne mažiau nei 2 vnt.) |  |  |
|  |  | 5. Centrinis įjungimo/išjungimo mygtukas |  |  |
|  |  | 6. Komplekte: |  |  |
|  |  | 6.1. artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti; |  |  |
| 6. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėn. |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Anglų kalba parengtuose gamintojo dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti – (spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

1.2. Tiekėjai gali pateikti gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.3. Siūloma prekė turi būti nauja, pagaminta ne seniau kaip 2025 m., neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (refurbished) prekių.

1.4. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.4.1. Mokymai ≥ 5 specialistų;

1.4.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.

______________________________________