PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMŲ Į PASTABAS, PASIŪLYMUS DĖL SLAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Pirkimo pavadinimas | Slaugos priemonių pirkimo rinkos konsultacija |
| --- | --- |
| CVP IS pirkimo ID | 3679222 |
| Adresatas | Suinteresuotiems tiekėjams |
| Data | 2025-08-21 |

2025 m. liepos 15 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis buvo paskelbta Slaugos priemonių pirkimo išankstinė rinkos konsultacija. Dėkojame visiems tiekėjams, teikusiems atsakymus į užduotus klausimus rinkos konsultacijoje.

Išanalizavus ir atsižvelgus į tiekėjų suteiktus duomenis, atsakome į tiekėjų pateiktas pastabas pasiūlymus

| Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUR rinkinys | 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 7.2 Paciento apklotas 180/280 x 240 cm ± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais. Turi perinealinę 5cm ±1cm diametro angą ir lipnią suprapubinę 8cm ±1cm diametro angą. Skysčių surinkimo maišas 95 x 50 cm ±5cm su filtru bei skysčių išleidimo anga ir lipduku/juostele maišo tvirtinimui prie chalato. Antpirštis analinei apžiūrai. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Urologinis chirurginis chalatas su prailginta kloste priekyje, XL dydžio, ilgis 130 cm ± 5 cm. Chalato priekinė dalis pagaminta iš polietileno, nugaros dalis – iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Sustiprinta zona per visą rankovių ilgį. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio – 1 vnt. | 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko arba popieriaus-plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, Įpakavimas turi turėtų etiketę, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). -------- Įprastai gamintojai pakuota tokio tipo produktus į popieriaus-plastiko pakuotę. Svarbu yra tai, kad pakuotės tipas neturi jokios įtakos galutinei produkto kokybei ar savybėms, todėl prašome koreguoti. ________ Dažniausiai apklotų gamintojai naudoja etiketes su prekių aprašymais, kurios yra priklijuotos/atspausdintos ant produkto pakuotės, tik pavieniai gamintojai deda etiketes į pakuotės vidų. Toks reikalavimas užkerta kelia dalyvauti pirkime daugeliui gamintojų, tačiau esminio skirtumo ar etiketė bus viduje, ar išorėje – nėra, todėl prašome koreguoti aprašymą atitinkamai. ___________ Dar norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad daugelyje apklotų rinkinių pirkimo pozicijų yra nurodytas reikalavimas: „4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu“. Esminė šių klijų funkcija – tai geras sukibimas ir lengvas pašalinimas po procedūros. Kad paciento odai nesukeltų alergijos – pageidautina, kad klijai būtų hipoalerginiai, tačiau koks tikslas ir funkcija dengti klijus/popierių silikonu? Daugelis gamintojų nenaudoja silikono klijams, nes tam nėra tikslo. Esant tokiai formuluotei – iš pirkimo būtų pašalinta didžioji dalis potencialių tiekėjų. Atsižvelgiant į tai, prašome koreguoti: „4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi“. _________ 7.2 Paciento apklotas 180/280 x 240 cm ±10 ± 20 cm su integruotais kojų apvalkalais. Turi perinealinę 5cm ±1cm diametro angą ir lipnią suprapubinę 8cm ±1cm diametro angą. Skysčių surinkimo maišas ne mažesnis kaip 95 x 50 cm ±5cm su filtru bei skysčių išleidimo anga ir lipduku/juostele maišo tvirtinimui prie chalato. Antpirštis analinei apžiūrai. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. _________ 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba SMS medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. ----- Chalatai įprastai žymimi tik dydžio simboliu, nėra tikslo nurodyti dar papildomai chalato ilgį, kadangi rinkinys yra fiksuotas ir dydžiai/ilgiai yra nekintantys. ------ Chirurginiai chalatai įprastai žymimi tik dydžio simboliu. Nėra tikslo nurodyti dar papildomai chalato ilgį, kadangi rinkinys yra fiksuotas ir dydžiai/ilgiai yra nekintantys. Dabartinis reikalavimas eliminuoja iš pirkimo daugelį rinkoje gerai žinomų gamintojų. ____________ 7.4 Urologinis chirurginis chalatas su prailginta kloste priekyje, XL dydžio, ilgis 130 cm ± 5 cm. Chalato priekinė dalis pagaminta iš polietileno, nugaros dalis – iš neaustinės polipropileno arba SMS medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Sustiprinta zona per visą rankovių ilgį. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio – 1 vnt. --------- Įprastai chirurginiai chalatai yra gaminami iš SMS, SMMMS, ir pan. medžiagų kombinacijų, todėl matyt įsivėlė klaida, nes polipropileno chalatai yra gerokai žemesnio lygio produktai, kurie neužtikrina tokio saugumo lygio nei chirurgui, nei pacientui lyginant su SMS tipo chalatais. ------- Įprastai chirurginiai chalatai yra gaminami iš SMS, SMMMS, ir pan. medžiagų kombinacijų, todėl matyt įsivėlė klaida, nes polipropileno chalatai yra gerokai žemesnio apsaugos lygio produktai, kurie neužtikrina tokio saugumo lygio nei chirurgui, nei pacientui lyginant su iš SMS medžiagos pagamintais chalatais. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS reikalavimo dėl pakuotės (taikoma 1-18 pirkimo dalims). Reikalavimas „Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime.“ yra būtinas, nes apsaugo rinkinio komponentus nuo sterilumo pažeidimo, nuo pakuotės plyšimo, todėl pakuotės tipas turi įtakos produkto kokybei ir sterilumui. Įprastai popieriaus ir plastiko pakuotėse pakuojamos pavienės, mažo svorio medicinos priemonės. ________ Perkančioji organizacija nekoreguoja TS (taikoma 1-18 pirkimo dalims), kadangi etiketės dėjimas į pakuotės vidų reikalingas tam, kad apsaugotų sterilumo kontrolės lipdukus nuo atsiklijavimo ir pasimetimo. Perkančioji organizacija nekoreguoja TS (taikoma 1-18 pirkimo dalims). Lipnios apkloto dalys turi būti apsaugotos popieriumi dengtu silikonu, kadangi paprastas popierius neapsaugo lipnios dalies-popierių nuimant, nusiima ir dalis klijų. Toks apklotas yra nebetinkamas naudoti sterilioje aplinkoje. Perkančioji organizacija nekeičia TS, kadangi chirurginėms operacijoms yra naudojami standartiniai apklotai, todėl 20 cm nuokrypis būtų per didelis ir to pasekoje būtų pažeidžiamas sterilumas. Skysčių surinkimo maišas, didesnių išmatavimų nei prašoma, bus per didelis ir netinkamas urologinei operacijai. ________ Perkančioji organizacija nekoreguoja TS (taikoma šiai ir 1-4, 6-10, 12, 14-17 pirkimo dalims), nes chalatų dydžiams ir ilgiams nėra standartų (XL dydis gali būti 140-160 cm ilgio intervalo ribose), todėl dydžio ir ilgio antspaudas yra būtinas. Personalui yra svarbu pasirinkti tinkamo dydžio ir ilgio chalatą. ___________ Perkančioji organizacija nekoreguoja TS (taikoma šiai ir 1-4, 6-10, 12, 14-17 pirkimo dalims), nes SMS medžiaga gaminama iš polipropileno pluošto. |
| 3 | URS rinkinys | 7.2 Paciento apklotas - plotis viršuje 250 cm ± 10cm, apačioje 280 cm ± 10cm, apkloto ilgis 280 cm ± 10cm. Apklotas su integruotais kojų apvalkalais, turi perinealinę 5cm ±1cm diametro angą ir lipnią suprapubinę 6 cm ±1cm diametro angą. Trikampio formos skysčių surinkimo maišas 95x50 cm±2cm su filtru bei skysčių išleidimo anga ir lipduku maišo tvirtinimui. Antpirštis analinei apžiūrai. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. | 7.2 Paciento apklotas - plotis viršuje 250 cm ± 10cm, apačioje 280 cm ± 10cm, apkloto ilgis 280 cm ± 10cm. Apklotas su integruotais kojų apvalkalais, turi perinealinę 5cm ±1cm diametro angą ir lipnią suprapubinę 6 cm ±1cm diametro angą. Trikampio formos skysčių surinkimo maišas ne mažesnis kaip 95x50 cm±2cm su filtru bei skysčių išleidimo anga ir lipduku maišo tvirtinimui. Antpirštis analinei apžiūrai. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes didesnių išmatavimų, nei prašoma, bus per didelis ir netinkamas urologinei operacijai maišo tvirtinimui. |
| 4 | Apklotų rinkinys artroskopinėms operacijoms | 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. 7.4 Popierinės servetėlės 30x40cm ± 2 cm – 2 vnt. | 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. _____ 7.4 Popierinės servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm 30x40cm ± 2 cm – 2 vnt. _______ „Popieriniai rankšluosčiai 30x20 cm ± 1 cm“ – norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad skirtingi gamintojai naudoja skirtingas medžiagas servetėlių gamyboje, t.y. jos gali būti celiuliozės, popieriaus, viskozės ir pan., tačiau tai labai paprasta sudedamoji rinkinių dalis, skirta rankoms nusivalyti, todėl manome, kad tikslinga būtų koreguoti visuose rinkiniuose panaikinant servetėlių medžiagos pavadinimą ir praplečiant ribas, t.y.: „Rankšluosčiai ne mažiau 30x20 cm“ | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS (taikoma šiai ir kitoms 4, 5, 9, 12 pirkimo dalims), nes Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais Mayo staliukais. ____ Perkančioji organizacija koreguoja TS ir 7.4. išdėsto taip: „7.4 Servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm – 2 vnt.“ ______ Perkančioji organizacija koreguoja TS (taikoma šiai ir kitoms 4, 9-12, 15 pirkimo dalims) ir ją išdėsto taip: „Rankšluosčiai ne mažiau 30x20 cm“ |
| 5 | Mayo staliuko apklotas | Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, pagamintas iš polietileno ir neaustinės polipropileno medžiagos su padidinta skysčių sugėrimo zona 55 x 90 ± 3cm. | Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, pagamintas iš polietileno ir neaustinės polipropileno medžiagos su padidinta skysčių sugėrimo zona ne mažesnė kaip 55 x 90 ± 3cm. ------ Apklotams staliukui reikalaujate sustiprintos zoną nurodant: "ne mažesnė nei" - akivaizdu, kad kuo didesnė sustiprintą zoną tuo yra geriau, todėl prašome laikytis tokios pačios pozicijos ir su Mayo staliuko apklotais pozicijose, kuriuose jų reikalaujate, kadangi dabartinis nurodytas absorbuojančios dalies dydis nėra didelis, o nurodyta paklaida yra tik 3cm, todėl riboja konkurenciją tarp tiekėjų, galinčių pasiūlyti apklotus, turinčius didesnę sustiprintą zoną, t.y. aukštesnės absorbcijos produktus. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais Mayo staliukais. |
| 8 | Laparoskopinis rinkinys su stačiakampe anga | 7.2 Laparoskopinis apklotas 250x200/310cm ±10cm su praplatinta anestezijos dalimi, su lipnia abdominaline anga 30 x 35 cm ±2cm ir dviem maišais angos šonuose 25x75 ±3cm, maišai su formuojančia viela. Apklote inegruoti ne mažiau 4 vnt. „velcro“ tipo laidų bei vamzdelių laikikliai 2,5 cm x 13 cm ±1 cm. Padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesnė nei 40 x 100 cm. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370% – 1 vnt. 7.6 Tvarstukas su pleistru 5x7cm± 0,5 cm – 2 vnt. 7.7 Tvarstukas su pleistru 8x10cm±0, 5 cm – 2 vnt. | 7.2 Laparoskopinis apklotas 250x200/310cm ±10cm su praplatinta anestezijos dalimi, su lipnia abdominaline anga 30 x 35 cm ±2cm ir dviem maišais angos šonuose ne mažesniais kaip 25x75 ±3cm, maišai su formuojančia viela. Apklote inegruoti ne mažiau 4 vnt. „velcro“ arba kitokio tipo laidų bei vamzdelių laikikliai 2,5 cm x 13 cm ±1 cm. Padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesnė nei 40 x 100 cm. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370% – 1 vnt. ____________ 7.6. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ±1cm ±0,5 cm – 2 vnt. 7.7. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ±2cm ±0,5 cm – 1vnt. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes chirurginių operacijų metu yra naudojami standartiniai maišai, per dideli maišai tampa nefunkcionalūs, gali siekti grindis ir taip gali būti pažeidžiamas sterilumas. Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes „velcro“ tipo vamzdelių laikikliai operacijos metu net keletą kartų atsegus ir užsegus laiko patikimai. ___________ Perkančioji organizacija koreguoja TS ir išdėsto taip: „7.6. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ± 1 cm – 2 vnt.“ „7.7. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ± 1 cm – 1vnt.“ |
| 9 | Apklotų rinkinys laparotomijoms, universalus | 7.2 Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. 7.6 Popierinės servetėlės 30 x 40 cm ± 2cm - 4 vnt. | 7.2 Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. _______________ 7.6 Popierinės servetėlės 30 x 40 cm ± 2cm ne mažesnės kaip 20 x 30cm - 4 vnt. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais Mayo staliukais. ________ Perkančioji organizacija koreguoja TS ir 7.6. punktą išdėsto taip: „7.6. Servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm – 4 vnt." |
| 10 | Laparoskopinis vaginalinis rinkinys | 7.8. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ± 0,5 cm – 2 vnt. 7.9. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ± 0,5 cm – 1vnt. 7.11 Popierinės servetėlės 30x40 cm ± 2cm – 2 vnt. | 7.8. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ±1cm ±0,5 cm – 2 vnt. 7.9. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ±2cm ±0,5 cm – 1vnt. 7.11 Popierinės servetėlės 30 x 40 cm ± 2cm ne mažesnės kaip 20 x 30cm – 2 vnt. | Perkančioji organizacija koreguoja TS ir išdėsto taip: „7.8. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ± 1 cm – 2 vnt.“ „7.9. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ± 1 cm – 1vnt.“ „7.11 Servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm – 2 vnt.“ |
| 11 | Rinkinys histeroskopijai | 7.2 Litotominis apklotas 90/310x230 cm± 10 cm, su lipnia perinealine 6x17cm ±1 cm dydžio anga, integruotais kojų apvalkalais, vamzdelių bei laidų laikikliais, ne mažiau 2 vnt. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370% - 1vnt 7.5 Popieriniai rankšluosčiai 30x20 cm ± 1 cm – 2vnt. 7.4 Apklotas po sėdmenimis 95x130 cm ± 5 cm su 2 padidinto skysčių sugėrimo zonomis, ne mažesnėmis nei 50x35 cm ir 50x20 cm – 1 vnt | 7.2 Litotominis apklotas 90/310x230 cm±20cm ±10 cm, su lipnia perinealine 6x17cm ±1 cm dydžio anga, integruotais kojų apvalkalais, vamzdelių bei laidų laikikliais, ne mažiau 2 vnt. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370% - 1vnt _____________ 7.5 Popieriniai rankšluoščiai 30 x 20 cm ± 1cm ne mažesni kaip 20 x 30cm– 2vnt. ___________ Prašome pateikti nuotrauką ar detalų prekės aprašymą 11-oje pirkimo dalyje „Rinkinys histeroskopijai“ pozicijoje: „7.4 Apklotas po sėdmenimis 95x130 cm ± 5 cm su 2 padidinto skysčių sugėrimo zonomis, ne mažesnėmis nei 50x35 cm ir 50x20 cm – 1 vnt.“. Sprendžiant iš aprašymo – apklotas naudojamas po paciento sėdmenimis, bet reikalaujama, kad sugėrimo zonos būtų skirtingų dydžių. Sudėtinga suprasti kaip turėtų atrodyti šis apklotas ir kokia jo funkcija. Prašome patikslinti. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes chirurginėms operacijoms yra naudojami standartiniai apklotai, todėl 20 cm nuokrypis būtų per didelis ir to pasekoje būtų pažeidžiamas sterilumas. Apklotai yra pritaikyti skirtingo sudėjimo pacientams. ____________ Perkančioji organizacija koreguoja TS ir išdėsto taip: „7.5 Servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm – 2vnt.“ __________ Ginekologijoje naudojamas apklotas po sėdmenimis yra standartinis, skirtas užtikrinti paciento higieną ir komfortą. Taip pat užtikrina sterilumą, apsaugo personalą ir medicininę įrangą nuo užteršimo. |
| 12 | Rinkinys Cezario operacijai | 7.1 Paciento apklotas 250/200 x 300 cm ±10 cm su lipnia abdominaline 30 x 35 cm ± 2cm anga, dengta incizine plėvele su kiauryme, ne mažesne nei 15 x15 cm. Apie angą integruotas skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišas, su skysčių išleidimo angomis šonuose ir ne mažiau 4 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai. Absorbuojanti zona virš angos ne mažesnė nei 40 x 50 cm ir žemiau angos ne mažesnė nei 50x60 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis – 1 vnt. 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. 7.13 Popierinės servetėlės 30x40 cm ± 2cm – 4 vnt. | 7.1 Paciento apklotas 250/200 x 300 cm ±20 cm ±10 cm su lipnia abdominaline 30 x 35 cm ± 2cm anga, dengta incizine plėvele su kiauryme, ne mažesne nei 15 x15 cm. Apie angą integruotas skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišas, su skysčių išleidimo angomis šonuose ir ne mažiau 4 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai. Absorbuojanti zona virš angos ne mažesnė nei 40 x 50 cm ir žemiau angos ne mažesnė nei 50x60 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis – 1 vnt. ________ 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. ____________ 7.13 Popierinės servetėlės ne mažiau kaip 20x30cm 30x40 cm ± 2cm – 4 vnt. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes chirurginėms operacijoms yra naudojami standartiniai apklotai, todėl 20 cm nuokrypis būtų per didelis ir to pasekoje būtų pažeidžiamas sterilumas. Apklotai yra pritaikyti skirtingo sudėjimo pacientams. _____________ Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais Mayo staliukais. ______ Perkančioji organizacija koreguoja TS ir išdėsto taip: „7.13. Servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm – 4 vnt.“ |
| 13 | Rinkinys gimdymui | 7.3 Absorbuojantis ir skysčius sulaikantis paklotas 75 x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, vidurinis – iš ypač gerai sugeriančio polimero, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės ir neaustinės medžiagos - 1 vnt. | Sveiki, Norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad įprastai sugeriantys paklotai yra gaminami 40x60cm, 60x60cm, 60x90cm dydžių – tai yra visoje EU plačiausiai naudojami dydžiai. Atvirai, neteko niekur matyti pakloto, kuris būtų 75x90cm dydžio. Prašome patikslinti ar nėra klaidos reikalavimuose arba prašome koreguoti reikalavimą sekančiai: „7.3 Absorbuojantis ir skysčius sulaikantis paklotas 75 x 90 cm ± 5 cm arba 60x90cm“ Svarbu ir tai, kad paklotų apatinis sluoksnis yra gaminamas iš polietileno, todėl reikalavimas: „..apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės ir neaustinės medžiagos..“ yra kiek klaidinantis ir netikslus. Siekiant išvengti galimų nesusipratimų ir skirtingo traktavimo, siūlome koreguoti: „apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės ir neaustinės medžiagos“ Dėkojame už supratingumą | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes operacinėje reikalingi apklotai 75 x 90 cm ± 5 cm. Tai viena dažniausiai naudojamų standartinių puspaklodžių. Reikalaujama 3-jų sluoksnių apklotas: viršutinis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, apatinis iš apsauginio popieriaus/neaustinės medžiagos. |
| 14 | Vaginalinis rinkinys | 7.4 Paciento apklotas 220/300x280 cm ±10cm su integruotais apvalkalais kojoms, turi lipnią trapecijos formos angą 15x11x18 cm±2cm ir skysčių surinkimo maišą 65x50cm ±3cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. | 7.4 Paciento apklotas 220/300x280 cm ±20cm ±10cm su integruotais apvalkalais kojoms, turi lipnią trapecijos formos angą 15x11x18 cm±2cm ir skysčių surinkimo maišą ne mažesnį kaip 65x50cm ±3cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes chirurginėms operacijoms yra naudojami standartiniai apklotai. Apklotai yra pritaikyti skirtingo sudėjimo pacientams. Chirurginių operacijų metu yra naudojami standartiniai skysčių surinkimo maišai – per dideli maišai tampa nefunkcionalūs, gali siekti grindis ir taip būti pažeidžiamas sterilumas. |
| 15 | Laparoskopinis rinkinys su trikampe anga | 7.3 Tvarstukas su pleistru 5x7cm ± 0,5 cm –2 vnt. 7.4 Tvarstukas su pleistru 8x10cm± 0,5 cm – 1 vnt. 7.11 Popierinės servetėlės 30x40 cm ± 2cm – 2 vnt. | 7.3 Tvarstukas su pleistru 5x7cm ±1 cm ± 0,5 cm –2 vnt. 7.4 Tvarstukas su pleistru 8x10cm ±2 cm ± 0,5 cm – 1 vnt. 7.11 Popierinės servetėlės ne mažiau kaip 30x20cm 30x40 cm ± 2cm – 2 vnt. | Perkančioji organizacija koreguoja TS ir išdėsto taip: „7.3. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ± 1 cm – 2 vnt.“ „7.4. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ± 1 cm – 1vnt.“ „7.11 Servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm – 2 vnt.“ |
| 16 | Apklotų rinkinys angiografijai | 7.1. Angiografinis apklotas 220 x 340 cm ± 10 cm. Apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ± 1cm diametro kiauryme femoralis srityse, abi apkloto pusės yra su skaidria polietilenine dalimi. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %, zonos dydis 80 x 120 cm ±5 cm, atstumas nuo apkloto viršaus iki femoralinių angų 80 cm ± 1 cm - 1 vnt. 7.18 Popierinė servetėlė 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt. 7.2 Apklotas apsauginiam stovui 160x260 cm ± 10 cm su lipniu kraštu. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.15 Dislokacinė kišenė širmai 100x100 cm ±3 cm – 1 vnt. | 7.1. Angiografinis apklotas 220 x 340 cm ± 10 cm. Apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ± 1cm diametro kiauryme femoralis srityse, abi apkloto pusės yra su skaidria polietilenine dalimi. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės ar kitų medžiagų kombinacijos, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %, zonos dydis ne mažiau kaip 80 x 120 cm ±5 cm, atstumas nuo apkloto viršaus iki femoralinių angų 80 cm ± 1 cm - 1 vnt. _______________ 7.18 Popierinė servetėlė 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt. __________ Prašome pateikti nuotrauką ar detalų prekės aprašymą 16-oje pirkimo dalyje „Apklotų rinkinys angiografijai“ pozicijoje: „7.2 Apklotas apsauginiam stovui 160x260 cm ± 10 cm su lipniu kraštu“. Iš aprašymo sudėtinga suprasti naudojimo paskirtį ir kuris kraštas turėtų būti lipnus. Gal galėtumėte atsiųsti jau užkloto stovo su šiuo apklotu nuotraukas? ______________ Taip pat nėra visiškai aišku kas per produktas: „7.15 Dislokacinė kišenė širmai 100x100 cm ±3 cm – 1 vnt.“ – gal galite patikslinti ar tai skysčių surinkimo maišas su lipniu kraštu ir viena kišene? Gal galite atsiųsti produkto nuotraukas? | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes intervencinių procedūrų metu būtina patikima skysčių sugėrimo zona – tai ypač kraujingos procedūros, todėl reikalinga nurodytos sudėties skysčių sugėrimo zona: padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės. Perkančioji organizacija koreguoja zonos dydį ir išdėsto taip: „zonos dydis 80 x 120 cm ±10 cm“ ____________ Perkančioji organizacija koreguoja TS ir išdėsto taip: „7.18. Servetėlė 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt“ Perkančioji organizacija papildo 16 pirkimo dalies 7.2. punkto aprašymą ir išdėsto jį taip: „Apklotas apsauginiam stovui 160x260 cm ± 10 cm su lipniu kraštu ilgojoje kraštinėje.“ Perkančioji organizacija paaiškina, kad tai keturkampio formos gaubtas su guma iš permatomo polietileno, naudojamas rentgeno aparato sterilumui užtikrinti. |
| 17 | Apklotų rinkinys angiografijai, radialinis | 7.1 Radialinis apklotas 230x360 cm ±10 cm, apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ± 1cm diametro kiauryme femoralis srityje ir dvi 9x12 cm ±1cm incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm ± 0,5cm kiauryme radialis srityje. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Arčiausiai žaizdos esanti T formos padidinta skysčių sugėrimo zona 120x140/100 cm ±5 cm. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %. Atstumas nuo apkloto viršaus iki femoralinių angų 100 cm ± 5 cm – 1 vnt. 7.18 Popierinė servetėlė 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt. | 7.1 Radialinis apklotas 230x360 cm ±10 cm, apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ± 1cm diametro kiauryme femoralis srityje ir dvi 9x12 cm ±1cm incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm ± 0,5cm kiauryme radialis srityje. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Arčiausiai žaizdos esanti T formos padidinta skysčių sugėrimo zona ne mažesnė kaip 120x140/100 cm ±5 cm. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės ar kitų medžiagų kombinacijos , zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %. Atstumas nuo apkloto viršaus iki femoralinių angų 100 cm ± 5 cm – 1 vnt. ______ 7.18 Popierinė servetėlė 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes angiografinėms procedūroms yra naudojami standartiniai apklotai. Padidinto skysčių sugėrimo zona turi būti T formos. Padidinus išmatavimus gali nelikti T formos ir apklotas taps nefunkcionalus. Intervencinių procedūrų metu būtina patikima skysčių sugėrimo zona – tai ypač kraujingos procedūros, todėl reikalinga nurodytos sudėties skysčių sugėrimo zona: padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės. ______ Perkančioji organizacija koreguoja TS ir nurodo: „7.18 Servetėlės ne mažesnės kaip 20x30cm - 3 vnt.“ |
| 20 | Setrilus tvarstliavos rinkinys hemodializei pro centrinės venos kateterį | START ir STOP dalys supakuotos atskirose pakuotėse ir sudėtos į permatomą užklijuotą maišą, turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai. Rinkinį sudaro: START: 1) Apklotas dviejų sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos 45x45 cm (± 2 cm), su lipnia anga 10 cm (± 1cm) diametro - 1 vnt. 2) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių, 5x5 (± 0,5cm) - 4 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 5 ml - 2 vnt. STOP: 1) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 2) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 5x5 cm ± (0,5cm) - 4 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 7,5x7,5 cm ± (0,5cm) - 2 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 2 ml - 2 vnt., 20 ml - 2 vnt. | START ir STOP dalys supakuotos atskirose pakuotėse ir sudėtos į permatomą užklijuotą maišą, turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai. Rinkinį sudaro: START: 1) Apklotas dviejų sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos 45x45 cm (± 2 cm), su įpjova 22,5 cm (± 1cm) diametro - 1 vnt. 2) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių, 5x5 (± 0,5cm) - 4 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 5 ml - 2 vnt. STOP: 1) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 2) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 5x5 cm ± (0,5cm) - 4 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 7,5x7,5 cm ± (0,5cm) - 2 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 2 ml - 2 vnt., 20 ml - 2 vnt. | Perkančioji organizacija keičia techninės specifikaciją ir išdėsto taip: „START ir STOP dalys supakuotos atskirose pakuotėse ir sudėtos į permatomą užklijuotą maišą, turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai. Rinkinį sudaro: START: 1) Apklotas dviejų sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos 45x45 cm (± 2 cm), su įpjova 22,5 cm (± 1cm) diametro - 1 vnt. 2) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių, 5x5 (± 0,5cm) - 4 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 5 ml - 2 vnt. STOP: 1) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 2) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 5x5 cm ± (0,5cm) - 4 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 7,5x7,5 cm ± (0,5cm) - 2 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 2 ml - 2 vnt., 20 ml - 2 vnt.“ |
| 22 | Sterilus apklotas instrumentavimo staliukui 100x150 cm | Pagamintas iš neaustinės medžiagos, 100x150 (± 5 cm) cm dydžio. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių ne plonesnės nei 70 g/m² medžiagos: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Absorbuojanti dalis 75x150cm (± 5 cm). Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė -kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. * | 22 pirkimo dalyje prašome, kad medžiagos sudėtis turėtų būti ne plonesnė nei 60 g/m2. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, kadangi pakeitus nurodytus parametrus, bus prastesnis apkloto sugeriamumas. |
| 28 | Epidūrinis/spinalinis rinkinys | Sterilus rinkinys įpakuotas vienoje popieriaus - plastikinėje pakuotėje. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Rinkinio sudėtis: epidūrinis apklotas 75x80cm (± 5 cm) su lipnia anga 10 cm diametro (±1 cm) – 1vnt, apklotas 75x90cm (± 5 cm) – 1vnt, metalinis arba plastikinis instrumentas Kocher, 14 cm (±1 cm) – 1vnt, neaustinės skarelė ne mažiau 20x20 cm – 5 vnt., vatos tamponai ne mažesni 5x5cm – 5 vnt., švirkštas 5 ml - 1 vnt., adata 21G/40mm - 1 vnt. * | Sterilus rinkinys įpakuotas vienoje popieriaus - plastikinėje pakuotėje. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Rinkinio sudėtis: epidūrinis apklotas 75x85cm (± 5 cm) su lipnia anga 10 cm diametro (±1 cm) – 1vnt, apklotas 75x90cm (± 5 cm) – 1vnt, metalinis arba plastikinis instrumentas Kocher, 14 cm (±1 cm) – 1vnt, neaustinės skarelė ne mažiau 20x20 cm – 5 vnt., vatos tamponai ne mažesni 5x5cm – 5 vnt., švirkštas 5 ml - 1 vnt., adata 21G/40mm - 1 vnt. * | Perkančioji organizacija koreguoja TS iš išdėsto taip: „epidūrinis apklotas 75x85cm (± 5 cm) su lipnia anga 10 cm diametro (±1 cm) – 1vnt,“ |
| 29 | Kateterizavimo rinkinys | Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm)- 1 vnt.; dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 5 cm (± 0,5 cm) - 2 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7,5x7,5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; dviejų dalių padėkliukas, 182x98 x 24 mm (± 2 mm) - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova 60x75 cm (±1 cm) - 1 vnt.; apklotas 50x50 cm (± 2 cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. * | Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm)- 1 vnt.; dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 5 cm (± 0,5 cm) - 2 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7,5x7,5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; dviejų dalių padėkliukas, 188x98 x 24 mm (± 2 mm) - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova 75x75 cm (±1 cm) - 1 vnt.; apklotas 60x60 cm (± 2 cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. * | Perkančioji organizacija koreguoja TS ir nurodo: „Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm)- 1 vnt.; dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 5 cm (± 0,5 cm) - 2 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7,5x7,5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; dviejų dalių padėkliukas, 185x98 x 24 mm (± 5 mm) - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova ne mažesnis nei 60x75 cm - 1 vnt.; apklotas ne mažesnis nei 50x50 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime.“ * |
| 31 | Vienkartiniai operaciniai baltiniai | XL dydžio; pagaminta iš neaustinės medžiagos 35g/m²; nesterilūs, trumpomis rankovėmis, raišteliai nugarinėje dalyje kaklo ir liemens srityje; ilgis 100 cm (± 3 cm). | Prašome pateikti nuotrauką ar detalų prekės aprašymą 31-oje pirkimo dalyje „Vienkartiniai operaciniai baltiniai“, nes iš dabartinio aprašymo sunku suprasti kaip atrodo produktas, t.y. kokia spalva, koks rankovių tipas/ilgis, kokie turi būti raišteliai ir t.t. ________ XL dydžio; pagaminta iš neaustinės medžiagos 35g/m²; nesterilūs, trumpomis rankovėmis, raišteliai nugarinėje dalyje kaklo ir liemens srityje; ilgis 110 cm (± 3 cm). | Perkančioji organizacija paaiškina, kad vienkartiniai operaciniai baltiniai yra standartiniai baltiniai pacientams. Visa reikalinga informacija nurodyta TS. Reikalavimų spalvai perkančioji organizacija nenustato, rankovių ilgis nurodytas „trumpomis rankovėmis“, raištelių išmatavimui reikalavimai nekelti. Perkama prekė, turi atlikti savo funkciją. Perkančioji organizacija koreguoja TS ir nurodo: „XL dydžio; pagaminta iš neaustinės medžiagos 35g/m²; nesterilūs, trumpomis rankovėmis, raišteliai nugarinėje dalyje kaklo ir liemens srityje; ilgis ne mažiau 100 cm.“ |
| 37 | Vienkartinė patalynė ligoniams | Vienkartinė higieninė patalynė, pagaminta iš neaustinės medžiagos ne plonesnės kaip 25 g/m², komplekto sudėtis: pagalvės užvalkalas (ne mažiau 60 x 60 cm), antklodės užvalkalas (ne mažiau 140x200 cm ), paklodė (ne mažiau 140x220 cm). Spalva – žalia,/mėlyna. Rinkiniai supakuoti po 1 vnt. | Prašytume pakeisti 37- PD paklodės matmenis iš ne mažiau 140 x220 cm į ne mažiau 140 x210 cm. _____ Vienkartinė higieninė patalynė, pagaminta iš neaustinės medžiagos ne plonesnės kaip 25 g/m², komplekto sudėtis: pagalvės užvalkalas (ne mažiau 60 x 60 cm), antklodės užvalkalas (ne mažiau 140x200 cm ), paklodė (ne mažiau 140x220 cm 210cm). Spalva – žalia,/mėlyna. Rinkiniai supakuoti po 1 vnt. __________ Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad 37-oje pirkimo dalyje: „Vienkartinė patalynė ligoniams“ reikalaujamas paklodžių dydis „paklodė (ne mažiau 140x220 cm)“ yra netipinis, t.y. Lietuvoje plačiausiai naudojami patalynės rinkiniai, kurių sudėtyje yra 150x210cm dydžio paklodės, kurios pritaikytos standartinėms lovoms. Svarbu ir tai, kad šiuo metu tiekiame Jūsų įstaigai šiuos produktus, kurių sudėtyje yra būtent 150x210cm dydžio paklodės, tačiau nesame gavę pastabų/skundų dėl jų netinkamo dydžio. Atsižvelgiant į tai, prašome koreguoti reikalavimą. | Perkančioji organizacija koreguoja TS ir nurodo: „paklodė (ne mažiau 140x210 cm).“ |
| 38 | Vienkartiniai plastikiniai apsauginiai apklotai čiužiniams | Vienkartiniai; su gumele; ne mažesni nei 200x100 cm dydžio; nepralaidūs skysčiams; gerai priglunda prie čiužinio. | ne mažesni nei 200x100 cm 90cm dydžio _______ Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad 38-oje pirkimo dalyje: „Vienkartiniai plastikiniai apsauginiai apklotai čiužiniams“ reikalaujamas dydis: „ne mažesni nei 200x100 cm dydžio“ yra netipinis. Rinkoje plačiausiai naudojami 210x90cm dydžio apklotai, kurie turi integruotą gumelę ir išsitampo priklausomai nuo čiužinio dydžio, kad tvirtai apgaubti čiužinį. Prašome pakoreguoti. | Perkančioji organizacija nekoreguoja TS, nes perkami apsauginiai apklotai čiužiniams yra suderinami su ligoninėje turimais lovų čiužiniais. |
| 39 | Paklotas pakloti ant kušetės | Dviejų sluoksnių, dydis 80x140 cm (±5 cm), sugeria ir nepraleidžia skysčių. | Dviejų sluoksnių, dydis 85x165 cm (±5 cm), sugeria ir nepraleidžia skysčių. | Perkančioji organizacija koreguoja TS ir išdėsto taip: „Dviejų sluoksnių, dydis ne mažiau nei 80x140 cm, sugeria ir nepraleidžia skysčių.“ |