RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

I DALIS. Bendra informacija apie RDK

(skelbiama CVP IS)

| Pirkimo pavadinimas | Defibriliatorius |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Defibriliatorius |
| RDK vykdymo laikotarpis | Nuo 2025-06-30 iki 2025-07-07 |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS rengiant susitikimus abiem būdais |
| Informacija apie RDK dalyvius |  |
| Atsakymus, pasiūlymus, klausimus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius | 1 |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas el. paštu pateikusių dalyvių skaičius | 0 |
| Į susitikimus pakviestų dalyvių skaičius | 0 |
| Susitikimuose dalyvavusių dalyvių skaičius | 0 |
| Informacija apie RDK vykdytą CVP IS |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-06-30, Nr./ID 3447171 |
| Pastabas/siūlymus dėl Techninės specifikacijos pateikusių dalyvių skaičius | 1 |
| Atsakymus į klausimyne nurodytus klausimus pateikusių dalyvių skaičius | 0 |
| Kita svarbi informacija rinkos dalyviams | Informuojame, kad siūlymus/pastabas dėl paskelbtos techninės specifikacijos pateikė 1 tiekėjas (žr. lentelėje žemiau), atskirai užpildytas klausimynas nebuvo teikiamas. |
| Lentelė Nr. 1 su tiekėjo pateiktais siūlymais/pastabomis bei Perkančiosios atsakymas/komentaras |  |
| Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmė; Siūlomos parametrų reikšmės; Perkančiosios organizacijos atsakymas/komentaras. Defibriliatorius – 1 vnt.. 1.1.1. parametras; Prietaisas skirtas defibriliacijai, stimuliacijai, paciento gyvybinių funkcijų montoravimui bei gaivinimui; Informuojame, kad įvertinus rinkos konsultacijos metu gautus pastebėjimus/siūlymus bei pakartotinai atlikus rinkos tyrimą buvo parengta galutinė techninė specifikacija su kuria numatoma skelbti pirkimą (pridedama). Pirkimą planuojama skelbti anksčiau sukurtos DPS pagrindu. DPS pirkimas Nr. 658225 (senoje CVP IS), ID (naujoje CVP IS) 57403 „Medicininės įrangos pirkimas“. Į tiekėjo pateiktus siūlymus atsižvelgta pagal galimybes.. 1.1.2. parametras; Modulinis prietaisas: 1. Ekranas; 2. Paciento modulis; 3. Defibriliacijos blokas.. 1.1.3. parametras; Moduliai bendrauja tarpusavyje: 1. sujungus tarpusavyje IR pagalba; 2. Atskyrus, radio ryšio pagalba.; Prašome keisti: ,,Atskiri moduliai tarpusavyje bendrauja belaidžio ryšio pagalba“. 1.1.4. parametras; Modulių sujungimo statusas atvaizduojamas ekrane. 1.1.5. parametras; Ekranas: 1. Integruotas; 2. Spalvotas; 3. Galimybė keisti ekrano apšvietimą iš dieninio į naktinį; 4. Įstrižainė ≥ 20 cm; 5. Vienu metu ekrane galima matyti ne mažiau 13 gyvybinių parametrų skaitinių išraiškų bei 6 kreivių; 6. Raiška ne prasčiau 640x480 taškų; 7. Konfigūruojamas startinis ekrano vaizdas pagal vartotoją, su galimybe išsaugoti ir užvardinti pagal poreikį.; 1.1.5.3. Siūlome keisti: ,,Galimybė keisti ekrano apšvietimą iš dieninio į naktinį arba galimybe automatiškai keisti ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo arba galimybė nustatyti ekrano apšvietimo lygi.“ 1.1.5.7. Prašome šalinti šį reikalavimą.. 1.1.6. parametras; Defibriliatorius: 1. Defibriliatoriaus impulso forma bifazinė su kompensacija pagal paciento varžą; 2. Energijos nustatymo reikšmių diapazonas 2 -200 J, ne siauriau; 3. Darbo rėžimai nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas; 4. Energijos keitimo žingsnis ne didesnis nei 5J intervale nuo 2J iki siūlomo defibriliatoriaus maksimalios energijos; 5. Greito pasirinkimo klavišais arba integruotu sukamuoju valdymo rateliu; 6. Įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos 5s ±2 s 7. Automatiniame defibriliavimo režime garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG ritmo analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą; 8. Automatiniame defibriliavimo rėžime analizės laikas ne ilgiau kaip 12 s 9. Komplektacijoje vienkartinių defibriliacijos elektrodų, skirtų suaugusiems komplektas ne mažiau kaip 5 vnt.; 1.1.6.4. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome keisti sekančiai: ,,Energijos keitimo žingsnis ne didesnis nei 50J intervale nuo 2J iki 200 J“. 1.1.7. parametras; Stimuliacija: 1. Sinchronizuota, nesichronnizuota ir didelio dažnio („overdrive“) režimai 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis nei nuo 30 iki 150 kartų per min. 2. Dažnio diapazonas „overdrive“ rėžime nuo 30 iki 300 kartų per min. 3. Stimuliavimo srovė ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 150 mA; 1.1.7.1 Prašome keisti: ,,Sinchronizuota, nesichronnizuota“ 1.1.7.2. Prašome šalinti šį reikalavimą.. 1.1.8. parametras; Spausdintuvas: 1. Integruotas; 2. Terminis; 3. Diagnostinės EKG ne mažiau dviejų užrašymo greičių 25 mm/s ir 50 mm/s 4. Realaus laiko spausdinimas ne mažiau keturių greičių (6,25; 12,5; 25 ir 50 mm/s) 5. Popieriaus plotis ne mažiau 105 mm 6. Spausdinamų kreivių skaičius vienu metu ne mažiau kaip 6; 1.1.8.3. Prašome šalinti šį reikalavimą.. 1.1.9. parametras; EKG: 1. EKG monitoruojamų derivacijų skaičius ne mažiau 12 derivacijų; 2. Matavimo intervalas ne siauresnis kaip 20-300 k/min 3. Tikslumas ne prasčiau nei 1%; 4. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas; 5. Komplektacijoje kabeliai skirti maonitoringui (4 kanalai) ir diagnostinei EKG užrašyti (12 kanalų).. 1.1.10. parametras; SpO2: 1. SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su pletizmografijos kreive ekrane; 2. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 100%; 3. Perfuzijos indeksas ne prasčiau kaip 0.05 iki 20 %; 4. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas; 5. Komplektacijoje suaugusiems skirtas daugkartinis SpO2gdaviklis.; 1.1.10.3. Prašome šalinti šį reikalavimą.. 1.1.11. parametras; Neinvazinis kraujospūdis: 1. Rankinis ir automatinis; 2. Galimybė matuoti suaugusiems, vaikams ir kūdikiams; 3. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 20 iki 260 mmHg. 4. Automatiniame rėžime galimybė pasirinkti matavimo intervalus ne siauresnius kaip nuo 1 min iki 60 min. 5. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas; 6. Daugkartinės manžetės kraujospūdžiui matuoti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių.. 1.1.12. parametras; Kapnometrija: 1. Mainstream CO2 matavimo technologija; 2. Automatinė, nereikalaujanti papildomos rankinės kalibracijos; 3. Tinkama intubuotiems ir spontaniškai kvėpuojantiems pacientams; 4. Atsakas pradėjus monitoringą (apšilimo laikas) ne ilgiau 5 s 5. Atvaizduojami parametrai CO2 kreivė, skaitinė EtCO2 išraiška, kvėpavimo dažnis 6. Matavimo intervalas ne siauriau kaip nuo 1 iki 100 mmHg 7. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas 8. Komplektacijoje CO2 matavimui skirtų vienkartinių priedų komplektas: intubutoitems ir neintubuotiems pacientams ne mažiau kaip po 5 vnt.; 1.1.12.1. Prašome keisti į sidestream. 1.1.12.2. Prašome šalinti šį reikalavimą. 1.1.12.4. Prašome šalinti šį reikalavimą.. 1.1.13. parametras; Temperatūra: 1. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 12ºC iki 50ºC; 2. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas Komplektacijoje daugakrtinio naudojimo rektalinis daviklis. 1.1.14. parametras; Invazinis kraujo spaudimas: 1. Ne mažiau kaip 2 moduliai ir 4 matavimo kanalai Matavimo ribos ne siauriau kaip -50 mmHg iki 300 mmHg; Prašome keisti: ,,Invazinis kraujo spaudimas: 1. Ne mažiau kaip 2 matavimo kanalai Matavimo ribos ne siauriau kaip -50 mmHg iki 300 mmHg“. 1.1.15. parametras; Aliarmų sistema: 1. Trijų lygių aliarmai: ypač svarbūs, vidutinės svarbos, žemos svarbos; 2. Spalvinė aliarmų išraiška pagal aliarmo svarbumą (raudona – ypač svarbus, geltona – vidutinės svarbos, melsva žemos svarbos); 3. Specialus atskiras mygtukas aliarmo užlaikymui iki 30 s; 1.1.15.2. Prašome keisti: ,, Spalvinė aliarmų išraiška pagal aliarmo svarbumą“ 1.1.15.3. Prašome keisti: ,,Specialus atskiras mygtukas aliarmo užlaikymui iki 60 s“. 1.1.16. parametras; Akumuliatoriai: 1. Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų akumuliatorių, esančių aparate ne mažiau 7 val.; 2. Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių, ne mažiau 200 iškrovų; 3. Pakrovėjas 220V. 1.1.17. parametras; Duomenų saugojimas: 1. Integruotoje atminties kortelėje CF; 2. talpa ≥ 2GB; Ši technologija yra pasenusi. Prašome šalinti.. 1.1.18. parametras; Kitos charakteristikos: 1. Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis sąlygomis kai darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo -10°C iki +55°C, santykinės drėgmės ne mažesnis kaip 95% 2. Ne prasčiau IP55 klasė 3. Aparato svoris ≤ 8 kg.. 1.1.19. parametras; Komplektacija: 1. Defibriliatorius monitorius su integruotomis baterijomis; 2. EKG kabeliai maonitoringo (galūniniai) ir diagnostiniai EKG (krūtininiai 12 derivacijų); 3. SpO2 pirštinis daugkartinis daviklis; 4. AKS matavimo manžetės 3 vnt. (maža vidutinė ir didelė) 5. Vienkartiniai defibriliacijos elektrodai 5 vnt. 6. 5 vnt. vienkartinių CO2 monitoravimui intubuotiems ligoniams priedai; 7. Pakrovėjas 220 V; 8. Specialus krepšys priedams. 1.1.20. parametras; CE ženklinimas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį CE atitikties sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją.. 1.1.21. parametras; Pasirašius sutartį ir pristačius sistemą, kartu turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.. 1.1.22. parametras; Garantinis laikotarpis sistemai ne mažiau 24 mėnesių.. |
| Informacija apie susitikimus su rinkos dalyviais (pildoma, jeigu susitikimai buvo rengti) |  |
| Susitikimai su tiekėjais buvo vykdomi | rengiant atvirus renginius rengiant individualius susitikimus su visais dalyviais, kurie dalyvavo RDK vykdant CVP IS rengiant individualius susitikimus su atrinktais dalyviais |
| Susitikimų su RDK dalyviais įforminimas | Susitikimai nevyko |

Dėkojame už dalyvavimą rinkos konsultacijoje ir pateiktus siūlymus/pastabas.

PRIDEDAMA:

Galutinė parengta techninė specifikacija.