## Sheet1
Eil. Nr. | Parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmė | Komentarai
Defibriliatorius – 1 vnt.
1.1. | Defibriliatorius su stimuliatoriumi, paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi ir akumuliatoriumi. Nurodyti gamintoja ir modelį.
1.2. | Ekranas:
1. Integruotas;
2. Spalvotas;
3. Galimybė keisti ekrano apšvietimo lygį;
4. Įstrižainė ≥ 20 cm;
5. Vienu metu ekrane galima matyti ne mažiaui 3 kreivių;
6. Raiška ne prasčiau 640x480 taškų;
1.3. | Gyvybinių parametrų vaizdavimas ekrane:
1. Ne mažiau kaip 8 val. trukmės;
2. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas);
3. Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis;
4. Netiesioginis arterinis kraujo spaudimas;
5. Kvėpavimo dažnis;
6. SpO2;
7. CO2;
1.4. | Defibriliatorius:
1. Defibriliatoriaus impulso forma: Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą;
2. Energijos nustatymo reikšmių diapazonas ne siauresnis nei 2 -360 J;
3. Darbo rėžimai nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas;
4. Energijos keitimo žingsnis ne didesnis nei 60J intervale nuo 2J iki siūlomo defibriliatoriaus maksimalios energijos;
5. Greito pasirinkimo klavišais arba integruotu sukamuoju valdymo rateliu;
6. Įsikrovimo trukmė iki 360J maksimalios energijos 10s ±2 s;
7. Automatiniame defibriliavimo režime garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG ritmo analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą;
8. Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams;
9. Automatiniame defibriliavimo rėžime analizės laikas ne ilgiau kaip 12 s;
1.5. | Stimuliacija:
1. Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai;
2. Dažnio diapazonas ne siauresnis nei nuo 40 iki 150 kartų per min.;
3. Stimuliavimo srovė ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 150 mA;
1.6. | Spausdintuvas:
1. Integruotas;
2. Terminis;
3. Diagnostinės EKG užrašymo me mažiau 1 greičių 25 mm/s;
4. Realaus laiko spausdinimas ne mažiau 3 greičių (12,5; 25 ir 50 mm/s);
5. Popieriaus plotis ne mažiau 100 mm ± 10 mm;
6. Spausdinamų kreivių skaičius vienu metu ne mažiau kaip 3;
1.7. | EKG:
1. EKG monitoruojamų derivacijų skaičius ne mažiau 12 derivacijų;
2. Matavimo intervalas ne siauresnis kaip 30-300 k/min;
3. Tikslumas ne prasčiau nei 2%;
4. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas;
1.8. | SpO2:
1. SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su pletizmografijos kreive ekrane;
2. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 70 iki 100%;
3. ŠSD dažnio matavimo ribos, naudojant SpO2, ne siauresnės nuo 30 iki 240 k/min.;
4. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas;
1.9. | Neinvazinis kraujospūdis:
1. Rankinis ir automatinis;
2. Galimybė matuoti suaugusiems, vaikams ir kūdikiams;
3. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 20 iki 255 mmHg.;
4. Automatiniame rėžime galimybė pasirinkti matavimo intervalus ne siauresnius kaip nuo 2 min iki 30 min.;
5. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas;
1.10. | Kapnometrija:
1. Tinkama intubuotiems ir spontaniškai kvėpuojantiems pacientams;
2. Atvaizduojami parametrai CO2 kreivė, skaitinė EtCO2 išraiška, kvėpavimo dažnis;
3. Matavimo intervalas ne siauriau kaip nuo 1 iki 99 mmHg;
4. Apnea registravimas būtinas;
5. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas ;
1.11. | Temperatūra:
1. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 25ºC iki 45ºC;
2. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas;
1.12. | Aliarmų sistema:
1. Trijų lygių aliarmas
2. Specialus atskiras mygtukas-ekrano piktograma aliarmo užlaikymui.
1.13. | Akumuliatoriai:
1. Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų akumuliatorių, esančių aparate akumuliatorių komplekto, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo ne mažiau 6 val.;
2. Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių, ne mažiau 200 iškrovų;
1.14. | Duomenų saugojimas:
1. Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamas EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę;
1.15. | Kitos charakteristikos:
1. Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis sąlygomis kai darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo -10°C iki +55°C, santykinės drėgmės ne mažesnis kaip 95%;
2. Atsparumas smūgiams pagal EN 1789 standartą;
3. Ne prasčiau IP4x klasė;
4. Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti;
5. Testavimo įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą arba tokia funksija integruota įrenginije;
6. Aparato svoris ≤ 8 kg.;
1.16. | Komplektacija:
1. Daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai - 1 kompl.;
2. Akumuliatoriai ne mažiau 2 vnt. ;
3. Akumuliatorių įkroviklis – 1 vnt.;
4. 12 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt.;
5. SpO2 pirštinis daugkartinis daviklis ne mažiau 1 vnt.;
6. AKS manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės);
7. Elektrodai vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG – 5 kompl.;
8. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – 1 vnt.;
9. Daugkartinio naudojimo rektalinis daviklis- 1 vnt.;
10. Ne mažiau kaip 5 vnt. vienkartinių CO2 monitoravimui intubuotiems ligoniams priedai;
11. Specialus krepšys priedams;
1.17. | CE ženklinimas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį CE atitikties sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
1.18. | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba.
1.19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
1.20. | Garantinis laikotarpis sistemai ne mažiau 24 mėnesių.