Pirkimo sąlygų 2 priedas

UNIVERSALI, SKAITMENINĖ MOKYMO IR SIMULIACIJOS  PRIEMONĖ ANATOMIJOS MOKYMUISI, VIRTUALIŲ DISEKCIJŲ ATLIKIMUI IR ĮGŪDŽIŲ LAVINIMUI.

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentą, katalogą, brošiūrą ar pan. patvirtinantį siūlomos prekės parametrų atitikimą.

| Eil. Nr. | Parametras ir parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Techniniai parametrai | Pildo pardavėjas |
|  | Įrenginys turi būti turėti bent du vaizduoklius (ekranus) su liečiama funkcija , sumontuota ant horizontalios stalo tipo platformos. Turi būti galimybė eksponuoti šį ekraną vertikaliai. Stalo tipo platforma su ratukais. |  |
|  | Leidžiantis mokytis funkcinę anatomiją. Ne mažiau kaip: nėštumą skirtingose jo stadijose, embriono vystymąsi, vaisiaus gimdymą modeliavimą, širdies veiklą, veido raumenų veiklą, kraujotaką, sąnarių veikimą, nervinių impulsų plitimą smegenyse, akies raumenis ir akies obuolio judesius bei inkstų veiklą. |  |
|  | Klinikinių procedūrų atlikimas ant skaitmeninės realių negyvų, užšaldytų ir preparuotų žmogaus kūnų, nuskanuotų, kurių vaizdai įrašyti į anatominio stalo IT įrangą: - Žmogaus kūno anatomijos ir fiziologiniai tyrimai realiu laiku. - Praktinės klinikinės procedūros simuliacijos realiu laiku. - Ne mažiau, kaip operacinių ir kitų medicinos darbuotojų technikų įgūdžių imitavimas ir lavinimas, tokių kaip: injekcijų procedūros, kateterių įvedimas, artroskopija, endoskopija, bronchoskopija ir kt. Įrašyti į stalo programinę įrangą turi būti tikri negyvų žmonių ne mažiau, kaip aštuoni (8) kūnai su dokumentuotomis kūno donorystėmis, sutarimais ir atsekamumu. Ašiniai fragmentai, fotografuoti ir segmentuoti, siekiant identifikuoti anatomines struktūras šaldytų kūno dalių pagrindu. Duomenų rinkinio rekonstrukcija siekianti iki 50 µm skiriamosios gebos. |  |
|  | Vaizduokliai (ekranai) turi būti apsaugoti paviršiaus danga ne plonesne, kaip 5 mm grūdinto stiklo ar kokia kita lygiaverte medžiagai, tokia kaip chemiškai laminuotas paviršius. |  |
|  | Liečiamo ekrano vaizdo šviesumas ne mažiau kaip 500 cd/m2. |  |
|  | Liečiamo ekrano raiška ne mažiau kaip 3840 x 1080 pikselių. - Bendra ekranų ilgis ne mažiau, kaip 213 cm. - Bendras viso stalo ilgis ne mažiau 200 cm. - Bendras plotis nemažiau 81 cm. - Bendras visos stalo platformos svoris ne daugiau 175 kg. - Su ratukais. |  |
|  | Aplinkos darbinės temperatūra, užtikrinanti funkcionalų veikimą ne mažiau kaip nuo 0o C ir ne daugiau kaip iki 40o C |  |
|  | Funkcionalus prietaiso veikimas, ne mažiau 10% - 80% ±1% aplinkos santykinei drėgmei. |  |
|  | Vidinio disko (SSD) talpa ne mažiau nei 1 TB |  |
|  | Operatyvinės atminties dydis (RAM) ne mažiau kaip 32 GB |  |
|  | Vaizdinio (video) signalo išvestis ne mažiau kaip 2 portalai |  |
|  | Vaizdinio (video) signalo išvesties tipas HDMI arba lygiavertis |  |
|  | Interneto išvestis ne mažiau kaip 1 |  |
|  | Interneto išvesties tipas RJ45 arba lygiavertis |  |
|  | USB išvestis ne mažiau kaip 2 |  |
| 1.16. | Grafinė plokštė neblogesnė, kaip ne blogesnė nei NVIDIA 4000 serija, CPU Intel i7 klasės. |  |
|  | Programinė įranga: |  |
|  | Žmogaus kūno visu ūgiu (ne mažiau kaip 160 cm) atvaizdavimas ekrane santykiu 1:1 ir ne blogesnė nei 0,2 mm fragmento raiška. |  |
|  | Turi būti DICOM (kompiuterinės tomografijos (CT) bei magnetinio rezonanso tyrimo (MRI)) vaizdai, leidžiantys vizualizuoti kietuosius/minkštuosius audinius |  |
|  | Turi būti išankstiniai nustatymai 3D vizualizacijoms |  |
|  | Turi būti išankstiniai nustatymai 2D anatominių sričių vizualizacijoms |  |
|  | Turi būti greito pakrovimo ir vaizdavimo DICOM arba lygiavertis failas |  |
|  | Turi būti galimybė modeliuoti rankiniu būdu |  |
|  | Turi būti galimybė daryti kraniotomijos pjūvius |  |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti anatomines struktūras |  |
|  | Turi būti integruota PACS (vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema) arba lygiavertė |  |
|  | Turi būti daugialangių anatominių pjūvių simuliatorius, ne mažiau kaip keturi kūno dalių vaizdai vienu metu. |  |
|  | Turi būti galimybė tyrinėti visą žmogaus kūną, audinius, organus, nervus ir visas struktūras kitas paprastais pirštų judesiais ant liečiamo ekrano |  |
|  | Turi būti galimybė įterpti smeigtukus, adatas ir švirkštus ant-ar į virtualų kūną |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti simuliacinius matavimus |  |
|  | Turi būti galimybė kurti vaizdinę medžiagą |  |
|  | Turi būti galimybė perkelti ekrano nuotraukas į išorinius prietaisus |  |
|  | Turi būti galimybė pažymėti ir piešti dvimatėje (2D) ir trimatėje (3D) erdvėje |  |
|  | Turi būti galimybė testuoti studentus, ne mažiau, kaip šiomis temomis ir kryptimis: - Anatomijos žinių patikrinimo testai su vertinimu pagal atsakytų klausimų skaičių ir atsakymų spartumą. - Laboratorinių praktikų imitacija. - Grupinės veiklos užduotys. - Individualios veiklos užduotys. - Anatominiai terminai lotynu kalba. - Vizualus organų atpažinimas. |  |
|  | Turi būti sudarytos galimybės vienu metu dirbti ne mažiau, kaip 10 studentų, prijungti stalą prie projektoriaus bei transliuoti vaizdą. |  |
| 3. | Anatomijos turinys: |  |
|  | Turi būti spalvota segmentinė bendroji žmogaus anatomija iš sušaldytų kūnų išsaugotų sistemoje |  |
|  | Turi būti instaliuoti ne mažiau, kaip aštuonių (8) donorų negyvi nuskanuoti kunai su faktinėmis ligų istorijomis. Turi būti ne mažiau, kaip 40 anatominių sričių, didelės raiškos nuskaitymų, ne prastesnių kaip 50µm. (Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti ne mažiau, kaip 40 anatominių sričių, didelės raiškos nuskaitymų, ne prastesnių kaip 40µm. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti galimybė studijuoti širdies patologijas. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti nervų takų tinklas užšaldytų kūnų pagrindu. |  |
|  | Turi būti sudaryta galimybė studijuoti nėštumo procesą ir gimdymą. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti ultragarso tyrimus. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti galimybė lavinti kineziologijos įgūdžius, tame tarpe studijuoti sąnarių judėjimą. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti galimybė studijuoti kateterizacijos procesą pažingsniui. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti galimybė studijuoti burnos sandara. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti galimybė studijuoti mikro anatomijos ir makro anatomijos sąveiką tyrimo metu. ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Akies judesiai ir optometrija . ( Užšaldyto kūno pagrindu.) |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2900 segmentais išskirstytų ir aprašytų struktūrų kiekvienam kūnui (vyrų ir moterų) |  |
|  | Kiekviena anatominė struktūra turi būti interaktyviai ir paslepiama, ir atstatoma |  |
|  | Kiekviena anatominė struktūra turi būti interaktyviai pjaunama, dalinama ir pašalinama |  |
|  | Ne mažiau kaip 1190 histologinių vaizdų su viso žmogaus kūno audiniais. |  |
|  | Ne mažiau kaip 60 žmogaus kūno 3D prosekcijos. |  |
|  | Gyvūnų anatomija, nemažiau, kaip 280 gyvūnų kūnai, tame tarpe CT, MRT vaizdai: - Šuo. - Katė. - Pelė. - Varlė. - Beždžionė. ( Užšaldytų kūnų pagrindu.) |  |
|  | Aukšto lygio detalus daugiau nei 2 900 struktūrų segmentų vyrų ir moterų lavonuose. |  |
|  | Turi būti ne mažiau 1000 didelės raiškos histologinių skaidrių (280 segmentuotų) visame žmogaus kūne. |  |
|  | Organų ir struktūrų bei nervų išsamios anotacijos lotynų ir paaiškinimai anglų kalba. |  |
| 4. | Bibliotekos turinys: |  |
|  | Fiziologijos ir patologijos kompiuterinės tomografijos (CT) bei magnetinio rezonanso tyrimo (MRI) pavyzdžiai (bylos) ne mažiau kaip 1450 vnt. Turi būti normali anatomija, patologijos ir ligos. |  |
|  | Įrenginio transliavimo kalba: anglų su anatomijos terminologija lotynu kalba. Siekiant pritraukti ir tenkinti užsienio šalių studentus būtų galimybė transliuoti prancūzų, vokiečių, ispanų, kinų, korėjiečių kalbomis. |  |
|  | Histologiniai pavyzdžiai ne mažiau kaip 900 vnt. |  |
|  | Įvairių gyvūnų viso kūno arba jo dalies kompiuterinės tomografijos (CT/MRTI) vaizdai bei duomenys, gauti iš užšaldytų gyvūnų palaikų ne mažiau kaip 280 vnt. |  |
|  | Embriono vystymosi stadijų pavyzdžiai |  |
|  | Turi būti žmogaus vaisiaus pavyzdžiai |  |
| 5. | Garantija |  |
| 5.1. | Gamintojo garantija 24 mėn. |  |
| 5.2 | Turi būti programinės įrangos atnaujinimas garantinio laikotarpo metu (ne rečiau kaip 1 kartą per metus). |  |
| 5.3 | Atstovaujanti kompanija/tiekėjas įsipareigoja atlikti pilną ir išsamų apmokymą, kaip dirbti su anatominiu stalu po instaliacijos. Papildomai privalo apmokyti atsakingą asmenį akredituotoje gamintojo atstovybėje. |  |