Pirkimo sąlygų 2 priedas

OPERACINIAI ŠVIESTUVAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO I – III DALYS

1. Numatoma įsigyti operacinius šviestuvus (toliau – prekės) – 3 vnt.

2. Pirkimo objektas yra skaidomas į tris pirkimo dalis:

2.1. pirkimo I dalis operacinis šviestuvas (1 vnt.), įsigyjamas pagal projektą 09-022-P-0045 ,,Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kėdainių rajono savivaldybėje“;

2.2. pirkimo II dalis (1 vnt.), įsigyjamas pagal projektą 09-029-P-0001 ,,VšĮ Kėdainių ligoninės priėmimo – skubios pagalbos ir reanimacijos skyrių infrastruktūros modernizavimas“;

2.3. pirkimo III dalis (1 vnt.), įsigyjamas iš VšĮ Kėdainių ligoninės biudžeto lėšų.

3. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu su identifikavimo numeriu.

4. Kiekvienoje pirkimo dalyje prekei nustatomi tokie patys reikalavimai. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Operacinio lauko apšvietimas chirurginių intervencijų metu |
|  | Operacinio šviestuvo konstrukcija | 2.1.Tvirtinama prie lubų; 2.2. Šviestuvas susideda iš dviejų atskirų modulių (kupolų), ant viena nuo kitos nepriklausomų alkūnių; 2.3. Modulio (kupolo) konstrukcija šviesos elementų montavimo vietose vientisa, be išsikišusių ar įdubusių briaunų (dėl efektyvaus ir patogaus valymo). |
|  | Operacinio šviestuvo šviesos šaltinio tipas | LED šviesos diodai |
|  | Operacinio šviestuvo modulio (kupolo) judėjimas ir geometrija | 4.1. Abu moduliai tvirtinami su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis; 4.2. Modulio tvirtinimo alkūnė sukasi apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 330º kampu; 4.3. Modulio tvirtinimo alkūnė kilnojasi aukštyn-žemyn šarnyrinių jungčių pagalba ne mažesniame kaip 900 mm diapazone; 4.4. Kupolas sukasi apie tvirtinimo ašį ne mažiau kaip 180º kampu. |
|  | Pagrindinio modulio šviesos intensyvumas (1m atstumu) | Ne mažiau 160000 lx |
|  | Pagalbinio modulio šviesos intensyvumas (1m atstumu) | Ne mažiau 140000 lx |
|  | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne mažiau 600 mm |
|  | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%) (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne mažiau 1200 mm |
|  | Operacinio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | 9.1. Reguliuojama nuimamos, sterilizuojamos rankenos pagalba; 9.2. Kiekvienam šviestuvo moduliui (kupolui) pridedama po 4 vnt. rankenų. |
|  | Šviesos lauko skersmuo (1m atstumu) reguliuojamas abiejuose moduliuose „kupoluose“ (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne siauresniame intervale nei 20-30 cm |
|  | Šviesos lauko reguliavimas sterilios rankenos pagalba | Būtinas |
|  | Operacinio šviestuvo parametrų valdymas | 12.1. Šviestuvas turi būti valdomas kontaktiniu būdu - piršto prisilietimu. Valdymo pultas ant „kupolo“ šono arba šalia kupolo (ant tos pačios alkūnės); 12.2. Šviestuvo abu kupolai turi atskirus tarpusavyje sinchronizuotas valdymo pultus (keičiant vieno modulio (kupolo) parametrus atitinkamai keičiasi ir antro modulio (kupolo) parametrai. |
|  | Operacinio šviestuvo valdymo pulte valdomi parametrai | 13.1. Įjungimas/išjungimas; 13.2. Šviesos intensyvumas; 13.3. Šviesos spalvinis pasirinkimas |
|  | Operacinio šviestuvo šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip 15-100 %. |
|  | Galimybė pasirinkti spalvinę temperatūrą abiems moduliams ne siauresniame intervale (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | nuo 3700 K iki 5100 K (tolygus reguliavimas arba reguliavimas pakopomis, ne mažiau 3 skirtingos nurodytame intervale) |
|  | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas Ra (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 98 |
|  | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas R9 (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 97 |
|  | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas R13 (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 98 |
|  | Aktyvaus šešėlių valdymo funkcija | Būtina. Jei vieno šviestuvo šviesos srautas yra dalinai blokuojamas, abu šviestuvai automatiškai kompensuoja blokuojamą apšvietimo intensyvumą. |
|  | Mažo intensyvumo apšvietimo režimas (Ambient light) | Būtina |
|  | LED šviesos diodų tarnavimo laikas (lifetime) | Ne mažiau 60000 valandų |
|  | IP apsaugos klasė | ≥ IP42 |
|  | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Būtina |
|  | Operacinio šviestuvo maitinimo įtampa | 230 V ±10%, 50 Hz elektros tinklas |
|  | Operacinio šviestuvo tvirtinimas | Tvirtinama prie lubų (šviestuvo pritvirtinimą, kabelių sumontavimą atlieka tiekėjas); prieš pristatant šviestuvą, įvertinamas operacinės lubų aukštis ir parenkamas atitinkamas tvirtinimo elemento ilgis. |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. |

Techninę specifikaciją parengė Reanimacijos skyriaus vedėja Renata Brusokienė

Suderinta su VšĮ Kėdainių ligoninės administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė