Centrinė monitoravimo sistema 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paciento monitorius | 10 vnt. |
| 1.1 | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių 5. Palaikomos gestų funkcijos |
| 1.2 | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |
| 1.3 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis 8. CO2 9. C.O. (Širdies minutinį tūrį privalo matuoti du pacientų monitoriai) |
| 1.4 | Reikalavimai EKG | 1. Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos ne siauresnės nei 15 – 300 susitr./min. 2. Matavimo paklaida < ± 1 susitr./min. |
| 1.5 | Aritmijų analizė | ≥ 27 aritmijų |
| 1.6 | Reikalavimai SpO2 | 1. Matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 % - 100 % 2. Matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) 3. Pulso matavimo ribos ne siauresnės nei 20 – 300 susitr./min. |
| 1.7 | Reikalavimai temperatūros matavimui | 1. Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 – 50 oC 2. Temperatūros matavimo paklaida < ± 0,1 oC |
| 1.8 | Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo kanalui | Matavimo ribos: 1. Vaikams - ne siauriau 10 – 240 mmHg 2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 10 – 290 mmHg |
| 1.9. | Reikalavimai invazinio kraujo spaudimo kanalui | 1. Matavimo ribos, ne siaurenės kaip nuo -40 iki 350 mmHg 2. Matavimo paklaida, neįskaitant daviklio paklaidos ne didesnė nei ± 2 mmHg arba ne didesnė nei ± 3% |
| 1.10. | Reikalavimai CO2 kanalui | - Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 10 iki 100 mmHg |
| 1.11. | Reikalavimai C.O. kanalui (dviem monitoriams) | 1. Širdies minutinio tūrio matavimo diapazonas ne siauresnis nei 0,5 – 20 l/min 2. Matavimo paklaida ne didesnė nei ± 0,2 l/min arba ne didesnė nei ±5 % |
| 1.12. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius |
| 1.13. | Budėjimo režimas | Būtina |
| 1.14. | Naktinis režimas | Būtina |
| 1.15. | Privatumo režimas | Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys gali būti siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą |
| 1.16. | Duomenų atmintis | 1. ≥ 1200 val. tendencijų atvaizdavimas 2. ≥ 120 val. trukmės pilnas grafinis parametrų vaizdavimas 3. ≥ 1600 neinvazinio kraujospūdžio matavimų 4. ≥ 1000 įvykių |
| 1.17. | Paciento monitoriaus korpusas | Tvirtas, atsparus pageltimui ir korozijai |
| 1.18. | Monitoriaus svoris | Ne didesnis nei 4,7 kg |
| 1.19. | Monitorius turi turėti vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių) | Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau kaip 240 min. |
| 1.20. | Paciento monitoriai turi jungtis prie siūlomos centrinės monitoravimo stoties | Būtina |
| 1.21 | Ankstyvojo įspėjimo balai (angl.-EWS) | Atsižvelgiant į gyvybinius parametrus ir klinikinius duomenis pateikiamas atitinkamas balas, padedantis stebėti paciento būklės pokyčius |
| 2. | Centrinė monitoravimo sistema | 1 vnt. |
| 2.1. | Galimybė centrinę monitoravimo sistemą prijungti prie ligoninėje esančios centrinės monitoravimo sistemos, apjungiant turimus bei siūlomus perkamus monitorius | Būtina |
| 2.2. | Sistemos paskirtis | Centrinė monitoravimo stotis sujungia pacientų monitorius į informacinį tinklą |
| 2.3. | Centralizuotas paciento būklės stebėjimas | Taip |
| 2.4. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės | Taip |
| 2.5. | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Paciento monitorių registruojamų duomenų išsaugojimas 2. Stebimų parametrų ir aliarmų centrinis konfigūravimas ir stebėjimas 3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu 4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas - 5. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 6. Monitoruojamų paciento monitorių nustatymų koregavimas |
| 2.6. | Centrinės monitoravimo stoties kompiuteris | - 1. „All in one“ tipo kompiuteris, kurio įstrižainė 24 coliai – 1vnt. - 2. Spausdintuvas ataskaitoms - 1 vnt. 3. Klaviatūra ir pelė – 1kompl. |
| 2.7. | Centrinės stoties funkcionalumą galima praplėsti, norint prijungti kitus ligoninėje naudojamus prietaisus. Visa prie paciento lovos priskirta medicininė įranga atvaizduojama viename sektoriuje centrinės monitoravimo sistemos ar stebėjimo stoties ekrane. | 1. Infuzines tūrines, švirkštines pompas 2. DPV aparatus 3. Defibriliatorius 4. Anestezijos aparatus 5. IP kameras |
| 2.8. | Iš centrinės monitoravimo stoties paciento monitorių galima perjungti į: | 1. Budėjimo režimą 2. Privatumo režimą - 3. Nakties režimą |
| 2.9. | Aliarmų sistema | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |
| 2.10. | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) | 240 valandų |
| 2.11. | Surinktų paciento duomenų archyvavimo sistema | Būtina |
| 2.12. | Vienu metu rodomi duomenys iš 1-36 monitorių pasirinktinai | Būtina |
| 2.13. | Galimas ekonominis ir ergonominis darbo efektas atsisakant ataskaitų spausdinimo | Būtina |
| 3. | Priedai visam monitorių kiekiui |  |
| 3.1 | 3 elektrodų EKG kabelis | 10 vnt. |
| 3.2 | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 10 vnt. |
| 3.3 | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 10 kompl |
| 3.4 | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui | 10 vnt. |
| 3.5. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo priedų rinkinys | 10 vnt. |
| 3.6. | CO2 matavimo priedų rinkinys | 10 vnt. |
| 3.7. | C.O. matavimo priedų rinkinys | 2 vnt. |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |
| 5. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |
| 6. | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |