2 priedas

Viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL AUKŠTOS KLASĖS ECHOSKOPO

RINKOS TYRIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją:

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis aukštos klasės echoskopo techninėje specifikacijoje (3 eilutės lentelės 2 ir 3 stulpeliai).

2. Siūloma Prekė visiškai atitinka 3 eilutės lentelės 2 ir 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus.

3. Siūlome šią Prekę:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalaujamos reikšmės atitikimas, nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija, gamintojas, kilmės šalis) | Nurodyti |  |
|  | Prekė turi būti nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |
| 2.7. | Ginekologiniai | Būtina |  |
| 2.8. | Akušeriniai | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę |  |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 21 cm |  |
| 3.4. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 55.88 cm (22") |  |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |
| 3.7. | Sistemos skleidžiamas triukšmas darbo metu ne didesnis nei 42 dB | Būtina |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0") |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos: |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 21.0 MHz |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |  |
| 6.2. | M režimas. | Būtina |  |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina |  |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |  |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |  |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |  |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |  |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina |  |
| 6.14. | Kepenų suriebėjimo įvertinimo režimas kepenų steatozei nustatyti (angl. attenuation imaging) | Būtina |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina |  |
| 8. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. | Būtina |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 5.0 MHz |  |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 70º |  |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |  |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 18.0 MHz |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 |  |
| 9.3. | Endokavitalinis daviklis |  |  |
| 9.3.1 | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.0 MHz iki ne mažiau 8.0 MHz |  |
| 9.3.2 | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 160º |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |  |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |
| 16. | Įrangos ženklinimas CE sertifikatu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |

4 stulpelyje reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą. Tiesiog pakartojus 3 stulpelio reikšmę arba įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su sutarties vykdymu susiję tiekėjo mokesčiai bei kitos išlaidos, įskaitant ir sąskaitų teikimo per „E-sąskaita“ sistemą mokestį.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________________________________________

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |