## 1p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTOS BENDRO KRAUJO HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU HEMATOLOGINIU ANALIZTORIUMI
Reagentai ir priemonės, skirtos bendro kraujo hematologiniams tyrimams atlikti tiekėjo panaudos būdu siūlomu automatiniu hematologiniu analizatoriumi. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | PVM tarifas (%) | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
1. | Reagentai ir priemonės skirtos bendro kraujo hematologiniams tyrimams atlikti automatiniu hematologiniu analizatoriumi. Leukocitų diferenciacija į penkias populiacijas. Turi būti privalomai nustatomi ne mažiau kaip šie parametrai: Leukocitai (WBC) ir penkios jų populiacijos: limfocitai, monocitai, neutrofilai, eozinofilai, bazofilai išreikštos procentais ir kiekiu tūrio vienete; eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis eritrocitų hemoglobinas (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymas pagal dydį (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocitų tūris (MPV). | 15000 | - | įrašo tiekėjas | 5 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 1-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: |  | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAM, AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI BENDRO KRAUJO HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Analizatoriaus komplektacija | Ne senesnis nei 2022 metų gamybos analizatorius su lietimu valdomu monitoriumi, išoriniu (rankiniu) barkodų skaitytuvu ir išoriniu spausdintuvu. | įrašo tiekėjas
2. Leukocitų diferencijavimas | Privalomai leukocitus turi skirti į penkias populiacijas: limfocitus, monocitus, neutrofilus, eozinofilus ir bazofilus. Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesiogiai, o ne išskaičiuojamos. | įrašo tiekėjas
3. Našumas | Ne mažiau kaip 50 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas
4. Mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 15 µl veninio ar kapiliarinio kraujo | įrašo tiekėjas
5. Reagentai | Analizatoriaus darbui užtikrinti turi būti reikalingi ne daugiau kaip 3 reagentai (neįskaitant kontrolių ir kalibratoriaus) | įrašo tiekėjas
6. Galimybė jungti į LIS | Būtina | įrašo tiekėjas
7. Analizatoriaus atmintis | Atmintyje saugoma ne mažiau kaip 5000 tyrimų rezultatų su visais grafikais, vėliavėlėmis, kodais, žinutėmis. | įrašo tiekėjas
8. Vidinė kokybės kontrolės programa | Analizatoriuje turi būti saugomi ne mažiau 10 kokybės kontrolės failų, su kontrolinių mėginių tyrimų rezultatais kiekviename. | įrašo tiekėjas
9. Išorinė kokybės kontrolės programa | Nemokama, to paties gamintojo, tarplaboratorinė kokybės užtikrinimo programa: | įrašo tiekėjas
| - leidžianti interaktyviai suvesti mėnesio kokybės kontrolės duomenis; | įrašo tiekėjas
| galimybė greitai gauti ataskaitas | įrašo tiekėjas
| - turi turėti tiesioginę prieigą prie ankstesnių (ne mažiau kaip vienerių) metų ataskaitų; | įrašo tiekėjas
10. Pranešimai operatoriui apie analizatoriaus būklę | 11.1. Pranešimai apie tyrimo eigą, sutrikimus. | įrašo tiekėjas
| 11.2. Reagentų kiekio stebėjimas, galiojimo datos sekimas. | įrašo tiekėjas
11. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). | įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip 2-jų lygių), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius reagentą, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepriimtimiems rezultatams.
4. Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei dviejų lygių, pritaikytos nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomai įrangai.
5. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
6. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
7. Reagentų (išskyrus kontrolių) galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 4 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
8. Reagentai užsakomi dalimis atskirais užsakymais, užsakyti reagentai pristatomi į laboratoriją kurjerių tiesiogiai
9. Tiekėjas turi pateikti siūlomos panaudai įrangos gamintojo patvirtintą sertifikatą inžinieriui instaliuoti ir vykdyti jos techninę priežiūrą bei remontą.
10. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimų gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo laiką
11. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą
12. Tiekėjas suteikia prietaisą panaudos būdu 24 mėn. laikotarpiu. Abipusiu šalių sutarimu panauda gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 mėn.
13. Tiekėjo siūlomų prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
14. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti užpildydamas specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 2p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (MALDI-Tof) METODU
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAM MASIŲ SPEKTROMETRUI (modelis (tipas): IVD MALDI BIOTYPER 2.2, MICROFLEX LT, gamintojas, kilmės šalis: BRUKER DALTONICS, GMBH, Vokietija. Pagaminimo metai: 2012) ARBA KITAI TIEKĖJO PASIŪLYTAI PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTEI MASIŲ SPEKTROMETRIJOS ĮRANGAI MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI ATLIKTI ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
2. | Reagentai ir priemonės mikroorganizmų identifikacijai masių spektrometrijos ("Maldi-Tof") metodu |  | - | [5 empty] | -
2.1. | Mikroorganizmų identifikacija masių spektrometrijos ("Maldi-Tof") metodu (bakterijų identifikavimas iš bakterijų kultūrų) | 75000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, vienkartinės identifikacinės plokštelės, kitos priemonės reikalingos tyrimui atlikti su laboratorijos nuosava įranga arba panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.1.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.2. | Tiesioginis bakterijų identifikavimas iš kraujo (tiesioginis bakterijų identifikavimas iš teigiamų kraujo pasėlių) | 300 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.1 | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, vienkartinės identifikacinės plokštelės, kitos priemonės reikalingos tyrimui atlikti su laboratorijos nuosava įranga arba panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.2.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.3. | Grybų identifikavimas (mieliagrybių ir pelėsinių grybų identifikavimas iš tiriamosios medžiagos) | 500 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, vienkartinės identifikacinės plokštelės, kitos priemonės reikalingos tyrimui atlikti su laboratorijos nuosava įranga arba panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.3.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 2-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ SKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Sistema, skirta mikroorganizmų, pelėsinių grybų ir mieliagrybių identifikavimui pagal duomenų bibliotekas | Įrašo tiekėjas
2. Matavimo metodo principas | Masių spektrometrija | Įrašo tiekėjas
3. Matavimo greitis | 96 mėginiai turi būti išmatuojami ne ilgiau kaip per 30 min. | Įrašo tiekėjas
4. Mėginių skaičius | Minimalus leidžiamas identifikuoti mėginių skaičius turi būti 1 mėginys, maksimalus - 96 mėginiai. | Įrašo tiekėjas
5. Biblioteka | Instaliuota naujausia galima kompiuterinės programinės įrangos ir etalonų bibliotekos versija su ne mažiau kaip 2400 rūšių biblioteka. | Įrašo tiekėjas
6. Matavimo lankstumas | Nepilnai užpildžius daugkartinio naudojimo plokštelę, po matavimo, sistema turi leisti vėl ją panaudoti, papildžius identifikacinius taškus naujais mėginiais, kuriuos sistema turi leisti vėl matuoti nuo bet kurio pasirinkto mėginio. | Įrašo tiekėjas
7. Šaltinio valymas | Turi būti automatinis. Sistemos automatiniam šaltinio valymui turi būti įrengtas papildomas lazeris, šaltinio valymas turi trukti ne ilgiau kaip 15 min. | Įrašo tiekėjas
8. Programinė įranga | Kartu su sistema pateikiama programinė įranga skirta prietaiso valdymui, duomenų analizei, mikroorganizmų identifikavimui. Identifikacijos rezultatai automatiniu būdu turi pereiti į mikrobiologinę programą Epicenter. | Įrašo tiekėjas
9. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD ženklinimą (pateikti CE-IVD sertifikatą). | Įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), ploviklius, specialius valiklius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Reagentai ir vienkartinės identifikacinės plokštelės turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
7. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
8. Reagentai užsakomi dalimis atskirais užsakymais, užsakyti reagentai pristatomi į laboratoriją kurjerių tiesiogiai
9. Tiekėjas turi pateikti siūlomos panaudai įrangos gamintojo patvirtintą sertifikatą inžinieriui instaliuoti ir vykdyti jos techninę priežiūrą bei remontą.
10. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimų gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo laiką
11. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą
12. Tiekėjas suteikia prietaisą panaudos būdu 24 mėn. laikotarpiu. Abipusiu šalių sutarimu panauda gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 mėn.
13. Tiekėjo siūlomų prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

## 3 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI AUTOMATIZUOTAM NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMUI IŠ KLINIKINIŲ MĖGINIŲ BEI BAKTERIJŲ KULTŪRŲ.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMO SISTEMA (modelis, tipas: MagNA Pure 24) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
3. | Reagentai ir priemonės, skirti automatizuotam nukleino rūgščių išskyrimui iš klinikinių mėginių bei bakterijų kultūrų | 7008 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.1. | Visos nukleino rūgšties (NR) ektsrakcijos rinkinys, pritaikytas automatizuotam procesui. NR ektrakcija paremta NR prikabinimu prie magnetiniu silicio dioksido daleliu chaotropinių druskų aplinkoje, išnaudojant didele lyzuojančio buferio joninę jėgą, taip ją atskriant nuo likusios mėginio dalies, bei nesurištu medžiagų (baltymai, ląstelių liekanos, PGR slopintuvai) pašalinimu NR plovimo proceso metu. Leidžia efektyviai išgauti nukleino rūgštis iš ne mažiau, kaip 10 skirtingų žmogaus kilmės mėginių tipų iskaitant plazmą, serumą, bronchoalveliarinį lavažą, šlapimą, išmatas, audinius. Palaikomas mėginio tūrio diapazonas ne siauresnis, nei nuo 200 µL iki 4 ml. Reagentai paruošti naudojimui ir supilstyti specialias su įranga suderinamas kasetes. Yra greitojo protokolo procedūra, leidžianti apdoroti 8 mėginius per ne ilgesni, nei 30 min. laiką. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 3-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ SKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Pastatomas ant stalo automatizuotas nedidelio pajėgumo nukleino rūgščiu (NR) skyrimo robotas | Įrašo tiekėjas
2. Sistemos komplektacija ir valdymas | Visiškai integruota sistema su viduje sumontuotu sisteminiu bloku.Valdomas lietimui jautriu ekranu. Aprūpintas vidiniu ir iširiniu brūkšninio kodo skaitytuvais inventoriaus valdymui ir ikeltų komponentų patikrai. Programinė įranga turi veiksmų stebėjimo funkcija ir naudotoja sąsaja, nurodančia tolimesnius vartotojo veiksmus. | Įrašo tiekėjas
3. Papildomos funkcijos | Skysčio lygio nustatymas, dangčio blokavimas prasidėjusio proceso metų, UV lempa vidinių paviršių dekontaminavimui. | Įrašo tiekėjas
4. Įrangos veikimo principas | Lašintuvas atliekantis NR skyrimo panaudodamas magnetinių silicio dioksido dalelių technologiją | Įrašo tiekėjas
5. Jungtys ir sąsajos | Turi USB, LAN 108/100/1000 Base ir LAN 10/100 Base sąsajas, gali būti prijungtas prie LIS, turi saugua nuotolinio tech. aptarnavimo galimybę. Eksportuoja duomenis .xml ir .csv formatais. | Įrašo tiekėjas
6. Vienu metu atliekamas tyrimų skaičius | Nuo 1 iki 24. | Įrašo tiekėjas
7. Sistemos naudojamų reagentų paruošimas naudojimui | Reagentai visiškai paruošti naudojimui | Įrašo tiekėjas
8. Sistemos automatiza-vimas | Pilnai automatinis procesas | Įrašo tiekėjas
9. Apdorojamu mėginių tūris | Ne siauresniame diapazone, kaip nuo 0,2 iki 1,0 mL ne taikant papildomų protokolų arba nuo 0,2 iki 4,0 mL taikant papildomus protokolus. | Įrašo tiekėjas
10. Eliucijos tūris | Ne siauresniame diapazone, kaip nuo 50 iki 200 mkl | Įrašo tiekėjas
11. Darbas su skirtingo tipo mėginiais | Pajegus dirbti su skirtingų tipų mėginiais vienų metu. | Įrašo tiekėjas
12.Priminių mėgintuvėlių palaikymas | Turi sugebėjimų dirbti su pirminiais mėgintuvėliais | Įrašo tiekėjas
13. Iškirtos NR apsauga | Viduje yra aušinimo blokas eliuatui. | Įrašo tiekėjas
14. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD ženklinimą (pateikti CE-IVD sertifikatą). | Įrašo tiekėjas
15. Įrangos aptarnavimas, techninė priežiūra | Pardavėjas užtikrina kasmetinį įrangos techninės būklės tikrinimą ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą remontą (įskaitant detalių keitimą), bei teikia konsultacijas įrangos eksploatacijos klausimais visą naudojimo laikotarpį. | Įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
7. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 4p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI SKAITMENINIO PGR ATLIKIMUI.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU SKAITMENINĖS PGR SISTEMA (modelis, tipas: Digital LighCycler) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
4. | Reagentai ir priemonės, skirti skaitmeninio PGR atlikimui
4.1. | Reagentai ir priemonės, skirti skaitmeninės PGR atlikimui iš DNR | 1920 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.1.1. | Rinkinys skirtas specifiniam DNR pagausinimui ir detektavimui su tiekėjo pateikta įranga, taikant skaitmeninės PGR (sPGR) technologiją su vartotojo parinktais pradmenimis. Sudetyje esanti termostabili DNR polimerazė turi užtikrinti PGR pagausinimo procesą. Apsaugai nuo ampklikoninės kontaminacijos naudojamas fermentas AmpErase bei dUTP, vietoje dTTP. Mišinio sudėtyje turi būti - sPGR (angl. dPCR) reakcijos buferis, Taq polimerazė, dATP, dGTP, dTTP, dUTP, natrio azidas bei užpatentuoti priedai. Taip pat turi būti dažas reikalingas tinkamo tyrimui naudojamų celių užpildymo bei pagausinimo ir detekcijos signalo patvirtinimui. Skiriamoji geba turi būti 20, 28, 100 tūkstančių vienetų. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.1.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės skaitmeninei PGR atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.2. | Reagentai ir priemonės, skirti skaitmeninės PGR atlikimui iš RNR | 1920 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.2.1. | Rinkinys skirtas specifiniam RNR pagausinimui ir detektavimui su tiekėjo pateikta įranga, taikant skaitmeninės PGR (sPGR) technologiją su vartotojo parinktais pradmenimis. Sudetyje esanti termostabili DNR polimerazė turi užtikrinti atvirkšinės transkripcijos ir PGR pagausinimo procesus. Apsaugai nuo ampklikoninės kontaminacijos naudojamas fermentas AmpErase bei dUTP, vietoje dTTP. Mišinio sudėtyje turi būti - sPGR (angl. dPCR) reakcijos buferis, Taq polimerazė, dATP, dGTP, dTTP, dUTP, natrio azidas bei užpatentuoti priedai. Taip pat turi būti dažas reikalingas tinkamo tyrimui naudojamų celių užpildymo bei pagausinimo ir detekcijos signalo patvirtinimui. Skiriamoji geba turi būti 20, 28, 100 tūkstančių vienetų. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.2.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės skaitmeninei AT-PGR atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | Įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | Įrašo tiekėjas
| Bendra 4-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, SKAITMENINĖS PGR SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Skaitmeninis taikinių pagausinimas | Įrašo tiekėjas
2. Sistemos komplektacija | Įranga susideda iš dviejų dalių – nanolašelių generatoriaus ir analizatoriaus. | Įrašo tiekėjas
3. Įrangos veikimo principas | Dauginė tikralaikė PGR atliekant padalintos į nanolašelius nukleino rūgšties fregmentų pagausinima dideliame kiekyje atskyrų nanocelių patalpintu nanoplokštelių pavišiųje, užtikrinanti absoliutais kiekybinio tyrimo atlikimą nenaudojant kalibratorių. | Įrašo tiekėjas
4. Sistemos skyriamoji geba | Ne siauresniame nei 20000 – 100000 nanocelių diapazone. | Įrašo tiekėjas
5. Sistemos palaikoma tiesinė priklausomybė | Bent 4 logaritmai tiesinio diapazono su nuokrypiu nuo tiesinio pritaikymo <0,2 log skalėje. | Įrašo tiekėjas
6. Gautų rezultatų galudumas ir kiekybinio nustatymo tikrumas | Rezultatų išsibarstymas ne viršija 5 proc., esant optimaliam mėginio kiekiui bei 10 proc., esant mažam mėginio kiekiui. Rezultatų nuokrypis nuo tikrosios reikšmės ne viršija +/- 10 proc., esant optimaliam mėginio kiekiui bei +/- 20 proc., esant mažam mėginio kiekiui. | Įrašo tiekėjas
7. Sistemos skyriamoji geba bei mutacijų aptikimo gebėjimas | Geba atskirti ne didesni, nei 10 proc. kopijų skaičiaus skirtumą didelės skiriamosios gebos plokštelėse. Žemiausia mutuotų alelių dažnio aptikimo riba ne viršija 0,1 proc. dirbant su universalia (28000 nanocelių tankio) plokštele bei ne viršija 0,2 proc. dirbant su didelio jautrumo (20000 nanocelių tankio) plokštele. | Įrašo tiekėjas
8. Nanoplokštelės talpa | Ne mažiau, nei 8 mėginiai | Įrašo tiekėjas
7.Optinė sistema | Ne mažiau, nei 6 optiniai kanalai užtikrinantis galimybę dirbti su ne mažiau, nei 13 skirtingo tipo fluorecuojančių dažų (Coumarin, Cyan500, Atto425, FAM, HEX, VIC, LC610, TexRed, CFR610, Cy5, JA270, LC640, Cy5.5). | Įrašo tiekėjas
8. Kiti parametrai | a) nanolašelių generatorius: - nanolašelių generatorius aprūpintas integruotu į sistemą kompiuteriu su lietimui jautriui ekranu; - nanolašelių generavimui naudojamas inertiškas nelakus silikono skystis, didinatis proceso patikimumą ir mažinantis kryžminės amplikoninės kontaminacijos riziką; - dydis ne viršija 25 x 25 x 30 cm (aukštis x pltis x gylis) b) analizatorius: - analizatoriuje pilnai integruotos termociklinimo ir nanolašelių vaizdavimo funkcijos; - vaizdas nuskaitomas nuo užklijuotos nanoplokštelės; - aprūpintas 6-kanale optine sistema multipleksavimo funkcijai užtikrinti; - geba dirbti su ne mažiau, kaip 96 mėginiais vieno leidimo metu ir užtikrina pakrovimo lankstumą vienam leidimui ne mažesniame, kaip 8-96 mėginių intervale; - pilno pakrovimo talpa ne mažesnė, nei 12 plokštelių; | Įrašo tiekėjas
9. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE ženklinimą (pateikti CE sertifikatą). | Įrašo tiekėjas
10. Įrangos aptarnavimas, techninė priežiūra | Pardavėjas užtikrina kasmetinį įrangos techninės būklės tikrinimą ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą remontą (įskaitant detalių keitimą), bei teikia konsultacijas įrangos eksploatacijos klausimais visą naudojimo laikotarpį. | Įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 5p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI AUTOMATIZUOTAM NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMUI IŠ KLINIKINIŲ MĖGINIŲ.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMO SISTEMA (modelis, tipas: EZ1 Advanced XL/EZ2 Connect) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
5. | Reagentai ir priemonės, skirti automatizuotam nukleino rūgščių išskyrimui iš klinikinių mėginių | [7 empty] | -
5.1. | Infekcinių ligų sukėlėjų nukleino rūgščių skyrimas | 12000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.1.1. | Kasetinis rinkinys, skirtas automatizuotam virusinės nukleino rūgštie (NR) Reagentų kasetė skirta darbui su vienu mėginiu. Rinkinys skirtas automatizuotam nukleino rūgščių skyrimui iš serumo, plazmos, viso kraujo, CSF, šlapimo, išmatų, transportinės terpės, kvėpavimo takų mėginių, išdžiovintų tamponėlių. Rinkinys pritaikytas darbui su automatizuota sistema, skyrimui iš 100, 200 arba 400 mkl mėginio. Skyrimo procesas paremtas aktyvintų magenetinių dalelių principu. Skyrimo reagentai pateikiami individualiose kiekvienam mėginiui ir paruoštose naudoti vienkartinėse kasetėse. Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi darbui priedai. Išskyrimo trukmė - neilgiau kaip 45 min. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.1.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.2. | Nukleino rūgščių skyrimas iš kraujo | 960 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.2.1. | Rinkinys skirtas automatizuotam DNR skyrimui iš kraujo. Skyrimo procesas paremtas aktyvintų magenetinių dalelių principu. Skyrimo reagentai pateikiami individualiose kiekvienam mėginiui ir paruoštose naudoti vienkartinėse kasetėse. Reagentai pritaikyti darbui su 350 µL tūrio mėginiais, DNR išeiga nemažesnė kaip 12 µg. Išskyrimo trukmė - neilgiau kaip 20 min. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.2.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ SKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Automatizuotas nukleino rūgščių išskyrimo robotas. | Įrašo tiekėjas
2. Sistemos komplektacija | Tyrimams atlikti reikalinga įranga, jos komplektacija, programinė įranga ir kita, kas reikalinga atlikti tyrimui. | Įrašo tiekėjas
3. Vienu metu atliekamas tyrimų skaičius ir automatizacija | Vienu metu galima atlikti 1-24 mėginių NR išskyrimą, tyrimo metu atliekamas automatozuotas NR skyrimas. | Įrašo tiekėjas
4. Metodas | Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu | Įrašo tiekėjas
5. Tyrimo užteršimo galimybės sumažinimas | Reagentai individualaus mėginio skyrimui pateikiami paruoštose naudoti vienkartinėse kasetėse. Automatinis reagentų kasečių atidarymas praduriant kasetes. | Įrašo tiekėjas
6. UV lempa | Integruota UV lempa, skirta DNR/RNR likučių nukenksminimui. | Įrašo tiekėjas
7. Analizuojamas mėginio tūris ir mėginio tipas | Tiriamo mėgino tūris ne didesnis nei 400 µl. Tinkami mėginiai - kraujo plazma, kraujo serumas, smegenų skystis arba kita skysta tiriamoji medžiaga. | Įrašo tiekėjas
8.Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE ženklinimą (pateikti CE sertifikatą). | Įrašo tiekėjas
9. Įrangos aptarnavimas, techninė priežiūra | Pardavėjas užtikrina kasmetinį įrangos techninės būklės tikrinimą ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą (įskaitant detalių keitimą), bei teikia konsultacijas įrangos eksploatacijos klausimais visą naudojimo laikotarpį. | Įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 6 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI GREITAM AUTOMATIZUOTAM NUKLEORŪGŠČIŲ IŠSKYRIMUI IŠ KLINIKINIŲ ĖMINIŲ IR BAKTERIJŲ KULTŪRŲ, PRITAIKYTAS NE DAUGIAU KAIP 32 MĖGINIŲ SKYRIMUI
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU AUTOMATIZUOTA NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMO SISTEMA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
6. | Reagentai ir priemonės, skirti greitam automatizuotam nukleorūgščių išskyrimui iš klinikinių ėminių ir bakterijų kultūrų, pritaikytas ne daugiau kaip 32 mėginių skyrimui |  | - | [5 empty] | -
6.1. | Reagentai ir priemonės, skirti greitam automatizuotam virusinės kilmės nukleorūgščių (NR) išskyrimui iš klinikinių ėminių | 5120 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.1.1. | Reagentai ir priemonės, skirti automatizuotam nukleorūgščių išskyrimui iš klinikinių ėminių pritaikyta ne mažiau kaip 16 tiriamųjų mėginių ekstrakcijai vienu metu su galimybe atlikti maksimaliai 32 mėginių skyrimą vienu metu. NR skyrimo reagentai turi būti išpilstyti plokštelėse, išskyrus proteinazę, paruošti naudojimui ir skirti laikyti kambario temperatūroje. Ekstrakcijos trukmė turi būti ne ilgesnė nei 10 minučių. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
6.1.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
6.2. | Reagentai ir priemonės, skirti greitam automatizuotam virusinės kilmės nukleorūgščių (NR) išskyrimui iš pavienių klinikinių ėminių | 1000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.2.1. | Reagentai ir priemonės, skirti automatizuotam nukleorūgščių išskyrimui iš klinikinių ėminių pritaikyta pavieniai ekstrakcijai 1-8 mėginių vienu metu be nepanaudojamų reagentų švaistymo. NR skyrimo reagentai turi būti išpilstyti kasetėse, išskyrus proteinazę, paruošti naudojimui ir skirti laikyti kambario temperatūroje. Viena kasetė skirta vieno mėginio išskyrimui. Ekstrakcijos trukmė turi būti ne ilgesnė nei 10 minučių. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
6.2.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
6.3. | Reagentai ir priemonės, skirti greitam automatizuotam bakterinės kilmės nukleorūgščių (NR) išskyrimui iš bakterijų kultūrų | 5120 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.3.1. | Reagentai ir priemonės, skirti automatizuotam nukleorūgščių išskyrimui iš klinikinių ėminių pritaikyta ne mažiau kaip 16 tiriamųjų mėginių ekstrakcijai vienu metu su galimybe atlikti maksimaliai 32 mėginių skyrimą vienu metu. NR skyrimo reagentai turi būti išpilstyti plokštelėse, išskyrus proteinazę, paruošti naudojimui ir skirti laikyti kambario temperatūroje. Ekstrakcijos trukmė turi būti ne ilgesnė nei 15 minučių. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
6.3.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
6.4. | Reagentai ir priemonės, skirti greitam automatizuotam bakterinės kilmės nukleorūgščių (NR) išskyrimui iš pavienių bakterijų kultūrų | 1000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.4.1. | Reagentai ir priemonės, skirti automatizuotam nukleorūgščių išskyrimui iš bakterijų kultūrų pritaikyta pavieniai ekstrakcijai 1-8 mėginių vienu metu be nepanaudojamų reagentų švaistymo. NR skyrimo reagentai turi būti išpilstyti kasetėse, išskyrus proteinazę, paruošti naudojimui ir skirti laikyti kambario temperatūroje. Viena kasetė skirta vieno mėginio išskyrimui. Ekstrakcijos trukmė turi būti ne ilgesnė nei 15 minučių. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
6.4.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | Įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 6-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ SKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Pastatoma ant stalo automatizuota nedidelio pajėgumo nukleino rūgščiu (NR) skyrimo sistema. | Įrašo tiekėjas
2. Sistemos komplektacija ir valdymas | Visiškai integruota sistema su viduje sumontuotu sisteminiu bloku.Valdoma lietimui jautriu ekranu. Integruoti skyrimo procesų pasirinkimo protokolai. | Įrašo tiekėjas
3. Papildomos funkcijos | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. HEPA filtravimo sistema. | Įrašo tiekėjas
4. Įrangos veikimo principas | Magnetinių dalelių principas. Po mėginių ir reagentų perkėlimo į sistemą, visi išskyrimo proceso etapai automatizuoti. | Įrašo tiekėjas
5. Vienu metu atliekamas tyrimų skaičius | 1-32 | Įrašo tiekėjas
6. Apdorojamų mėginių tūris | Skyrimo procesui naudojama iki 500 ul. | Įrašo tiekėjas
7. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD ženklinimą (pateikti CE-IVD sertifikatą). | Įrašo tiekėjas
8. Įrangos aptarnavimas, techninė priežiūra | Pardavėjas užtikrina kasmetinį įrangos techninės būklės tikrinimą ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą remontą (įskaitant detalių keitimą), bei teikia konsultacijas įrangos eksploatacijos klausimais visą naudojimo laikotarpį. | Įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
7. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 7 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
7 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI AUTOMATIZUOTAM NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMUI IŠ KINIKINIŲ MĖGINIŲ
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMO SISTEMA (modelis, tipas: MGISP-960) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
7. | Reagentai ir priemonės, skirti automatizuotam nukleino rūgščių išskyrimui iš klinikinių mėginių | 4512 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7.1. | Rinkinys turi būti pritaikytas ne mažiau kaip 96 mėginių skyrimui vienu metu ir skirtas gryninti virusinės kilmės nukleorūgštis (DNR/RNR) iš nosiaryklės ir burnos tepinėlių mėginių. Išskirtų nukleorūgščių kokybė turi būti tinkama tolimesniam naudojimui atliekant PGR tyrimą. Visi reagentai esantys rinkinyje supilstyti į plokšteles ir paruošti naudoti. Rinkinio sudėtyje yra visi ekstrakcijos procesui reikalingi reagentai, išskyrus etanolį. Darbo protokolas turi būti adaptuotas MGISP-960 įrangai arba lygiavertei. Reagentai žymėti CE-IVD ženklinimu. | - | - | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
7.1.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kitos reikalingos priemonės nukleino rūgščių ekstrakcijai atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 7-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ SKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Didelio našumo automatizuota mėginių paruošimo sistema, pritaikyta nukleino rūgščių išskyrimui bei mėginių paruošimui RT PGR reakcijoms. | Įrašo tiekėjas
2. Automatizuotos nukleino rūgščių skyrimo, mėginių išpilstymo sistemos funkcijos | Sistemoje integruota: 96 kanalų pipetė, mikroplokštės griebtuvas, du 96 šulinėlių magnetiniai stoveliai, purtyklė. Sistema geba nukleino rūgščių skyrimą atlikti su 96 arba 192 mėginiais vienu metu. | Įrašo tiekėjas
3. Nukleino rūgščių skyrimo principas | Magnetinių dalelių principas. | Įrašo tiekėjas
4. Papildomos funkcijos | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai bei HEPA filtravimo sistema. | Įrašo tiekėjas
5. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD ženklinimą (pateikti CE-IVD sertifikatą). | Įrašo tiekėjas
6. Įrangos aptarnavimas, techninė priežiūra | Pardavėjas užtikrina kasmetinį įrangos techninės būklės tikrinimą ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą remontą (įskaitant detalių keitimą), bei teikia konsultacijas įrangos eksploatacijos klausimais visą naudojimo laikotarpį. | Įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
7. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).