Pirkimo sąlygų

6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL OPERACINIO ŠVIESTUVO

PIRKIMO II DALIS, ISIGYJAMA PAGAL PROJEKTĄ 09-029-P-0001 ,,VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS IR REANIMACIJOS SKYRIŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Operacinis šviestuvas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Operacinio lauko apšvietimas chirurginių intervencijų metu |  |
|  | Operacinio šviestuvo konstrukcija | 2.1.Tvirtinama prie lubų; 2.2. Šviestuvas susideda iš dviejų atskirų modulių (kupolų), ant viena nuo kitos nepriklausomų alkūnių; 2.3. Modulio (kupolo) konstrukcija šviesos elementų montavimo vietose vientisa, be išsikišusių ar įdubusių briaunų (dėl efektyvaus ir patogaus valymo). |  |
|  | Operacinio šviestuvo šviesos šaltinio tipas | LED šviesos diodai |  |
|  | Operacinio šviestuvo modulio (kupolo) judėjimas ir geometrija | 4.1. Abu moduliai tvirtinami su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis; 4.2. Modulio tvirtinimo alkūnė sukasi apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 330º kampu; 4.3. Modulio tvirtinimo alkūnė kilnojasi aukštyn-žemyn šarnyrinių jungčių pagalba ne mažesniame kaip 900 mm diapazone; 4.4. Kupolas sukasi apie tvirtinimo ašį ne mažiau kaip 180º kampu. |  |
|  | Pagrindinio modulio šviesos intensyvumas (1m atstumu) | Ne mažiau 160000 lx |  |
|  | Pagalbinio modulio šviesos intensyvumas (1m atstumu) | Ne mažiau 140000 lx |  |
|  | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne mažiau 600 mm |  |
|  | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%) (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne mažiau 1200 mm |  |
|  | Operacinio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | 9.1. Reguliuojama nuimamos, sterilizuojamos rankenos pagalba; 9.2. Kiekvienam šviestuvo moduliui (kupolui) pridedama po 4 vnt. rankenų. |  |
|  | Šviesos lauko skersmuo (1m atstumu) reguliuojamas abiejuose moduliuose „kupoluose“ (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne siauresniame intervale nei 20-30 cm |  |
|  | Šviesos lauko reguliavimas sterilios rankenos pagalba | Būtinas |  |
|  | Operacinio šviestuvo parametrų valdymas | 12.1. Šviestuvas turi būti valdomas kontaktiniu būdu - piršto prisilietimu. Valdymo pultas ant „kupolo“ šono arba šalia kupolo (ant tos pačios alkūnės); 12.2. Šviestuvo abu kupolai turi atskirus tarpusavyje sinchronizuotas valdymo pultus (keičiant vieno modulio (kupolo) parametrus atitinkamai keičiasi ir antro modulio (kupolo) parametrai. |  |
|  | Operacinio šviestuvo valdymo pulte valdomi parametrai | 13.1. Įjungimas/išjungimas; 13.2. Šviesos intensyvumas; 13.3. Šviesos spalvinis pasirinkimas |  |
|  | Operacinio šviestuvo šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip 15-100 %. |  |
|  | Galimybė pasirinkti spalvinę temperatūrą abiems moduliams ne siauresniame intervale (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | nuo 3700 K iki 5100 K (tolygus reguliavimas arba reguliavimas pakopomis, ne mažiau 3 skirtingos nurodytame intervale) |  |
|  | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas Ra (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 98 |  |
|  | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas R9 (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 97 |  |
|  | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas R13 (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 98 |  |
|  | Aktyvaus šešėlių valdymo funkcija | Būtina. Jei vieno šviestuvo šviesos srautas yra dalinai blokuojamas, abu šviestuvai automatiškai kompensuoja blokuojamą apšvietimo intensyvumą. |  |
|  | Mažo intensyvumo apšvietimo režimas (Ambient light) | Būtina |  |
|  | LED šviesos diodų tarnavimo laikas (lifetime) | Ne mažiau 60000 valandų |  |
|  | IP apsaugos klasė | ≥ IP42 |  |
|  | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Būtina |  |
|  | Operacinio šviestuvo maitinimo įtampa | 230 V ±10%, 50 Hz elektros tinklas |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 6 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |