## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS (9184)
1 | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka prekėms keliamus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 12 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu.
4 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5 | Tiekėjas turi tiekti in vitro diagnostikos medicinos priemones, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
6 | Tiekėjas, suteikiantis lygiavertį prietaisą panaudos būdu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, detalų analizatoriaus priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Techninė dokumentacija gali būti pateikta tik lietuvių ir/arba anglų kalbomis.
7 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją, sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas
1. | Reagentai IgM ir IgG klasės antikūnų prieš A ir prieš B antigenus titravimui visiškai automatiniu imunohematologiniu analizatoriumi Erytra Eflexis arba IH-500, kurie Perkančiosios organizacijos jau yra valdomi ir naudojami pagal panaudą kitiems imunohematologiniams tyrimams atlikti, arba lygiaverčiu prietaisu, teikiamu panaudos būdu
Tiekėjas turi pateikti visas automatizuotam IgM ir IgG klasės antikūnų antikūnų prieš A ir prieš B antigenus titro nustatymui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas priemones, t.y. stulpelių korteles/plokšteles hemagliutinacijai su neutralaus užpildo šulinėliais ir su Kumbso reagentu šulinėliuose, specialų tirpalą mėginių titravimui (jeigu reikalingas), specialias titravimo plokšteles (jeigu reikalingos). Standartiniai A1 ir B eritrocitai bei sisteminiai tirpalai analizatoriaus priežiūrai, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyti vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas. Pagal panaudą Perkančiosios organizacijos naudojamame arba panaudai suteikiamame lygiaverčiame prietaise turi būti instaliuoti numatomų atlikti tyrimų automatizacijos protokolai. Vienu metu numatoma atlikti nuo vieno iki trisdešimties mėginių IgM klasės ir iki dešimties mėginių IgG klasės anti-A ir anti-B titro nustatymų. Automatizuotas titravimas iki titro 1:256 (t.y. 9 praskiedimai) IgM ir iki 1:512 (t.y. 10 praskiedimų) IgG. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje. Tiekiami reagentai turi būti paruošti naudojimui, fasuotės tinkamos dėti tiesiai į analizatorių, su būkšniniais kodais. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema. Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Lygiaverčio pasiūlymo atveju su prietaisu panaudai turi būti suteikti ir standartiniai A1 ir B eritrocitai bei sisteminiai tirpalai analizatoriaus priežiūrai, taip pat kitos būtinos reagentams ir analizatoriui specifinės papildomos priemonės. Lygiavertis panaudai suteikiamas prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą, perduoti duomenis į LIS. Jei siūlomais reagentai tyrimus bus galima atlikti automatiniu imunohematologiniu analizatoriumi Erytra Eflexis arba IH-500 tuomet prietaiso panaudai siūlyti nereikia.
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Tyrimų skaičius | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.1.1. | Reagentai IgM klasės antikūnų prieš eritrocitų A ir B antigenus titro nustatymui imunohematologiniu analizatoriumi | Stulpelių kortelės/plokštelės hemagliutinacijai su neutralaus užpildo šulinėliais. | 4850 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.1.2 | Reagentai IgG klasės antikūnų prieš eritrocitų A ir B antigenus titro nustatymui imunohematologiniu analizatoriumi | Stulpelių kortelės/plokštelės hemagliutinacijai su Kumbso reagentu šulinėliuose | 1000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Stulpelių kortelių/plokštelių hemagliutinacijai, specialaus tirpalo mėginių titravimui (jeigu reikalingas) ir specialių titravimo plokštelių (jeigu reikalingos) poreikio apimtis nurodyta numatomų tyrimų, t.y., ištirtų kraujo donorų plazmos mėginių skaičiumi - 1.1.1.-1.1.2. Tyrimas šiuo atveju yra devynių (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128 ir 1:256) IgM klasės anti-A ir anti-B ir/arba dešimties (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256 ir 1:512) IgG anti-A ir anti-B antikūnų titrų nustatymas mėginyje (t.y., IgM skiriama 18 stulpelių kiekvienam mėginiui, IgG skiriama 20 stulpelių kiekvienam mėginiui). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (1.1.1.-1.1.2), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.2.1. - 1.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.2.1. - 1.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.2.1 | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Suma be PVM Eur:
5% PVM suma:
Suma su PVM Eur:
Techniniai reikalavimai teikiant panaudai lygiavertį visiškai automatinį imunohematologinį analizatorių
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Visiškai automatinis imunohematologinis analizatorius, su programine įranga. Komplektuojamas su lazeriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir brūkšninių kodų skaitytuvu/-ais. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. | Būtina
| Panaudai pateikiamas analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus imunohematologinius tyrimus | Būtina
Skubių mėginių tyrimo funkcija nesutrikdant rutininių tyrimų: ne mažiau kaip dvi integruotos nepriklausomos centrifugos stulpelių kortelėms/plokštelėms hemagliutinacijai, galimybė papildyti mėginius ir reagentus nepertaukiant analizatoriaus darbo. Analizatoriuje turi būti reikiamos purtyklė (-ės), reikiamos temperatūros inkubatoriai bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga).
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Pasirinkus tyrimų grupę, analizatorius turi parinkti logišką seką ir eigą, kad tyrimai būtų atlikti per trumpiausią įmanomą laiką. | Būtina
Užtikrintas 100 proc. reagentų sunaudojimas: analizatorius turi atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų stulpelių kortelių/plokštelių hemagliutinacijai
| Suteikiamas prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą, perduoti duomenis į LIS. | Būtina
| Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) duomenų apsikeitimui ASTM protokolu. Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos vietinį kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su LIS. | Būtina
| Analizatorius turi būti sukomplektuotas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina
| Analizatoriuje turi būti integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas (-ai) mėginiams bei reagentams, automatinio atpažinimo funkcija nuskaitant brūkšninį kodą, nustatant reagentų bei papildomų priemonių galiojimo laiką | Būtina
| Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau. | Būtina
| Reagentų talpa analizatoriuje | Vienu metu analizatoriuje galima sudėti ne mažiau negu 50 stulpelių kortelių/plokštelių hemagliutinacijai
| Tiriami mėginiai, mėginių talpa analizatoriuje | Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose su EDTA (adapteriai pagal mėgintuvėlio aukštį). Vienu metu gali būti tiriama ne mažiau negu 50 mėginių
| Analizatorius turi turėti kliūties (pvz.: reagentų ir mėginių talpų dangtelių) aptikimo funkciją ir, aptikus kliūtį apie tai žinute informuoti vartotoją analizatoriaus ekrane | Būtina
| Analizatorius adatos turi skysčio lygio, krešulio aptikimo funkcijas | Būtina
| Nuskaitytas vaizdas pateikiamas spalvotu formatu | Būtina
| Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, plokštelės/kortelės nuotrauka, interpretacija, paciento/donoro informacija, tyrimą atlikusio darbuotojo identifikacija | Būtina
| Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. | Būtina
| Servisas suteikiamas iš karto gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikdymą/gedimą prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val. Nesant galimybės pašalinti analizatoriaus gedimo per 24 valandas tiekėjas privalo sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu arba kitaip užtikrinti nepertraukiamą mėginių ištyrimą (savo lėšomis), kol bus pašalintas analizatoriaus gedimas. Tiekėjas gali turėti nuotolinę prieigą prie panaudai teikiamų prietaisų tik per Perkančiosios organizacijos taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. | Būtina.