## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas infekcinės serologijos ir imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 50312000- Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
Laboratorinių tyrimų sąrašas ir preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui
Eil. Nr. | Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | Metodas* | Privalomas / papildomas | Tyrimų sk. 60 mėn. laikui
1 | B. burgdorferi IgG | IgG klasės antikūnai prieš Borellia burgdorferi | Imunocheminis | Privalomas | 10000
2 | B. burgdorferi IgM | IgM klasės antikūnai prieš Borellia burgdorferi | Imunocheminis | Privalomas | 10000
3 | C. pneumoniae IgG | IgG klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae | Imunocheminis | Privalomas | 5000
4 | C. pneumoniae IgM | IgM klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae | Imunocheminis | Privalomas | 14000
5 | EBV (VCA) IgG | IgG klasės antikūnai prieš Epštein baro viruso kapsidės antigeną (VCA) | Imunocheminis | Privalomas | 700
6 | EBV (VCA) IgM | IgM klasės antikūnai prieš Epštein baro viruso kapsidės antigeną (VCA) | Imunocheminis | Privalomas | 900
7 | H. pylori IgG | IgG klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori | Imunocheminis | Privalomas | 3500
8 | HSV 1/2 IgG | IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1/2 | Imunocheminis | Privalomas | 200
9 | HSV 1/2 IgM | IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1/2 | Imunocheminis | Privalomas | 100
10 | M. pneumoniae IgG | IgG klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | Imunocheminis | Privalomas | 6300
11 | M. pneumoniae IgM | IgM klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | Imunocheminis | Privalomas | 16000
12 | Tymų viruso IgG | IgG klasės antikūnai prieš Tymų virusą | Imunocheminis | Privalomas | 200
13 | Tymų viruso IgM | IgM klasės antikūnai prieš Tymų virusą | Imunocheminis | Privalomas | 100
14 | VZV IgG | IgG klasės antikūnai prieš Varicella zoster | Imunocheminis | Privalomas | 400
15 | VZV IgM | IgM klasės antikūnai prieš Varicella zoster | Imunocheminis | Privalomas | 200
16 | AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | Imunocheminis | Papildomas | 150
17 | AMA | Antikūnai prieš mitochondrijas | Imunocheminis | Papildomas | 100
18 | ANA | Antikūnai prieš branduolio antigenus | Imunocheminis | Papildomas | 7300
19 | ANCA | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus | Imunocheminis | Papildomas | 2000
20 | Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | Imunocheminis | Papildomas | 1000
21 | Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | Imunocheminis | Papildomas | 3000
22 | Anti-tTG IgA | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Imunocheminis | Papildomas | 2000
23 | B. pertussis toksino IgA | IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | Imunocheminis | Papildomas | 1000
24 | B. pertussis toksino IgG | IgM klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | Imunocheminis | Papildomas | 1000
25 | CMV IgG | IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | Imunocheminis | Papildomas | 600
26 | CMV IgM | IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | Imunocheminis | Papildomas | 800
27 | ENA | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | Imunocheminis | Papildomas | 600
28 | Erkinio encefalito viruso IgG | IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | Imunocheminis | Papildomas | 1600
29 | Erkinio encefalito viruso IgM | IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | Imunocheminis | Papildomas | 1400
30 | Rubella IgG | IgG klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | Imunocheminis | Papildomas | 150
31 | Rubella IgM | IgM klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | Imunocheminis | Papildomas | 100
32 | T. gondii IgG | IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Imunocheminis | Papildomas | 1000
33 | T. gondii IgM | IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Imunocheminis | Papildomas | 1000
* - Imunocheminis metodas - pagal Lietuvos medicinos bibliotekos tvarkomą Klinikinių laborarotinių tyrimų nomenklatūrą, imunocheminis tyrimo metodas apima didelę imuninės analizės metodų grupę, įskaitant tokius metodus, kaip CLIA, ECLIA, CMIA, ELISA, EIA ir kt.

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas infekcinės serologijos ir imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
A dalis: Privalomų tyrimų pasiūlymas (P1)
Eil. Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | B. burgdorferi IgG | 10000 | 0 | 0
2 | B. burgdorferi IgM | 10000 | 0 | 0
3 | C. pneumoniae IgG | 5000 | 0 | 0
4 | C. pneumoniae IgM | 14000 | 0 | 0
5 | EBV (VCA) IgG | 700 | 0 | 0
6 | EBV (VCA) IgM | 900 | 0 | 0
7 | H. pylori IgG | 3500 | 0 | 0
8 | HSV 1/2 IgG | 200 | 0 | 0
9 | HSV 1/2 IgM | 100 | 0 | 0
10 | M. pneumoniae IgG | 6300 | 0 | 0
11 | M. pneumoniae IgM | 16000 | 0 | 0
12 | Tymų viruso IgG | 200 | 0 | 0
13 | Tymų viruso IgM | 100 | 0 | 0
14 | VZV IgG | 400 | 0 | 0
15 | VZV IgM | 200 | 0 | 0
|  | Bendra P1 pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | 0
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. | PVM (5 proc.), Eur: |  | 0
|  | Bendra P1 pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | 0
B dalis: Papildomų tyrimų pasiūlymas (P2)
Eil. Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | AKA IgG | 150 | 0 | 0
2 | AMA | 100 | 0 | 0
3 | ANA (branduolių antigenų antikūnai) | 7300 | 0 | 0
4 | ANCA | 2000 | 0 | 0
5 | Anti-ds-DNR | 1000 | 0 | 0
6 | Anti-TG | 3000 | 0 | 0
7 | Anti-tTG IgA | 2000 | 0 | 0
8 | B. pertussis toksino IgA | 1000 | 0 | 0
9 | B. pertussis toksino IgG | 1000 | 0 | 0
10 | CMV IgG | 600 | 0 | 0
11 | CMV IgM | 800 | 0 | 0
12 | ENA | 600 | 0 | 0
13 | Erkinio encefalito viruso IgG | 1600 | 0 | 0
14 | Erkinio encefalito viruso IgM | 1400 | 0 | 0
15 | Rubella IgG | 150 | 0 | 0
16 | Rubella IgM | 100 | 0 | 0
17 | T. gondii IgG | 1000 | 0 | 0
18 | T. gondii IgM | 1000 | 0 | 0
|  | Bendra P2 pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | 0
|  | PVM (5 proc.), Eur: |  | 0
|  | Bendra P2 pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | 0
C dalis: Bendra pasiūlymo vertė (P1+P2)
|  | Bendra pasiūlymo (P1+P2) kaina, Eur be PVM: |  | 0
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. | PVM (5 proc.), Eur: |  | 0
|  | Bendra pasiūlymo (P1+P2) kaina, Eur su PVM: |  | 0
D dalis: Siūlomi privalomų ir papildomų tyrimų reagentai ir papildomos priemonės
Eil. Nr. | Komercinis reagentų ir/ar priemonių pavadinimas | Reagentų ir papildomų priemonių kodas (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. ir dydis (nurodytam tyrimų skaičiui)
1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
n | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
PASTABA: tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimams atlikti reikalingus reagentus ir/ar papildomas priemones, įskaitant papildomas vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagas siekiant užtikrinti visas kliniškai reikšmingas tyrimo sritis (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.). Skaičiuojant papildomų VKK medžiagų poreikį tiekėjas turi atsižvelgti į preliminarų tyrimų skaičių maksimaliam 60 mėn. laikui ir į perkančiosios organizacijos numatomą įrangos naudojimą darbo dienomis (t. y. 5 d. per sav., išskyrus savaitgalius ir valstybines švenčių dienas, kurios sutampa su darbo dienomis): 1. Jeigu preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui yra mažesnis nei bendras 60 mėn. darbo dienų skaičius (apytiksliai <1250 d. d. per 60 mėn.), laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus preliminariam tyrimų skaičiui; 2. Jeigu preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui yra lygus arba didesnis nei bendras 60 mėn. darbo dienų skaičius (apytiksliai ≥1250 d. d. per 60 mėn.), laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus bendram 60 mėn. darbo dienų skaičiui.

## Reikalavimai tyrimams
Lentelė Nr. 3
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas infekcinės serologijos ir imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi bendrieji reikalavimai tyrimams
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus. Turi būti pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos originalo ir lietuvių kalbomis.
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams, originalo ir lietuvių kalbomis: 1. siūlomos įrangos (analizatoriaus ir jo programinės įrangos) naudojimosi instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naujausios naudojimosi instrukcijos. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir alternatyvūs sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai).
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos papildomos priemonės (kalibrantai, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti reagentai ir papildomos priemonės bus naudojami atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką, o atidarius reagentą / papildomą priemonę – stabilumo terminą po atidarymo. Tiekėjas turi įvertinti ir tai, kad ne mažiau dviejų lygių vidaus kokybės kontrolės turi būti atliekamos prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas, taip pat atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų).
6 | Siūlomi tyrimai turi būti atliekami individualiomis vienkartinėmis tyrimų kasetėmis (monotest formato principu), kur kiekvienas tyrimas turi būti vykdomas savarankiškai nuo mėginio įdėjimo į prietaisą iki rezultato gavimo. Vienkartinėse tyrimų kasetėse turi būti visi tyrimui atlikti reikalingi reagentai, tokie kaip kalibrantas ir reakcijai įvykti reikalingi reagentai.
7 | Tyrimų kokybei užtikrinti privalo būti pasiūlytos ne mažiau kaip 2 lygių vidaus kokybės kontrolės (VKK) (neigiama ir teigiama). Tais atvejais, kai vienkartinėje tyrimų kasetėje nėra VKK arba yra tik vieno lygio VKK, taip pat, jeigu tiekiamuose reagentų rinkiniuose nepateikiama VKK atskirose talpose arba pateikiama tik vieno lygio VKK, tiekėjas privalo papildomai pasiūlyti tiek VKK lygių, kiek reikia užtikrinti reikalavimą pasiūlyti ne mažiau 2 lygių VKK.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas infekcinės serologijos ir imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, partijos / serijos numeris, gamintojo pavadinimas ir šalis, pagaminimo data (kiekis - 1 vnt. ). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Siūlomas analizatorius privalo būti visiškai naujas - nenaudotas, neatnaujintas (angl. not refurbished), nebandytas komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstracinis, nepradėtas eksploatuoti, turintis gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatorius gali būti pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais, tačiau turi atitikti visiškai naujo analizatoriaus sąvoką. Nurodyti pagaminimo datą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Analizatoriaus apibūdinimas: imunocheminis analizatorius, veikiantis pavienių tyrimų principu (angl. monotest; kai individualiam tyrimui yra naudojamas viską apimantis reagentų rinkinys vienoje juostelėje/kasetėje ar lygiaverčiame sprendime) ir yra skirtas infekcijų ir/arba imuninių ligų serologinei diagnostikai imunocheminiu (CLIA, EIA arba lygiaverčiu) metodu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Analizatorius nuskaito mėginių ir tyrimams naudojamų reagentų brūkšninius kodus, juos identifikuoja bei automatiškai atlieka tyrimą pagal gamintojo nustatytą protokolą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | Automatizuotas tyrimo atlikimas: reagentų dozavimas, inkubavimo temperatūra ir trukmė, absorbcijos matavimas, rezultatų apskaičiavimas ir pateikimas atliekamas be operatoriaus įsikišimo. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Analizatorius turi brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui, kai duomenis reikia įvesti aplenkiant laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | Analizatorius koplektuojamas su kompiuteriu arba kompiuteris yra integruotas į patį analizatorių. (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | Įranga komplektuojama kartu su nepertraukiamu maitinimo šaltiniu (toliau - UPS). UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra prijungtos įrangos apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 | Analizatorius komplektuojamas su spausdintuvu originaliems rezultatams spausdinti. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10 | Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 30 skirtingų tyrimų reagentų ir ne mažiau kaip 30 mėginių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Analizatoriumi galima tirti tiek pirminius, tiek antrinius 11-16 mm diametro mėgintuvėlius. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Analizatorius turi dvikryptę sąsają integravimui su Pirkėjo LIS, paciento duomenų, užsakymo ir rezultatų perdavimui. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | Analizatorius yra pastatomas ant stalo, ne didesnis nei 80±5 cm aukščio, 80±5 cm gylio ir 90±5 cm pločio. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | Analizatorius skleidžia ne didesnį nei 80 dB lygio triukšmą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų (lietuvių kalba) vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Bendrieji reikalavimai:
1. Analizatorius (jo programinė įranga) diegimo metu bus inegruojama į LIS (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriumi susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam analizatoriaus (jo programinės įrangos) integravimui į LIS. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos). 2. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą. (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas)

## T1
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas infekcinės serologijos ir imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Papildomi tyrimai (T1)
Be privalomų tyrimų papildomai pasiūlytiems tyrimams suteikiamas naudingumo balas (po 1 balą už papildomą tyrimą: siūlomas = 1; nesiūlomas = 0). Papildomi tyrimai šifruojami A1-A18 kodais. Privalomiems tyrimams šifravimas netaikomas. A(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 18). A(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Eil. Nr. | Tyrimo trumpas pavadinimas | T1 šifras | Siūlomas / nesiūlomas*
1 | AKA IgG | A1 | įrašo tiekėjas
2 | AMA | A2 | įrašo tiekėjas
3 | ANA (branduolių antigenų antikūnai) | A3 | įrašo tiekėjas
4 | ANCA | A4 | įrašo tiekėjas
5 | Anti-ds-DNR | A5 | įrašo tiekėjas
6 | Anti-TG | A6 | įrašo tiekėjas
7 | Anti-tTG IgA | A7 | įrašo tiekėjas
8 | B. pertussis toksino IgA | A8 | įrašo tiekėjas
9 | B. pertussis toksino IgG | A9 | įrašo tiekėjas
10 | CMV IgG | A10 | įrašo tiekėjas
11 | CMV IgM | A11 | įrašo tiekėjas
12 | ENA | A12 | įrašo tiekėjas
13 | Erkinio encefalito viruso IgG | A13 | įrašo tiekėjas
14 | Erkinio encefalito viruso IgM | A14 | įrašo tiekėjas
15 | Rubella IgG | A15 | įrašo tiekėjas
16 | Rubella IgM | A16 | įrašo tiekėjas
17 | T. gondii IgG | A17 | įrašo tiekėjas
18 | T. gondii IgM | A18 | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti: "Siūlomas" arba "Nesiūlomas".

## T2
Lentelė Nr. 6 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas infekcinės serologijos ir imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Tyrimų metodai (T2)
Be privalomų metodinių reikalavimų atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (maksimaliai po 1 balą už atitikimą papildomam reikalavimui yra apskaičiuojami taip: B1=Q(S)/Q(P); B2=W(S)/W(P)). Papildomi metodiniai reikalavimai šifruojami B1-B2 kodais. B(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 2); B(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Sudėtiniai kriterijai Q ir W vertinami balais (po 1 balą už atitikimą papildomam sudėtiniam reikalavimui: atitinka = 1; neatitinka = 0); yra atitinkamai koduojami Q1-Q30 ir W1-W7. Q(max) - maksimalus sudėtinio kriterijaus balų skaičius (yra lygus 30); Q(S) - tiekėjo surinktų sudėtinio kriterijaus balų skaičius; Q(P) - tiekėjo pasiūlytų tyrimų, kuriems taikomas sudėtinis kriterijus, skaičius. W(max) - maksimalus sudėtinio kriterijaus balų skaičius (yra lygus 7); W(S) - tiekėjo surinktų sudėtinio kriterijaus balų skaičius; W(P) - tiekėjo pasiūlytų tyrimų, kuriems taikomas sudėtinis kriterijus, skaičius.
Eil. Nr. | Tyrimo trumpas pavadinimas | B1 šifras | Metodas yra kiekybinis* | B2 šifras Pamatinė medžiaga | Sietis su pamatine medžiaga*
1 | B. burgdorferi IgG | Q1 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
2 | B. burgdorferi IgM | Q2 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
3 | C. pneumoniae IgG | Q3 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
4 | C. pneumoniae IgM | Q4 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
5 | EBV (VCA) IgG | Q5 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
6 | EBV (VCA) IgM | Q6 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
7 | H. pylori IgG | Q7 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
8 | HSV 1/2 IgG | Q8 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
9 | HSV 1/2 IgM | Q9 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
10 | M. pneumoniae IgG | Q10 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
11 | M. pneumoniae IgM | Q11 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
12 | Tymų viruso IgG | Q12 | įrašo tiekėjas | W1 WHO 97/648 | įrašo tiekėjas
13 | Tymų viruso IgM | Q13 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
14 | VZV IgG | Q14 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
15 | VZV IgM | Q15 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
16 | AKA IgG | Q16 | įrašo tiekėjas | W2 IRP 97/656 (IgG), HCAL (IgG) | įrašo tiekėjas
17 | AMA | Q17 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
18 | ANA | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma
19 | ANCA | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma | Netaikoma
20 | Anti-ds-DNR | Q18 | įrašo tiekėjas | W3 WHO Wo/80 | įrašo tiekėjas
21 | Anti-TG | Q19 | įrašo tiekėjas | W4 WHO 65/93 | įrašo tiekėjas
22 | Anti-tTG IgA | Q20 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
23 | B. pertussis toksino IgA | Q21 | įrašo tiekėjas | W5 WHO (NIBSC kodas 06/140 ir 06/142) | įrašo tiekėjas
24 | B. pertussis toksino IgG | Q22 | įrašo tiekėjas | W6 WHO (NIBSC kodas 06/140 ir 06/142) | įrašo tiekėjas
25 | CMV IgG | Q23 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
26 | CMV IgM | Q24 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
27 | ENA | Netaikoma | Netaikoma | W7 CDC serumai | įrašo tiekėjas
28 | Erkinio encefalito viruso IgG | Q25 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
29 | Erkinio encefalito viruso IgM | Q26 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
30 | Rubella IgG | Q27 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
31 | Rubella IgM | Q28 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
32 | T. gondii IgG | Q29 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
33 | T. gondii IgM | Q30 | įrašo tiekėjas | Netaikoma | Netaikoma
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama. Pateikiant siūlomo techninio parametro atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų (lietuvių kalba) vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomų tyrimų metodų atitikimo parametrams ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) parametrams įvertinti.
** - Kiekybinis tyrimo metodas – tai tyrimo metodas, kuris pateikia tikslius ir pakartojamus skaitinius rezultatus, išreikštus koncentracijos arba kiekio vienetais (pvz., IU/ml, ng/ml, mg/l, mmol/l ir kt.), grindžiamus kalibravimo kreive ar matavimo funkcija. Kiekybiniu metodu laikomas toks metodas, kuris atitinka šiuos kriterijus: • metodas yra kalibruojamas naudojant atitinkamus vidinius arba išorinius kalibrantus, pageidautina atsekamus iki tarptautinių standartų (jei taikoma); • metodas turi aiškiai apibrėžtą matavimo intervalą; • yra aiškiai apibrėžta minimali analitės koncentracija, kurią metodas gali aptikti su nustatytu patikimumu; • metodas turi aiškiai įvardintus glaudumo ir tikslumo, pakartojamumo ir atkuriamumo duomenis; • rezultatai yra pateikiami skaitine forma su galimybe taikyti klinikinę interpretaciją, klinikinių sprendimų ribas, pamatinių biologinių verčių intervalus.
*** - Sietis su pamatine medžiaga – tai tyrimo metodo gebėjimas pateikti rezultatus, kurie yra metrologiškai atsekami iki tarptautinės ar nacionalinės pamatinės medžiagos (angl. reference material) arba pamatinio (etaloninio) metodo (angl. reference method). Tokia sietis užtikrina, kad matavimo rezultatai būtų vienareikšmiškai palyginami tarp skirtingų metodų, laboratorijų ir laikotarpių, ir būtų kliniškai interpretuojami pagal nustatytas sprendimų ribas ar pamatinių biologinių verčių intervalus.

## T3
Lentelė Nr. 7 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas infekcinės serologijos ir imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Analizatoriaus techninės charakteristikos (T3)
Be privalomų reikalavimų įrangai atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (po 1 balą už atitikimą papildomam reikalavimui: atitinka = 1; neatitinka = 0). Papildomi reikalavimai šifruojami C1-C6 kodais. C(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 6). C(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Privalomas / papildomas | T3 šifras | Atitikimas reikalavimui*
1 | Nestabdant analizatoriaus veikimo į analizatorių galima įdėti bet kokią mėginių ir reagentų kombinaciją (derinant tiek infekcinės serologijos, tiek imunologijos tyrimus). | Papildomas | C1 | įrašo tiekėjas
2 | Analizatoriumi galima tirti Eppendorf tipo mikromėgintuvėlius. | Papildomas | C2 | įrašo tiekėjas
3 | Analizatoriaus našumas yra ne mažesnis nei 40 tyrimų per 90 minučių, kai laikas iki pirmojo rezultato yra ne ilgesnis nei 70 minučių. | Papildomas | C3 | įrašo tiekėjas
4 | Analizatorius turi skubių tyrimų (STAT) funkciją. | Papildomas | C4 | įrašo tiekėjas
5 | Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 70 skirtingų tyrimų reagentų ir ne mažiau kaip 50 mėginių. | Papildomas | C5 | įrašo tiekėjas
6 | Analizatorius turi galimybę eksportuoti ar kitaip išsaugoti originalius rezultatus elektroniniu formatu (*.pdf, *.xls, *.csv ar kitu) ilgalaikiam rezultatų saugojimui. | Papildomas | C6 | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų (lietuvių kalba) vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo kokybės kriterijaus parametrams (C1 – C6) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) kriterijaus parametrams įvertinti.