2 priedas

Viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL LCD ŽENKLŲ EKRANASO SU POLIARIZACIJA REGOS AŠTRUMUI NUSTATYTI APARATO

RINKOS TYRIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją:

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis LCD ženklų ekrano su poliarizacija regos aštrumui nustatyti aparato techninėje specifikacijoje.

2. Siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Siūlome šią Prekę:

| EEil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalaujamos reikšmės atitikimas, nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4* |
|  | Su distanciniu belaidžiu valdymo pultu | Būtina |  |
|  | Projektavimo atstumas | ≥ (2,5 ÷ 6) m (1 cm žingsnis) |  |
|  | LCD ekranas | 17“ įstrižainės, pagal SXGA standartą, ne blogesnės nei 1280x1024 pikselių rezoliucijos |  |
|  | Ženklų VA diapazonas | ≥ (0,04 ÷ 2) |  |
|  | Ženklų ryškumas LCD ekrane | ≥ 200 cd/m2 |  |
|  | Binokulinio matymo testas | Poliarizuoti ženklai |  |
|  | Montuojamas sienos arba ant grindų stovo (pasirinktinai, pirkėjo pageidavimu) | Būtina |  |
|  | Būtinos testų lentelės: | - raidės, - paveiksliukai vaikams, - skaičiai, - “E-Snellen” testas arba “Landolt” žiedai, - ETDRS tipo ženkllai - astigmatizmo laikrodžio testas, - binokulinio balanso testas, - kryžminės grotelės; - taškinis testas, - duochrominis balansas, - fiksuotas taškas, - forijos testas, - forijos su fiksacija testas, - raudonas/žalias testas, - Schober testas - stereo testas, - vertikalus koinsidencinis testas, - keturtaškis, - pavienio ženklo kaukė, - horizontalios ir vertikalios linijų kaukė. |  |
|  | Baltų ir juodų ženklų įjungimo funkcija | Būtina |  |
|  | Galimybė rodyti įvairias skaidres iš SD atminties kortelės | Būtina |  |
|  | Kontarstingumo testas | 100%, 25%, 12.5% ir 6% |  |
|  | Naktinio matymo testas | Būtina |  |
|  | Komplekte poliarizuoti akiniai | Būtina |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 220 V± 10% ; 50 Hz elektros tinklas |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina pateikti CE sertifikato kopiją) |  |

4 stulpelyje reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą. Tiesiog pakartojus 3 stulpelio reikšmę arba įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su sutarties vykdymu susiję tiekėjo mokesčiai bei kitos išlaidos, įskaitant ir sąskaitų teikimo per „E-sąskaita“ sistemą mokestį.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________________________________________

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |