## Sheet1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Tiekėjas Nr. 1, pastabos | CPO atsakymas | Tiekėjas Nr. 2, pastabos | CPO atsakymas | Tiekėjas Nr. 3 pastabos |  | CPO atsakymas
1 | 0 | 0 | Skaitmeninė mamografijos sistema
1 | 1 | 0 | Skaitmeninė mamografijos sistema
1 | 1 | 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis: nurodyti;
1 | 1 | 2 | 1. Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai: skaitmeninė 2D mamografija -būtina; 2. skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) - būtina; 3. Dvigubos energijos principu paremta spektrinės kontrastinės mamografijos funkcija - būtina nurodyti funkcijos pavadinimą (CEM, CEDM, CESM arba lygiavertė); |  |  | 1.1.2 Spektrinė mamografija veikia dvigubos energijos principu. Kadangi ši sąvoką jau nurodyta reikalavime, papildomų terminų naudojimas gali klaidinti viešojo konkurso dalyvius. Rekomenduojame reikalavimą formuluoti taip: „Dvigubos energijos principu paremta kontrastinės mamografijos funkcija. Būtina, nurodyti funkcijos pavadinimą (CEM, CEDM, CESM arba analogiškas)“ | Reikalavimo formuluotė supaprastinama pagal tiekėjo pateiktą. Terminas "spektrinės" dubliuoja "dvigubos energijos principu" apibrėžiamą funkcianalumą. Reikalavimas keičiamas: 3. „Dvigubos energijos principu paremta kontrastinės mamografijos funkcija. Būtina, nurodyti funkcijos pavadinimą (CEM, CEDM, CESM arba analogiškas)“
1 | 1 | 3 | Pozicionavimo įrenginys (biopsijos prietaiso laikiklis) su adapteriu bei reikalinga programine įranga biopsijos atlikimo pozicionavimui kontrastinės mamografijos vaizdų, gautų naudojant dual-energy (spektrinės) technologijos principu veikiančią sistemą (pvz., CEM, CEDM, CESM arba kita lygiavertė technologija), pagrindu . Suderinamas su siūloma mamografijos sistema - būtina; |  |  | 1.1.3 Spektrinė mamografija veikia dvigubos energijos principu. Kadangi ši sąvoką anglų kalba jau nurodyta reikalavime, papildomų terminų naudojimas gali klaidinti viešojo konkurso dalyvius. Rekomenduojame reikalavimą formuluoti taip: „Pozicionavimo įrenginys (biopsijos prietaiso laikiklis) su adapteriu bei reikalinga programine įranga biopsijos atlikimo pozicionavimui kontrastinės mamografijos vaizdų, gautų naudojant dvigubos energijos principu veikiančią sistemą (pvz., CEM, CEDM, CESM arba kita lygiavertė technologija), pagrindu. Suderinamas su siūloma mamografijos sistema - būtina;“ | reikalavimas keičiamas nebus. Laikome, kad reikalavimo apibrėžimas visiškai tiksliai apibrėžia funkcionalumą ir formuluotės supaprastinimas gali lemti klaidingą funkcionalumo supratimą pasiūlymo pateikimo bei vertinimo metu.
1 | 1 | 4 | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė): nuskaitymo kampas - ≥ 15˚; Skenavimo laikas - ≤ 10 s;
1 | 1 | 5 | Kontrastinės biopsijos prietaiso pozicionavimo įrenginys: kontrastinės biopsijos prietaiso pozicionavimo įrenginio judėjimas - erdvinis judėjimas X, Y ir Z ašimis, motorizuotas pozicionavimas X, Y ašimis, rankinis pozicionavimas Z ašimi arba motorizuotas pozicionavimas X, Y ir Z ašimis bei rankinis pozicionavimas X, Y ir Z ašimis - būtina; paciento kėdė pritaikyta biopsijos procedūroms vertikalioje ir gulimoje pozicijoje - būtina; transportavimas ratukų pagalba - būtina; motorizuotas vertikalus judėjimas - būtina; nugaros atlošo pavertimas - būtina, ≥ 90˚;
1 | 1 | 6 | A) C-lanko sistema: visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti - būtina; B) motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais - ≥ 320˚; C) vertikalaus judėjimo diapazonas - ≥ (71-140) cm; D) atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 66 cm; E) pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema - būtina; | C) Ne - keisti į 71cm ir 135 cm D) Ne, SID 65 C) grindžiama- Moksliniuose šaltiniai, kaip Perry et al. (2018) bei „EUREF Quality Assurance Guidelines for Digital Mammography“ teigia, kad detektoriaus padėties reguliavimo diapazonas nuo maždaug 65 cm iki 135 cm yra pakankamas norint užtikrinti kokybišką krūtų pozicionavimą tiek stovint, tiek sėdint, net ir mažo ūgio ar riboto mobilumo moterims. Taip pat, bendras diapazonas, kuriuo sistema gali judėti, yra: 140 cm – 71 cm = 69 cm (pagal reikalavimą) Mūsų siūlomo gamintojo įrangos nustatymai leidžia reguliuoti atstumą nuo 64 cm iki 135 cm, tai reiškia, kad judėjimo diapazonas yra: 135 cm – 64 cm = 71 cmTodėl siūloma vertinti ne tik tiesioginį minimalų ir maksimalų aukštį, bet ir bendrą judėjimo diapazoną, kuris mūsų atveju leidžia tinkamai reguliuoti įrangą ir užtikrina funkcionalumą atitinkant ar net viršijant reikalavimus. Prašome, kad būtų reikalavimas atitinkamai pakeistas. | C) Sutinkama su detektoriaus padėties reguliavimo diapazono pakeitimu. Moksliniai straipsniai patvirtina tiekėjo argumentus. Reikalavimo pakeitimas: C) vertikalaus judėjimo diapazonas - ≥ (71-135) cm; D) Nėra mokslinių straipsnių, kurie įrodytų, jog SID 66 cm turi klinikinį pranašumą prieš 65 cm. Sutinkama su SID atstumo koregavimu. Reikalavimo pakeitimas: D) atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 65 cm; |  |  | Reikalavimas: Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 66 cm. Prašoma korekcija: Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 65 cm. |  | D) Nėra mokslinių straipsnių, kurie įrodytų, jog SID 66 cm turi klinikinį pranašumą prieš 65 cm. Sutinkama su SID atstumo koregavimu. Reikalavimo pakeitimas: D) atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 65 cm;
1 | 1 | 7 | Kompresijos sistema: A) rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas - būtina; B) didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime - ≥ 170 N; C) didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 250 N; D) krūties prispaudimo plokštės - ne mažiau nei dviejų dydžių: 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm) bei 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm); | didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 230 N; A) Ne, B ir C) 230 N tik rankinis D) Taip | Vieno iš suspaudimo būdų atsisakymas, ženkliai prastina technines savybes, t.y. arba ženkliai pailgina vienos procedūros laiką arba lemia tikslumo praradimą. Reikalavimas keičiamas nebus. Pastaba- gal tiekėjas suklydo? Viešai prieinamuose dokumentuose- tik automatinė kompresijos sistema. |  |  | Reikalavimas: Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 250 N. Prašoma korekcija: Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 200 N | (Pagal Europos gaires tokia suspaudimo galia yra rekomenduojama) Klinikinėje praktikoje 250 N jėga nenaudojama. https://euref.org/downloads/ | Reikalavimas keičiamas: C) didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 200 N; Klinikinė praktika ir gairės, vertinant mokslinius straipsnius, — 250 N yra ženkliai virš rekomenduojamo diapazono, todėl klinikinėje praktikoje tokia vertė dažniausiai nėra naudojama. Europoje, pvz., JK NHS mammografijos kokybės vadove, nurodoma, kad suspaudimo jėga neturi viršyti 200 N. https://salford-repository.worktribe.com/OutputFile/1493200?utm_source=chatgpt.com Tyrimai patvirtina, kad pernelyg didelis suspaudimas didina skausmą, gali mažinti jautrumą ar neigiamai paveikti diagnostinę kokybę. https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13058-017-0917-3?utm_source=chatgpt.com
1 | 1 | 8 | Didinimas: geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema: ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių; didinimo faktoriai - ≥ 1.5, ir 1.8 kartų;
1 | 1 | 9 | Rentgeno vamzdis: anodo šiluminė talpa - ≥ 300 kHU; židinio dėmių kiekis - ≥ 2; židinio dėmių skersmenys - 1. 0,1 mm; ± 0,1 mm 2. 0,3 mm; ± 0,1 mm; |  |  |  |  | Prašoma korekcija: Anodo šiluminė talpa - ≥ 235 kHU | Tai jau yra ypatingai aukšta reikšmė. Gamintojai naudoja skirtingų technologijų rentgeno vamzdžius, kurie turi skirtingus parametrus. Mūsų atveju konkreti reikšmė yra 238 kHU | Reikalavimas keičiamas sekančiai: Anodo šiluminė talpa - ≥ 235 kHU , Gamintojai rentgeno vamzdžiams aušinti naudoja skirtingas technologijas ir netikslinga iš sprendinių visumos išskirti vieną parametrą kaip lemiamą veiksnį.
1 | 1 | 10 | Kolimatorius: kolimacijos valdymas - automatinis bei rankinis; filtrai - ne mažiau nei dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui;
1 | 1 | 11 | Rentgeno generatorius: tipas - aukšto dažnio; maksimalus galingumas - ≥ 5 kW; mAs diapazonas - ≥ (3 - 500) mAs; kV diapazonas - ≥ (22 - 49) kV; |  |  |  |  | Prašoma korekcija: kV diapazonas - ≥ (23 - 49) kV | tokie minimalūs skirtumai nuo Tiekėjo Nr. 3 siūlomų sistemų techninės specifikacijos reikalavimuose leidžia daryti prielaidą, kad punktai buvo specialiai parinkti, kad Tiekėjo Nr. 3 siūlomos sistemos netenkintų būsimo konkurso sąlygų | Reikalavimas keičiamas sekančiai: diapazonas - ≥ (23 - 49) kV. Remiamasi šia informacija: EUREF „European Protocol for Quality Control in Mammography Screening“ nurodo, kad kV diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 22 kV, o viršutinė riba ~49 kV, nes tokios įtampos užtikrina pakankamą rentgeno fotonų energiją audinių skvarbai ir kontrastui. Tarptautinė atominės energijos agentūra (IAEA) nurodo, kad optimalus kV diapazonas mamografijoje yra nuo 24 iki 32 kV, nes šis intervalas užtikrina geriausią vaizdo kokybės ir spinduliuotės dozės balansą. Jei kV nustatoma per žema, rentgeno spinduliai gali nepakankamai prasiskverbti per krūtį, o jei per aukšta – sumažėja kontrastas ir matomumas https://www.iaea.org/resources/rpop/health-professionals/radiology/mammography/radiation-doses?utm_source=chatgpt.com Moksliniai tyrimai (pvz., Keller et al., 2013) rodo, kad 1 kV skirtumas žemajame diapazono gale turi minimalų poveikį vaizdo kokybei ar paciento dozei, nes šiuolaikiniai mamografijos aparatai dažnai naudoja optimizuotus filtrus ir automatinį kV parinkimą.
1 | 1 | 12 | Skaitmeninis rentgeno detektorius: pikselio dydis - ≤ 100 µm; pilkumo lygių skaičius - ne mažiau nei 14 bitų; detektoriaus aktyvios zonos plotas - ≥ (23 x 29) cm;
1 | 1 | 13 | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema: pilnai automatinis režimas (automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą) - būtina; programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti - būtina;
1 | 1 | 14 | Radiologijos technologo darbo vieta: radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai - būtina; monitorių kiekis - ≥ 2; lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai - būtina; vaizdų peržiūros monitorius - būtina, ≥ 2,0 megapikselių; galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) - būtina; galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) - būtina; vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina; apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) - būtina; švinuotas rentgeno apsauginis skydas (≥ 0,5 mm Pb) - būtina; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina; |  |  |  |  | Prašoma korekcija: monitorių kiekis - ≥ 2; monitorius vartotojo sąsajai – būtina. | Tiekėjo Nr. 3 siūlomame pirkimo objekte sąmoningai negalima lietimui jautrių monitorių technologo darbo vietoje dėl ergonominių principų, kurie turi įtakos darbui su lietimui jautriu ekranu. Tai reiškia, kad lietimui jautrių monitorių technologo darbo vietoje pasiūlyti negalime. | Ligoninei sutikus su tiekėjo siūlymu, reikalavimas keičiamas sekančiai: monitorius vartotojo sąsajai – būtina.
1 | 1 | 15 | Gydytojo radiologo darbo vieta: specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo (nurodyti programinės įrangos pavadinimą) - būtina; galima išsaugoti naujai rekonstruotus 2D vaizdus iš tomosintezės (3D) darbo stotyje ir / arba medicininių vaizdų archyve - būtina; vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina. Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos: vaizdų pilkumo skalės kadravimas - būtina; vaizdų inversija - būtina; vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas - būtina; „padidinimo stiklo“ funkcija - būtina; nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas ir panoramavimas - būtina; ilgio matavimai ir anotacijos - būtina; ultragarso, magnetinio rezonanso vaizdų peržiūra - būtina; gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina. Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius (1 vnt.): įstrižainė - ≥ 30,9"; raiška - ≥ 4200 x 2800 taškų; kalibruotas skaistis - ≥ 500 cd/m²; kontrastiškumas ne mažesnis nei 1500:1 - būtina; spalvoto vaizdo - būtina; integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas - būtina;
1 | 1 | 16 | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui - būtina
1 | 1 | 17 | Skaitmeninis mamografas turi būti ženklinamas CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607) - būtina
EN kriterijai