   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                             2025 – 06 –
Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Medicinos įranga. Odontologinė įranga ir medicinos prietaisai pirkimas“

VII Pirkimo dalis 

 Infuzinių tirpalų šildymo spinta. Techninė specifikacija
Infuzinių tirpalų šildymo spinta (1 vnt.).
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai


	1. 
	Paskirtis
	Infuzinių skysčių operacinės paklotų šildymui ir temperatūros palaikymui
	

	2. 
	Vienos kaitinimo kameros konstrukcija 
	Su ne mažiau kaip dviem stalčiais
	

	3. 
	Mobilumas
	Su ne mažiau kaip 4 antistatiniais ratukais, bent  du iš jų turi turėti stabdžius
	

	4. 
	Kameros talpa
	60 ltr ± 2 ltr
	

	5. 
	Du stalčiai
	Lengvai savaime užsidarantys
	

	6. 
	Maksimali stalčiaus apkrova 
	≥ 25 kg
	

	7. 
	Temperatūros reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 
	Nuo +25°  iki +50°C  ± 5°C  
	

	8. 
	Temperatūros keitimo žingsnis ne platesnis kaip 
	1°C
	

	9. 
	Valdymo pultas 
	1. Integruotas šildytuvo korpuse

2. Lietimui jautrus
	

	10.
	Ekranas
	1. Integruotas šildytuvo korpuse

2. Ne mažesnis kaip 3 colių

3. Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus
	

	11.
	Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė
	Būtina
	

	12.
	Darbo ciklas
	Nepertraukiamas
	

	13.
	Aliarmų sistema vizualinė ir garsinė 
	1. Praneša apie ilgiau kai 1 min atidarytą stalčių 

2. Per aukštą/per žemą kameroje esančią temperatūrą
	

	14.
	Maitinimas iš elektros tinklo
	Būtina, 220 V, 50 Hz
	

	15.
	Prietaiso kaitinimo galia
	≥ 400W
	

	16.
	Bendri šildytuvo matmenys ne didesni kaip
	350x825x620 mm (PxAxG)
	

	17.
	Bendras prietaiso svoris
	≤ 40kg
	

	18.
	Kartu su įranga (jos perdavimo metu
) pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba

2. Užpildytas prietaiso techninis pasas
	


	19.
	CE sertifikatas arba atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina
	

	20.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	21.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


