RINKOS KONSULTACIJA

VAKUUMINĖS VIENKARTINĖS ŽAIZDŲ GYDYMO PRIEMONĖS, Nr. 3959492

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

2025-08-25

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui – koks tvarstis, iš ko pagamintas, kokia paskirtis, kiek laiko galima laikyti žaizdoje? | Tai hibridinis tvarstis pagamintas iš 3 sluoksnių: 1 sluoksnį sudaro: poliuretano plėvelė, be latekso, skirta palaikyti tvarsčio sandarumą. 2 sluoksnį sudaro: poliuretano kempinė, be latekso, kuri skirta tolygiai paskirstyti slėgį bei sugerti sekretą. 3 sluoksnį sudaro: perforuota silikono plėvelė, be latekso, kuri skirta klijuoti tiesiai ant žaizdos ir sveikų audinių. Šis sluoksnis yra apsauginis, kuris nepažeidžia žaizdos aplinkinių audinių (odos). Naudojamas: - Pooperacinėms susiūtoms žaizdoms (mažina pooperacinės infekcijos riziką, apsaugo nuo žaizdos prasiskyrimo, skatina gijimą); - Lėtinėms, ūminėms ir trauminėms žaizdoms (pašalina perteklinį eksudatą, mažina tinimą, gerina kraujotaką, aktyvina granuliacijų augimą, apsaugo nuo infekcijų); - Stipriems odos nudegimams (palaiko drėgmę, apsaugo nuo infekcijų, gerina kraujotaką) - Po odos persodinimo (užtikrina stabilų prigludimą, aktyvinama kraujotaka, greitina odos prigijimą) Tvarsčio keitimas: Stipriai infekuotoms žaizdoms - 48-72 valandas. Švarioms žaizdoms - 5-7 dienos. |
| 2. | Tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui- koks tvarstis, iš ko pagamintas, kokia paskirtis, kiek laiko galima laikyti žaizdoje? | Tai hibridinis tvarstis pagamintas iš 3 sluoksnių: 1 sluoksnį sudaro: poliuretano plėvelė, be latekso, skirta palaikyti tvarsčio sandarumą. 2 sluoksnį sudaro: poliuretano kempinė, be latekso, kuri skirta tolygiai paskirstyti slėgį bei sugerti sekretą. 3 sluoksnį sudaro: perforuota silikono plėvelė, be latekso, kuri skirta klijuoti tiesiai ant žaizdos ir sveikų audinių. Šis sluoksnis yra apsauginis, kuris nepažeidžia žaizdos aplinkinių audinių (odos). Naudojamas: - Pooperacinėms susiūtoms žaizdoms (mažina pooperacinės infekcijos riziką, apsaugo nuo žaizdos prasiskyrimo, skatina gijimą); - Lėtinėms, ūminėms ir trauminėms žaizdoms (pašalina perteklinį eksudatą, mažina tinimą, gerina kraujotaką, aktyvina granuliacijų augimą, apsaugo nuo infekcijų); - Stipriems odos nudegimams (palaiko drėgmę, apsaugo nuo infekcijų, gerina kraujotaką) - Po odos persodinimo (užtikrina stabilų prigludimą, aktyvinama kraujotaka, greitina odos prigijimą) Tvarsčio keitimas: Stipriai infekuotoms žaizdoms - 48-72 valandas. Švarioms žaizdoms - 5-7 dienos. |
| 3.1. | Dydis: 8-10 cm x 11-15 cm | Galime didinti ribas ir keisti specifikaciją į: 7-10 cm x 10-13 cm |
| 3.2. | Kempinės storis 2 cm ±1cm | Nesutinkame keisti parametrų: mums reikalinga apie 3 cm storio kempinė, nes ji tolygiau paskirto slėgį esant gausiai sekrecijai arba pūlingam sekretui nei 2 cm storio kempinė. 2 centimetrų kempinės poros gali užsikimšti ir sutrikdyti sekreto cirkuliaciją. Storesnė kempinė geriau išlaiko struktūrą, nesusispaudžia iki plono sluoksnio ir geriau išlaiko mikrokanalų pralaidumą ir užtikrina efektyvų žaizdos drenaža. Tarptautinis standartas yra 3,3 storio kempinė, užtikrinantis maksimalų slėgio pasiskirstymą, geresnį eksudato pašalinimą ir ilgesnį terapijos efektyvumą. 2 centimetrų kempinė gali būti naudojama tik mažoms, paviršinėms žaizdoms, todėl yra netinkama, kaip universalus sprendimas. Tad paliekame: 3cm ± 0,3 cm |
| 4.1. | Dydis: 13-15 cm x 18-20 cm | Galime didinti ribas ir keisti specifikaciją į: 12-15 cm x 17-20 cm |
| 5.1. | Dydis: 20-25 cm x 25-30 cm | Galime didinti ribas ir keisti specifikaciją į: 15-18 cm x 25-28 cm |
| 6. | Tvarstis-kempinė su sidabro jonais, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui – retai naudojami tvarsčiai praktikoje, naikinti šį punktą, kaip perteklinį. | Retai naudojami, tačiau reikalui esant jie yra naudojami. Sidabrų jonų tvarstis yra naudojamas stipriai infekuotoms žaizdoms, nes turi antibakterinį poveikį ir naikina platų bakterijų spektrą, grybelius ir kai kuriuos virusus. Neigiamo slėgio sistema ir sidabrų jonų tvarstis yra kompleksinis gydymas, kuris užtikrina nuolatinį bakterijų slopinimą, visame tvarsčio tūryje ir suteikia vakuuminio gydymo rezultatus. Kadangi sidabro jonų tvarstis yra naudojamas stipriai infekuotoms žaizdoms, jį keisti reikia kas 48 - 72 valandas. Neplanuojame atsisakyti įsigyti ir naudoti šias kempines, jeigu ne visos įmonės jas gali pasiūlyti. |
| 7. | Tvarstis-kempinė su sidabro jonais, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui - retai naudojami tvarsčiai praktikoje, naikinti šį punktą, kaip perteklinį. | Retai naudojami, tačiau reikalui esant jie yra naudojami. Sidabrų jonų tvarstis yra naudojamas stipriai infekuotoms žaizdoms, nes turi antibakterinį poveikį ir naikina platų bakterijų spektrą, grybelius ir kai kuriuos virusus. Neigiamo slėgio sistema ir sidabrų jonų tvarstis yra kompleksinis gydymas, kuris užtikrina nuolatinį bakterijų slopinimą, visame tvarsčio tūryje ir suteikia vakuuminio gydymo rezultatus. Kadangi sidabro jonų tvarstis yra naudojamas stipriai infekuotoms žaizdoms, jį keisti reikia kas 48 - 72 valandas. Neplanuojame atsisakyti įsigyti ir naudoti šias kempines, jeigu ne visos įmonės jas gali pasiūlyti. |
| 8. | Tvarstis-kempinė su sidabro jonais, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui retai naudojami tvarsčiai praktikoje, naikinti šį punktą, kaip perteklinį. | Retai naudojami, tačiau reikalui esant jie yra naudojami. Sidabrų jonų tvarstis yra naudojamas stipriai infekuotoms žaizdoms, nes turi antibakterinį poveikį ir naikina platų bakterijų spektrą, grybelius ir kai kuriuos virusus. Neigiamo slėgio sistema ir sidabrų jonų tvarstis yra kompleksinis gydymas, kuris užtikrina nuolatinį bakterijų slopinimą, visame tvarsčio tūryje ir suteikia vakuuminio gydymo rezultatus. Kadangi sidabro jonų tvarstis yra naudojamas stipriai infekuotoms žaizdoms, jį keisti reikia kas 48 - 72 valandas. Neplanuojame atsisakyti įsigyti ir naudoti šias kempines vien todėl, kad ne visos įmonės jas gali pasiūlyti. |
| 9. | Abdominalinis tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui – iš ko pagamintas, išmatavimai. Abdominalui dažniausiai naudojamas L dydžio tvarstis, jo visiškai pakanka, nebūtina pirkti papildomus tvarsčius. Naikinti šį punktą, kaip perteklinį. | Abdominalinį tvarstį sudaro 5 priemonės, kurios specialiai pritaikytos didelėms pilvo ertmėje esančioms žaizdoms, turi apsauginę plėvelę, kuri yra dedama, kaip pirmas sluoksnis, ši plėvelė skirta apsaugoti vidaus organus ar pilvo siena, kadangi pilvo ertmės žaizdos būna gilios, tvarstį sudaro dvi specialios kempinės, kurios yra ovalo formos ir lengvai pritaikomos žaizdai, kempinės turi įpjovas, kurios lengvai prisitaiko prie žaizdos kraštų. Esant gilioms žaizdoms klasikinius tvarsčius naudoti gali būti rizikinga, nes jie neturi apsauginio sluoksnio ir gali būti pažeisti vidaus organai. Neplanuojame atsisakyti įsigyti ir naudoti šiuos tvarsčius vien todėl, kad ne visos įmonės jas gali pasiūlyti. |
| 14. | Surinkimo indas 400-500 ml – naikinti | Surinkimo indo talpos dydis priklauso nuo žaizdos dydžio ir sekreto kiekio. Mažoms žaizdoms dažniausiai yra naudojamos 400ml arba 600ml talpos. Vidutinio dydžio žaizdoms 800ml talpa. O gausiai sekretuojančioms 1100ml talpa. Ligoninėje labai svarbu yra turėti platų surinkimo talpų pasirinkimą, kad būtų užtikrintas efektyvus vakuuminis gydymas, išlaikyta uždara ir saugi sistema. Didesnis talpų pasirinkimas leidžia rečiau keisti talpas, kas mažina ligoninės sąnaudas. Galime keisti talpų dydžius, atsižvelgiant į pastabas į: 400-600 ml – 20 vnt. 700-900 ml – 30 vnt. 900-1100 ml – 30 vnt. |
| 15. | Surinkimo indas 600-800 ml - naikinti | Surinkimo indo talpos dydis priklauso nuo žaizdos dydžio ir sekreto kiekio. Mažoms žaizdoms dažniausiai yra naudojamos 400ml arba 600ml talpos. Vidutinio dydžio žaizdoms 800ml talpa. O gausiai sekretuojančioms 1100ml talpa. Ligoninėje labai svarbu yra turėti platų surinkimo talpų pasirinkimą, kad būtų užtikrintas efektyvus vakuuminis gydymas, išlaikyta uždara ir saugi sistema. Didesnis talpų pasirinkimas leidžia rečiau keisti talpas, kas mažina ligoninės sąnaudas. Galime keisti talpų dydžius, atsižvelgiant į pastabas į: 400-600 ml – 20 vnt. 700-900 ml – 30 vnt. 900-1100 ml – 30 vnt. |
| Sutinkame keisti šių parametrų ribas 3.1., 4.1, 5.1. bei surinkimo indų talpų dydžius. Visų kitų parametrų nesutinkame keisti, nes mums reikalingos išvardintos priemonės: hibridiniai tvarsčiai, tvarsčiai-kempinės su sidabro jonais, abdominaliniai tvarsčiai. Tikimės, kad ateityje Lietuvoje atsiras daugiau įmonių, gaminančių ar tiekiančių šias minėtas priemones. |  |  |

Chirurgijos klinikos vadybininkė-administratorė                                                      Evelina Daujotienė