## Fundus kamera
Fundus kamera (1 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Fundus kamera | 1 vnt.
3 | Matymo laukas | Ne mažiau nei 45 laipsniai
4 | Minimalus leistinas vyzdžio skersmuo | Ne daugiau 4 mm
5 | Šviesos šaltiniai | Baltas LED; Infraredinis LED
6 | Vaizdinimo režimai ne mažiau nei išvardinti: | 1. Spalvotas
2. Beraudonis (ang. Red Free)
3. Išorinės akies
4. Mozaikinis (montažas iš kelių nuotraukų)
7 | Autofokuso reguliavimo diapazonas | Ne blogiau nei nuo -15D iki +10D
8 | Automatinės operacijos ne mažiau nei išvardinta: | 1. Automatinis lygiavimas
2. Automatinis fokusavimas
3. Automatinė ekspozicija
4. Automatinis fotografavimas
9 | Mažiausias vyzdžio dydis | Ne daugiau 4 mm
10 | Darbinis atstumas | Ne daugiau 25 mm
11 | Vaizdo raiška | Ne mažiau 10 megapikselių
12 | Fiksavimo taškai | Vidiniai ir išoriniai
13 | Vidiniai programuojami fiksaciniai taškai | Ne mažiau nei 10
14 | Vidinis kompiuteris | Būtina
15 | Ekranas: | 1. Integruotas, ne mažiau nei 10.1“ įstrižainės
2. Spalvotas, liečiamas ekranas
16 | Atmintis | SSD, ne mažiau nei 480 GB
17 | Sąsajos | Ne mažiau nei USB, Ethernet
18 | Sistemos leidžiami eksporto/ importo formatai | Ne mažiau kaip JPEG arba lygiaverčiai
19 | Elektrinis staliukas fundus kamerai | Būtina
20 | Aparato bendriniai parametrai | Elektros maitinimas 100-240V, 50-60Hz
21 | DICOM licencija Galimybė siųsti medicininius vaizdus į PACS serverį per standartizuotą DICOM formatą | Būtina
22 | Panoraminė funkcija Leidžia suklijuoti kelis skirtingų tinklainės lokacijų vaizdus į vieną | Būtina

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, iškrovimas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba.
8. | Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų: Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečiątrukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne