TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trombolizės kateteriai tinkantis ultragarsinei sistemai | Naudojama periferinių venų, plaučių arterijų įvairaus senumo trombų susmulkinimui ir tirpinimui Sistemą sudaro specialūs kateteriai ir aparatas – konsolė Aparatas – konsolė monitoruoja ir kontroliuoja visa sistemą Kateterio ilgis nuo 106 cm iki 135 cm, darbinės zonos ilgis 6 1cm, 12 1cm, 18 1cm, 24 1cm, 30 1cm, 40 1cm, 50 1cm Kateteriai naudojami su 0,035‘‘ storio vielomis Tinkami 6F introdiuseriams | 100 |
| 2 | Įvedimo sistema dedikuota trombektomijos procedūroms | Darbinis ilgis 70 1cm, 80 1cm, 90 1cm Distalinis lankstus segmentas 14,5 2cm Vidinis diametras ne mažesnis kaip 0,091’’ Išorinis diametras (OD) 8Fr Distalinis atraumatinis apvalus galas su rentgeno kontrastiniu markeriu Distalinis hidrofilinis padengimas 10 2cm Vidinė struktūra iš plieninių vijų arba lygiaverčių, 2-sluoksnių polimerinis arba lygiavertis išorinis padengimas | 200 |
| 3 | Balioniniai nukreipiantieji kateteriai | Kateterio diametrai: vidinis ne mažesnis kaip 0,084‘‘ , išorinis ne didesnis kaip 8 F Darbinis ilgis 85 1cm, 95 1cm, bendras ilgis ne daugiau 104 cm Baliono tipas: kompliantinio tipo Diametras: 10 2mm kompliantinis tipas Ilgis: 10 2mm Komplekte turi būti: dilatatorius, suplėšomas (Peel-away) įvediklis, Y-adaptorius, prailginimo linija su 60 ml švirkštu, turinčiu srovės uždariklį. | 100 |
| 4 | Nukreipiantysis pagalbinis kateteris su išplatėjimo zona | Vienk., sterilūs, skirtas intracerebrinėms procedūroms Unikalaus dizaino (sumažina tarpą tarp vielos ir intermidinio kateterio) Vidinis diametras ne mažesnis kaip 0.021‘‘ Išorinis distalinis diametras ne didesnis kaip 0.036‘‘; max. išorinis diametras išplatėjimo vietoje ne didesnis kaip 0.050” Minkštas atraumatinis galiukas (distalinis nusmailintas galas 2 0.2cm) Išplatėjimo darbines zonos ilgis ne mažiau 28 1cm Bendras darbinis ilgis 150 1cm | 300 |
| 5 | Atsiurbimo kateteriai -naudojami kartu | Pirmas atsiurbimo kateteris naudojamas kraujotakos atstatymui ir trombektomijai Kateterio diametras: vidinis ne mažesnis kaip 0.074‘‘ Bendras ilgis: 115 1cm, 125 1cm, 132 1cm Distalinis segmentas 10 2cm, labai lankstus Distalinis hidrofilinis padengimas 25 2cm Antras atsiurbimo kateteris - diametras: ne mažesnis kaip vidinis 0.046‘‘, išorinis ne didesnis kaip 0.058‘‘/0.056‘‘ Bendras ilgis: 125 1cm, 146 1cm, 160 1cm Distalinis hidrofilinis padengimas Kateterio proksimalinis galas turi būti plonasienis Vidurinis kateterio sluoksnis – nitinolines konstrukcijos arba lygiavertės per visą ilgį Viršutinis kateterio sluoksnis padengtas PTFE arba lygiaverčiu sluoksniu per visą ilgį Turi būti distalinis rentgeno kontrastinis markeris | 100 |
| 6 | Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos, trombektomijos procedūroms | Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga; Specialios ‘‘hypotube‘‘ arba lygiavertės konstrukcijos su mikro įpjovomis iki atraumatinio galo sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo Distalinis hidrofilinis galas 50 1cm Distalinis galas kelių segmentų, kitos konstrukcijos negu pati viela, galiukas tiesus arba formuojamas Vielos turi būti kietos, standartinės, minkštos Vielos išorinis diametras: ne didesnis kaip 0.014” 0.014” vielos ilgis – 215 1cm, 300 1cm Galimybė suformuoti distalinį galą. | 200 |
| 7 | Balioninis - okliuzinis kateteris išeminio insulto gydymui | Vidinis kateterio diametras ne mažesnis kaip 0.087" (imtinai), išorinis - ne didesnis kaip 0.110" (imtinai); Kateteris dengtas hidrofiline arba analogiška medžiaga ne mažiau kaip 13 2cm Distalinė dalis turi būti kintamo standumo, ne mažiau kaip 12 2cm Baliono skersmuo ne mažiau kaip 11,1 mm Kateteris ne mažiau dviejų skirtingų ilgių intervale nuo 90cm iki 95cm (imtinai); Kateteris suderinamas su 8F introdiuseriu Kompektuojamas kartu su: 1 ml švirkštu, suplėšomu („peel-away“) introdiuseriu, vožtuvu. | 50 |
| 8 | Savaime išsiskleidžiantis nitinolinis arba lygiavertis ištraukiamasis stentas | Savaime išsiskleidžiantis nitinolinis arba lygiavertis dviejų tipų gardelių stentas, proksimalinėje dalyje turintis uždarą kilpą; Stentas turi apimti šiuos diametrus ir ilgius (privalomi dydžiai): 3 mm x 20 1mm, darbinis ilgis ( išpalaiduoto stento ) - 30 1mm, praeina per 0,0165" kateterį; 4 mm x 20 1mm, darbinis ilgis ( išpalaiduoto stento ) - 30 1mm, praeina per 0,0165" kateterį; 5 mm x 40 1mm, darbinis ilgis ( išpalaiduoto stento ) - 52 1mm, praeina per 0,021" kateterį; 6 mm x 30 1mm, darbinis ilgis ( išpalaiduoto stento ) - 48 1mm, praeina per 0,021" kateterį; 6 mm x 50 1mm, darbinis ilgis ( išpalaiduoto stento ) - 64 1mm, praeina per 0,021" kateterį; Rentgenokontrastiniai žymekliai distaliniame ir proksimaliniame galuose; Sistemos ilgis ≥ 200 cm. Stentas išsiskleidžia savaime išstumtas per mikrokateterį ir lieka pritvirtintas proksimaliniame gale. | 100 |
| 9 | Aspiracinis kateteris | Nemažiau 0,071 colio vidinis ID aspiracijai Kateteris turi būti vientiso kelių pereinamųjų zonų dizaino, kuris turi suteikti proksimalų palaikymą ir lankstų galiuką, kad būtų pagerinta distalinė navigacija llgis 131-143 cm. Būtini ilgiai 132 1cm, 142 1cm Hidrofilinė danga 100 cm±2cm ilgio išorinis diametras ≤ 6 F vidinis diametras ≥ 0.071" (1,8 mm). | 200 |
| 10 | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų | Savaime išsiskleidžiantis, lazeriu pjautas nitinolinis arba lygiavertis stentas Stento ilgiai nuo 19 cm iki 67 cm Darbiniai ilgiai nuo 10cm iki 50 cm Stento diamentai 4-6 mm stentas fiksuotas prie 200 3cm ilgio įvedimo vielos Yra nuo 4 iki 20 rentgeno kontrastiškų žymeklių (distalinėje, proklimalinėje dalyje ir per visą krepšelio ilgį) kurie padėda puikiai matyti stentą Suderinamas su mikrokateteriais nuo 0.017” iki 0.021”. | 100 |
| 11 | Kateteris distaliam trombui siurbti | Kateterio galiukas ypatingai lankstus, padengtas hidrofiline danga naudojant Redglide arba lygiavertę technologiją, kuri užtikrina sklandų kateterio įvedimą esant vingiuotai arterijų anatomijai; PTFE arba lygiavertė danga per visą kateterio ilgį; Multisegmentinis - ne mažiau kaip 11 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonų, kad užtikrintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 skirtingų kateterių skersmens dydžių nurodytų išmatavimų ribose (kateteriai turi būti to paties gamintojo): proksimalinis ir distalinis išorinis skersmuo nuo 0.060″ (1.52 mm) iki 0.094″ (2.39 mm); proksimalinis ir distalinis vidinis skersmuo nuo 0.043″ (1.09 mm) iki 0.078″ (1.98 mm); kateterio darbinis ilgis nuo 132 cm iki 153 cm (ne mažiau 3 skirtingų ilgio variantų). | 200 |
| 12 | Didelio spindžio kateteriai krešulių aspiracijai |  |  |
| 12.1 | Didelio spindžio kateteris krešulių aspiracijai 12Fr | kateterio spindis 12Fr kateterio korpusas iš lazeriu išpjaustyto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio vamzdelio (hypotube) Darbinis ilgis 80 5cm, 100 5cm, 115 5cm Kateteris neatsiejamai sujungtas su vamzdeliu aspiracijai ir kompiuterizuotu aspiracijos valdymo įrenginiu Krešulio aptikimo sistema su garsine ir šviesine spalvos indikacijomis Slėgio jutikliai realaus laiko tėkmės monitoravimui. | 25 |
| 12.2 | Didelio spindžio kateteris krešulių aspiracijai 16Fr | kateterio spindis 16Fr kateterio korpusas iš lazeriu išpjaustyto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio vamzdelio (hypotube) Darbinis ilgis 80 5cm, 100 5cm, 115 5cm Kateteris neatsiejamai sujungtas su vamzdeliu aspiracijai ir kompiuterizuotu aspiracijos valdymo įrenginiu Krešulio aptikimo sistema su garsine ir šviesine spalvos indikacijomis Slėgio jutikliai realaus laiko tėkmės monitoravimui. | 25 |
| 13 | Aspiracinis balioninis kateteris | Kateterį turi būti galima naudoti su 6F įvedimo mova (kurios vidinis spindis 0,088 colio) Turi būti įmanoma kateteriu atlikti distalinę aspiraciją iš galvos smegenų arterijų ir tuo pačiu okliuziniu balionu laikinai uždaryti kraujotaką vidinės miego arterijos intrakranijinėje dalyje; Naudojamas kateterio ilgiai 105 1cm; 125 1cm Distalinis kateterio galas ir okliuzinis balionas turi būti aprūpinti rentgeno nepralaidžiais žymekliais; Proksimalinė kateterio dalis iki baliono turi du vidinius spindžius, o 5 1cm distalinė dalis turi vieną vidinį spindį Kateterio vidinis spindis turi būti ≥0,058 colio Distalinis išorinis kateterio apvalkalas turi būti padengtas hidrofiline danga Hydrax arba lygiaverte bent 40 1cm. | 150 |
| 14 | Aspiracinis kateteris (neuro) | Aspiracijos prietaisas yra suderinamas naudoti su dimetil sulfoksidu (DMSO). Kateterio komponentai yra be ftalatų ir latekso. Suderinamas su 6F introduseriais nukreipėjais Darbiniai ilgiai132 2cm ir 125 2cm Išorinis skersmuo ne didesnis kaip 6F - 2,12 mm, vidinis diametras 0,071 colių = 1,80 mm, hidrofilinis apvalkalo ilgis 6F - 60 1cm Hidrofilinis apvalkalas - hydrax plus arba lygiavertis Kateteris turi 9 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonas, kad užtikrintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams. | 100 |
| 15 | Hibridinės pynės aspiracinis kateteris | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Kateterio dydis pasirinktinai: 5 Fr, 6 Fr Kateterio darbinis ilgis pasirinktinai intervale nuo 105 cm iki 132 cm (imtinai) ne mažiau keturių ilgių; 5 Fr kateterio išorinis diametras ne didesnis kaip 0.070”, vidinis diametras ne mažesnis kaip 0.058''; 6 Fr kateterio išorinis diametras ne didesnis kaip 0.084”, vidinis diametras ne mažesnis kaip 0.072''; Distalinis hidrofilinis padengimas. | 100 |
| 16 | Dviejų sluoksnių nitinolinis arba lygiavertis stentas - ištraukėjas galvos smegenų arterijų trombektomijai | Turintis skėčio arba lygiaverčio dizaino tipo apsauginį tinklelį proksimalinėje dalyje, kuris traukiant trombą pasikelia ir padidina stento efektyvumą bei sumažina embolizacijos riziką Rentgenokontrastiniai žymekliai išdėstyti taip, kad stentas yra pilnos vizualizacijos Atraumatinis minkštas galiukas Naudojamas su ne didesniu kaip 0.021” mikrokateteriu Diametras nuo 3mm iki 7mm Darbinis ilgis: 20 1mm., 24 1mm, 30 1mm, 40 1mm ir 42 1mm. | 50 |
| 17 | Didelio spindžio distalinio prieinamumo nukreipiamieji kateteriai | Vidinis diametras ne mažesnis kaip 0.090”, išorinis - 8 F Kateterio ilgiai pasirinktinai 80 1cm, 90 1cm, 95 1cm Katerio vidus padengtas PTFE ar analogiška medžiaga Kateteris distaliai padengtas hidrofiline medžiaga 20 1cm Konstrukcija sudaryta iš 12 segmentų Kateterio vidinė struktūra iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio vijų pinta per visą ilgį Distalinis markeris nuo kateterio galo nutolęs ne toliau kaip 1 mm Lanksti distalinė kateterio dalis 2 0,2cm. | 100 |
| 18 | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti. 6Fr ir 8Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. Sistemos ilgiai - 85 2cm, 110 2cm, 135 3cm Komplektuojamas su ne didesne kaip 0,018”, 180 2cm hidrofiline viela, su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. Su kateteriais tiekėjas pateikia “Rotarex” arba lygiavertę siurbimo priemonę. | 50 |
| 19 | Aspiraciniai kateteriai | Kateterio išorininiai diametrai: ne didesnis, kaip distalinis 0,0820”, proksimalinis ne didesnis kaip 0,0825”; Vidinis distalinis diametas - ne mažesnis kaip 0,071” Kateterio darbiniai ilgiai – 115 1cm, 125 1cm, 132 1cm Kateteris padengtas PTFE ar analogiška medžiaga per visą kateterio ilgį Hidrofilinis padengimas – 55 3cm Polimerinis apvalkalas pjautas kampu Suderinamas ≥0,085" vidinio diametro kateteriais. | 100 |
| 20 | Geometrinis trombų ekstraktorius | Geometrinis stentas, skirtas kietų krešulių ištraukimui; Priemonė skirta naudoti kraujagyslėse, kurių skersmuo nuo 1,5 mm iki 5 mm. Priemonė susideda iš dviejų dalių: spiralės formos dalies ir išorinio karkaso (outer cage). Darbinės dalies ilgis – 28 1mm. Spiralės formos proksimalinės dalies skersmuo – 2,25 0.2mm. Priemonė turi 2 distalinius žymeklius, 2 vidurio žymeklius ir proksimalinę radiokontrastinę spiralę. Proksimalinės spiralės ilgis – 20 1mm. Tinka naudoti su mikrokateteriu, kurio vidinis skersmuo yra ne didesnis kaip 0,021". | 10 |
| 21 | Vidutinio diametro trombo atsiurbiklis | Vidutinio diametro trombų atsiurbimo kateteris: skirtas trombų pašalinimui iš intracerebrinių arterijų; kateterio išorinis diametras ne didesnis kaip 0,068"/1,7 mm visame ilgyje; kateterio darbinis ilgis 115 2cm arba 125 2cm pasirinktinai; kateterio galiukas įpatingai lankstus ir (ne mažiau kaip 17 1cm) padengtas hidrofiline danga; vidinis diametras ne mažesnis nei 0,055" visame ilgyje; distalinis galiukas tiesus; suderintas dirbti per 6 F katetetriu nukreipėju, kurio vidinis skersmuo ≥ 0,070". | 300 |
| 22 | Didelio diametro trombų atsiurbimo kateteris | Didelio diametro trombų atsiurbimo kateteris: skirtas trombų pašalinimui iš intracerebrinių arterijų; kateterio išorinis diametras ne didesnis nei 0,082" (2,1 mm); kateterio darbinis ilgis 125 cm arba 131 cm (±1 cm) pasirinktinai; kateterio galiukas įpatingai lankstus ir (ne mažiau kaip 19 cm) padengtas hidrofiline danga; vidinis diametras ne mažesnis nei 0,070" visame ilgyje; distalinis galiukas tiesus; suderintas dirbti per 6 F introdiuseriu nukreipėju, kurio vidinis diametras ≥ 0,085". | 100 |
| 23 | Nukreipiantysis kateteris | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms: išorinis sluoksnis iš poliesterio, su nerūdijančio plieno sutvirtinimu arba lygiaverčiai; multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku; išorinis diametras 5F arba 6 F, tiesūs ar lenktu (MP) galiuku pasirinktinai; vidinis diametras: ≥ 0,058'' 5F kateteriams ir ≥ 0,070'' 6F kateteriams; ilgis 95 cm. | 300 |
| 24 | Stentas - ištraukėjas galvos smegenų arterijų trombektomijai | Pagamintas pagal „Interlinked cage“ arba lygiavertę technologiją (nuosekliai sujungti atraumatiniai fragmentai); sudarytas iš 3 – 5 rutuliukų, kurių diametras nuo 3,0 mm iki 6,0 mm, tinkamas įvairaus diametro arterijoms; darbinis ilgis: 15 1mm, 20 1mm, 24 1mm, 30 1mm ir 44 1mm suderinamas su ne didesniu kaip 0,017” (1,7 F) mikrokateteriu. | 100 |
| 25 | Radialinio priėjimo kateriai | Rinkinyje 2 kateteriai - radialino priėjimo nukreipiantis ir selektyvinis priėjimo kateteriai Maksimalus nukreipiančio įvedimo kateterio išorinis/vidinis diametras - ne mažesnis kaip 6F/0.71" ir 7F/0.79", darbinis ilgis - 95 3cm, 105 3cm. Hidrofilinis kateterio padengimas 25 1cm ilgyje. Kateterio galas - 5-6 cm ilgio nitinolinė arba lygiavertė spiralė, atraumatinis. Kateterio korpusas - kintamo stangrumo. Maksimalus išorinis/vidinis selektyvaus radialinio priėjimo kateterio diametras - ne didesnis, kaip 0.70"/0.40" , darbinis ilgis - 120-130 cm, galiuko konfigūracija - Berenstein ir SIM2 arba lygiavertės | 100 |
| 26 | Parametrinio dizaino – stentas -ištraukiklis | Parametrinio dizaino - stentas yra suformuotas susukto lakšto arba lygiaverčio principu stabilumui kraujagyslėje ir didesnei radialinei jėgai, uždarų akučių tipo Neatskiriami, skirti kraujagyslėms nuo 1.0 iki 5.5 mm Įvedamas per nuo 0.017" iki 0.027" mikrokateterius, priklausomai nuo priemonės diametro Su 3 distaliniais žymekliais 3-4mm diametro stentai, su 4 distaliniais žymekliais - 6 mm diametro stentai ir 1 proksimalus žymeklis visų diametrų stentams Galimybė pasirinkti stentus su 5-10 rentgenokontrastiškų žymeklių spirališkai išdėstytų per visą stento ilgį. Stentų diametrai – nuo 3mm iki 6mm Stentų naudojami ilgiai -20-40mm Atstumas nuo distalaus galo iki fluoroskopinio saugos žymeklio – 3mm diametro stentų <150 cm, 4 ir 6 mm diametro stentų <130 cm. | 50 |
| 27 | Palaikantysis kateteris | Kateterio galas - tiesus, su distaliniu rentgenokontrastišku žymekliu PTFE arba lygiavertis padengimas kateterio vidinėje dalyje Kateterių konfigūracijų pasirinkimo galimybė: Distalus galas 6 (±1) ir 10 (±1) cm ilgio. Kateterio darbinis ilgis 105(±1)cm ir 120(±1) cm. Proksimalus/distalus kataterio išorinis diametras - ≤0,061"/≤0,055". Vidinis kateterio spindis ≥ 0.0445". Suderinamas su ≥ 0.070" vidinio diametro nukreipiančiu kateteriu ir ≤0.041" viela pravedėju Proksimali kateterio dalis sustiprinta nitinolinėmis arba lygiavertėmis vijomis - ≥ 96cm ilgio. Kateterio ilgis 105cm-130 cm Distalaus galo ilgis - 8cm (±0,5cm) Išorinis/vidinis diametras: 5Fr/≥0,58", Kateterio ovalizacija esant linkiui ≥0,58" diametro kateteriams - 3.5-3.7% 0,58". Tinkami naudoti su 0.035"/0.038" viela pravedėjui. | 50 |
| 28 | Šlaunies kraujagyslės uždarymo priemonė (neimplantuojama) | Turi būti ne mažiau 2 dydžių. Privalomi dydžiai: 6F (suderinama su 6F ir 7F introdiuseriu) ir 8F (suderinama su 8F ir 9F introdiuseriu) Prietaisas turi būti lengvo naudojimo, užtikrinančio greitą hemostazę ir nereikalauja introdiuserio pakeitimo procedūros metu. Priemonės ilgis 205 ±10 mm Priemonės efektyvus ilgis 155 ±10 mm Suderinamo introdiuserio ilgis: ne didesnis kaip 12 1mm. | 400 |
| 29 | Kateteriai diagnostikai prieš trombektomiją | Diametras 5F. Ilgis 40 2cm, 65 2cm, 100 2cm. Suderinami su pravedėju 0.035‘‘ ir 0,038‘‘ Įvairių tipų: ST, BARN, BERN, H1, SIM1, SIM2, SIM3, CHGB, CONTRA, C1, C2, MIK, SHK1.0, RC2, RDC arba lygiaverčių. Kateterio viršūnė su paryškintu kontrastavimu. | 1000 |
| 30 | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų | Pilnos vizualizacijos. Sudėtis – mikrokateteris ir plieninis arba lygiavertis traukiklis su platininiu arba lygiaverčiu, pintu krepšeliu gale. Sistema pateikiama vientisoje pakuotėje. Krepšelio distalinis galas ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius. Krepšelio distalinis galas: atviras. Proksimalinis markeris ne mažiau 4 mm. Rentgenokontrastinėmis žymėmis pažymėtas traukiklis ir mikrokateteris. Dydžiai: stento-ištraukėjo nuo 28 mm iki 41 mm; stento-ištraukėjo krepšelio diametras nuo 3.00 iki 6.00 mm. Visos sistemos efektyvus ilgis ne mažiau 200 2cm. Stento-traukiklio įvedimo vielos distalinis galas su 3-sluoksnių ‘‘jacket polymer‘‘padengimų Komplektuojamas pintas mikrokateteris. Dydžiai: ne didesnis kaip 0.021’’. Efektyvus ilgis ne mažiau 162 2cm. Vidinis sluoksnis padengtas PTFE arba lygiaverte danga per visą ilgį. Distalinis galas lankstus, ilgis ne mažiau 15 2cm. Kateterio vidurinis sluoksnis – plieno metalo ‘‘flat-wire braiding‘‘ (abi sijos plokščios) arba lygiaverčio Distalinis skersmuo ne daugiau 2.4F (OD), Proksimalinis ne daugiau 2.7F(OD). | 20 |

Pastabos:

1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.

______________