## 1 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
LABORATORINĖS ĮRANGOS
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(1 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1. | (2-20) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 1 kompl.
1.1 | Paskirtis | Agresyvių organinių junginių skystų terpių dozavimas. | TAIP/ NE
1.2 | Dozuojamas tūris | (2–20) μl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ μl
1.3 | Matavimų tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ± 1,0%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ± 0,5%. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė sistemingoji paklaida ±___ % atsitiktinė paklaida ±___ %
1.4 | Atsparumas | Organinių junginių/tirpiklių poveikiui. | TAIP/ NE
1.5 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio automatinei stūmoklinei pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 5 μl; 10 μl ir 20 μl. | TAIP/ NE
|  | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
1.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama (2-20) µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje t. b. ne mažiau nei 1000 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė pakuotėje _____ vnt.
1.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Cheminių tyrimų skyrių, 1 kompl. - A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. | TAIP/ NE
1.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
2. | (20–200) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė -2 kompl.
2.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. | TAIP/ NE
2.2 | Dozuojamas tūris | (20–200) μl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ μl
2.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 % | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ne didesnis kaip ___ %
2.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. | TAIP/ NE
2.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. | TAIP/ NE
|  | Kalibravimas taške: 200 μl, | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
2.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama 20-200 µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje nemažiau nei 500 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė pakuotėje _____ vnt.
2.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP/ NE
2.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
3 | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 3 kompl.
3.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. | TAIP/ NE
3.2 | Dozuojamas tūris | (100–1000) μl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ μl
3.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ne didesnis kaip ___ %
3.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. | TAIP/ NE
3.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje l. | TAIP/ NE
|  | 1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 200 μl, 500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Aušros al. 29 a, LT 76300, Šiauliai); | TAIP/ NE
|  | 1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 250 μl; 500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius). | TAIP/ NE
|  | 1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 250 μl; 500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius). | TAIP/ NE
|  | Kalibravimas atliktas pagal geriausius turimus etalonus. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
3.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama (100-1000) µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, ne mažiau nei 500 vnt. (Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius), ne mažiau nei 300 vnt. (Aušros al. 29 a, LT 76300, Šiauliai). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė _____ vnt. Vilnius _____ vnt. Šiauliai
3.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 2 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. | TAIP/ NE
3.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
4. | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 1 kompl.
4.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. | TAIP/ NE
4.2 | Dozuojamas tūris | (100–1000) μl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ μl
4.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ne didesnis kaip ___ %
4.4 | Atsparumas | Tirpiklio (heksano) poveikiui. | TAIP/ NE
4.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Kalibravimas ne mažiau kaip 2 taškuose: 500 μl ir 1000 μl. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
4.6 | Priedai | Pateikti pipetei tinkantys antgaliai, ne mažiau nei 300 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė _____ vnt.
4.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. | TAIP/ NE
4.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
5. | (0,5–5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė - 3 kompl.
5.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. | TAIP/ NE
5.2 | Dozuojamas tūris | (0,5–5) ml. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ml
5.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ne didesnis kaip ___ %
5.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. | TAIP/ NE
5.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. 1. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose: 1 ml, 2,85 ml; 3,0 ml; 4,5 ml (prekė turi būti pristatyta: Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai); | TAIP/ NE
|  | 2. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 2 ml; 2,5 ml; 5 ml. (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius). | TAIP/ NE
|  | 3. Kalibravimas ne mažiau kaip 1 taške: 4 ml (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius). | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
5.6 | Priedai | Pateikti pipetėms tinkantys antgaliai, ne mažiau 500 vnt. (Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė _____ vnt.
5.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 2 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. | TAIP/ NE
5.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
6 | (1-5) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 2 kompl.
6.1 | Paskirtis | Neorganinių junginių skystų terpių dozavimas. | TAIP/ NE
6.2 | Dozuojamas tūris | (1-5) ml. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ml
6.3 | Matavimų tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ± 0,8%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ± 0,3%. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė sistemingoji paklaida ±___ % atsitiktinė paklaida ±___ %
6.4 | Atsparumas | Tinkama naudoti su agresyviomis koncentruotomis rūgštimis (HCl, HF, HNO3). | TAIP/ NE
6.5 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio automatinei stūmoklinei pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas ne mažiau kaip 2 taškuose: 2 ml ir 5 ml. | TAIP/ NE
|  | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
6.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama 1-5 ml tūrio stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje ne mažiau nei 500 vnt. (Cheminių tyrimų skyrius, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius) ir ne mažiau nei 300 vnt. (Metalo g. 11, LT-28217 Utena). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė _____ vnt. Vilnius _____ vnt. Utena
6.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Cheminių tyrimų skyrių, 1 kompl. - A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius ir 1 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena. | TAIP/ NE
6.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
7 | (1–10) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 2 kompl.
7.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. | TAIP/ NE
7.2 | Dozuojamas tūris | (1–10) ml. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ml
7.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ne didesnis kaip ___ %
7.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. | TAIP/ NE
7.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 1 ml, 5 ml ir 10 ml. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
7.6 | Priedai | Pateikti pipetėms tinkantys antgaliai, ne mažiau nei 300 vnt. (Kauno g. 69, LT-62107 Alytus). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė _____ vnt.
7.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. | TAIP/ NE
7.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
8 | Skaitmeninės biuretė, 5 kompl.
8.1 | Paskirtis | Skirta titravimui, atliekant cheminius paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus. | TAIP/ NE
8.2 | Tūris | (0-50) ml. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ml
8.3 | Atsparumas | Atspari rūgštims ir šarmams. | TAIP/ NE
8.4 | Veikimo principas | Turi turėti nuolatinį nepulsinį dozavimo principą, recirkuliacijos vožtuvą, stūmoklinį siurblį. | TAIP/ NE
8.5 | Padalos vertė | Ne daugiau kaip 0,01 ml. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė Ne daugiau kaip ___ ml
8.6 | Matavimų tikslumas | Ne daugiau kaip ± 0,2 % nuo matavimo vertės. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė Ne daugiau kaip ± ___ %
8.7 | Leistinas sklaidos koeficientas | Ne didesnis kaip 0,1%. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė Ne didesnis kaip ___ %
8.8 | Ekranas | LCD ar lygiavertis. | TAIP/ NE
8.9 | Priedai | Tamsaus borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos ne mažiau kaip 1 l tūrio butelis reagentams, su apsauginiu sluoksniu ėsdinančioms medžiagoms, su standartiniu GL 45 sriegiu. | TAIP/ NE
8.10 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip ¼ 0,6 %).. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: min, max ir ½ max. | TAIP/ NE
|  | Biuretė turi atitikti EN ISO 8655-3 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. | TAIP/ NE
|  | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
8.11 | Dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
8.12 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Aušros al. 29 a, LT-76300 Šiauliai; 1 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 2 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena. | TAIP/ NE
8.13 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 2 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
LABORATORINIŲ PATALPŲ PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(2 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Aplinkos santykinės drėgmės ir temperatūros matavimui. | TAIP/ NE
2 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo -10 iki +50°C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C
3 | Santykinės drėgmės matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 90%. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ %
4 | Skiriamoji geba | Ne daugiau kaip ± 0,1°C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė Ne daugiau kaip ± ___ °C
|  | Ne daugiau kaip ± 0,1 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė Ne daugiau kaip ± ___ %
5 | Ekranas | LCD ar lygiavertis. Tuo pačiu metu rodoma santykinė drėgmė, temperatūra ir rodmenų fiksavimo laikas. | TAIP/ NE
6 | Kitos savybės | Matavimo priemonė turi būti pastatoma ant stalviršio ir/ar pakabinama ant vertikalaus paviršiaus. | TAIP/ NE
7 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php | TAIP/ NE
|  | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. | TAIP/ NE
Kalibravimas taškuose:
|  | 1-2. Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose 15, 20, 25 °C; drėgmė ne mažiau kaip 3 taškuose 39 %, 55 %, 75 %. (prekė turi būti pristatyta: Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176, Marijampolė); | TAIP/ NE
|  | 3-4. Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose 18, 20, 22 °C; drėgmė ne mažiau kaip trijuose 39 %, 55 %, 75 %. (prekės turi būti pristatytos: Kauno g. 69, LT-62107, Alytus; Metalo g. 11, LT-28217, Utena). | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
8 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 vnt. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 – vnt. Metalo g. 11, LT-28217 Utena. | TAIP/ NE
9 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
10 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 3 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
APLINKOS ORO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(3 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Atmosferos slėgio matavimui. | TAIP/ NE
2 | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 300 - 1200 hPa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ hPa
3 | Rezoliucija | Ne daugiau kaip ± 0,1 hPa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė Ne daugiau kaip ± ___ hPA
4 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 3,0 hPa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė Ne daugiau kaip ± ___ hPA
5 | Matavimų vienetai | Galimybė pasirinkti hPa, mbar ar mm Hg. | TAIP/ NE
6 | Maitinimas | Baterijos, aktyvaus darbo laikas ne mažiau 150 valandų. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ val.
7 | Ekranas | LCD ar lygiavertis. | TAIP/ NE
8 | Duomenų parodymų užlaikymo funkcija | Būtina. | TAIP/ NE
9 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. | TAIP/ NE
|  | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. | TAIP/ NE
|  | Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 850 hPa, 1000 hPa, 1100 hPa. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
10 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 vnt. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 vnt. - Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda; 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP/ NE
11 | Dokumentacija | Gamintojo kalibravimo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
12 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 4 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
ASPIRATORIUS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(4 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Ėminių ėmimas. | TAIP/ NE
2 | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip keturi oro siurbimo greičio kanalai su įmontuotais rotametrais, kurių diapazonai ne mažesni kaip: 1 ir 2 kanalams 0,1- 5 l/min, 3 ir 4 kanalams 2 ÷ 25 l/min. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė 1 ir 2 kanalams nuo ___ iki ___ l/min 3 ir 4 kanalams nuo ___ iki ___ l/min
3 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 5%. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ± ___ %
4 | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip -5 °C ÷ +40°C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C
5 | Maitinimas | Ne mažiau kaip 12 V vidinė ar išorinė baterija ir 230 V elektros tinklas. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė vidinė ar išorinė baterija ___ V
6 | Integruotas programuojamas laikmatis, išjungiantis įrenginį pasibaigus nustatytam laikui | Būtina. viršslėgis nuo 0 iki 10 kPa | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ kPa
|  | vakuuminis slėgis nuo -10 iki 0 kPa | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ kPa
|  | slėgio skirtumas nuo 0 iki 10 kPa | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ kPa
|  | Ekrano skiriamoji geba ne mažiau kaip 1 Pa | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ PA
|  | Maitinimas: baterija ne mažiau kaip 9 V | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ V
7 | Priedai
7.1 | 12 V baterija įrenginio maitinimui | Užtikrinanti autonominį darbą ne mažiau kaip 5 val. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ val
7.2 | Baterijos įkroviklis | Būtinas. | TAIP/ NE
7.3 | Slėgio ir vakuumo matuoklis | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: 0 ÷ 50 kPa; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ kPa
|  | Skiriamoji geba ne daugiau kaip 10 Pa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ PA
7.4 | Elektroninis mini termometras | Matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 0 ÷ 150 0C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C
7.5 | Adapteriai slėgio matuokliui ir termometrui prijungti prie aspiratoriaus | Būtinas reikiamas skaičius sujungti visas sistemos dalis. | TAIP/ NE
8 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. | TAIP/ NE
|  | Metrologinė patikra ir kalibravimas atlikti akredituotoje laboratorijoje. | TAIP/ NE
|  | 1-2. Kalibravimas ne mažiau kaip 5 taškuose: 0,5 l/min; 2 l/min, 3 l/min, 10 l/min, 20 l/min. | TAIP/ NE
|  | 3-4. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose: 5 l/min; 10 l/min, 15 l/min, 25 l/min. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/ NE
9 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas; 1 kompl. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP/ NE
10 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
|  | Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
12 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 5 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
SIURBLYS APLINKOS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(5 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Aplinkos oro ėminių ėmimas. | TAIP/ NE
2 | Oro siurbimo greičio diapazonas | Ne mažesnis 0,020 ÷ 5,000 l/min. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ l/min
3 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 5% nustatyto srauto ar ne daugiau kaip 3 ml/min. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ± ___ % ar ne daugiau kaip 3 ml/min
4 | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip -0 0C ÷ +45 0C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C
5 | Ekranas | LCD arba lygiavertis. | TAIP/ NE
6 | Ekrane rodoma | Nustatyta veikianti programa, srauto greitis, mėginio siurbimo laikas ir mėginio tūris realiomis sąlygomis. | TAIP/ NE
7 | Programavimas | Galimybė programuoti oro siurbimo laiką ir greitį. | TAIP/ NE
|  | Galimybė atidėti mėginio ėmimo laiką. | TAIP/ NE
8 | Automatinis siurblio išjungimas | Esant didesniam kaip ± 5% imamo oro srauto greičio nukrypimui ilgiau nei 30 s. | TAIP/ NE
9 | Sistemos pasipriešinimo slėgis | Ne mažesnis kaip 635 mm H2O. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ mm H2O
10 | Maitinimas | Įmontuota keičiama daugkartinio krovimo baterija. Veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ne mažiau 8 val. Komplekte - baterijos įkroviklis ir papildoma (atsarginė) baterija. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė veikimo laikas ___ val.
11 | Priedai
11.1 |  | Dvigubas (ne mažiau 2 vietų) laikiklis sugeriamiesiems indeliams su montavimo detalėmis. | TAIP/ NE
11.2 |  | Adapterių rinkinys mėginių ėmimui į Tedlero maišus. | TAIP/ NE
11.3 |  | Atsarginių filtrų rinkinys siurbliukui. | TAIP/ NE
11.4 |  | Transportavimo lagaminas ar krepšys, tinkantis siurblio aplinkos oro ėminių ėmimui ir visoms jo sudedamosioms dalims saugiai transportuoti. | TAIP/ NE
11.5 |  | Dviejų vamzdelių srovės laikiklis, pritaikytas nuo 5 ml/min iki 500 ml/min srovei- 2 vnt. | TAIP/ NE
12 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. | TAIP/ NE
|  | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. | TAIP/ NE
|  | Kalibravimo ne mažiau kaip 3 taškai: 50 ml/min., 100 ml/min., 500 ml/min. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
|  | Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/ NE
13 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. | TAIP/ NE
14 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
|  | Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
15 | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 6 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
NAFTOS TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(6 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Dujų chromatografo sistema su liepsnos jonizacijos detektoriumi, skirta naftos angliavandenilių indekso C10-C40 nustatymui pagal LST EN ISO 9377-2, naftos angliavandenilių nustatymui pagal ISO 16703 arba lygiaverčius standartus ir kitiems aplinkosaugos tyrimams. | TAIP/ NE
2 | Dujų chromatografinė sistema sudaryta iš: | Dujų chromatografas; | TAIP/ NE
|  | Kapiliarinis injektorius; | TAIP/ NE
|  | Liepsnos jonizacinis detektorius; | TAIP/ NE
|  | Automatinė mėginių įvedimo sistema; | TAIP/ NE
|  | Priedai. | TAIP/ NE
3 | Dujų chromatografas
3.1 | Termostato temperatūriniai režimai | Termostato temperatūrinis režimas turi būti programuojamas nuo +4 ºC aukščiau aplinkos temperatūros iki 450ºC, su maksimaliu kilimo greičiu ne mažesniu kaip 120 ºC/min.; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ºC kilimo greitis _____ ºC/min
|  | Aušinimas nuo 450 ºC iki 50 ºC turi vykti ne ilgiau kaip 5,5 min; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė aušinimo greitis _____ ºC/min
|  | Integruotas reguliuojamos šviesos padėties termostato kolonėlių LED arba lygiavertis apšvietimas. | TAIP/ NE
3.2 | Dujų reguliavimas | Naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai. | TAIP/ NE
3.3 | Valdymas | Valdomas programiškai kompiuteriu ir tiesiogiai dujų chromatografe integruotu mikroprocesoriumi su liečiamu ekranu. | TAIP/ NE
3.4 | Dujų ir temperatūrinės zonos | Programiškai valdomos pneumatinės ir temperatūrinės zonos užtikrinant ne mažiau 2 integruotų injektorių, ne mažiau 2 integruotų detektorių, kolonėlių termostato ir papildomo masių spektrometro detektoriaus funkcionavimą. | TAIP/ NE
3.5 | Apsauginis mechanizmas | Turi turėti apsauginę funkciją viršijus leistiną termostato temperatūrą. | TAIP/ NE
4 | Kapiliarinis injektorius
4.1 | Režimai | Kapiliarinis Split/splitless tipo injektorius turintis ir temperatūrinius ir dujų pneumatinius programavimo režimus, su ne mažiau kaip 100 µL tūrio injekcijos funkcija. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė _____ µL
4.2 | Temperatūriniai nustatymo režimai | Darbinės temperatūros intervalas ne siauresniame intervale kaip nuo 50ºC iki 450ºC su 1ºC žingsniu. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C su ___ ºC žingsniu
|  | Kaitimo temperatūrinis greitis nuo 1ºC/min iki 200ºC/min. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C/min
4.3 | Pneumatikos programavimo režimai | Programavimas pagal slėgį, srautą, greitį, pastovų srautą ir pulsinį slėgio injektavimą. | TAIP/ NE
|  | Slėgio nustatymas ir kontrolė ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 150 psi. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ psi
|  | Dujų nešėjų ( H2 ar H2 ir N2,) nustatomas srautas ne mažiau kaip iki 1200 ml/min. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ ml/min
5 | Liepsnos jonizacinis detektorius
5.1 | Paskirtis | Liepsnos jonizacinis detektorius su programine/ | TAIP/ NE
|  | elektronine dujų pneumatine kontrole. | TAIP/ NE
5.2 | Temperatūriniai rėžimai | Ne siauresniame intervale kaip nuo 100 ºC iki 450 ºC su nustatymo 1 ºC žingsniu. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C su ___ ºC žingsniu
5.3 | Linijiškumas | Ne mažesnis kaip per septynias eiles. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ eilių skaičius
5.4 | Minimalus nustatomas kiekis | Ne didesnis kaip 1,5 pg C/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ pg C/s
5.5 | Duomenų kaupimo greitis | Nuo ne daugiau kaip 5 Hz iki ne mažiau kaip 1000 Hz. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ Hz iki ___ Hz
6 | Automatinė mėginių įvedimo sistema | Automatinio – programuojamo mėginių įvedimo vykdymui su atkartojimu < 0,2 % (santykinė standartinė paklaida) injektuojant 1 µL mėginio, kai įvedamas mėginio kiekis gali būti ne daugiau kaip nuo 0,05 µL iki ne mažiau 50 µL; | TAIP/ NE
|  | Karuselė su ne mažiau kaip 30 pozicijų mėginiams ir ne mažiau nei po 4 talpas praplovimui; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ pozicijų mėginiams ___ talpos praplovimui
|  | Injektavimo greitis turi būti reguliuojamas programiškai; | TAIP/ NE
|  | Sistema vartotojo nuimama ir pastatoma ant kito chromatografo injektoriaus be papildomo konfigūravimo. | TAIP/ NE
7 | Programinė įranga | Kartu su chromatografu Tiekėjas privalo pristatyti ir jo valdymui tinkamą programinę įrangą. Šią įrangą Tiekėjas privalės įdiegti į Užsakovo kompiuterinę įrangą, ją suderinti ir paruošti tinkamam chromatografo valdymui, duomenų užrašymui ir analizei. | TAIP/ NE
8 | Kapiliarinė kolonėlė | Sukomplektuotas su kapiliarine kolonėle pritaikyta metodams LST EN ISO 9377-2, ISO 16703 arba lygiaverčiams standartams. | TAIP/ NE
9 | Dujų nešėjų valymo sistema ir sąnaudinės dalys | Garantiniu laikotarpiu turi būti pateiktas dujų nešėjų, degimo dujų valymo sistemos ir sąnaudinių dalių rinkinys, numatytas siūlomo įrenginio gamintojo techninės eksploatacijos dokumentuose. | TAIP/ NE
|  | Papildomai pateikiama: chromotografiniai buteliukai su dangteliais – ne mažiau 200 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt.
10 | N2 dujų generatorius (jei dujų nešėjas N2 ) | Generuojamų dujų švarumas ne mažiau kaip 99,9995%; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ %.
|  | Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 0,58 L/min; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ L/min.
|  | Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažesnis kaip 80 psi; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___psi.
|  | Angliavandenilių kiekis ne daugiau kaip 0,05 ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ppm.
|  | N2 generavimo principas – regeneruojamas anglies molekulinis sietas. | TAIP/ NE
11 | H2 dujų generatorius | Generuojamų dujų švarumas ne mažiau kaip 99, 9995%; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ %.
|  | Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 200 ml/min; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ L/min.
|  | Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažiau kaip 100 psi; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___psi.
|  | Vidinis nuotekio detektavimas ir automatinis išsijungimas. | TAIP/ NE
12 | Oro generavimo sistema | Generuojamų dujų užterštumas pagal angliavandenilius ne daugiau kaip 0,05 ppm (pagal metaną); | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ppm.
|  | Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 1,5 L/min; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ L/min.
|  | Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažiau kaip 80 psi; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___psi.
|  | Oro kompresorius su remonto indikatoriumi, tiekiantis ne mažesnį oro slėgį kaip 120 psi ir gaminantis reikiamą oro kiekį N2 ir oro generatoriams. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___psi.
13 | Papildomi reikalavimai | Įrangos pristatymas, sumontavimas ir paruošimas darbui. | TAIP/ NE
|  | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Po įrangos montavimo būtinas funkcionalumų patikrinimas. Šių paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į įrangos kainą. | TAIP/ NE
14 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/ NE
15 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius ir 1 kompl. - Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP/ NE
16 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
|  | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
17 | Garantija ir kiti įsipareigojimai | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
|  | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | TAIP/ NE
|  | Privalomas instaliavimas, visos sistemos suderinimas ir parengimas darbui pagal 1 p. nurodytus metodus. | TAIP/ NE

## 7 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
INDIKATORINIAI VAMZDELIAI ĮVAIRIŲ TERŠALŲ NUSTATYMUI
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(7 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Įvairių teršalų nustatymui naudojant automatinį Drager X act 5000 siurblį. | TAIP/ NE
2 | Vamzdelio korpusas | Pagamintas iš stiklo arba lygiavertės medžiagos, užpildytas cheminiu reagentu, hermetiškas. | TAIP/ NE
3 | Vamzdeliai skirti sekančių cheminių medžiagų nustatymui
3.1 |  | - CO, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (2÷60) ppm,; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.2 |  | - NO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷5) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.3 |  | - SO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷3) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.4 |  | - benzenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷2) ppm.; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.5 |  | - Amoniakas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷3) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.6 |  | - Sieros vandenilis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,2÷6) ppm.; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.7 |  | - Merkaptanai, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷2,5) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.8 |  | - Formaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,5÷5) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.9 |  | - Acetaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷1000) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.10 |  | - Stirenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (10÷200) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.11 |  | - Etanolis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷3000) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.12 |  | - Toluenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (5÷80) ppm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
3.13 |  | - Acetonas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (40÷800) ppm. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ ppm
4 | Kiekis | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. vamzdelių, užpildytu su tuo pačiu cheminiu reagentu. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt.
5 | Priedai | Drager simuliatorius, talpinantis ne mažiau 3 vnt. vamzdelių. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt.
6 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą: 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas. | TAIP/ NE
7 | Dokumentacija | Pateikiami cheminių medžiagų sertifikatai. | TAIP/ NE
8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 8 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
VANDENS DISTILIAVIMO ĮRANGA
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(8 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1. | Paskirtis | Vandens distiliavimui. | TAIP/ NE
2. | Našumas | Ne mažiau kaip 12 litrų per valandą. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ litrai
3. | Vandens saugyklos talpa | Ne mažiau kaip 24 litrai. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ litrai
4. | Vandens kiekis, reikalingas aušinimui | Ne daugiau kaip 200 litrų per valandą. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ litrai
5. | Laidumas | Ne daugiau 2,5 µS/cm prie 20 ˚C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ µS/cm prie 20 ˚C.
6. | Vandens slėgis | nuo 3 bar iki 7 bar. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ bar
7. | Distiliatoriaus elementai | Nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai. | TAIP/ NE
8. | Maitinimas | 400 V/ 50-60 Hz / 9.0 kW. | TAIP/ NE
9. | Išoriniai matmenys | Plotis - ne mažesnis kaip 700 mm ir ne didesnis kaip 800 mm. Gylis - ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip 500 mm. Aukštis - ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip 700 mm. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ plotis mm ___ gylis mm ___ aukštis mm
10. | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. | TAIP/ NE
11. | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
12. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 9 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
GYVSIDABRIO TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(9 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Mikro bangų mineralizatorius, skirtas nuotekų ėminių paruošimui (mineralizavimui) atliekant gyvsidabrio koncentracijos tyrimus. | TAIP/ NE
2 | Aprašymas | Mikro bangų mineralizatorius su ne mažiau nei 12 vietų rotoriumi. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vietos (skaičius)
3 | Techniniai/funkciniai reikalavimai | Magnetronas, kurio galingumas reguliuojamas iki ne daugiau kaip 1000 W, su kontroliuojamu nepulsiniu - gradientiniu galios kilimu per visą intervalą. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ W
|  | Ne mažiau nei 12 pozicijų rotorius su uždarais tefloniniais indais pritaikytais mineralizuoti aukšto slėgio aplinkoje. Pilnai pakrauto rotoriaus svoris neturi viršyti 8 kg. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ pozicijos (skaičius) ___ svoris kg
|  | Visų indų slėgio ir temperatūros kontrolė, apsauganti nuo šių parametrų viršijimo. | TAIP/ NE
|  | Indų maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 250ºC, maksimalus slėgis ne mažiau 40 bar, slėgio sumažinimo apsauginis mechanizmas turi įsijungti pasiekus ne mažiau 20 bar ir užtikrinti mineralizavimo atkartojamumą. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ ºC ___ bar (maskimalus slėgis)
|  | Papildomai turi būti sukomplektuotas rotorius su pilnu indų komplektu. | TAIP/ NE
|  | Mineralizavimui naudojamo sauso mėginio kiekis organinių medžiagų mišinių mineralizavimui ne mažiau kaip 1,0 g (išskyrus sprogias ir degias medžiagas), neorganinių - ne mažiau kaip 3 g. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ g (sauso mėginio kiekis organinių mišinių mineralizavimui (išskyrus sprogias ir degias medžiagas) ___ g (neorganinių medžiagų kiekis)
|  | Mažiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne didesnis kaip 3 ml. Didžiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne mažesnis kaip 20 ml. | TAIP/ NE
|  | Mažiausias indų skaičius, kuriam vykdomas mineralizavimo procesas turi būti 1. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ (indų skaičius)
|  | Vieno mineralizavimo ciklo metu rotoriaus induose gali būti mineralizuojami įvairūs, skirtingos kilmės objektai. | TAIP/ NE
|  | Mikroprocesorinis arba lygiavertis programinis valdymas naudojant LCD jautrų prisilietimui ekraną, su galios, temperatūros ir laiko parametrų atvaizdavimu realiame laike. | TAIP/ NE
|  | Funkcionalumas turi apimti metodų kūrimą, jų vystymą ir saugojimą. | TAIP/ NE
|  | Sukomplektuotas su mineralizavimo metodų bibliotekomis. | TAIP/ NE
4 | Maitinimas | Maitinimas 230 V ± 10 %, ne mažiau kaip 50Hz. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ V ___ Hz
5 | Papildomi reikalavimai | Prietaiso pristatymas ir paruošimas darbui. | TAIP/ NE
|  | Mineralizatoriaus funkcijų, susijusių su nuotekų ėminių paruošimu (mineralizavimu) atliekant gyvsidabrio koncentracijos tyrimus, patikrinimas ir pademonstravimas. | TAIP/ NE
6 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus jų darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/ NE
7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP/ NE
8 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
|  | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
|  | Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
9 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 10 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
DUJŲ SRAUTO GREIČIO MATAVIMO ĮRANGA
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(10 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1. | Dujų srauto greičio matuoklis, 8 kompl.
1.1 | Paskirtis | Dujų srauto greičio, diferencinio slėgio, statinio slėgio ir temperatūros matavimui. | TAIP/ NE
1.2 | Dujų srauto tūris | Galimybė prietaisu atlikti dujų srauto tūrio paskaičiavimus. | TAIP/ NE
1.3 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 5000 matavimų. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ (skaičius)
1.4 | Dujų srauto greitis | Ne daugiau kaip nuo 1 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ m/s
1.5 | Diferencinio slėgio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0 iki ± 200 hPa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ hPa
1.6 | Diferencinio slėgio skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,001 hPa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ hPa
1.7 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0 iki + 600 °C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C
1.8 | Temperatūros skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,1°C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C
1.9 | Absoliutinio slėgio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +700 iki +1100 hPa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ hPa
1.10 | Absoliutinio slėgio skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,1 hPa. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ hPa
1.11 | Galimybė pajungti K tipo termoporą | Būtina. | TAIP/ NE
1.12 | Duomenų perdavimo jungtis | Micro USB arba lygiavertė, su laidu prijungimui prie kompiuterio ir akumuliatoriaus įkrovimui naudojant maitinimo bloką. | TAIP/ NE
1.13 | Priedai
1.13.1 | Lagaminas ar krepšys prietaiso transportavimui | Transportavimo lagaminas ar krepšys, tinkantis dujų srauto greičio matuokliui ir visoms jo sudedamosioms dalims saugiai transportuoti. | TAIP/ NE
1.13.2 | Silikoninė žarnelė tinkanti Pito vamzdelių prijungimui | Žarnelės ilgis ne mažiau 6 m, vidinis diametras 4 mm, išorinis diametras ne mažiau 8 mm. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m vidinis diametras ___ mm išorinis diametras ___ mm
1.14 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus iš kiekvieno skyriaus (viso 8 skyriai), pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriaus adresai nurodyti 1.16 pap. | TAIP/ NE
1.15 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
|  | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
|  | Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
1.16 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą: 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; 1 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 kompl. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena; 1 kompl. - Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda; 1 kompl. - Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai. | TAIP/ NE
1.17 | Papildomos paslaugos | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Skirtuminio slėgio kalibravimo ne mažiau kaip 4 taškai: 0,00 hPa, 0,05 hPa, 2,00 hPa, 30,00 hPa. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai. | TAIP/ NE
1.18 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
2. | Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie prietaiso), 12 vnt.
2.1 | Srauto matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip (1 ÷30 m/s). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ m/s
2.2 | Matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ±___ m/s
2.3 | Skiriamoji geba | Ne didesnė kaip ± 0,001 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ±___ m/s
2.4 | Integruotas temperatūros matavimas intervale | Ne siauresnis kaip (nuo 0 iki + 600) °C. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ °C
2.5 | Vamzdelio ilgis | Ne trumpesnis kaip 1,0 m ilgio – 3 vnt.; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
|  | ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 5 vnt.; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
|  | ne trumpesnis kaip 2,0 m ilgio – 2 vnt.; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
|  | ne trumpesnis kaip 2,5 m ilgio – 2 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
2.6 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į AAA Aplinkos tyrimų departamentą: | TAIP/ NE
|  | Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; Metalo g. 11, LT-28217 Utena; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,0 m ilgio – 3 vnt.); | TAIP/ NE
|  | Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; Metalo g. 11, LT-28217 Utena) (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 5 vnt.); | TAIP/ NE
|  | Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2,0 m ilgio – 2 vnt.); | TAIP/ NE
|  | Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m ilgio – 2 vnt.). | TAIP/ NE
2.7 | Papildomos paslaugos | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. | TAIP/ NE
|  | Srauto greičio kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 2 m/s; 13 m/s; 28 m/s. | TAIP/ NE
|  | Temperatūros kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 40 0C, 100 0C, 200 0C. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai. | TAIP/ NE
3. | L tipo Pito vamzdelis, 1 vnt.
3.1 | Srauto matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip 1 ÷30 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo___ iki ___ m/s
3.2 | Matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ±___ m/s
3.3 | Skiriamoji geba | Ne didesnė kaip ± 0,001 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ±___ m/s
3.4 | Vamzdelio ilgis | Ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio . | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
3.5 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP/ NE
3.6 | Papildomos paslaugos | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. | TAIP/ NE
|  | Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 3 m/s; 13 m/s; 28 m/s. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai. | TAIP/ NE

## 11 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
KIETŲJŲ DALELIŲ PAĖMIMO ĮRANGA
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(11 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema, 1 kompl.
1.1. | Automatinis izokinetinis mėginių ėmiklis
1.1.2 | Paskirtis | Gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. | TAIP/ NE
1.1.3 | Išorė | Mobilus, nešiojamas, su ekranu ir programine įranga, skirta duomenų apdorojimui bei perdavimui į mobilius įrenginius, patalpintas į sandarų korpusą, nuo smūgių ir galimos taršos apsaugotą guma ar lygiaverte medžiaga. Siurblys ir valdymo blokas - du atskiri moduliai. | TAIP/ NE
1.1.4 | Svoris | Siurblio svoris ne daugiau kaip 10 kg; valdymo bloko svoris ne daugiau kaip 10 kg. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė siurblio svoris ___ kg valdymo bloko svoris __ kg
1.1.5 | Valdymas | Rankinis ir automatinis (ciklinis duomenų matavimas ir kaupimas užduotu periodiškumu). | TAIP/ NE
1.1.6 | Matavimo laikas | Pasirenkamas vartotojo intervale, ne mažesniame kaip 1–3600 s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____s
1.1.7 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220–240/50-60 V/Hz. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ V ____Hz
1.1.8 | Izokinetinis aspiracijos proceso valdymas | Automatinis. | TAIP/ NE
1.1.9 | Integruotas oro kiekio matuoklis | Privalomas. | TAIP/ NE
1.1.10 | Sistemos sandarumo testas | Automatinis. | TAIP/ NE
1.1.11 | Termoreguliatorius kaitinamam zondui | Automatinis. | TAIP/ NE
1.1.12 | Jutiklis vandens kondensatoriuose, mėginių ėmimo pristabdymui | Privalomas. | TAIP/ NE
1.1.13 | Įdiegta jutiklių kalibravimo – diagnostikos funkcija | Privaloma. Jei reikalinga kalibravimo įranga, ji turi būti patiekta kartu su įrenginiu. | TAIP/ NE
1.1.14 | Duomenų registravimas | Automatinis visą mėginio ėmimo proceso laiką. | TAIP/ NE
1.1.15 | Minimaliai nepertraukiamai matuojami šie proceso parametrai | Mėginio ėmimo data ir laikas; | TAIP/ NE
|  | tekančių dujų temperatūra ortakyje; | TAIP/ NE
|  | statinis slėgis ortakyje; | TAIP/ NE
|  | tekančių dujų srauto greitis ortakyje; | TAIP/ NE
|  | aspiruojamų dujų tūrinis srautas; | TAIP/ NE
|  | mėginio ėmimo laiko trukmė; | TAIP/ NE
|  | atmosferinis slėgis; | TAIP/ NE
|  | slėgis mėginio ėmimo linijoje; | TAIP/ NE
|  | šildymo bloko temperatūra; | TAIP/ NE
|  | mėginio ėmimo zondo temperatūra. | TAIP/ NE
1.1.16 | Antgalių parinkimo programa. Kiekvieno matavimo taško padėties kamino atžvilgiu nustatymas. | Automatinis. | TAIP/ NE
1.1.17 | Nustatytų ribinių proceso parametrų verčių viršijimo kontrolė. | Automatinė. | TAIP/ NE
1.1.18 | Atliekamų matavimų ir surinktų duomenų ataskaita. | Privaloma. | TAIP/ NE
1.1.19 | Gedimų / nukrypimų signalizacija. | Automatinė. | TAIP/ NE
1.1.20 | Matavimo įrašų vidinės atminties talpa | Ne mažiau nei 250 vnt. arba ne mažiau kaip 16 GB su galimybe realiu laiku duomenis siųstis į mobilų įrenginį. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt arba ____GB
1.2 | Matuojamų proceso parametrų charakteristikos
1.2.1 | Aspiratoriaus oro srautas | Siurbimo intervalas ne mažesnis kaip 5 – 50 l/min. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____l/min
|  | Tikslumas ir rezoliucija: ne mažesnis kaip 0,01 l/min. ir 1 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ l/min ir ____%
1.2.2 | Diferencinis slėgis | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -100 iki ± 1000 Pa (-10 ± 100 mmH2O). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____Pa
|  | Tikslumas ir rezoliucija ne mažesni kaip 1% ir 0,05 Pa (0.005 mmH2O). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ % ir ____Pa
1.2.3 | Pratrauktas sausų dujų tūris | Matavimo intervalas ne siauresnis kaip (0,4 – 6,0) m3/h. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____m3/h
1.2.4 | Barometrinis slėgis | Matavimas ne siauresnėse ribose kaip 10-105 kPa. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01 kPa ir geriau nei 1% ( ±0.25 kPa). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____kPa __kPa __%
1.2.5 | Dujų srauto greitis kanale | Matavimo ribos ne mažiau kaip 1,0–35 m/s. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis ± 0,2 m/s ir ± 0,01 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____m/s ± ___ m/s ir ± ___ m/s.
1.2.6 | Dujų temperatūra | Matavimo ribos ne mažiau kaip 0 – 1200 OC. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____°C
|  | Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01°C ir 1 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C ir ___ %
1.2.7 | Dalelių separavimo metodas | Vidinis ir išorinis. | TAIP/ NE
1.2.8 | Matavimo linijos kanalo diametras | Ne trumpesnis kaip (300–1500) mm ±1 mm. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____mm ±___mm
1.3 | Kitos komplektuojančios sistemos
1.3.1 | Šildomas aspiracinis zondas mėginių paėmimui | Su integruotu Pito vamzdeliu bei termopora, vidiniam ir išoriniam kietųjų dalelių filtravimui. | TAIP/ NE
|  | Zondo medžiaga: nerūdijantis plienas AISI-316 arba lygiavertė. | TAIP/ NE
|  | Zondo ilgis: ne mažiau kaip 1,5 m ± 0,1 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m ± ____m
1.3.2 | Zondo šildymo sistema | Susidedanti iš zondo apvalkalo, kaitinimo bloko dėžės ir jungčių. | TAIP/ NE
1.3.3 | Termopora | Integruota į aspiracinį zondą. | TAIP/ NE
|  | Maksimali matuojama temperatūra: ne mažiau 600 OC. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C
1.3.4 | S tipo Pito vamzdelis | Integruotas į aspiracinį zondą. | TAIP/ NE
|  | Srauto matavimo intervalas: ne siauresnis kaip (1 ÷35 m/s). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____m/s
|  | Matavimo paklaida: ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ± ___ m/s
|  | Skiriamoji geba: ne didesnė kaip ± 0,01 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ± ___ m/s
1.3.5 | Aspiraciniai antgaliai | Medžiaga AISI-316 plienas arba lygiavertė - 1 kompl. | TAIP/ NE
|  | Antgalių diametrai: (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 14) mm. | TAIP/ NE
1.3.6 | Filtro laikiklis | Pritaikytas vidiniam ir išoriniam filtravimui, skirtas 47 mm skersmens filtrams. | TAIP/ NE
|  | Medžiaga nerūdijantis plienas AISI-316 arba lygiavertė. | TAIP/ NE
1.3.7 | Flanšas zondo tvirtinimui | Privalomas. | TAIP/ NE
1.3.8 | Prijungimo sriegis | M64x4 mm arba lygiavertis. | TAIP/ NE
1.3.9 | Zondo laikymo stovas | Reguliuojamas aukštis. Galimybė pailginti ne žemiau kaip 1,6 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
1.3.10 | Skaitmeninis inklinometras | Ekrane realiuoju laiku rodomas kampas. | TAIP/ NE
|  | Matavimo ribos yra 0-360°. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____°
1.3.11 | Nešiojamas dūmų šaldymo ir kondensacijos modulis | Su ne mažiau kaip 3 drėgmės sugertuvais (impingeriais) ir išvesties linijos atraminiais laikikliais. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt.
1.3.12 | Drėgmės surinkėjas | Su indikatoriniu daugkartinio silikagelio arba lygiavertės medžiagos užpildu. | TAIP/ NE
|  | Talpa ne mažesnė kaip 1 litras. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ litras
1.3.13 | Silikoninė žarnelė dujų mėginių paėmimui | Darbinė temperatūra ne mažiau 190 OC. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C
|  | Ilgis ne mažiau kaip 15 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
1.3.14 | Silikoninė žarnelė diferencinio, statinio slėgio bei srauto greičio matavimams | Darbinė temperatūra ne mažiau 190 OC. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C
|  | Ilgis ne mažiau kaip15 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
1.3.15 | Jungtys tarp kontrolerio ir ėminių paėmimo zondo | Ilgis ne mažiau kaip 10 m. - 1 kompl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
1.3.16 | Jungties su zondu kabelis | Ilgis ne mažiau kaip 5 m. - 1 kompl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
Jungtys tarp kontrolerio ir siurblio
1.3.17 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai kvarcinio pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. | TAIP/ NE
|  | Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 200 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė skersmuo ___ mm ___ vnt.
1.3.18 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. | TAIP/ NE
|  | Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 50 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė skersmuo ___ mm ___ vnt.
1.3.19 | Filtrų dėžutės | Dėžutės su dangteliais pritaikytos 47 mm diametro filtrų transportavimui, ne mažiau nei 20 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt.
1.3.20 | Komplektacija | Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir parengta izokinetiniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. | TAIP/ NE
1.4. | Papildomi reikalavimai
1.4.1 | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti | Matavimo duomenys perkeliami į kompiuterį MS Excel, CSV, TXT arba lygiaverčiais formatais. | TAIP/ NE
1.4.2 | Dokumentacija | Būtina pateikti:
|  | 1. Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.; | TAIP/ NE
|  | 2. Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus; | TAIP/ NE
|  | 3. Gamyklinius dujų srauto, diferencinio slėgio ir temperatūros kalibravimo sertifikatus. | TAIP/ NE
|  | 4. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
|  | Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
1.4.3 | Papildomos paslaugos | Apmokyti dirbti su sistema ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/ NE
|  | Įrangoje sumontuotiems statinio slėgio, temperatūros, debito ir srauto greičio jutikliams akredituotoje laboratorijoje turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas. | TAIP/ NE
Kalibravimas taškuose:
|  | Siurbimo greitis ne mažiau kaip 3 taškuose (5; 10; 30) l/min.; | TAIP/ NE
|  | Tūrio debitas ne mažiau kaip 3 taškuose (0,05;0,30; 1,0) Nm3; | TAIP/ NE
|  | Dujų srauto greitis ne mažiau kaip 4 taškuose (1,0;2,0; 15,0; 30,0) m/s; | TAIP/ NE
|  | Diferencinis slėgis ne mažiau kaip 4 taškuose (5;10; 1000; 25000) Pa; | TAIP/ NE
|  | Barometrinis slėgis ne mažiau kaip 3 taškuose (900, 1000, 1050) hPa; | TAIP/ NE
|  | Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose (40; 100; 200) oC. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
1.4.4 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP/ NE
1.4.5 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"
2. | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema pritaikyta metalo ėminių ėmimui, 1 kompl.
2.1. | Automatinis izokinetinis mėginių ėmiklis
2.1.2 | Paskirtis | Gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. | TAIP/ NE
2.1.3 | Išorė | Mobilus, nešiojamas, su ekranu ir programine įranga, skirta duomenų apdorojimui bei perdavimui į mobilius įrenginius, patalpintas į sandarų korpusą, nuo smūgių ir galimos taršos apsaugotą guma ar lygiaverte medžiaga. Siurblys ir valdymo blokas - du atskiri moduliai. | TAIP/ NE
2.1.4 | Svoris | Siurblio svoris ne daugiau kaip 10 kg; valdymo bloko svoris ne daugiau kaip 10 kg. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė siurblio svoris ___ kg valdymo bloko svoris __ kg
2.1.5 | Valdymas | Rankinis ir automatinis (ciklinis duomenų matavimas ir kaupimas užduotu periodiškumu). | TAIP/ NE
2.1.6 | Matavimo laikas | Pasirenkamas vartotojo intervale, ne mažesniame kaip 1–3600 s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____s
2.1.7 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220–240/50-60 V/Hz | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ V ____Hz
2.1.8 | Izokinetinis aspiracijos proceso valdymas | Automatinis. | TAIP/ NE
2.1.9 | Integruotas oro kiekio matuoklis | Privalomas. | TAIP/ NE
TAIP/ NE
2.1.10 | Sistemos sandarumo testas | Automatinis. | TAIP/ NE
2.1.11 | Termoreguliatorius kaitinamam zondui | Automatinis. | TAIP/ NE
2.1.12 | Jutiklis vandens kondensatoriuose, mėginių ėmimo pristabdymui | Privalomas. | TAIP/ NE
2.1.13 | Įdiegta jutiklių kalibravimo – diagnostikos funkcija | Privaloma. Jei reikalinga kalibravimo įranga, ji turi būti patiekta kartu su įrenginiu. | TAIP/ NE
2.1.14 | Duomenų registravimas | Automatinis visą mėginio ėmimo proceso laiką. | TAIP/ NE
2.1.15 | Minimaliai nepertraukiamai matuojami šie proceso parametrai | Mėginio ėmimo data ir laikas; | TAIP/ NE
|  | tekančių dujų temperatūra ortakyje; | TAIP/ NE
|  | statinis slėgis ortakyje; | TAIP/ NE
|  | tekančių dujų srauto greitis ortakyje; | TAIP/ NE
|  | aspiruojamų dujų tūrinis srautas; | TAIP/ NE
|  | mėginio ėmimo laiko trukmė; | TAIP/ NE
|  | atmosferinis slėgis; | TAIP/ NE
|  | slėgis mėginio ėmimo linijoje; | TAIP/ NE
|  | šildymo bloko temperatūra; | TAIP/ NE
|  | mėginio ėmimo zondo temperatūra. | TAIP/ NE
2.1.16 | Antgalių parinkimo programa. Kiekvieno matavimo taško padėties kamino atžvilgiu nustatymas. | Automatinis. | TAIP/ NE
2.1.17 | Nustatytų ribinių proceso parametrų verčių viršijimo kontrolė. | Automatinė. | TAIP/ NE
2.1.18 | Atliekamų matavimų ir surinktų duomenų ataskaita. | Privaloma. | TAIP/ NE
2.1.19 | Gedimų / nukrypimų signalizacija. | Automatinė. | TAIP/ NE
2.1.20 | Matavimo įrašų vidinės atminties talpa | Ne mažiau nei 250 vnt. arba ne mažiau kaip 16 GB su galimybe realiu laiku duomenis siųstis į mobilų įrenginį. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt arba ____GB
2.2 | Matuojamų proceso parametrų charakteristikos |  | TAIP/ NE
2.2.1 | Aspiratoriaus oro srautas | Siurbimo intervalas ne mažesnis kaip 5 – 50 l/min. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____l/min
|  | Tikslumas ir rezoliucija: ne mažesnis kaip 0,01 l/min. ir 1 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ l/min ir ____%
2.2.2 | Diferencinis slėgis | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -100 iki ± 1000 Pa (-10 ± 100 mmH2O). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____Pa
|  | Tikslumas ir rezoliucija ne mažesni kaip 1% ir 0,05 Pa (0.005 mmH2O). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ % ir ____Pa
2.2.3 | Pratrauktas sausų dujų tūris | Matavimo intervalas ne siauresnis kaip (0,4 – 6,0) m3/h. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____m3/h
2.2.4 | Barometrinis slėgis | Matavimas ne siauresnėse ribose kaip 10-105 kPa. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01 kPa ir geriau nei 1% ( ±0.25 kPa). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____kPa __kPa __%
2.2.5 | Dujų srauto greitis kanale | Matavimo ribos ne mažiau kaip 1,0–35 m/s. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis ± 0,2 m/s ir ± 0,01 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____m/s ± ___ m/s ir ± ___ m/s.
2.2.6 | Dujų temperatūra | Matavimo ribos ne mažiau kaip 0 – 1200 OC. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____°C
|  | Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01°C ir 1 %. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C ir ___ %
2.2.7 | Dalelių separavimo metodas | Vidinis ir išorinis. | TAIP/ NE
2.2.8 | Matavimo linijos kanalo diametras | Ne trumpesnis kaip (300–1500) mm ±1 mm. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____mm ±___mm
2.3 | Kitos komplektuojančios sistemos
2.3.1 | Šildomas aspiracinis zondas mėginių paėmimui | Su integruotu Pito vamzdeliu bei termopora, vidiniam ir išoriniam kietųjų dalelių filtravimui. | TAIP/ NE
|  | Zondo medžiaga titanas arba lygiavertė. | TAIP/ NE
|  | Zondo ilgis ne mažiau kaip 1,5 m ± 0,1 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m ± ____m
2.3.2 | Zondo šildymo sistema | Susidedanti iš zondo apvalkalo, kaitinimo bloko dėžės ir atitinkamų jungčių. | TAIP/ NE
2.3.3 | Termopora | Integruota į aspiracinį zondą. | TAIP/ NE
|  | Maksimali matuojama temperatūra ne mažiau 600 OC. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C
2.3.4 | S tipo Pito vamzdelis | Integruotas į aspiracinį zondą. | TAIP/ NE
|  | Srauto matavimo intervalas: ne siauresnis kaip (1 ÷35 m/s). | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____m/s
|  | Matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ± ___ m/s
|  | Skiriamoji geba ne didesnė kaip ± 0,01 m/s. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ± ___ m/s
2.3.5 | Aspiraciniai antgaliai | Medžiaga titanas arba lygiavertė – 1 kompl. | TAIP/ NE
|  | Antgalių diametrai: (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 14) mm. | TAIP/ NE
2.3.6 | Filtro laikiklis | Pritaikytas vidiniam ir išoriniam filtravimui, skirtas 47 mm skersmens filtrams. | TAIP/ NE
|  | Medžiaga titanas arba lygiavertė. | TAIP/ NE
2.3.7 | Flanšas zondo tvirtinimui | Privaloma. | TAIP/ NE
2.3.8 | Prijungimo sriegis | M64x4 mm arba lygiavertis. | TAIP/ NE
2.3.9 | Zondo laikymo stovas | Reguliuojamas aukštis. Galimybė pailginti ne žemiau kaip 1,6 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
2.3.10 | Skaitmeninis inklinometras | Ekrane realiuoju laiku rodomas kampas. | TAIP/ NE
|  | Matavimo ribos yra 0-360°. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____°
2.3.11 | Nešiojamas dūmų šaldymo ir kondensacijos modulis | Su ne mažiau kaip 3 drėgmės sugertuvais (impingeriais) ir išvesties linijos atraminiais laikikliais. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt.
2.3.12 | Drėgmės surinkėjas | Su indikatoriniu daugkartinio silikagelio arba lygiavertės medžiagos užpildu. | TAIP/ NE
|  | Talpa ne mažesnė kaip 1 litras. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ litras
2.3.13 | Silikoninė žarnelė dujų mėginių paėmimui | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip 190 OC; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C
|  | ilgis ne mažiau kaip 15 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
2.3.14 | Silikoninė žarnelė diferencinio, statinio slėgio bei srauto greičio matavimams | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip 190 OC; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C
|  | ilgis ne mažiau kaip 15 m. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
2.3.15 | Jungtys tarp kontrolerio ir ėminių paėmimo zondo | Ilgis ne mažiau kaip 15 m. - 1 kompl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
2.3.16 | Jungties su zondu kabelis | Ilgis ne mažiau kaip 15 m. - 1 kompl. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ m
Jungtys tarp kontrolerio ir siurblio
2.3.17 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai kvarcinio pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. | TAIP/ NE
|  | Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 200 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė skersmuo ___ mm ___ vnt.
2.3.18 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. | TAIP/ NE
|  | Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 50 vnt | TAIP/ NE Tiksli reikšmė skersmuo ___ mm ___ vnt.
2.3.19 | Filtrų dėžutės | Dėžutės su dangteliais pritaikytos 47 mm diametro filtrų transportavimui, ne mažiau nei 20 vnt. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ vnt.
2.3.20 | Komplektacija | Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir parengta izokinetiniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. | TAIP/ NE
2.4. | Papildomi reikalavimai
2.4.1 | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti | Matavimo duomenys perkeliami į kompiuterį MS Excel, CSV, TXT arba lygiaverčiais formatais. | TAIP/ NE
2.4.2 | Dokumentacija | Būtina pateikti:
|  | 1. Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių, 1 skaitmeninis egz.; | TAIP/ NE
|  | 2. Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus; | TAIP/ NE
|  | 3. Gamyklinius dujų srauto, diferencinio slėgio ir temperatūros kalibravimo sertifikatus. | TAIP/ NE
|  | 4. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
|  | Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
2.4.3 | Papildomos paslaugos | Apmokyti dirbti su sistema ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/ NE
|  | Įrangoje sumontuotiems statinio slėgio, temperatūros, debito ir srauto greičio jutikliams akredituotoje laboratorijoje turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas. Kalibravimas taškuose: | TAIP/ NE
|  | Siurbimo greitis ne mažiau kaip 3 taškuose (5; 10; 30) l/min.; | TAIP/ NE
|  | Tūrio debitas ne mažiau kaip 3 taškuose (0,05;0,30; 1,0) Nm3; | TAIP/ NE
|  | Dujų srauto greitis ne mažiau kaip 4 taškuose (1,0;2,0; 15,0; 30,0) m/s; | TAIP/ NE
|  | Diferencinis slėgis ne mažiau kaip 4 taškuose (5;10; 1000; 25000) Pa; | TAIP/ NE
|  | Barometrinis slėgis ne mažiau kaip 3 taškuose (900, 1000, 1050) hPa; | TAIP/ NE
|  | Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose (40; 100; 200) oC. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
2.4.4 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena. | TAIP/ NE
2.4.5 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"

## 12 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
VANDENS TYRIMO ĮRANGA
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(12 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Stacionarus laboratorinis laidumo matuoklis, elektrinio laidumo nustatymui, skirtas analizės vandens kokybės kontrolei. | TAIP/ NE
2 | Aprašymas | Standartinis laboratorinis laidumo matuoklis su daugiafunkciu ekranu, kuriame vienu metu rodoma temperatūra ir temperatūra su automatiniu temperatūros kompensavimu. | TAIP/ NE
3 | Galimi matavimai | Bendras ištirpusių druskų kiekis (TDS), druskingumas, laidumas, temperatūra. | TAIP/ NE
|  | Skirtingų elementų koeficientų nustatymas prijungiant itin gryno vandens ir kitus atitinkamo laidumo elementus. | TAIP/ NE
4 | Temperatūros nustatymas | Atskaitos temperatūros nustatymas pasirenkant 20 °C arba 25 °C temperatūrą. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė ___ °C arba __ °C
5 | Matavimo ribos | Ne mažiau 0,0 µS/cm ... 500 mS/cm; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____µS/cm
|  | Ne mažiau 5 matavimo diapazonuose arba papildomai Auto Range; | TAIP/ NE
|  | K = ne mažiau 0,1 cm-1: 0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm; | TAIP/ NE
|  | K = ne mažiau 0,01 cm-1: 0,000 µS/cm ... 1,999 µS/cm; | TAIP/ NE
|  | Temperatūra ne mažiau -5,0 ... +105,0 °C; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____°C
|  | Druskingumas ne mažiau 0,0 ... 70,0; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____
|  | TDS ne mažiau 0 ... 1999 mg/l; | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____mg/l
|  | Atsparumas ne mažiau 0,000 ... 1999 MΩcm. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė nuo ___ iki ____MΩcm
6 | Papildomi reikalavimai | Prietaiso pristatymas ir paruošimas darbui instaliuojant programas elektrinio laidumo nustatymui. | TAIP/ NE
|  | Įranga turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą. | TAIP/ NE
|  | http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. | TAIP/ NE
|  | Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose 0,5 µS/cm, 1,30 µS/cm ir 4,98 µS/cm. | TAIP/ NE
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. | TAIP/ NE
7 | Mokymai | Apmokyti dirbti su įrenginiu ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/ NE
8 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys | TAIP/ NE
9 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP/ NE
|  | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
|  | Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP/ NE
10 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"