Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas

LABORATORINĖS ĮRANGOS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINĖS MATAVIMO PRIEMONĖS

I PIRKIMO DALIS

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Laboratorinės matavimo priemonės (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamos laboratorinės matavimo priemonės:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt./komplektai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | (2-20) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 1 kompl. |
| 2. | (20–200) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 2 kompl. |
| 3. | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė (atspari rūgščių/šarmų poveikiui) | 3 kompl. |
| 4. | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė (atspari heksano poveikiui) | 1 kompl. |
| 5. | (0,5–5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė | 3 kompl. |
| 6. | (1-5) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 2 kompl. |
| 7. | (1–10) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 2 kompl. |
| 8. | Skaitmeninė biuretė | 5 kompl. |

1.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | (2-20) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 1 kompl. |  |
| 1.1 | Paskirtis | Agresyvių organinių junginių skystų terpių dozavimas. |
| 1.2 | Dozuojamas tūris | (2–20) μl. |
| 1.3 | Matavimų tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ± 1,0%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ± 0,5%. |
| 1.4 | Atsparumas | Organinių junginių/tirpiklių poveikiui. |
| 1.5 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio automatinei stūmoklinei pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 5 μl; 10 μl ir 20 μl. Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 1.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama (2-20) µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje t. b. ne mažiau nei 1000 vnt. |
| 1.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Cheminių tyrimų skyrių, 1 kompl. - A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. |
| 1.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 2. | (20–200) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė -2 kompl. |  |
| 2.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. |
| 2.2 | Dozuojamas tūris | (20–200) μl. |
| 2.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 % |
| 2.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. |
| 2.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Kalibravimas taške: 200 μl, Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 2.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama 20-200 µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje nemažiau nei 500 vnt. |
| 2.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |
| 2.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 3 | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 3 kompl. |  |
| 3.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. |
| 3.2 | Dozuojamas tūris | (100–1000) μl. |
| 3.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. |
| 3.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. |
| 3.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje l. 1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 200 μl, 500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Aušros al. 29 a, LT 76300, Šiauliai); 1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 250 μl; 500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius). 1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 250 μl; 500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius). Kalibravimas atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 3.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama (100-1000) µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, ne mažiau nei 500 vnt. (Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius), ne mažiau nei 300 vnt. (Aušros al. 29 a, LT 76300, Šiauliai). |
| 3.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 2 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. |
| 3.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 4. | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 1 kompl. |  |
| 4.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. |
| 4.2 | Dozuojamas tūris | (100–1000) μl. |
| 4.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. |
| 4.4 | Atsparumas | Tirpiklio (heksano) poveikiui. |
| 4.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Kalibravimas ne mažiau kaip 2 taškuose: 500 μl ir 1000 μl. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 4.6 | Priedai | Pateikti pipetei tinkantys antgaliai, ne mažiau nei 300 vnt. |
| 4.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. |
| 4.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 5. | (0,5–5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė - 3 kompl. |  |
| 5.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. |
| 5.2 | Dozuojamas tūris | (0,5–5) ml. |
| 5.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. |
| 5.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. |
| 5.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. 1. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose: 1 ml, 2,85 ml; 3,0 ml; 4,5 ml (prekė turi būti pristatyta: Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai); 2. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 2 ml; 2,5 ml; 5 ml. (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius). 3. Kalibravimas ne mažiau kaip 1 taške: 4 ml (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius). Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 5.6 | Priedai | Pateikti pipetėms tinkantys antgaliai, ne mažiau 500 vnt. (Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius). |
| 5.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 2 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. |
| 5.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 6 | (1-5) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 2 kompl. |  |
| 6.1 | Paskirtis | Neorganinių junginių skystų terpių dozavimas. |
| 6.2 | Dozuojamas tūris | (1-5) ml. |
| 6.3 | Matavimų tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ± 0,8%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ± 0,3%. |
| 6.4 | Atsparumas | Tinkama naudoti su agresyviomis koncentruotomis rūgštimis (HCl, HF, HNO3). |
| 6.5 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio automatinei stūmoklinei pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas ne mažiau kaip 2 taškuose: 2 ml ir 5 ml. Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 6.6 | Priedai | Pipetės antgaliai suderinti su parduodama 1-5 ml tūrio stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje ne mažiau nei 500 vnt. (Cheminių tyrimų skyrius, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius) ir ne mažiau nei 300 vnt. (Metalo g. 11, LT-28217 Utena). |
| 6.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Cheminių tyrimų skyrių, 1 kompl. - A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius ir 1 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena. |
| 6.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 7 | (1–10) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 2 kompl. |  |
| 7.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. |
| 7.2 | Dozuojamas tūris | (1–10) ml. |
| 7.3 | Matavimų tikslumas | Ne didesnis kaip 0,6 %. |
| 7.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. |
| 7.5 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 1 ml, 5 ml ir 10 ml. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 7.6 | Priedai | Pateikti pipetėms tinkantys antgaliai, ne mažiau nei 300 vnt. (Kauno g. 69, LT-62107 Alytus). |
| 7.7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. |
| 7.8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 8 | Skaitmeninės biuretė, 5 kompl. |  |
| 8.1 | Paskirtis | Skirta titravimui, atliekant cheminius paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus. |
| 8.2 | Tūris | (0-50) ml. |
| 8.3 | Atsparumas | Atspari rūgštims ir šarmams. |
| 8.4 | Veikimo principas | Turi turėti nuolatinį nepulsinį dozavimo principą, recirkuliacijos vožtuvą, stūmoklinį siurblį. |
| 8.5 | Padalos vertė | Ne daugiau kaip 0,01 ml. |
| 8.6 | Matavimų tikslumas | Ne daugiau kaip ± 0,2 % nuo matavimo vertės. |
| 8.7 | Leistinas sklaidos koeficientas | Ne didesnis kaip 0,1%. |
| 8.8 | Ekranas | LCD ar lygiavertis. |
| 8.9 | Priedai | Tamsaus borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos ne mažiau kaip 1 l tūrio butelis reagentams, su apsauginiu sluoksniu ėsdinančioms medžiagoms, su standartiniu GL 45 sriegiu. |
| 8.10 | Papildomi reikalavimai | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta neapibrėžtis ne daugiau kaip ¼ 0,6 %).. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: min, max ir ½ max. Biuretė turi atitikti EN ISO 8655-3 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 8.11 | Dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. |
| 8.12 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Aušros al. 29 a, LT-76300 Šiauliai; 1 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 2 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena. |
| 8.13 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |

II PIRKIMO DALIS.

LABORATORINIŲ PATALPŲ PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Skaitmeninis higrometras / psichrometras, 4 vnt. (toliau - Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (2.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Aplinkos santykinės drėgmės ir temperatūros matavimui. |
| 2 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo -10 iki +50°C. |
| 3 | Santykinės drėgmės matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 90%. |
| 4 | Skiriamoji geba | Ne daugiau kaip ± 0,1°C. Ne daugiau kaip ± 0,1 %. |
| 5 | Ekranas | LCD ar lygiavertis. Tuo pačiu metu rodoma santykinė drėgmė, temperatūra ir rodmenų fiksavimo laikas. |
| 6 | Kitos savybės | Matavimo priemonė turi būti pastatoma ant stalviršio ir/ar pakabinama ant vertikalaus paviršiaus. |
| 7 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Kalibravimas taškuose: 1-2. Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose 15, 20, 25 °C; drėgmė ne mažiau kaip 3 taškuose 39 %, 55 %, 75 %. (prekė turi būti pristatyta: Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176, Marijampolė); 3-4. Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose 18, 20, 22 °C; drėgmė ne mažiau kaip trijuose 39 %, 55 %, 75 %. (prekės turi būti pristatytos: Kauno g. 69, LT-62107, Alytus; Metalo g. 11, LT-28217, Utena). Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 8 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 vnt. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 – vnt. Metalo g. 11, LT-28217 Utena. |
| 9 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. |
| 10 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |

III PIRKIMO DALIS.

APLINKOS ORO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Nešiojamas skaitmeninis barometras, 6 vnt. (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (3.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Atmosferos slėgio matavimui. |
| 2 | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 300 - 1200 hPa. |
| 3 | Rezoliucija | Ne daugiau kaip ± 0,1 hPa. |
| 4 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 3,0 hPa. |
| 5 | Matavimų vienetai | Galimybė pasirinkti hPa, mbar ar mm Hg. |
| 6 | Maitinimas | Baterijos, aktyvaus darbo laikas ne mažiau 150 valandų. |
| 7 | Ekranas | LCD ar lygiavertis. |
| 8 | Duomenų parodymų užlaikymo funkcija | Būtina. |
| 9 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 850 hPa, 1000 hPa, 1100 hPa. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 10 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 vnt. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 vnt. - Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda; 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |
| 11 | Dokumentacija | Gamintojo kalibravimo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. |
| 12 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. |

IV PIRKIMO DALIS.

ASPIRATORIUS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Aspiratorius oro ėminių ėmimui, 4 kompl. (toliau – Prekė)

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (4.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Ėminių ėmimas. |
| 2 | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip keturi oro siurbimo greičio kanalai su įmontuotais rotametrais, kurių diapazonai ne mažesni kaip: 1 ir 2 kanalams 0,1- 5 l/min, 3 ir 4 kanalams 2 ÷ 25 l/min. |
| 3 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 5%. |
| 4 | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip -5 0C ÷ +40 0C. |
| 5 | Maitinimas | Ne mažiau kaip 12 V vidinė ar išorinė baterija ir 230 V elektros tinklas. |
| 6 | Integruotas programuojamas laikmatis, išjungiantis įrenginį pasibaigus nustatytam laikui | Būtina. viršslėgis nuo 0 iki 10 kPa vakuuminis slėgis nuo -10 iki 0 kPa slėgio skirtumas nuo 0 iki 10 kPa Ekrano skiriamoji geba ne mažiau kaip 1 Pa Maitinimas: baterija ne mažiau kaip 9 V |
| 7 | Priedai |  |
| 7.1 | 12 V baterija įrenginio maitinimui | Užtikrinanti autonominį darbą ne mažiau kaip 5 val. |
| 7.2 | Baterijos įkroviklis | Būtinas. |
| 7.3 | Slėgio ir vakuumo matuoklis | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: 0 ÷ 50 kPa; Skiriamoji geba ne daugiau kaip 10 Pa. |
| 7.4 | Elektroninis mini termometras | Matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 0 ÷ 150 0C. |
| 7.5 | Adapteriai slėgio matuokliui ir termometrui prijungti prie aspiratoriaus | Būtinas reikiamas skaičius sujungti visas sistemos dalis. |
| 8 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. Metrologinė patikra ir kalibravimas atlikti akredituotoje laboratorijoje. 1-2. Kalibravimas ne mažiau kaip 5 taškuose: 0,5 l/min; 2 l/min, 3 l/min, 10 l/min, 20 l/min. 3-4. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose: 5 l/min; 10 l/min, 15 l/min, 25 l/min. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 9 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas; 1 kompl. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |
| 10 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 12 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |

V PIRKIMO DALIS.

SIURBLYS APLINKOS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Siurblys aplinkos oro ėminių ėmimui, 2 kompl. (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (5.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

5.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Aplinkos oro ėminių ėmimas. |
| 2 | Oro siurbimo greičio diapazonas | Ne mažesnis 0,020 ÷ 5,000 l/min. |
| 3 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 5% nustatyto srauto ar ne daugiau kaip 3 ml/min. |
| 4 | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip -0 0C ÷ +45 0C. |
| 5 | Ekranas | LCD arba lygiavertis. |
| 6 | Ekrane rodoma | Nustatyta veikianti programa, srauto greitis, mėginio siurbimo laikas ir mėginio tūris realiomis sąlygomis. |
| 7 | Programavimas | Galimybė programuoti oro siurbimo laiką ir greitį. Galimybė atidėti mėginio ėmimo laiką. |
| 8 | Automatinis siurblio išjungimas | Esant didesniam kaip ± 5% imamo oro srauto greičio nukrypimui ilgiau nei 30 s. |
| 9 | Sistemos pasipriešinimo slėgis | Ne mažesnis kaip 635 mm H2O. |
| 10 | Maitinimas | Įmontuota keičiama daugkartinio krovimo baterija. Veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ne mažiau 8 val. Komplekte - baterijos įkroviklis ir papildoma (atsarginė) baterija. |
| 11 | Priedai |  |
| 11.1 |  | Dvigubas (ne mažiau 2 vietų) laikiklis sugeriamiesiems indeliams su montavimo detalėmis. |
| 11.2 |  | Adapterių rinkinys mėginių ėmimui į Tedlero maišus. |
| 11.3 |  | Atsarginių filtrų rinkinys siurbliukui. |
| 11.4 |  | Transportavimo lagaminas ar krepšys, tinkantis siurblio aplinkos oro ėminių ėmimui ir visoms jo sudedamosioms dalims saugiai transportuoti. |
| 11.5 |  | Dviejų vamzdelių srovės laikiklis, pritaikytas nuo 5 ml/min iki 500 ml/min srovei- 2 vnt. |
| 12 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Kalibravimo ne mažiau kaip 3 taškai: 50 ml/min., 100 ml/min., 500 ml/min. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 13 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius. |
| 14 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 15 | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |

VI PIRKIMO DALIS.

NAFTOS TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Dujų chromotografas, 2 kompl. (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (6.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

6.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Dujų chromatografo sistema su liepsnos jonizacijos detektoriumi, skirta naftos angliavandenilių indekso C10-C40 nustatymui pagal LST EN ISO 9377-2, naftos angliavandenilių nustatymui pagal ISO 16703 arba lygiaverčius standartus ir kitiems aplinkosaugos tyrimams. |
| 2 | Dujų chromatografinė sistema sudaryta iš: | Dujų chromatografas; Kapiliarinis injektorius; Liepsnos jonizacinis detektorius; Automatinė mėginių įvedimo sistema; Priedai. |
| 3 | Dujų chromatografas |  |
| 3.1 | Termostato temperatūriniai režimai | Termostato temperatūrinis režimas turi būti programuojamas nuo +4 ºC aukščiau aplinkos temperatūros iki 450ºC, su maksimaliu kilimo greičiu ne mažesniu kaip 120 ºC/min.; Aušinimas nuo 450 ºC iki 50 ºC turi vykti ne ilgiau kaip 5,5 min; Integruotas reguliuojamos šviesos padėties termostato kolonėlių LED arba lygiavertis apšvietimas. |
| 3.2 | Dujų reguliavimas | Naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai. |
| 3.3 | Valdymas | Valdomas programiškai kompiuteriu ir tiesiogiai dujų chromatografe integruotu mikroprocesoriumi su liečiamu ekranu. |
| 3.4 | Dujų ir temperatūrinės zonos | Programiškai valdomos pneumatinės ir temperatūrinės zonos užtikrinant ne mažiau 2 integruotų injektorių, ne mažiau 2 integruotų detektorių, kolonėlių termostato ir papildomo masių spektrometro detektoriaus funkcionavimą. |
| 3.5 | Apsauginis mechanizmas | Turi turėti apsauginę funkciją viršijus leistiną termostato temperatūrą. |
| 4 | Kapiliarinis injektorius |  |
| 4.1 | Režimai | Kapiliarinis Split/splitless tipo injektorius turintis ir temperatūrinius ir dujų pneumatinius programavimo režimus, su ne mažiau kaip 100 µL tūrio injekcijos funkcija. |
| 4.2 | Temperatūriniai nustatymo režimai | Darbinės temperatūros intervalas ne siauresniame intervale kaip nuo 50ºC iki 450ºC su 1ºC žingsniu. Kaitimo temperatūrinis greitis nuo 1ºC/min iki 200ºC/min. |
| 4.3 | Pneumatikos programavimo režimai | Programavimas pagal slėgį, srautą, greitį, pastovų srautą ir pulsinį slėgio injektavimą. Slėgio nustatymas ir kontrolė ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 150 psi. Dujų nešėjų ( H2 ar H2 ir N2,) nustatomas srautas ne mažiau kaip iki 1200 ml/min. |
| 5 | Liepsnos jonizacinis detektorius |  |
| 5.1 | Paskirtis | Liepsnos jonizacinis detektorius su programine/ elektronine dujų pneumatine kontrole. |
| 5.2 | Temperatūriniai rėžimai | Ne siauresniame intervale kaip nuo 100 ºC iki 450 ºC su nustatymo 1 ºC žingsniu. |
| 5.3 | Linijiškumas | Ne mažesnis kaip per septynias eiles. |
| 5.4 | Minimalus nustatomas kiekis | Ne didesnis kaip 1,5 pg C/s. |
| 5.5 | Duomenų kaupimo greitis | Nuo ne daugiau kaip 5 Hz iki ne mažiau kaip 1000 Hz. |
| 6 | Automatinė mėginių įvedimo sistema | Automatinio – programuojamo mėginių įvedimo vykdymui su atkartojimu < 0,2 % (santykinė standartinė paklaida) injektuojant 1 µL mėginio, kai įvedamas mėginio kiekis gali būti ne daugiau kaip nuo 0,05 µL iki ne mažiau 50 µL; Karuselė su ne mažiau kaip 30 pozicijų mėginiams ir ne mažiau nei po 4 talpas praplovimui; Injektavimo greitis turi būti reguliuojamas programiškai; Sistema vartotojo nuimama ir pastatoma ant kito chromatografo injektoriaus be papildomo konfigūravimo. |
| 7 | Programinė įranga | Kartu su chromatografu Tiekėjas privalo pristatyti ir jo valdymui tinkamą programinę įrangą. Šią įrangą Tiekėjas privalės įdiegti į Užsakovo kompiuterinę įrangą, ją suderinti ir paruošti tinkamam chromatografo valdymui, duomenų užrašymui ir analizei. |
| 8 | Kapiliarinė kolonėlė | Sukomplektuotas su kapiliarine kolonėle pritaikyta metodams LST EN ISO 9377-2, ISO 16703 arba lygiaverčiams standartams. |
| 9 | Dujų nešėjų valymo sistema ir sąnaudinės dalys | Garantiniu laikotarpiu turi būti pateiktas dujų nešėjų, degimo dujų valymo sistemos ir sąnaudinių dalių rinkinys, numatytas siūlomo įrenginio gamintojo techninės eksploatacijos dokumentuose. Papildomai pateikiama: chromotografiniai buteliukai su dangteliais – ne mažiau 200 vnt. |
| 10 | N2 dujų generatorius (jei dujų nešėjas N2 ) | Generuojamų dujų švarumas ne mažiau kaip 99,9995%; Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 0,58 L/min; Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažesnis kaip 80 psi; Angliavandenilių kiekis ne daugiau kaip 0,05 ppm; N2 generavimo principas – regeneruojamas anglies molekulinis sietas. |
| 11 | H2 dujų generatorius | Generuojamų dujų švarumas ne mažiau kaip 99, 9995%; Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 200 ml/min; Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažiau kaip 100 psi; Vidinis nuotekio detektavimas ir automatinis išsijungimas. |
| 12 | Oro generavimo sistema | Generuojamų dujų užterštumas pagal angliavandenilius ne daugiau kaip 0,05 ppm (pagal metaną); Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 1,5 L/min; Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažiau kaip 80 psi; Oro kompresorius su remonto indikatoriumi, tiekiantis ne mažesnį oro slėgį kaip 120 psi ir gaminantis reikiamą oro kiekį N2 ir oro generatoriams. |
| 13 | Papildomi reikalavimai | Įrangos pristatymas, sumontavimas ir paruošimas darbui. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Po įrangos montavimo būtinas funkcionalumų patikrinimas. Šių paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į įrangos kainą. |
| 14 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 15 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius ir 1 kompl. - Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |
| 16 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 17 | Garantija ir kiti įsipareigojimai | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Privalomas instaliavimas, visos sistemos suderinimas ir parengimas darbui pagal 1 p. nurodytus metodus. |

VII PIRKIMO DALIS.

INDIKATORINIAI VAMZDELIAI ĮVAIRIŲ TERŠALŲ NUSTATYMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Indikatoriniai vamzdeliai, 3 kompl. (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (7.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

7.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Įvairių teršalų nustatymui naudojant automatinį Drager X act 5000 siurblį. |
| 2 | Vamzdelio korpusas | Pagamintas iš stiklo arba lygiavertės medžiagos, užpildytas cheminiu reagentu, hermetiškas. |
| 3 | Vamzdeliai skirti sekančių cheminių medžiagų nustatymui |  |
| 3.1 |  | - CO, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (2÷60) ppm,; |
| 3.2 |  | - NO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷5) ppm; |
| 3.3 |  | - SO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷3) ppm; |
| 3.4 |  | - benzenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷2) ppm.; |
| 3.5 |  | - Amoniakas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷3) ppm; |
| 3.6 |  | - Sieros vandenilis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,2÷6) ppm.; |
| 3.7 |  | - Merkaptanai, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷2,5) ppm; |
| 3.8 |  | - Formaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,5÷5) ppm; |
| 3.9 |  | - Acetaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷1000) ppm; |
| 3.10 |  | - Stirenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (10÷200) ppm; |
| 3.11 |  | - Etanolis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷3000) ppm; |
| 3.12 |  | - Toluenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (5÷80) ppm; |
| 3.13 |  | - Acetonas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (40÷800) ppm. |
| 4 | Kiekis | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. vamzdelių, užpildytu su tuo pačiu cheminiu reagentu. |
| 5 | Priedai | Drager simuliatorius, talpinantis ne mažiau 3 vnt. vamzdelių. |
| 6 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą: 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas. |
| 7 | Dokumentacija | Pateikiami cheminių medžiagų sertifikatai. |
| 8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |

VIII PIRKIMO DALIS.

VANDENS DISTILIAVIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Distiliatorius, 2 vnt.  (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (8.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vandens distiliavimui. |
| 2. | Našumas | Ne mažiau kaip 12 litrų per valandą. |
| 3. | Vandens saugyklos talpa | Ne mažiau kaip 24 litrai. |
| 4. | Vandens kiekis, reikalingas aušinimui | Ne daugiau kaip 200 litrų per valandą. |
| 5. | Laidumas | Ne daugiau 2,5 µS/cm prie 20 ˚C. |
| 6. | Vandens slėgis | nuo 3 bar iki 7 bar. |
| 7. | Distiliatoriaus elementai | Nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai. |
| 8. | Maitinimas | 400 V/ 50-60 Hz / 9.0 kW. |
| 9. | Išoriniai matmenys | Plotis - ne mažesnis kaip 700 mm ir ne didesnis kaip 800 mm. Gylis - ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip 500 mm. Aukštis - ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip 700 mm. |
| 10. | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. |
| 11. | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. |
| 12. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |

IX PIRKIMO DALIS.

GYVSIDABRIO TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Mikrobanginis mineralizatorius, 1 kompl.  (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (9.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

9.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Mikro bangų mineralizatorius, skirtas nuotekų ėminių paruošimui (mineralizavimui) atliekant gyvsidabrio koncentracijos tyrimus. |
| 2 | Aprašymas | Mikro bangų mineralizatorius su ne mažiau nei 12 vietų rotoriumi. |
| 3 | Techniniai/funkciniai reikalavimai | Magnetronas, kurio galingumas reguliuojamas iki ne daugiau kaip 1000 W, su kontroliuojamu nepulsiniu - gradientiniu galios kilimu per visą intervalą. Ne mažiau nei 12 pozicijų rotorius su uždarais tefloniniais indais pritaikytais mineralizuoti aukšto slėgio aplinkoje. Pilnai pakrauto rotoriaus svoris neturi viršyti 8 kg. Visų indų slėgio ir temperatūros kontrolė, apsauganti nuo šių parametrų viršijimo. Indų maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 250ºC, maksimalus slėgis ne mažiau 40 bar, slėgio sumažinimo apsauginis mechanizmas turi įsijungti pasiekus ne mažiau 20 bar ir užtikrinti mineralizavimo atkartojamumą. Papildomai turi būti sukomplektuotas rotorius su pilnu indų komplektu. Mineralizavimui naudojamo sauso mėginio kiekis organinių medžiagų mišinių mineralizavimui ne mažiau kaip 1,0 g (išskyrus sprogias ir degias medžiagas), neorganinių - ne mažiau kaip 3 g. Mažiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne didesnis kaip 3 ml. Didžiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne mažesnis kaip 20 ml. Mažiausias indų skaičius, kuriam vykdomas mineralizavimo procesas turi būti 1. Vieno mineralizavimo ciklo metu rotoriaus induose gali būti mineralizuojami įvairūs, skirtingos kilmės objektai. Mikroprocesorinis arba lygiavertis programinis valdymas naudojant LCD jautrų prisilietimui ekraną, su galios, temperatūros ir laiko parametrų atvaizdavimu realiame laike. Funkcionalumas turi apimti metodų kūrimą, jų vystymą ir saugojimą. Sukomplektuotas su mineralizavimo metodų bibliotekomis. |
| 4 | Maitinimas | Maitinimas 230 V ± 10 %, ne mažiau kaip 50Hz. |
| 5 | Papildomi reikalavimai | Prietaiso pristatymas ir paruošimas darbui. Mineralizatoriaus funkcijų, susijusių su nuotekų ėminių paruošimu (mineralizavimu) atliekant gyvsidabrio koncentracijos tyrimus, patikrinimas ir pademonstravimas. |
| 6 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus jų darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 7 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |
| 8 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 9 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |

X PIRKIMO DALIS.

DUJŲ SRAUTO GREIČIO MATAVIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau -  Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Dujų srauto greičio matavimo įranga (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (10.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

10 lentelė.  Perkamų prekių sąrašas:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt./komplektai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujų srauto greičio matuoklis | 8 kompl. |
| 2. | Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie dujų srauto greičio matuoklio) | 12 vnt. |
| 3. | L tipo Pito vamzdelis | 1 vnt. |

10.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dujų srauto greičio matuoklis, 8 kompl. |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Dujų srauto greičio, diferencinio slėgio, statinio slėgio ir temperatūros matavimui. |  |
| 1.2 | Dujų srauto tūris | Galimybė prietaisu atlikti dujų srauto tūrio paskaičiavimus. |  |
| 1.3 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 5000 matavimų. |  |
| 1.4 | Dujų srauto greitis | Ne daugiau kaip nuo 1 m/s. |  |
| 1.5 | Diferencinio slėgio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0 iki ± 200 hPa. |  |
| 1.6 | Diferencinio slėgio skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,001 hPa. |  |
| 1.7 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0 iki + 600 °C. |  |
| 1.8 | Temperatūros skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,1°C. |  |
| 1.9 | Absoliutinio slėgio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +700 iki +1100 hPa. |  |
| 1.10 | Absoliutinio slėgio skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,1 hPa. |  |
| 1.11 | Galimybė pajungti K tipo termoporą | Būtina. |  |
| 1.12 | Duomenų perdavimo jungtis | Micro USB arba lygiavertė, su laidu prijungimui prie kompiuterio ir akumuliatoriaus įkrovimui naudojant maitinimo bloką. |  |
| 1.13 | Priedai |  |  |
| 1.13.1 | Lagaminas ar krepšys prietaiso transportavimui | Transportavimo lagaminas ar krepšys, tinkantis dujų srauto greičio matuokliui ir visoms jo sudedamosioms dalims saugiai transportuoti. |  |
| 1.13.2 | Silikoninė žarnelė tinkanti Pito vamzdelių prijungimui | Žarnelės ilgis ne mažiau 6 m, vidinis diametras 4 mm, išorinis diametras ne mažiau 8 mm. |  |
| 1.14 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus iš kiekvieno skyriaus (viso 8 skyriai), pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriaus adresai nurodyti 1.16 pap. |  |
| 1.15 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 1.16 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą: 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; 1 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 kompl. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena; 1 kompl. - Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda; 1 kompl. - Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai. |  |
| 1.17 | Papildomos paslaugos | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Skirtuminio slėgio kalibravimo ne mažiau kaip 4 taškai: 0,00 hPa, 0,05 hPa, 2,00 hPa, 30,00 hPa. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai. |  |
| 1.18 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |
| 2. | Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie prietaiso), 12 vnt. |  |  |
| 2.1 | Srauto matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip (1 ÷30 m/s). |  |
| 2.2 | Matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. |  |
| 2.3 | Skiriamoji geba | Ne didesnė kaip ± 0,001 m/s. |  |
| 2.4 | Integruotas temperatūros matavimas intervale | Ne siauresnis kaip (nuo 0 iki + 600) °C. |  |
| 2.5 | Vamzdelio ilgis | Ne trumpesnis kaip 1,0 m ilgio – 3 vnt.; ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 5 vnt.; ne trumpesnis kaip 2,0 m ilgio – 2 vnt.; ne trumpesnis kaip 2,5 m ilgio – 2 vnt. |  |
| 2.6 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į AAA Aplinkos tyrimų departamentą: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; Metalo g. 11, LT-28217 Utena; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,0 m ilgio – 3 vnt.); Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; Metalo g. 11, LT-28217 Utena) (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 5 vnt.); Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2,0 m ilgio – 2 vnt.); Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m ilgio – 2 vnt.). |  |
| 2.7 | Papildomos paslaugos | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Srauto greičio kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 2 m/s; 13 m/s; 28 m/s. Temperatūros kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 40 0C, 100 0C, 200 0C. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai. |  |
| 3. | L tipo Pito vamzdelis, 1 vnt. |  |  |
| 3.1 | Srauto matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip 1 ÷30 m/s. |  |
| 3.2 | Matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. |  |
| 3.3 | Skiriamoji geba | Ne didesnė kaip ± 0,001 m/s. |  |
| 3.4 | Vamzdelio ilgis | Ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio . |  |
| 3.5 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |  |
| 3.6 | Papildomos paslaugos | Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 3 m/s; 13 m/s; 28 m/s. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai. |  |

XI PIRKIMO DALIS.

KIETŲJŲ DALELIŲ PAĖMIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau -  Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema, 2 kompl. (Toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (11.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija:

1. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės/priedų poreikis.

11 lentelė.  Perkamų prekių sąrašas:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (komplektai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema | 1 kompl. |
| 2. | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema pritaikyta metalo ėminių ėmimui | 1 kompl. |

11.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema, 1 kompl. |  |
| 1.1. | Automatinis izokinetinis mėginių ėmiklis |  |
| 1.1.2 | Paskirtis | Gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. |
| 1.1.3 | Išorė | Mobilus, nešiojamas, su ekranu ir programine įranga, skirta duomenų apdorojimui bei perdavimui į mobilius įrenginius, patalpintas į sandarų korpusą, nuo smūgių ir galimos taršos apsaugotą guma ar lygiaverte medžiaga. Siurblys ir valdymo blokas - du atskiri moduliai. |
| 1.1.4 | Svoris | Siurblio svoris ne daugiau kaip 10 kg; valdymo bloko svoris ne daugiau kaip 10 kg. |
| 1.1.5 | Valdymas | Rankinis ir automatinis (ciklinis duomenų matavimas ir kaupimas užduotu periodiškumu). |
| 1.1.6 | Matavimo laikas | Pasirenkamas vartotojo intervale, ne mažesniame kaip 1–3600 s. |
| 1.1.7 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220–240/50-60 V/Hz. |
| 1.1.8 | Izokinetinis aspiracijos proceso valdymas | Automatinis. |
| 1.1.9 | Integruotas oro kiekio matuoklis | Privalomas. |
| 1.1.10 | Sistemos sandarumo testas | Automatinis. |
| 1.1.11 | Termoreguliatorius kaitinamam zondui | Automatinis. |
| 1.1.12 | Jutiklis vandens kondensatoriuose, mėginių ėmimo pristabdymui | Privalomas. |
| 1.1.13 | Įdiegta jutiklių kalibravimo – diagnostikos funkcija | Privaloma. Jei reikalinga kalibravimo įranga, ji turi būti patiekta kartu su įrenginiu. |
| 1.1.14 | Duomenų registravimas | Automatinis visą mėginio ėmimo proceso laiką. |
| 1.1.15 | Minimaliai nepertraukiamai matuojami šie proceso parametrai | Mėginio ėmimo data ir laikas; tekančių dujų temperatūra ortakyje; statinis slėgis ortakyje; tekančių dujų srauto greitis ortakyje; aspiruojamų dujų tūrinis srautas; mėginio ėmimo laiko trukmė; atmosferinis slėgis; slėgis mėginio ėmimo linijoje; šildymo bloko temperatūra; mėginio ėmimo zondo temperatūra. |
| 1.1.16 | Antgalių parinkimo programa. Kiekvieno matavimo taško padėties kamino atžvilgiu nustatymas. | Automatinis. |
| 1.1.17 | Nustatytų ribinių proceso parametrų verčių viršijimo kontrolė. | Automatinė. |
| 1.1.18 | Atliekamų matavimų ir surinktų duomenų ataskaita. | Privaloma. |
| 1.1.19 | Gedimų / nukrypimų signalizacija. | Automatinė. |
| 1.1.20 | Matavimo įrašų vidinės atminties talpa | Ne mažiau nei 250 vnt. arba ne mažiau kaip 16 GB su galimybe realiu laiku duomenis siųstis į mobilų įrenginį. |
| 1.2 | Matuojamų proceso parametrų charakteristikos |  |
| 1.2.1 | Aspiratoriaus oro srautas | Siurbimo intervalas ne mažesnis kaip 5 – 50 l/min. Tikslumas ir rezoliucija: ne mažesnis kaip 0,01 l/min. ir 1 %. |
| 1.2.2 | Diferencinis slėgis | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -100 iki ± 1000 Pa (-10 ± 100 mmH2O). Tikslumas ir rezoliucija ne mažesni kaip 1% ir 0,05 Pa (0.005 mmH2O). |
| 1.2.3 | Pratrauktas sausų dujų tūris | Matavimo intervalas ne siauresnis kaip (0,4 – 6,0) m3/h. |
| 1.2.4 | Barometrinis slėgis | Matavimas ne siauresnėse ribose kaip 10-105 kPa. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01 kPa ir geriau nei 1% ( ±0.25 kPa). |
| 1.2.5 | Dujų srauto greitis kanale | Matavimo ribos ne mažiau kaip 1,0–35 m/s. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis ± 0,2 m/s ir ± 0,01 m/s. |
| 1.2.6 | Dujų temperatūra | Matavimo ribos ne mažiau kaip 0 – 1200 OC. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01°C ir 1 %. |
| 1.2.7 | Dalelių separavimo metodas | Vidinis ir išorinis. |
| 1.2.8 | Matavimo linijos kanalo diametras | Ne trumpesnis kaip (300–1500) mm ±1 mm. |
| 1.3 | Kitos komplektuojančios sistemos |  |
| 1.3.1 | Šildomas aspiracinis zondas mėginių paėmimui | Su integruotu Pito vamzdeliu bei termopora, vidiniam ir išoriniam kietųjų dalelių filtravimui. Zondo medžiaga: nerūdijantis plienas AISI-316 arba lygiavertė. Zondo ilgis: ne mažiau kaip 1,5 m ± 0,1 m. |
| 1.3.2 | Zondo šildymo sistema | Susidedanti iš zondo apvalkalo, kaitinimo bloko dėžės ir jungčių. |
| 1.3.3 | Termopora | Integruota į aspiracinį zondą. Maksimali matuojama temperatūra: ne mažiau 600 OC. |
| 1.3.4 | S tipo Pito vamzdelis | Integruotas į aspiracinį zondą. Srauto matavimo intervalas: ne siauresnis kaip (1 ÷35 m/s). Matavimo paklaida: ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. Skiriamoji geba: ne didesnė kaip ± 0,01 m/s. |
| 1.3.5 | Aspiraciniai antgaliai | Medžiaga AISI-316 plienas arba lygiavertė - 1 kompl. Antgalių diametrai: (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 14) mm. |
| 1.3.6 | Filtro laikiklis | Pritaikytas vidiniam ir išoriniam filtravimui, skirtas 47 mm skersmens filtrams. Medžiaga nerūdijantis plienas AISI-316 arba lygiavertė. |
| 1.3.7 | Flanšas zondo tvirtinimui | Privalomas. |
| 1.3.8 | Prijungimo sriegis | M64x4 mm arba lygiavertis. |
| 1.3.9 | Zondo laikymo stovas | Reguliuojamas aukštis. Galimybė pailginti ne žemiau kaip 1,6 m. |
| 1.3.10 | Skaitmeninis inklinometras | Ekrane realiuoju laiku rodomas kampas. Matavimo ribos yra 0-360°. |
| 1.3.11 | Nešiojamas dūmų šaldymo ir kondensacijos modulis | Su ne mažiau kaip 3 drėgmės sugertuvais (impingeriais) ir išvesties linijos atraminiais laikikliais. |
| 1.3.12 | Drėgmės surinkėjas | Su indikatoriniu daugkartinio silikagelio arba lygiavertės medžiagos užpildu. Talpa ne mažesnė kaip 1 litras. |
| 1.3.13 | Silikoninė žarnelė dujų mėginių paėmimui | Darbinė temperatūra ne mažiau 190 OC. Ilgis ne mažiau kaip 15 m. |
| 1.3.14 | Silikoninė žarnelė diferencinio, statinio slėgio bei srauto greičio matavimams | Darbinė temperatūra ne mažiau 190 OC. Ilgis ne mažiau kaip15 m. |
| 1.3.15 | Jungtys tarp kontrolerio ir ėminių paėmimo zondo | Ilgis ne mažiau kaip 10 m. - 1 kompl. |
| 1.3.16 | Jungties su zondu kabelis Jungtys tarp kontrolerio ir siurblio | Ilgis ne mažiau kaip 5 m. - 1 kompl. |
| 1.3.17 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai kvarcinio pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 200 vnt. |
| 1.3.18 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 50 vnt. |
| 1.3.19 | Filtrų dėžutės | Dėžutės su dangteliais pritaikytos 47 mm diametro filtrų transportavimui, ne mažiau nei 20 vnt. |
| 1.3.20 | Komplektacija | Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir parengta izokinetiniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. |
| 1.4. | Papildomi reikalavimai |  |
| 1.4.1 | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti | Matavimo duomenys perkeliami į kompiuterį MS Excel, CSV, TXT arba lygiaverčiais formatais. |
| 1.4.2 | Dokumentacija | Būtina pateikti: 1. Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.; 2. Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus; 3. Gamyklinius dujų srauto, diferencinio slėgio ir temperatūros kalibravimo sertifikatus. 4. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 1.4.3 | Papildomos paslaugos | Apmokyti dirbti su sistema ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Įrangoje sumontuotiems statinio slėgio, temperatūros, debito ir srauto greičio jutikliams akredituotoje laboratorijoje turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas. Kalibravimas taškuose: Siurbimo greitis ne mažiau kaip 3 taškuose (5; 10; 30) l/min.; Tūrio debitas ne mažiau kaip 3 taškuose (0,05;0,30; 1,0) Nm3; Dujų srauto greitis ne mažiau kaip 4 taškuose (1,0;2,0; 15,0; 30,0) m/s; Diferencinis slėgis ne mažiau kaip 4 taškuose (5;10; 1000; 25000) Pa; Barometrinis slėgis ne mažiau kaip 3 taškuose (900, 1000, 1050) hPa; Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose (40; 100; 200) oC. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 1.4.4 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |
| 1.4.5 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 2. | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema pritaikyta metalo ėminių ėmimui, 1 kompl. |  |
| 2.1. | Automatinis izokinetinis mėginių ėmiklis |  |
| 2.1.2 | Paskirtis | Gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. |
| 2.1.3 | Išorė | Mobilus, nešiojamas, su ekranu ir programine įranga, skirta duomenų apdorojimui bei perdavimui į mobilius įrenginius, patalpintas į sandarų korpusą, nuo smūgių ir galimos taršos apsaugotą guma ar lygiaverte medžiaga. Siurblys ir valdymo blokas - du atskiri moduliai. |
| 2.1.4 | Svoris | Siurblio svoris ne daugiau kaip 10 kg; valdymo bloko svoris ne daugiau kaip 10 kg. |
| 2.1.5 | Valdymas | Rankinis ir automatinis (ciklinis duomenų matavimas ir kaupimas užduotu periodiškumu). |
| 2.1.6 | Matavimo laikas | Pasirenkamas vartotojo intervale, ne mažesniame kaip 1–3600 s. |
| 2.1.7 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220–240/50-60 V/Hz |
| 2.1.8 | Izokinetinis aspiracijos proceso valdymas | Automatinis. |
| 2.1.9 | Integruotas oro kiekio matuoklis | Privalomas. |
| 2.1.10 | Sistemos sandarumo testas | Automatinis. |
| 2.1.11 | Termoreguliatorius kaitinamam zondui | Automatinis. |
| 2.1.12 | Jutiklis vandens kondensatoriuose, mėginių ėmimo pristabdymui | Privalomas. |
| 2.1.13 | Įdiegta jutiklių kalibravimo – diagnostikos funkcija | Privaloma. Jei reikalinga kalibravimo įranga, ji turi būti patiekta kartu su įrenginiu. |
| 2.1.14 | Duomenų registravimas | Automatinis visą mėginio ėmimo proceso laiką. |
| 2.1.15 | Minimaliai nepertraukiamai matuojami šie proceso parametrai | Mėginio ėmimo data ir laikas; tekančių dujų temperatūra ortakyje; statinis slėgis ortakyje; tekančių dujų srauto greitis ortakyje; aspiruojamų dujų tūrinis srautas; mėginio ėmimo laiko trukmė; atmosferinis slėgis; slėgis mėginio ėmimo linijoje; šildymo bloko temperatūra; mėginio ėmimo zondo temperatūra. |
| 2.1.16 | Antgalių parinkimo programa. Kiekvieno matavimo taško padėties kamino atžvilgiu nustatymas. | Automatinis. |
| 2.1.17 | Nustatytų ribinių proceso parametrų verčių viršijimo kontrolė. | Automatinė. |
| 2.1.18 | Atliekamų matavimų ir surinktų duomenų ataskaita. | Privaloma. |
| 2.1.19 | Gedimų / nukrypimų signalizacija. | Automatinė. |
| 2.1.20 | Matavimo įrašų vidinės atminties talpa | Ne mažiau nei 250 vnt. arba ne mažiau kaip 16 GB su galimybe realiu laiku duomenis siųstis į mobilų įrenginį. |
| 2.2 | Matuojamų proceso parametrų charakteristikos |  |
| 2.2.1 | Aspiratoriaus oro srautas | Siurbimo intervalas ne mažesnis kaip 5 – 50 l/min. Tikslumas ir rezoliucija: ne mažesnis kaip 0,01 l/min. ir 1 %. |
| 2.2.2 | Diferencinis slėgis | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -100 iki ± 1000 Pa (-10 ± 100 mmH2O). Tikslumas ir rezoliucija ne mažesni kaip 1% ir 0,05 Pa (0.005 mmH2O). |
| 2.2.3 | Pratrauktas sausų dujų tūris | Matavimo intervalas ne siauresnis kaip (0,4 – 6,0) m3/h. |
| 2.2.4 | Barometrinis slėgis | Matavimas ne siauresnėse ribose kaip 10-105 kPa. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01 kPa ir geriau nei 1% ( ±0.25 kPa). |
| 2.2.5 | Dujų srauto greitis kanale | Matavimo ribos ne mažiau kaip 1,0–35 m/s. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis ± 0,2 m/s ir ± 0,01 m/s. |
| 2.2.6 | Dujų temperatūra | Matavimo ribos ne mažiau kaip 0 – 1200 OC. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01°C ir 1 %. |
| 2.2.7 | Dalelių separavimo metodas | Vidinis ir išorinis. |
| 2.2.8 | Matavimo linijos kanalo diametras | Ne trumpesnis kaip (300–1500) mm ±1 mm. |
| 2.3 | Kitos komplektuojančios sistemos |  |
| 2.3.1 | Šildomas aspiracinis zondas mėginių paėmimui | Su integruotu Pito vamzdeliu bei termopora, vidiniam ir išoriniam kietųjų dalelių filtravimui. Zondo medžiaga titanas arba lygiavertė. Zondo ilgis ne mažiau kaip 1,5 m ± 0,1 m. |
| 2.3.2 | Zondo šildymo sistema | Susidedanti iš zondo apvalkalo, kaitinimo bloko dėžės ir atitinkamų jungčių. |
| 2.3.3 | Termopora | Integruota į aspiracinį zondą. Maksimali matuojama temperatūra ne mažiau 600 OC. |
| 2.3.4 | S tipo Pito vamzdelis | Integruotas į aspiracinį zondą. Srauto matavimo intervalas: ne siauresnis kaip (1 ÷35 m/s). Matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 0,2 m/s. Skiriamoji geba ne didesnė kaip ± 0,01 m/s. |
| 2.3.5 | Aspiraciniai antgaliai | Medžiaga titanas arba lygiavertė – 1 kompl. Antgalių diametrai: (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 14) mm. |
| 2.3.6 | Filtro laikiklis | Pritaikytas vidiniam ir išoriniam filtravimui, skirtas 47 mm skersmens filtrams. Medžiaga titanas arba lygiavertė. |
| 2.3.7 | Flanšas zondo tvirtinimui | Privaloma. |
| 2.3.8 | Prijungimo sriegis | M64x4 mm arba lygiavertis. |
| 2.3.9 | Zondo laikymo stovas | Reguliuojamas aukštis. Galimybė pailginti ne žemiau kaip 1,6 m. |
| 2.3.10 | Skaitmeninis inklinometras | Ekrane realiuoju laiku rodomas kampas. Matavimo ribos yra 0-360°. |
| 2.3.11 | Nešiojamas dūmų šaldymo ir kondensacijos modulis | Su ne mažiau kaip 3 drėgmės sugertuvais (impingeriais) ir išvesties linijos atraminiais laikikliais. |
| 2.3.12 | Drėgmės surinkėjas | Su indikatoriniu daugkartinio silikagelio arba lygiavertės medžiagos užpildu. Talpa ne mažesnė kaip 1 litras. |
| 2.3.13 | Silikoninė žarnelė dujų mėginių paėmimui | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip 190 OC; ilgis ne mažiau kaip 15 m. |
| 2.3.14 | Silikoninė žarnelė diferencinio, statinio slėgio bei srauto greičio matavimams | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip 190 OC; ilgis ne mažiau kaip 15 m. |
| 2.3.15 | Jungtys tarp kontrolerio ir ėminių paėmimo zondo | Ilgis ne mažiau kaip 15 m. - 1 kompl. |
| 2.3.16 | Jungties su zondu kabelis Jungtys tarp kontrolerio ir siurblio | Ilgis ne mažiau kaip 15 m. - 1 kompl. |
| 2.3.17 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai kvarcinio pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 200 vnt. |
| 2.3.18 | Filtravimo elementai | Plokšteliniai stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti. Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 50 vnt |
| 2.3.19 | Filtrų dėžutės | Dėžutės su dangteliais pritaikytos 47 mm diametro filtrų transportavimui, ne mažiau nei 20 vnt. |
| 2.3.20 | Komplektacija | Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir parengta izokinetiniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. |
| 2.4. | Papildomi reikalavimai |  |
| 2.4.1 | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti | Matavimo duomenys perkeliami į kompiuterį MS Excel, CSV, TXT arba lygiaverčiais formatais. |
| 2.4.2 | Dokumentacija | Būtina pateikti: 1. Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių, 1 skaitmeninis egz.; 2. Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus; 3. Gamyklinius dujų srauto, diferencinio slėgio ir temperatūros kalibravimo sertifikatus. 4. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2.4.3 | Papildomos paslaugos | Apmokyti dirbti su sistema ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Įrangoje sumontuotiems statinio slėgio, temperatūros, debito ir srauto greičio jutikliams akredituotoje laboratorijoje turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas. Kalibravimas taškuose: Siurbimo greitis ne mažiau kaip 3 taškuose (5; 10; 30) l/min.; Tūrio debitas ne mažiau kaip 3 taškuose (0,05;0,30; 1,0) Nm3; Dujų srauto greitis ne mažiau kaip 4 taškuose (1,0;2,0; 15,0; 30,0) m/s; Diferencinis slėgis ne mažiau kaip 4 taškuose (5;10; 1000; 25000) Pa; Barometrinis slėgis ne mažiau kaip 3 taškuose (900, 1000, 1050) hPa; Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose (40; 100; 200) oC. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 2.4.4 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena. |
| 2.4.5 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |

XII PIRKIMO DALIS.

VANDENS TYRIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Konduktometras, 1 vnt. (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (12.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

12.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Stacionarus laboratorinis laidumo matuoklis, elektrinio laidumo nustatymui, skirtas analizės vandens kokybės kontrolei. |
| 2 | Aprašymas | Standartinis laboratorinis laidumo matuoklis su daugiafunkciu ekranu, kuriame vienu metu rodoma temperatūra ir temperatūra su automatiniu temperatūros kompensavimu. |
| 3 | Galimi matavimai | Bendras ištirpusių druskų kiekis (TDS), druskingumas, laidumas, temperatūra. Skirtingų elementų koeficientų nustatymas prijungiant itin gryno vandens ir kitus atitinkamo laidumo elementus. |
| 4 | Temperatūros nustatymas | Atskaitos temperatūros nustatymas pasirenkant 20 °C arba 25 °C temperatūrą. |
| 5 | Matavimo ribos | Ne mažiau 0,0 µS/cm ... 500 mS/cm; Ne mažiau 5 matavimo diapazonuose arba papildomai Auto Range; K = ne mažiau 0,1 cm-1: 0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm; K = ne mažiau 0,01 cm-1: 0,000 µS/cm ... 1,999 µS/cm; Temperatūra ne mažiau -5,0 ... +105,0 °C; Druskingumas ne mažiau 0,0 ... 70,0; TDS ne mažiau 0 ... 1999 mg/l; Atsparumas ne mažiau 0,000 ... 1999 MΩcm. |
| 6 | Papildomi reikalavimai | Prietaiso pristatymas ir paruošimas darbui instaliuojant programas elektrinio laidumo nustatymui. Įranga turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą. http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose 0,5 µS/cm, 1,30 µS/cm ir 4,98 µS/cm. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. |
| 7 | Mokymai | Apmokyti dirbti su įrenginiu ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 8 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys |
| 9 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 10 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |