


Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas 

LABORATORINĖS ĮRANGOS 
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk187407157]
LABORATORINĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
I PIRKIMO DALIS 

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Laboratorinės matavimo priemonės (toliau – Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

[bookmark: _Hlk187410915]1 lentelė. Perkamos laboratorinės matavimo priemonės:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis (vnt./komplektai)

	1.
	(2-20) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė 
	1 kompl.

	2.
	(20–200) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė
	2 kompl.

	3.
	(100–1000) μl  kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė (atspari rūgščių/šarmų poveikiui)
	3 kompl.

	4.
	(100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė (atspari heksano poveikiui)
	1 kompl.

	5.
	(0,5–5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė
	3 kompl.

	6.
	(1-5) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė
	2 kompl.

	7.
	(1–10) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė
	2 kompl.

	  8.
	Skaitmeninė biuretė
	5 kompl.




[bookmark: _Hlk190251044]1.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1.
	(2-20) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 1 kompl.

	1.1
	Paskirtis
	Agresyvių organinių junginių skystų terpių dozavimas.

	1.2
	Dozuojamas tūris
	(2–20) μl.

	1.3
	Matavimų tikslumas
	Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ± 1,0%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ± 0,5%.

	1.4
	Atsparumas
	Organinių junginių/tirpiklių poveikiui.

	1.5
	Papildomi reikalavimai
	Kintamo tūrio automatinei stūmoklinei pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 5 μl;  10 μl ir 20 μl. 
Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta  neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.  

	1.6
	Priedai
	Pipetės antgaliai suderinti su parduodama (2-20) µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje t. b. ne mažiau nei 1000 vnt.

	1.7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros  Aplinkos tyrimų departamentą, Cheminių tyrimų skyrių, 1 kompl. - A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius.

	1.8
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos.

	2.
	(20–200) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė -2 kompl.

	2.1
	Paskirtis
	Agresyvių skystų terpių dozavimas.

	2.2
	Dozuojamas tūris
	(20–200) μl.

	2.3
	Matavimų tikslumas
	Ne didesnis kaip 0,6 %

	2.4
	Atsparumas
	Rūgščių/šarmų poveikiui.

	2.5
	Papildomi reikalavimai
	Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta  neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. 
Kalibravimas taške: 200 μl, 
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	2.6
	Priedai
	Pipetės antgaliai suderinti su parduodama 20-200 µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje nemažiau nei 500 vnt. 

	2.7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai  ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys.

	2.8
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos.

	3
	(100–1000) μl  kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 3 kompl.

	3.1
	Paskirtis
	Agresyvių skystų terpių dozavimas.

	3.2
	Dozuojamas tūris
	 (100–1000) μl.

	3.3
	Matavimų tikslumas
	Ne didesnis kaip 0,6 %.

	3.4
	Atsparumas
	Rūgščių/šarmų poveikiui.

	3.5
	Papildomi reikalavimai
	Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje l. 
1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 200 μl, 500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Aušros al. 29 a, LT 76300, Šiauliai);
1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 250 μl;  500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8,  LT-09300, Vilnius).
1 pipetė sukalibruota ne mažiau kaip 3 taškuose: 250 μl;  500 μl ir 1000 μl (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8,  LT-09300, Vilnius).
Kalibravimas atliktas pagal geriausius turimus etalonus.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	3.6
	Priedai
	Pipetės antgaliai suderinti su parduodama (100-1000) µl tūrio automatine stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, ne mažiau nei 500 vnt. (Oršos g. 8,  LT-09300, Vilnius), ne mažiau nei 300 vnt.  (Aušros al. 29 a, LT 76300, Šiauliai). 

	3.7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai  ir 2 kompl. -  Oršos g. 8,  LT-09300 Vilnius.

	3.8
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos.

	[bookmark: _Hlk187403884]4.
	(100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 1 kompl.

	4.1
	Paskirtis
	Agresyvių skystų terpių dozavimas.

	4.2
	Dozuojamas tūris
	(100–1000) μl.

	4.3
	Matavimų tikslumas
	Ne didesnis kaip 0,6 %.

	4.4
	Atsparumas
	Tirpiklio (heksano) poveikiui.

	4.5
	Papildomi reikalavimai
	Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta  neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Kalibravimas ne mažiau kaip 2 taškuose: 500 μl ir 1000 μl. 
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	4.6
	Priedai
	Pateikti pipetei tinkantys antgaliai, ne mažiau nei 300 vnt. 

	4.7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Oršos g. 8,  LT-09300 Vilnius.

	4.8
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonės perdavimo Pirkėjui dienos.

	5.
	(0,5–5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė - 3 kompl.

	5.1
	Paskirtis
	Agresyvių skystų terpių dozavimas.

	5.2
	Dozuojamas tūris
	 (0,5–5) ml.

	5.3
	Matavimų tikslumas
	Ne didesnis kaip 0,6 %.

	5.4
	Atsparumas
	Rūgščių/šarmų poveikiui.

	5.5
	Papildomi reikalavimai
	Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta  neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. 1. Kalibravimas ne mažiau kaip 4  taškuose: 1 ml, 2,85 ml; 3,0 ml; 4,5 ml (prekė turi būti pristatyta: Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai);
2.  Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 2 ml; 2,5 ml; 5 ml. (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8,  LT-09300 Vilnius).
3. Kalibravimas ne mažiau kaip 1 taške: 4 ml (prekė turi būti pristatyta: Oršos g. 8,  LT-09300 Vilnius).
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	5.6
	Priedai
	Pateikti pipetėms tinkantys antgaliai, ne mažiau 500 vnt. (Oršos g. 8,  LT-09300, Vilnius).

	5.7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros  Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai  ir 2 kompl. - Oršos g. 8,  LT-09300 Vilnius.

	5.8
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos.


	6
	(1-5) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 2 kompl.

	6.1
	Paskirtis
	Neorganinių junginių skystų terpių dozavimas.

	6.2
	Dozuojamas tūris
	(1-5) ml.

	6.3
	Matavimų tikslumas
	Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ± 0,8%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ± 0,3%.

	6.4
	Atsparumas
	Tinkama naudoti su agresyviomis koncentruotomis rūgštimis (HCl, HF, HNO3).

	6.5
	Papildomi reikalavimai
	Kintamo tūrio automatinei stūmoklinei pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas ne mažiau kaip 2 taškuose: 2 ml ir 5 ml.  
Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta  neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	6.6
	Priedai
	Pipetės antgaliai suderinti su parduodama 1-5 ml tūrio stūmokline pipete, nesterilūs, be filtrų, pakuotėje ne mažiau nei 500 vnt. (Cheminių tyrimų skyrius, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius) ir  ne mažiau nei 300 vnt. (Metalo g. 11, LT-28217 Utena).

	6.7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Cheminių tyrimų skyrių, 1 kompl. - A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius ir 1 kompl. -  Metalo g. 11, LT-28217 Utena.

	6.8
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių  perdavimo Pirkėjui dienos.

	7
	(1–10) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė - 2 kompl.

	7.1
	Paskirtis
	Agresyvių skystų terpių dozavimas.

	7.2
	Dozuojamas tūris
	(1–10) ml.

	7.3
	Matavimų tikslumas
	Ne didesnis kaip 0,6 %.

	7.4
	Atsparumas
	Rūgščių/šarmų poveikiui.

	7.5
	Papildomi reikalavimai
	Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta  neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 1 ml, 5 ml ir 10 ml. 
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	7.6
	Priedai
	Pateikti pipetėms tinkantys antgaliai, ne mažiau nei 300 vnt. (Kauno g. 69, LT-62107 Alytus).

	7.7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą,  2 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus.

	7.8
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos.

	8
	Skaitmeninės biuretė, 5 kompl.

	8.1
	Paskirtis
	Skirta titravimui, atliekant cheminius paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus.

	8.2
	Tūris 
	(0-50) ml.

	8.3
	Atsparumas 
	Atspari rūgštims ir šarmams. 

	8.4
	Veikimo principas 
	Turi turėti nuolatinį nepulsinį dozavimo principą, recirkuliacijos vožtuvą, stūmoklinį siurblį. 

	8.5
	Padalos vertė
	Ne daugiau kaip 0,01 ml.

	8.6
	Matavimų tikslumas
	Ne daugiau kaip ± 0,2 % nuo matavimo vertės.

	8.7
	Leistinas sklaidos koeficientas
	Ne didesnis kaip 0,1%.

	8.8
	Ekranas 
	LCD ar lygiavertis.

	8.9
	Priedai
	Tamsaus borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos ne mažiau kaip 1 l tūrio butelis reagentams, su apsauginiu sluoksniu ėsdinančioms medžiagoms, su standartiniu GL 45 sriegiu.

	8.10
	Papildomi reikalavimai
	Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje, pateikta  neapibrėžtis ne daugiau kaip ¼  0,6 %).. Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: min, max ir ½ max.
Biuretė turi atitikti EN ISO 8655-3 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	8.11
	Dokumentacija
	Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.

	8.12
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Aušros al. 29 a, LT-76300 Šiauliai; 1 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 2 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena.

	8.13
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos.





















II PIRKIMO DALIS. 
LABORATORINIŲ PATALPŲ PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Skaitmeninis higrometras / psichrometras, 4 vnt. (toliau - Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (2.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.


2.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Aplinkos santykinės drėgmės ir temperatūros matavimui.

	2
	Temperatūros matavimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo -10 iki +50°C.

	3
	Santykinės drėgmės matavimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 90%.

	4
	Skiriamoji geba
	Ne daugiau kaip ± 0,1°C.
Ne daugiau kaip ± 0,1 %.

	5
	Ekranas 
	LCD ar lygiavertis. Tuo pačiu metu rodoma santykinė drėgmė, temperatūra ir rodmenų fiksavimo laikas.

	6
	Kitos savybės
	Matavimo priemonė turi būti pastatoma ant stalviršio  ir/ar pakabinama ant vertikalaus paviršiaus.

	7
	Papildomi reikalavimai
	Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php
Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. 
Kalibravimas taškuose: 
1-2.  Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose 15, 20, 25 °C; drėgmė ne mažiau kaip 3 taškuose 39 %, 55 %, 75 %. (prekė turi būti pristatyta: Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176, Marijampolė);
3-4. Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose 18, 20, 22 °C; drėgmė ne mažiau kaip trijuose 39 %, 55 %, 75 %. (prekės turi būti pristatytos: Kauno g. 69, LT-62107, Alytus; Metalo g. 11, LT-28217, Utena).
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	8
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 vnt. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 – vnt. Metalo g. 11, LT-28217 Utena.

	9
	Dokumentacija
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.

	10
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos.
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III PIRKIMO DALIS. 
APLINKOS ORO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Nešiojamas skaitmeninis barometras, 6 vnt. (toliau – Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (3.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

[bookmark: _Hlk187407862]3.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Atmosferos slėgio matavimui.

	2
	Matavimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 300 - 1200 hPa.

	3
	Rezoliucija 
	Ne daugiau kaip ± 0,1 hPa.

	4
	Tikslumas
	Ne daugiau kaip ±  3,0 hPa.

	5
	Matavimų vienetai
	Galimybė pasirinkti hPa, mbar ar mm Hg.

	6
	Maitinimas
	Baterijos, aktyvaus darbo laikas ne mažiau 150 valandų.  

	7
	Ekranas
	LCD ar lygiavertis.

	8
	Duomenų parodymų užlaikymo funkcija
	Būtina.

	9
	Papildomi reikalavimai
	Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php.
Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. 
Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 850 hPa, 1000 hPa, 1100 hPa.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	10
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Oršos g. 8,  LT-09300 Vilnius; 1 vnt. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 vnt. - Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda; 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys.

	11
	Dokumentacija
	Gamintojo kalibravimo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.

	12
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo matavimo priemonių perdavimo Pirkėjui dienos.






IV PIRKIMO DALIS. 
ASPIRATORIUS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Aspiratorius oro ėminių ėmimui, 4 kompl. (toliau – Prekė)
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (4.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Ėminių ėmimas.

	2
	Matavimo ribos
	Ne mažiau kaip keturi oro siurbimo greičio kanalai su įmontuotais rotametrais, kurių diapazonai ne mažesni kaip: 1 ir 2 kanalams 0,1- 5  l/min, 3 ir 4 kanalams 2 ÷ 25 l/min.

	3
	Tikslumas
	Ne daugiau  kaip ± 5%.

	4
	Darbo aplinkos temperatūros diapazonas
	Ne mažesnis kaip -5 0C ÷ +40 0C.

	5
	Maitinimas
	Ne mažiau kaip 12 V vidinė ar išorinė baterija ir 230 V elektros tinklas.

	6
	Integruotas programuojamas laikmatis, išjungiantis įrenginį pasibaigus nustatytam laikui
	Būtina. viršslėgis nuo 0 iki 10 kPa
vakuuminis slėgis nuo -10 iki 0 kPa
slėgio skirtumas nuo 0 iki 10 kPa
Ekrano skiriamoji geba ne mažiau kaip 1 Pa
Maitinimas: baterija ne mažiau kaip 9 V

	7
	Priedai
	

	7.1
	12 V baterija įrenginio maitinimui
	Užtikrinanti autonominį darbą ne mažiau kaip 5 val.

	7.2
	Baterijos įkroviklis
	Būtinas.

	7.3
	Slėgio ir vakuumo matuoklis
	Matavimo ribos ne siauresnės kaip: 0 ÷ 50 kPa;
Skiriamoji geba ne daugiau kaip 10 Pa.

	7.4
	Elektroninis mini termometras
	Matavimo diapazonas ne mažesnis kaip  0 ÷ 150 0C.

	7.5
	Adapteriai slėgio matuokliui  ir termometrui prijungti prie aspiratoriaus
	Būtinas reikiamas skaičius sujungti visas sistemos dalis.

	8
	Papildomi reikalavimai
	Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php.
Metrologinė patikra ir kalibravimas atlikti akredituotoje laboratorijoje.
1-2. Kalibravimas ne mažiau kaip 5 taškuose: 0,5 l/min; 2 l/min, 3 l/min, 10 l/min, 20 l/min.
3-4. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose: 5 l/min; 10 l/min, 15 l/min, 25 l/min.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Apmokyti ne  mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

	9
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas; 1 kompl. -  Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys.

	10
	Dokumentacija
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.
Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

	12
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos.































V PIRKIMO DALIS. 
SIURBLYS APLINKOS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Siurblys aplinkos oro ėminių ėmimui, 2 kompl. (toliau – Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (5.1 lentelė).
 Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

[bookmark: _Hlk187409014]5.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Aplinkos oro ėminių ėmimas.

	2
	Oro siurbimo greičio diapazonas
	Ne mažesnis 0,020 ÷ 5,000 l/min.

	3
	Tikslumas
	Ne daugiau  kaip ± 5% nustatyto srauto ar ne daugiau kaip 3 ml/min.

	4
	Darbo aplinkos temperatūros diapazonas
	Ne mažesnis kaip -0 0C ÷ +45 0C.

	5
	Ekranas            
	LCD arba lygiavertis.

	6
	Ekrane rodoma
	Nustatyta veikianti programa, srauto greitis, mėginio siurbimo laikas ir mėginio tūris realiomis sąlygomis.

	7
	Programavimas
	Galimybė programuoti oro siurbimo laiką ir greitį.
Galimybė atidėti mėginio ėmimo laiką.

	8
	Automatinis siurblio išjungimas 
	Esant didesniam kaip ± 5% imamo oro srauto greičio nukrypimui ilgiau nei 30 s.

	9
	Sistemos pasipriešinimo slėgis
	Ne mažesnis kaip 635 mm H2O.

	10
	Maitinimas
	Įmontuota keičiama daugkartinio krovimo baterija. Veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ne mažiau 8 val. Komplekte  - baterijos įkroviklis ir papildoma (atsarginė) baterija.

	11
	Priedai 
	

	11.1
	
	Dvigubas (ne mažiau 2 vietų) laikiklis sugeriamiesiems indeliams su montavimo detalėmis.

	11.2
	
	Adapterių rinkinys mėginių ėmimui į Tedlero maišus.

	11.3
	
	Atsarginių filtrų rinkinys siurbliukui.

	11.4
	
	Transportavimo lagaminas ar krepšys, tinkantis  siurblio aplinkos oro ėminių ėmimui ir visoms jo sudedamosioms dalims saugiai transportuoti.

	11.5
	
	Dviejų vamzdelių srovės laikiklis, pritaikytas nuo 5 ml/min iki 500  ml/min srovei- 2 vnt.

	12
	Papildomi reikalavimai
	Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php.
Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje.
Kalibravimo ne mažiau kaip 3 taškai: 50 ml/min., 100 ml/min., 500 ml/min. 
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.
Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

	13
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 2 kompl. - Oršos g. 8,  LT-09300 Vilnius.

	14
	Dokumentacija
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.
Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. 

	15
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos.




























VI PIRKIMO DALIS. 
NAFTOS TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Dujų chromotografas, 2 kompl. (toliau – Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (6.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

6.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Dujų chromatografo sistema su liepsnos jonizacijos detektoriumi, skirta naftos angliavandenilių indekso C10-C40 nustatymui pagal LST EN ISO 9377-2, naftos angliavandenilių nustatymui pagal ISO 16703 arba lygiaverčius standartus ir kitiems aplinkosaugos tyrimams.

	2
	Dujų chromatografinė sistema sudaryta iš:
	Dujų chromatografas;
Kapiliarinis injektorius;
Liepsnos jonizacinis detektorius;
Automatinė mėginių įvedimo sistema;
Priedai.

	3
	Dujų chromatografas

	3.1
	Termostato temperatūriniai režimai
	Termostato temperatūrinis režimas turi būti programuojamas nuo +4 ºC aukščiau aplinkos temperatūros iki 450ºC, su maksimaliu kilimo greičiu ne mažesniu kaip 120 ºC/min.;
Aušinimas nuo 450 ºC iki 50 ºC turi vykti ne ilgiau kaip 5,5 min;
Integruotas reguliuojamos šviesos padėties termostato  kolonėlių LED arba lygiavertis apšvietimas. 

	3.2
	Dujų reguliavimas
	Naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai.

	3.3
	Valdymas
	Valdomas programiškai kompiuteriu ir tiesiogiai dujų chromatografe integruotu mikroprocesoriumi su  liečiamu ekranu.

	3.4
	Dujų ir temperatūrinės zonos
	Programiškai valdomos pneumatinės ir temperatūrinės zonos užtikrinant ne mažiau 2 integruotų injektorių, ne mažiau 2 integruotų detektorių, kolonėlių termostato ir papildomo masių spektrometro detektoriaus funkcionavimą. 

	3.5
	Apsauginis mechanizmas
	Turi turėti apsauginę funkciją viršijus leistiną termostato temperatūrą.

	4
	Kapiliarinis injektorius

	4.1
	Režimai
	Kapiliarinis Split/splitless tipo injektorius turintis ir temperatūrinius ir  dujų pneumatinius programavimo režimus, su ne mažiau kaip 100 µL tūrio injekcijos funkcija.

	4.2
	Temperatūriniai nustatymo režimai
	Darbinės temperatūros intervalas ne siauresniame intervale kaip nuo 50ºC iki 450ºC su 1ºC žingsniu.
Kaitimo temperatūrinis greitis nuo 1ºC/min iki 200ºC/min.

	4.3
	Pneumatikos programavimo režimai
	Programavimas pagal  slėgį, srautą, greitį, pastovų srautą ir pulsinį slėgio injektavimą.
Slėgio nustatymas ir kontrolė ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 150 psi.
Dujų nešėjų ( H2 ar H2 ir N2,) nustatomas srautas ne mažiau kaip iki 1200 ml/min.

	5
	Liepsnos jonizacinis detektorius

	5.1
	 Paskirtis
	Liepsnos jonizacinis detektorius su programine/
elektronine dujų pneumatine kontrole.

	5.2
	Temperatūriniai rėžimai
	Ne siauresniame intervale kaip nuo 100 ºC iki 450 ºC su nustatymo 1 ºC žingsniu.

	5.3
	Linijiškumas
	Ne mažesnis kaip per septynias eiles.

	5.4
	Minimalus nustatomas kiekis
	Ne didesnis kaip 1,5 pg C/s. 

	5.5
	Duomenų kaupimo greitis
	Nuo ne daugiau kaip 5 Hz iki ne mažiau kaip 1000 Hz.

	6
	Automatinė mėginių įvedimo sistema
	Automatinio – programuojamo mėginių įvedimo vykdymui su atkartojimu < 0,2 % (santykinė standartinė paklaida) injektuojant 1 µL mėginio, kai įvedamas mėginio kiekis gali būti ne daugiau kaip nuo 0,05 µL iki ne mažiau 50 µL; 
Karuselė su ne mažiau kaip 30 pozicijų mėginiams ir  ne mažiau nei po 4 talpas praplovimui;
Injektavimo greitis turi būti reguliuojamas programiškai; 
Sistema vartotojo nuimama ir pastatoma ant kito chromatografo injektoriaus  be papildomo konfigūravimo.

	7
	Programinė įranga
	Kartu su chromatografu Tiekėjas privalo pristatyti ir jo valdymui tinkamą programinę įrangą. Šią įrangą Tiekėjas privalės įdiegti į Užsakovo kompiuterinę įrangą, ją suderinti ir paruošti tinkamam chromatografo valdymui, duomenų užrašymui ir analizei.

	8
	Kapiliarinė kolonėlė
	Sukomplektuotas su kapiliarine kolonėle pritaikyta metodams LST EN ISO 9377-2, ISO 16703 arba lygiaverčiams standartams.

	9
	Dujų nešėjų valymo sistema ir sąnaudinės dalys
	Garantiniu laikotarpiu turi būti pateiktas dujų nešėjų, degimo dujų valymo sistemos ir sąnaudinių dalių rinkinys, numatytas siūlomo įrenginio gamintojo techninės eksploatacijos dokumentuose. 
Papildomai pateikiama: chromotografiniai buteliukai su dangteliais – ne mažiau 200 vnt.

	10
	N2 dujų generatorius 
(jei dujų nešėjas N2 )
	Generuojamų dujų švarumas ne mažiau kaip 99,9995%;
Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 0,58 L/min;
Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažesnis kaip 80 psi;
Angliavandenilių kiekis ne daugiau kaip 0,05 ppm;
N2 generavimo principas – regeneruojamas anglies molekulinis sietas.

	11
	H2 dujų generatorius
	Generuojamų dujų švarumas ne mažiau kaip 99, 9995%;
Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 200 ml/min;
Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažiau kaip 100 psi;
Vidinis nuotekio detektavimas ir automatinis išsijungimas.

	12
	Oro generavimo sistema
	Generuojamų dujų užterštumas pagal angliavandenilius ne daugiau kaip 0,05 ppm (pagal metaną);
Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 1,5 L/min;
Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažiau kaip 80 psi;
Oro kompresorius su remonto indikatoriumi, tiekiantis ne mažesnį oro slėgį kaip 120 psi ir gaminantis reikiamą oro kiekį N2 ir oro generatoriams.

	13
	Papildomi reikalavimai
	Įrangos pristatymas, sumontavimas ir paruošimas darbui.
Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Po įrangos montavimo būtinas funkcionalumų patikrinimas. Šių paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į įrangos kainą.

	14
	Mokymai
	Apmokyti ne mažiau 2 Agentūros darbuotojus  ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

	15
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros  Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. -  Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius ir 1 kompl. -  Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys.

	16
	Dokumentacija
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.
Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. 

	17
	Garantija ir kiti įsipareigojimai
	Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. 
Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat  ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. 
Privalomas instaliavimas, visos sistemos suderinimas ir parengimas darbui pagal 1 p. nurodytus metodus.











































VII PIRKIMO DALIS. 
INDIKATORINIAI VAMZDELIAI ĮVAIRIŲ TERŠALŲ NUSTATYMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Indikatoriniai vamzdeliai, 3 kompl. (toliau – Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (7.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

[bookmark: _Hlk187409802]7.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Įvairių teršalų nustatymui naudojant automatinį Drager X act 5000 siurblį.

	2
	Vamzdelio korpusas
	Pagamintas iš stiklo arba lygiavertės medžiagos, užpildytas cheminiu reagentu, hermetiškas.

	3
	Vamzdeliai skirti sekančių cheminių medžiagų nustatymui
	

	3.1
	
	- CO, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (2÷60) ppm,;

	3.2
	
	- NO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷5) ppm;

	3.3
	
	- SO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷3) ppm;

	3.4
	
	- benzenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷2) ppm.;

	3.5
	
	- Amoniakas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷3) ppm;

	3.6
	
	- Sieros vandenilis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,2÷6) ppm.;

	3.7
	
	- Merkaptanai, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷2,5) ppm;

	3.8
	
	- Formaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,5÷5) ppm;

	3.9
	
	- Acetaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷1000) ppm;

	3.10
	
	- Stirenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (10÷200) ppm;

	3.11
	
	- Etanolis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷3000) ppm;

	3.12
	
	- Toluenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (5÷80) ppm;

	3.13
	
	- Acetonas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (40÷800) ppm.

	4
	Kiekis
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. vamzdelių, užpildytu su tuo pačiu cheminiu reagentu.

	5
	Priedai
	Drager simuliatorius, talpinantis ne mažiau  3 vnt. vamzdelių.

	6
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros  Aplinkos tyrimų departamentą: 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; 1 kompl. - Oršos g. 8,  LT-09300  Vilnius; 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas. 

	7
	Dokumentacija
	Pateikiami cheminių medžiagų sertifikatai.

	8
	Garantija
	[bookmark: _Hlk188975702]Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos.













































VIII PIRKIMO DALIS. 
VANDENS DISTILIAVIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Distiliatorius, 2 vnt.  (toliau – Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (8.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1.
	Paskirtis
	Vandens distiliavimui.

	2.
	Našumas
	Ne mažiau kaip 12 litrų per valandą.

	3.
	Vandens saugyklos talpa
	Ne mažiau kaip 24 litrai.

	4.
	Vandens kiekis, reikalingas aušinimui
	Ne daugiau kaip 200 litrų per valandą.

	5.
	Laidumas 
	Ne daugiau 2,5 µS/cm prie 20 ˚C.

	6.
	Vandens slėgis
	nuo 3 bar iki  7 bar.

	7.
	Distiliatoriaus elementai
	Nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai.

	8.
	Maitinimas
	400 V/ 50-60 Hz / 9.0 kW.

	9.
	Išoriniai matmenys
	Plotis - ne mažesnis kaip 700 mm ir ne didesnis kaip  800 mm. Gylis - ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip  500 mm. Aukštis - ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip  700 mm.

	10.
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus.

	11.
	Dokumentacija
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.

	12.
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos.
















IX PIRKIMO DALIS. 
GYVSIDABRIO TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Mikrobanginis mineralizatorius, 1 kompl.  (toliau – Prekė).
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (9.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

[bookmark: _Hlk187410683]9.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Mikro bangų mineralizatorius, skirtas nuotekų ėminių paruošimui (mineralizavimui) atliekant gyvsidabrio koncentracijos tyrimus. 

	2
	Aprašymas
	Mikro bangų mineralizatorius su ne mažiau nei 12 vietų rotoriumi. 

	3
	Techniniai/funkciniai reikalavimai
	Magnetronas, kurio galingumas reguliuojamas iki ne daugiau kaip 1000 W, su kontroliuojamu nepulsiniu - gradientiniu galios kilimu per visą intervalą.
Ne mažiau nei 12 pozicijų rotorius su uždarais tefloniniais indais pritaikytais mineralizuoti aukšto slėgio aplinkoje. Pilnai pakrauto rotoriaus svoris neturi viršyti 8 kg.
Visų indų slėgio ir temperatūros kontrolė, apsauganti nuo šių parametrų viršijimo. 
Indų maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 250ºC, maksimalus slėgis ne mažiau 40 bar, slėgio sumažinimo apsauginis mechanizmas turi įsijungti pasiekus ne mažiau 20 bar ir užtikrinti mineralizavimo atkartojamumą.
Papildomai turi būti sukomplektuotas rotorius su pilnu indų komplektu.
Mineralizavimui naudojamo sauso mėginio kiekis  organinių medžiagų mišinių mineralizavimui ne mažiau kaip 1,0 g (išskyrus sprogias ir degias medžiagas), neorganinių - ne mažiau kaip 3 g. 
Mažiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne didesnis kaip 3 ml. Didžiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne mažesnis kaip 20 ml. 
Mažiausias indų skaičius, kuriam vykdomas mineralizavimo procesas turi būti 1. 
Vieno mineralizavimo ciklo metu rotoriaus induose gali būti mineralizuojami įvairūs, skirtingos kilmės objektai.
Mikroprocesorinis arba lygiavertis programinis valdymas naudojant LCD jautrų prisilietimui ekraną, su galios, temperatūros ir laiko parametrų atvaizdavimu realiame laike. 
Funkcionalumas turi apimti metodų kūrimą, jų vystymą ir saugojimą.
Sukomplektuotas su mineralizavimo metodų bibliotekomis.

	4
	Maitinimas
	Maitinimas 230 V ± 10 %, ne mažiau kaip 50Hz.

	5
	Papildomi reikalavimai
	Prietaiso pristatymas  ir paruošimas darbui. 
Mineralizatoriaus funkcijų, susijusių su nuotekų ėminių paruošimu (mineralizavimu) atliekant gyvsidabrio koncentracijos tyrimus, patikrinimas ir pademonstravimas.

	6
	Mokymai
	Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus jų darbo vietoje ir pateikti  tai patvirtinančius dokumentus. 

	7
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. 

	8
	Dokumentacija
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.
Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų  techninės specifikacijos reikalavimams.

	9
	Garantija 
	Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. 

























X PIRKIMO DALIS. 
DUJŲ SRAUTO GREIČIO MATAVIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau -  Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Dujų srauto greičio matavimo įranga (toliau – Prekė). 
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (10.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

[bookmark: _Hlk189467367]10 lentelė.  Perkamų prekių sąrašas:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis (vnt./komplektai)

	1.
	Dujų srauto greičio matuoklis
	8 kompl.

	2.
	Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti     
prie dujų srauto greičio matuoklio)
	12 vnt.

	3.
	L tipo Pito vamzdelis
	1 vnt.




[bookmark: _Hlk187411891]10.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1. 
	Dujų srauto greičio matuoklis,  8 kompl.
	

	1.1
	Paskirtis
	Dujų srauto greičio, diferencinio slėgio, statinio slėgio ir temperatūros matavimui.

	1.2
	Dujų srauto tūris
	Galimybė prietaisu atlikti dujų srauto tūrio paskaičiavimus.

	1.3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau kaip 5000 matavimų.

	1.4
	Dujų srauto greitis
	Ne daugiau kaip nuo 1 m/s.

	1.5
	Diferencinio slėgio matavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 0 iki ± 200 hPa.

	1.6
	Diferencinio slėgio skiriamoji geba
	Ne daugiau kaip 0,001 hPa.

	1.7
	Temperatūros matavimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 0 iki + 600 °C.  

	1.8
	Temperatūros skiriamoji geba
	Ne daugiau kaip 0,1°C.

	1.9
	Absoliutinio  slėgio matavimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo  +700  iki +1100 hPa.


	1.10
	Absoliutinio  slėgio skiriamoji geba
	Ne daugiau kaip 0,1 hPa.

	1.11
	Galimybė pajungti K tipo termoporą
	Būtina.

	1.12
	Duomenų perdavimo jungtis 
	Micro USB arba lygiavertė, su laidu prijungimui prie kompiuterio ir akumuliatoriaus įkrovimui naudojant maitinimo bloką.

	1.13
	Priedai
	

	1.13.1
	Lagaminas ar krepšys prietaiso transportavimui
	Transportavimo lagaminas ar krepšys, tinkantis  dujų srauto greičio matuokliui ir visoms jo sudedamosioms dalims saugiai transportuoti.

	1.13.2
	Silikoninė žarnelė tinkanti Pito vamzdelių prijungimui 
	Žarnelės ilgis ne mažiau 6 m, vidinis diametras 4 mm, išorinis diametras ne mažiau 8 mm.

	1.14
	Mokymai
	Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus iš kiekvieno skyriaus (viso 8 skyriai), pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriaus adresai nurodyti 1.16 pap.

	1.15
	Dokumentacija 
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.
Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų  techninės specifikacijos reikalavimams.

	1.16
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą: 1 kompl. -  Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; 1 kompl. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; 1 kompl. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena; 1 kompl. - Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda; 1 kompl. -  Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai.

	1.17
	Papildomos paslaugos 
	Metrologinė patikra ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. Skirtuminio slėgio kalibravimo ne mažiau kaip 4 taškai: 0,00 hPa, 0,05 hPa, 2,00 hPa,  30,00 hPa. 
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.
Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai.

	1.18
	Garantija
	 Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos.

	2. 
	Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie prietaiso), 12 vnt.

	2.1
	Srauto matavimo intervalas 
	Ne siauresnis kaip (1 ÷30 m/s).

	2.2
	Matavimo paklaida 
	Ne didesnė kaip ± 0,2 m/s.

	2.3
	Skiriamoji geba 
	Ne didesnė kaip ± 0,001 m/s.

	2.4
	Integruotas temperatūros matavimas intervale
	Ne siauresnis kaip (nuo 0 iki + 600) °C.  

	2.5
	Vamzdelio ilgis

	Ne trumpesnis kaip 1,0 m ilgio – 3 vnt.;
ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 5 vnt.;
ne trumpesnis kaip 2,0 m ilgio – 2 vnt.;
ne trumpesnis kaip 2,5 m ilgio – 2 vnt.

	2.6
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į AAA Aplinkos tyrimų departamentą: 
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; Metalo g. 11, LT-28217 Utena; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,0 m ilgio – 3 vnt.);
Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; Metalo g. 11, LT-28217 Utena) (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 5 vnt.);
Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2,0 m ilgio – 2 vnt.);
Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas; Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai (vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m ilgio – 2 vnt.).

	2.7
	Papildomos paslaugos
	Metrologinė patikra  ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. 
Srauto greičio kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 2 m/s; 13 m/s; 28 m/s.
Temperatūros kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 40 0C, 100 0C, 200 0C.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai.

	3.
	L tipo Pito vamzdelis, 1 vnt.

	3.1
	Srauto matavimo intervalas 
	Ne siauresnis kaip 1 ÷30 m/s.

	3.2
	Matavimo paklaida 
	Ne didesnė kaip ± 0,2 m/s.

	3.3
	Skiriamoji geba 
	Ne didesnė kaip ± 0,001 m/s.

	3.4
	Vamzdelio ilgis
	Ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio .

	3.5 
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą,  Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys.

	3.6
	Papildomos paslaugos
	Metrologinė patikra  ir kalibravimas atliktas akredituotoje laboratorijoje. 
Kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose: 3 m/s; 13 m/s; 28 m/s.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Pateikiami gamykliniai kalibravimo sertifikatai.












XI PIRKIMO DALIS. 
KIETŲJŲ DALELIŲ PAĖMIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau -  Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema, 2 kompl. (Toliau – Prekė).  
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (11.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: 
1. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2. Jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės/priedų poreikis.

11 lentelė.  Perkamų prekių sąrašas:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis (komplektai)

	1.
	Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema
	1 kompl.

	2.
	Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema pritaikyta metalo ėminių ėmimui
	1 kompl.




11.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	[bookmark: _Hlk189473498]Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema, 1 kompl.

	1.1.
	Automatinis izokinetinis mėginių ėmiklis

	1.1.2
	Paskirtis
	Gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus.

	1.1.3
	Išorė
	Mobilus, nešiojamas, su ekranu ir programine įranga, skirta duomenų apdorojimui bei perdavimui į mobilius įrenginius, patalpintas į sandarų korpusą, nuo smūgių ir galimos taršos apsaugotą guma ar lygiaverte medžiaga. Siurblys ir valdymo blokas - du atskiri moduliai.

	1.1.4
	Svoris
	Siurblio svoris ne daugiau kaip 10 kg; valdymo bloko svoris ne daugiau kaip 10 kg.

	1.1.5
	Valdymas
	Rankinis ir automatinis (ciklinis duomenų matavimas ir kaupimas užduotu periodiškumu).

	1.1.6
	Matavimo laikas
	Pasirenkamas vartotojo intervale, ne mažesniame kaip 1–3600 s.

	1.1.7
	Maitinimas	
	Prietaiso maitinimas iš tinklo 220–240/50-60 V/Hz.

	1.1.8
	Izokinetinis aspiracijos proceso valdymas
	Automatinis.


	1.1.9
	Integruotas oro kiekio matuoklis 
	Privalomas. 


	1.1.10
	Sistemos sandarumo testas
	Automatinis.

	1.1.11
	Termoreguliatorius kaitinamam zondui
	Automatinis.

	1.1.12
	Jutiklis vandens kondensatoriuose,  mėginių ėmimo pristabdymui
	Privalomas.

	1.1.13
	Įdiegta jutiklių kalibravimo – diagnostikos funkcija
	Privaloma. Jei reikalinga kalibravimo įranga, ji turi būti patiekta kartu su įrenginiu. 

	1.1.14
	Duomenų registravimas
	Automatinis visą mėginio ėmimo proceso laiką.

	1.1.15
	Minimaliai nepertraukiamai matuojami šie proceso parametrai
	Mėginio ėmimo data ir laikas;
tekančių dujų temperatūra ortakyje;
statinis slėgis ortakyje;
tekančių dujų srauto greitis ortakyje;
aspiruojamų dujų tūrinis srautas;
mėginio ėmimo laiko trukmė;
atmosferinis slėgis;
slėgis mėginio ėmimo linijoje;
šildymo bloko temperatūra;
mėginio ėmimo zondo temperatūra.

	1.1.16
	Antgalių parinkimo programa. Kiekvieno matavimo taško padėties kamino atžvilgiu nustatymas.
	Automatinis.

	1.1.17
	Nustatytų ribinių proceso parametrų verčių viršijimo kontrolė.
	Automatinė.

	1.1.18
	Atliekamų matavimų ir surinktų duomenų ataskaita.
	Privaloma.

	1.1.19
	Gedimų / nukrypimų signalizacija.
	Automatinė.

	1.1.20
	Matavimo įrašų vidinės atminties talpa
	Ne mažiau nei 250 vnt. arba ne mažiau kaip 16 GB su galimybe realiu laiku duomenis siųstis į mobilų įrenginį.

	1.2
	Matuojamų proceso parametrų charakteristikos
	

	1.2.1
	Aspiratoriaus oro srautas 
	Siurbimo intervalas ne mažesnis kaip 5 –  50 l/min.
Tikslumas ir rezoliucija: ne mažesnis kaip 0,01 l/min. ir 1 %.

	1.2.2
	Diferencinis slėgis 
	Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -100 iki ± 1000 Pa (-10 ± 100 mmH2O). 
Tikslumas ir rezoliucija ne mažesni kaip 1% ir 0,05 Pa (0.005 mmH2O). 

	1.2.3
	Pratrauktas sausų dujų tūris
	Matavimo intervalas ne siauresnis kaip (0,4 – 6,0) m3/h.

	1.2.4
	Barometrinis slėgis 
	Matavimas ne siauresnėse ribose kaip 10-105 kPa. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01 kPa ir geriau nei 1% ( ±0.25 kPa).

	1.2.5
	Dujų srauto greitis kanale 
	Matavimo ribos ne mažiau kaip 1,0–35 m/s. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis ± 0,2 m/s ir ± 0,01 m/s.

	1.2.6
	Dujų temperatūra 
	Matavimo ribos ne mažiau kaip 0 – 1200 OC. 
Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01°C ir 1 %.

	1.2.7
	Dalelių separavimo metodas
	Vidinis ir išorinis.

	1.2.8
	Matavimo linijos kanalo diametras
	Ne trumpesnis kaip (300–1500) mm ±1 mm.

	1.3
	Kitos komplektuojančios sistemos

	1.3.1
	Šildomas aspiracinis zondas mėginių paėmimui 
	Su integruotu Pito vamzdeliu bei termopora, vidiniam ir išoriniam kietųjų dalelių filtravimui.
Zondo medžiaga: nerūdijantis plienas AISI-316 arba lygiavertė.
 Zondo ilgis: ne mažiau kaip 1,5 m ± 0,1 m. 

	1.3.2 
	Zondo šildymo sistema 
	Susidedanti iš zondo apvalkalo, kaitinimo bloko dėžės ir jungčių.

	1.3.3
	Termopora 
	Integruota į aspiracinį zondą.
Maksimali matuojama temperatūra: ne mažiau 600 OC.

	1.3.4
	S tipo Pito vamzdelis 
	Integruotas į aspiracinį zondą.
Srauto matavimo intervalas: ne siauresnis kaip (1 ÷35 m/s).
Matavimo paklaida: ne didesnė kaip ± 0,2 m/s.
Skiriamoji geba: ne didesnė kaip ± 0,01 m/s. 

	1.3.5
	Aspiraciniai antgaliai
	Medžiaga AISI-316 plienas arba lygiavertė - 1 kompl.
Antgalių diametrai: (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 14) mm.

	1.3.6
	Filtro laikiklis
	Pritaikytas vidiniam ir išoriniam filtravimui, skirtas 47 mm skersmens filtrams.
Medžiaga nerūdijantis plienas AISI-316 arba lygiavertė.

	1.3.7
	Flanšas zondo tvirtinimui
	Privalomas.

	1.3.8
	Prijungimo sriegis
	M64x4 mm arba lygiavertis. 

	1.3.9
	Zondo laikymo stovas
	Reguliuojamas aukštis. Galimybė pailginti ne žemiau kaip 1,6 m. 

	1.3.10
	Skaitmeninis inklinometras
	Ekrane realiuoju laiku rodomas kampas.
Matavimo ribos yra 0-360°.

	1.3.11
	Nešiojamas dūmų šaldymo ir kondensacijos modulis 
	Su ne mažiau kaip 3 drėgmės sugertuvais (impingeriais) ir išvesties linijos atraminiais laikikliais.

	1.3.12
	Drėgmės surinkėjas 
	Su  indikatoriniu daugkartinio silikagelio arba lygiavertės medžiagos užpildu.
Talpa ne mažesnė kaip 1 litras. 

	1.3.13
	Silikoninė žarnelė dujų mėginių paėmimui
	Darbinė temperatūra ne mažiau 190 OC. 
Ilgis ne mažiau kaip 15 m. 

	1.3.14
	Silikoninė žarnelė diferencinio, statinio slėgio bei srauto greičio matavimams
	Darbinė temperatūra ne mažiau 190 OC.
Ilgis ne mažiau kaip15 m. 

	1.3.15
	Jungtys tarp kontrolerio ir ėminių paėmimo zondo
	Ilgis ne mažiau kaip 10 m. - 1  kompl.

	1.3.16
	Jungties su zondu kabelis
Jungtys tarp kontrolerio ir siurblio 
	Ilgis ne mažiau kaip 5 m. - 1  kompl.

	1.3.17
	Filtravimo elementai 
	Plokšteliniai kvarcinio pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti.
Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 200 vnt. 

	1.3.18
	Filtravimo elementai 
	Plokšteliniai stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti.
Skersmuo 47 mm,  ne mažiau nei 50 vnt. 

	1.3.19
	Filtrų dėžutės
	Dėžutės su dangteliais pritaikytos 47 mm diametro filtrų transportavimui, ne mažiau nei 20 vnt.

	1.3.20
	Komplektacija
	Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir parengta izokinetiniam  kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus.

	1.4.
	Papildomi reikalavimai

	1.4.1
	Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti
	Matavimo duomenys perkeliami į kompiuterį MS Excel, CSV, TXT arba lygiaverčiais formatais.

	1.4.2
	Dokumentacija 
	Būtina pateikti:
1. Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.;
2. Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;
3. Gamyklinius dujų srauto, diferencinio slėgio ir temperatūros kalibravimo sertifikatus.
4. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų  techninės specifikacijos reikalavimams.

	1.4.3
	Papildomos paslaugos 








	Apmokyti dirbti su sistema ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir  pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 
Įrangoje sumontuotiems statinio slėgio, temperatūros, debito ir srauto greičio jutikliams akredituotoje laboratorijoje turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas.
Kalibravimas taškuose:  
Siurbimo greitis ne mažiau kaip 3 taškuose (5; 10; 30) l/min.;
Tūrio debitas ne mažiau kaip 3 taškuose (0,05;0,30; 1,0) Nm3;
Dujų srauto greitis ne mažiau kaip 4 taškuose (1,0;2,0; 15,0; 30,0) m/s;
Diferencinis slėgis ne mažiau kaip 4 taškuose (5;10; 1000; 25000) Pa;
Barometrinis slėgis ne mažiau kaip 3 taškuose (900,  1000, 1050) hPa;
Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose (40; 100; 200) oC.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	1.4.4
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1  kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. 

	1.4.5
	Garantija
	Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos.

	2. 
	Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema pritaikyta metalo ėminių ėmimui, 1 kompl.

	2.1.
	Automatinis izokinetinis mėginių ėmiklis

	2.1.2
	Paskirtis
	Gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus.

	2.1.3
	Išorė
	Mobilus, nešiojamas, su ekranu ir programine įranga, skirta duomenų apdorojimui bei perdavimui į mobilius įrenginius, patalpintas į sandarų korpusą, nuo smūgių ir galimos taršos apsaugotą guma ar lygiaverte medžiaga. Siurblys ir valdymo blokas - du atskiri moduliai.

	2.1.4
	Svoris
	Siurblio svoris ne daugiau kaip 10 kg; valdymo bloko svoris ne daugiau kaip 10 kg.

	2.1.5
	Valdymas
	Rankinis ir automatinis (ciklinis duomenų matavimas ir kaupimas užduotu periodiškumu).

	2.1.6
	Matavimo laikas
	Pasirenkamas vartotojo intervale, ne mažesniame kaip 1–3600 s.

	2.1.7
	Maitinimas	
	Prietaiso maitinimas iš tinklo 220–240/50-60 V/Hz

	2.1.8
	Izokinetinis aspiracijos proceso valdymas
	Automatinis.


	2.1.9
	Integruotas oro kiekio matuoklis 
	Privalomas. 


	2.1.10
	Sistemos sandarumo testas
	Automatinis.

	2.1.11
	Termoreguliatorius kaitinamam zondui
	Automatinis.

	2.1.12
	Jutiklis vandens kondensatoriuose,  mėginių ėmimo pristabdymui
	Privalomas.

	2.1.13
	Įdiegta jutiklių kalibravimo – diagnostikos funkcija
	Privaloma. Jei reikalinga kalibravimo įranga, ji turi būti patiekta kartu su įrenginiu. 

	2.1.14
	Duomenų registravimas
	Automatinis visą mėginio ėmimo proceso laiką.

	2.1.15
	Minimaliai nepertraukiamai matuojami šie proceso parametrai
	Mėginio ėmimo data ir laikas;
tekančių dujų temperatūra ortakyje;
statinis slėgis ortakyje;
tekančių dujų srauto greitis ortakyje;
aspiruojamų dujų tūrinis srautas;
mėginio ėmimo laiko trukmė;
atmosferinis slėgis;
slėgis mėginio ėmimo linijoje;
šildymo bloko temperatūra;
mėginio ėmimo zondo temperatūra.

	2.1.16
	Antgalių parinkimo programa. Kiekvieno matavimo taško padėties kamino atžvilgiu nustatymas.
	Automatinis.

	2.1.17
	Nustatytų ribinių proceso parametrų verčių viršijimo kontrolė.
	Automatinė.

	2.1.18
	Atliekamų matavimų ir surinktų duomenų ataskaita.
	Privaloma.

	2.1.19
	Gedimų / nukrypimų signalizacija.
	Automatinė.

	2.1.20
	Matavimo įrašų vidinės atminties talpa
	Ne mažiau nei 250 vnt. arba ne mažiau kaip 16 GB su galimybe realiu laiku duomenis siųstis į mobilų įrenginį.

	2.2
	Matuojamų proceso parametrų charakteristikos

	2.2.1
	Aspiratoriaus oro srautas 
	Siurbimo intervalas ne mažesnis kaip 5 –  50 l/min.
Tikslumas ir rezoliucija: ne mažesnis kaip 0,01 l/min. ir 1 %.

	2.2.2
	Diferencinis slėgis 
	Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -100 iki ± 1000 Pa (-10 ± 100 mmH2O). 
Tikslumas ir rezoliucija ne mažesni kaip 1% ir 0,05 Pa (0.005 mmH2O). 

	2.2.3
	Pratrauktas sausų dujų tūris
	Matavimo intervalas ne siauresnis kaip (0,4 – 6,0) m3/h.

	2.2.4
	Barometrinis slėgis 
	Matavimas ne siauresnėse ribose kaip 10-105 kPa. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01 kPa ir geriau nei 1% ( ±0.25 kPa).

	2.2.5
	Dujų srauto greitis kanale 
	Matavimo ribos ne mažiau kaip 1,0–35 m/s. Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis ± 0,2 m/s ir ± 0,01 m/s.

	2.2.6
	Dujų temperatūra 
	Matavimo ribos ne mažiau kaip 0 – 1200 OC. 
Rezoliucija ir tikslumas ne blogesnis kaip 0,01°C ir 1 %.

	2.2.7
	Dalelių separavimo metodas
	Vidinis ir išorinis.

	2.2.8
	Matavimo linijos kanalo diametras
	Ne trumpesnis kaip (300–1500) mm ±1 mm.

	2.3
	Kitos komplektuojančios sistemos

	2.3.1
	Šildomas aspiracinis zondas mėginių paėmimui 
	Su integruotu Pito vamzdeliu bei termopora, vidiniam ir išoriniam kietųjų dalelių filtravimui.
Zondo medžiaga titanas arba lygiavertė.
Zondo ilgis ne mažiau kaip 1,5 m ± 0,1 m. 

	2.3.2 
	Zondo šildymo sistema 
	Susidedanti iš zondo apvalkalo, kaitinimo bloko dėžės ir atitinkamų jungčių.

	2.3.3
	Termopora 
	Integruota į aspiracinį zondą.
Maksimali matuojama temperatūra ne mažiau 600 OC.

	2.3.4
	S tipo Pito vamzdelis 
	Integruotas į aspiracinį zondą.
Srauto matavimo intervalas: ne siauresnis kaip (1 ÷35 m/s).
Matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 0,2 m/s.
Skiriamoji geba ne didesnė kaip ± 0,01 m/s. 

	2.3.5
	Aspiraciniai antgaliai
	Medžiaga titanas arba lygiavertė – 1 kompl.
Antgalių diametrai: (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 14) mm.

	2.3.6
	Filtro laikiklis
	Pritaikytas vidiniam ir išoriniam filtravimui, skirtas 47 mm skersmens filtrams. 
Medžiaga titanas arba lygiavertė. 

	2.3.7
	Flanšas zondo tvirtinimui
	Privaloma.

	2.3.8
	Prijungimo sriegis
	M64x4 mm arba lygiavertis. 

	2.3.9
	Zondo laikymo stovas
	Reguliuojamas aukštis. Galimybė pailginti ne žemiau kaip 1,6 m. 

	2.3.10
	Skaitmeninis inklinometras
	Ekrane realiuoju laiku rodomas kampas.
Matavimo ribos yra 0-360°.

	2.3.11
	Nešiojamas dūmų šaldymo ir kondensacijos modulis 
	Su ne mažiau kaip 3 drėgmės sugertuvais (impingeriais) ir išvesties linijos atraminiais laikikliais.

	2.3.12
	Drėgmės surinkėjas 
	Su  indikatoriniu daugkartinio silikagelio arba lygiavertės medžiagos užpildu.
Talpa ne mažesnė kaip 1 litras. 

	2.3.13
	Silikoninė žarnelė dujų mėginių paėmimui
	Darbinė temperatūra ne mažiau kaip 190 OC; 
ilgis ne mažiau kaip 15 m. 

	2.3.14
	Silikoninė žarnelė diferencinio, statinio slėgio bei srauto greičio matavimams
	Darbinė temperatūra ne mažiau kaip 190 OC; 
ilgis ne mažiau kaip 15 m. 

	2.3.15
	Jungtys tarp kontrolerio ir ėminių paėmimo zondo
	Ilgis ne mažiau kaip 15 m. - 1  kompl.

	2.3.16
	Jungties su zondu kabelis
Jungtys tarp kontrolerio ir siurblio 
	Ilgis ne mažiau kaip 15 m. - 1  kompl.

	2.3.17
	Filtravimo elementai 
	Plokšteliniai kvarcinio pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti.
Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 200 vnt. 

	2.3.18
	Filtravimo elementai 
	Plokšteliniai stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. Filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti.
Skersmuo 47 mm, ne mažiau nei 50 vnt

	2.3.19
	Filtrų dėžutės
	Dėžutės su dangteliais pritaikytos 47 mm diametro filtrų transportavimui, ne mažiau nei 20 vnt.

	2.3.20
	Komplektacija
	Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir parengta izokinetiniam kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus.

	2.4.
	Papildomi reikalavimai

	2.4.1
	Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti
	Matavimo duomenys perkeliami į kompiuterį MS Excel, CSV, TXT arba lygiaverčiais formatais.

	2.4.2
	Dokumentacija 
	Būtina pateikti:
1. Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių, 1 skaitmeninis egz.;
2. Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;
3. Gamyklinius dujų srauto, diferencinio slėgio ir temperatūros kalibravimo sertifikatus.
4. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų  techninės specifikacijos reikalavimams.

	2.4.3
	Papildomos paslaugos 








	Apmokyti dirbti su sistema ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 
Įrangoje sumontuotiems statinio slėgio, temperatūros, debito ir srauto greičio jutikliams akredituotoje laboratorijoje turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas.  Kalibravimas taškuose:      
Siurbimo greitis ne mažiau kaip 3 taškuose (5; 10; 30) l/min.;
Tūrio debitas ne mažiau kaip 3 taškuose (0,05;0,30; 1,0) Nm3;
Dujų srauto greitis ne mažiau kaip 4 taškuose (1,0;2,0; 15,0; 30,0) m/s;
Diferencinis slėgis ne mažiau kaip 4 taškuose (5;10; 1000; 25000) Pa;
Barometrinis slėgis ne mažiau kaip 3 taškuose (900,  1000, 1050) hPa;
Temperatūra ne mažiau kaip 3 taškuose (40; 100; 200) oC.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	2.4.4
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1  kompl. - Metalo g. 11, LT-28217 Utena. 

	2.4.5
	Garantija
	Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos.












































XII PIRKIMO DALIS. 
VANDENS TYRIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).
Pirkimo objektas – Konduktometras, 1 vnt. (toliau – Prekė).  
Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (12.1 lentelė).
Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

12.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai

	1
	Paskirtis
	Stacionarus laboratorinis laidumo matuoklis, elektrinio laidumo nustatymui, skirtas analizės vandens kokybės kontrolei.

	2
	Aprašymas
	Standartinis laboratorinis laidumo matuoklis su daugiafunkciu ekranu, kuriame vienu metu rodoma temperatūra ir temperatūra su automatiniu temperatūros kompensavimu. 

	3
	Galimi matavimai
	Bendras ištirpusių druskų kiekis (TDS), druskingumas, laidumas, temperatūra. 
Skirtingų elementų koeficientų nustatymas prijungiant itin gryno vandens ir kitus atitinkamo laidumo elementus.

	4
	Temperatūros nustatymas 
	Atskaitos temperatūros nustatymas pasirenkant 20 °C arba 25 °C temperatūrą.

	5
	Matavimo ribos
	Ne mažiau 0,0 µS/cm ... 500 mS/cm;
Ne mažiau 5 matavimo diapazonuose arba papildomai Auto Range;
K = ne mažiau 0,1 cm-1: 0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm;
K = ne mažiau 0,01 cm-1: 0,000 µS/cm ... 1,999 µS/cm;
Temperatūra ne mažiau -5,0 ... +105,0 °C;
Druskingumas ne mažiau 0,0 ... 70,0;
TDS ne mažiau 0 ... 1999 mg/l;
Atsparumas ne mažiau 0,000 ... 1999 MΩcm.

	6
	Papildomi reikalavimai
	Prietaiso pristatymas ir paruošimas darbui instaliuojant programas elektrinio laidumo nustatymui. 
Įranga turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą.
http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php.
Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose 0,5 µS/cm, 1,30 µS/cm ir 4,98  µS/cm.
Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje.

	7
	Mokymai
	Apmokyti dirbti su įrenginiu ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

	8
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys

	9
	Dokumentacija
	Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz.
Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų  techninės specifikacijos reikalavimams.

	10
	Garantija 
	Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. 
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