{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Apsaugos priemonės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Palto tipo ir skydliaukės komplektas skirtas apsaugai  nuo rentgeno spinduliuotės"]
["1.1.","Palto tipo ir skydliaukės komplektas skirtas apsaugai  nuo rentgeno spinduliuotės","42","kompl."]
["1.1.1.","Bešvinė apsauginė medžiaga"]
["1.1.2.","Švino ekvivalentas  palto priekinėje pusėje ≥ 0.50 mm Pb, nugaroje ≥ 0.25 mm Pb."]
["1.1.3.","Kaklo (skydliaukės) švino ekvivalentas ≥ 0.50 mm Pb"]
["1.1.4.","Palto tipo rentgeno apsaugos priekinė dalis pilnai persidengianti visu plotu, sudaranti dviejų sluoksnių apsaugą ≥ 180 laipsnių"]
["1.1.5.","Palto tipo rentgeno apsauga su diržu stuburo stabilizavimui, užsegimas „velcro“ tipo arba lygiavertis"]
["1.1.6.","Palto tipo apsauga su pečių paminkštinimais (apkrovai sumažinti)"]
["1.1.7.","Kaklo (skydliaukės) apsaugos priekinė dalis praplatinta, persidengianti su siūloma palto tipo rentgeno apsauga "]
["1.1.8.","Kaklo (skydliaukės) apsaugos užsegimas nugarinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis"]
["1.1.9.","Palto tipo ir skydliaukės komplektui galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 7 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas)"]
["1.1.10.","Švino ekvivalentas nurodytas ant apsauginio rentgeno drabužio arba etiketėje "]
["1.1.11.","Palto tipo rentgeno apsaugą galima rinktis L arba XL (M arba XXL pagal poreikį) ir ne mažesnio intervalo negu (100-130) cm ilgio "]
["1.1.12.","Atitikimas EU 2016/425, EN 61331-3:2014  arba lygiaverčių standartų reikalavimams "]
[]
["2.","Akiniai apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės"]
["2.1.","Akiniai apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės","7","vnt."]
["2.1.1.","Universalaus dydžio akiniai, užsidedantysant kitų akinių (FIT OVER arba lygiavertistipas)"]
["2.1.2.","Priekinė švino ekvivalento apsauga ≥ 0.75 mmPb"]
["2.1.3.","Svoris ≤ 100 g"]
["2.1.4.","Komplaktuojama su laikymo dėžute irmikropluošto servetėle valymui"]
["2.1.5.","Atitikimas EN 61331-3:2014  arba lygiaverčio standarto reikalavimams "]
["2.2.","Akiniai apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės","7","vnt."]
["2.2.1.","Universalaus dydžio akiniai"]
["2.2.2.","Priekinė švino ekvivalento apsauga ≥ 0.75 mmPb"]
["2.2.3.","Šoninė švino ekvivalento apsauga ≥ 0.5 mmPb"]
["2.2.4.","Svoris ≤ 100 g"]
["2.2.5.","Komplaktuojama su laikymo dėžute irmikropluošto servetėle valymui"]
["2.2.6.","Atitikimas EN 61331-3:2014  arba lygiaverčio standarto reikalavimams "]
[]
["3.","Apsauga pacientui nuo rentgeno spinduliuotės"]
["3.1.","Apsauga pacientei (ang. Ovarian shield) nuo rentgeno spinduliuotės","7","vnt."]
["3.1.1.","Švino ekvivalentas ≥ 1.00 mmPb"]
["3.1.2.","Užsegimas „velcro“ tipo arba lygiavertis"]
["3.1.3.","Atitikimas EN 61331-3:2014  arba lygiaverčio standarto reikalavimams "]
["3.2.","Apsauga pacientui (ang. Gonad shield) nuo rentgeno spinduliuotės","7","vnt."]
["3.2.1.","Švino ekvivalentas ≥ 1.00 mmPb"]
["3.2.2.","Užsegimas „velcro“ tipo arba lygiavertis"]
["3.2.3.","Atitikimas EN 61331-3:2014  arba lygiaverčio standarto reikalavimams "]
[]
["4.","Rankų apsauga nuo rentgeno spinduliuotės"]
["4.1.","Apsauginės pirštinės (pora) nuo rentgeno spinduliuotės","28","kompl."]
["4.1.1.","Penkių pirštų "]
["4.1.2.","Švino ekvivalentas ≥ 0.50 mmPb"]
["4.1.3.","Dydis ne mažesnis negu \"L\""]
["4.1.4.","Atitikimas EN 61331-3:2014  arba lygiaverčio standarto reikalavimams "]
["4.1.5.","Daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamos"]