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                                                                                                                                                                                                       Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
                   
REAGENTŲ, EKSPLOATACINIŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU AUTOMATINIU BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI, ĮGYJAMU PANAUDOS BŪDU ROKIŠKIO RAJONO LIGININEI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS
 
[bookmark: _Hlk159937235]1. Tiekėjas privalo įvertinti visas sąnaudas ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis (reagentus ir pagalbines priemones), nurodytam  tyrimų skaičiui atlikti. T. y.: į tyrimų kainą turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien, t. y. 7 dienas per savaitę,  atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (liekamasis) mėginio tūris)), sutarties galiojimo trukmė (36 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu.
[bookmark: _Hlk103609035]2. Tyrimai, skirti 2-jų lygių kasdienei kontrolei ir kalibracijai atlikti, turi būti išskirti atskiromis eilutėmis. Vertinama tik pilnai užpildyta pirkimo dalis. 
3. Tiekėjai turi įvertinti nurodytą tyrimų skaičių ir pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai ir ekonomiškai panaudotos, užtikrinant reagentų ir eksploatacinių medžiagų stabilumą prietaise nuo atidarymo.
4. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį numatomam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėn. Prekių galiojimo terminas nuo pristatymo dienos ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, išskyrus kontroles ir kalibratorius. 
5. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  reagentų ir papildomų priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
6. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga, išpilstytos į pakuotes, po vieną talpyklą metodui, reagentai paruošti naudojimui. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai. 
7. Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). 
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. 
9. Tvari pakuotė: jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pristatydamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai tiekiami kartu su prekėmis prekių pristatymo metu.

	Eil.
Nr.
	Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant  2 lygių kontrolinius tyrimus)
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn.
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM
	Kaina, Eur
be PVM
36 mėn.

(4x6)
	PVM tarifas
%
	Kaina, Eur
su PVM
36 mėn.
	Tikslus gamintojo komercinės prekės pavadinimas
(nurodyti  dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	BIOCHEMINIAI TYRIMAI
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	

	1.
	Gliukozė
	10 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	1.1.
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	2.
	Bendras baltymas (TP)
	700
	 
	 
	
	
	 
	
	

	2.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	3.
	Šlapalas (BUN/UREA)
	10 500
	 
	 
	
	
	 
	
	

	3.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	4.
	Kreatininas
	24 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	4.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	5.
	Šlapimo rūgštis (URIC)
	1 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	5.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	6.
	Albuminas
	600
	 
	 
	
	
	 
	
	

	6.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	7.
	Kalcis (Ca)
	450
	 
	 
	
	
	 
	
	

	7.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	8.
	Magnis (Mg)
	4 500
	 
	 
	
	
	 
	
	

	8.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	9.
	Geležis (Fe)
	1 500
	 
	 
	
	
	 
	
	

	9.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	10.
	Bendras bilirubinas (TBIL)
	3 500
	 
	 
	
	
	 
	
	

	10.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	11.
	Tiesioginis bilirubinas (DBIL)
	3 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	11.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	12.
	Aspartataminotransferazė  (AST/GOT)
	6 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	12.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	13.
	Alaninaminotransferazė (ALT/GPT)
	6 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	13.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	14.
	Šarminė fosfatazė (ALKP)
	2 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	14.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	15.
	Gama gliutamiltranferazė (GGT)
	4 500
	 
	 
	
	
	 
	
	

	15.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	16.
	Alfa amilazė (AMYL)
	5 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	16.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	17.
	Cholesterolis (CHOL)
	1 200
	 
	 
	
	
	 
	
	

	17.1.
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	18.
	Didelio tankio cholesterolis (HDL-C)
	1 200
	 
	 
	
	
	 
	
	

	18.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	19.
	Mažo tankio cholesterolis (MTL)
	2 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	19.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	20.
	Trigliceridai (TRIG)
	1 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	20.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	21.
	C reaktyvusis baltymas (CRP) 
	30 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	21.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	22.
	Chloras (Cl)
	350
	 
	 
	
	
	 
	
	

	22.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	23.
	Kalis (K)
	28 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	23.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	24.
	Natris (Na)
	24 000
	 
	 
	
	
	 
	
	

	24.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	25.
	Bendras baltymas likvore/šlapime (CSF)
	100
	 
	 
	
	
	 
	
	

	25.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	26.
	Etilo alkoholis
	500
	 
	 
	
	
	 
	
	

	26.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	27.
	Laktatdehidrogenazė (LDH)
	200
	 
	 
	
	
	 
	
	

	27.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	

	28.
	Laktatai (LAC)
	350
	 
	 
	
	
	 
	
	

	28.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
	
	 
	 
	
	
	 
	
	

	29.
	Fosforas (P)
	200
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Amoniakas (NH3/AMON)
	50
	
	
	
	
	
	
	

	30.1
	........................ Reagentai, kalibratoriai, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                         Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina Eur su PVM
	
	X



Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina yra...........................................................................Eur....................ct (su PVM).
		                                                                           (žodžiais)




























BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI (1 VNT.)
[bookmark: _Hlk186790458][bookmark: _Hlk527031452]1. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga, atitinkančia specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal pirkimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai, medžiagos, papildomos priemonės, kontrolinės medžiagos, kalibravimo medžiagos (toliau – prekės) reikalingos nurodytam  maksimaliam tyrimų skaičiui atlikti.
2. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įranga bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu: VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, V. Lašo g. 3, Rokiškis, Laboratorinės diagnostikos skyrius, paruošta darbui, suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo. 
3. Tiekėjas privalo supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangos techninius pasus. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po įrangos pristatymo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodama įranga.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo dokumentacijoje: gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje. 
5. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Įrangos techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo įgalioto specialisto, turinčio tai patvirtinančius mokymų sertifikatus.
6. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas. 
7. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. 
8. Siūlomas analizatorius pristatomas kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.
[bookmark: _Hlk205910100]9. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį,  privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Limeta“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė. 
10. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.
TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMAM AUTOMATINIAM BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ 
ANALIZATORIUI SU ISE MODULIU 
	Eil.
Nr.
	Techniniai parametrai arba reikalavimai
	Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas
	Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios parametrų reikšmės (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė)

	1.
	Automatinis biocheminis analizatorius su ISE moduliu, biocheminiams tyrimams atlikti, 1 vnt.
	Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas. Analizatorius, pagamintas ne seniau nei 2024 metais. Būtina.
	

	2.
	Analizatoriaus sparta
	Ne mažiau kaip 350 fotometrinių tyrimų su ISE per valandą
	

	3.
	Matavimo metodai
	[bookmark: _Hlk179295559]Fotometrinis, ISE ir/arba turbidimetrinis
	

	4.
	Analizatoriaus komplektacija
	Siūlomas analizatorius pristatomas kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu ir priedais.
	

	5.
	Analizatoriaus valdymas
	Analizatoriaus funkcijos valdomos tiesiogiai pačiame analizatoriuje arba personaliniame kompiuteryje integruotos programos pagalba  
	

	6.
	Mėginių talpa 
	Ne mažiau kaip 50 mėginių vienu metu.
	

	7.
	Skubių mėginių (STAT) funkcija
	Būtina.
	

	8.
	Nepertraukiamas mėginių  ir reagentų talpinimas
	Reagentai ir mėginiai keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo, t.y. nereikia sulaukti darbo ciklo pabaigos. 
	

	9.
	Nepertraukiamas reagentų laikymas analizatoriuje
	Naudojamų reagentų nereikia išimti darbo dienos pabaigoje ar savaitgaliais.
	

	10.
	Reagentų indentifikavimas
	Integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu arba atpažinimas integruotu skaitytuvu 
	

	11.
	Reagentų naudojimas
	Pasibaigus reagentui, analizatorius automatiškai pradeda naudoti papildomą reagentą.
	

	12.
	Nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių kiekio analizatoriuje stebėjimas
	a) reagentų likučio skaičiavimas;
b) reagentų stabilumo, galiojimo laiko stebėjimas;
c) papildomų medžiagų likučio stebėjimas;
d) atliekų kiekio stebėjimas (jei analizatorius nejungiamas prie nuotekų sistemos)
	

	13.
	Pakuotės
	Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų priemonių pakuotes (įvertinant atliekamų testų skaičių iš pakuotės, sunaudojamas priemones ir kita), kuriuos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, dalinamos, garantuojant stabilumą nuo atidarymo.
	

	14.
	Reakcijos kiuvetės
	Vienkartinės arba daugkartinės (užtikrinama sauga nuo medžiagų pernešimo). Keičiamos arba plaunamos automatiškai.
	

	15.
	Tiriamoji medžiaga
	Serumas, plazma, smegenų skystis, šlapimas, bendras kraujas
	

	16.
	Mėgintuvėliai
	Galimybė matuoti iš:
a) pirminių mėgintuvėlių;
b) antrinių mėgintuvėlių;
c) mikromėgintuvėlių.
	

	17.
	Mėginių identifikavimas
	a) integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu;
b) mėgintuvėlio pozicijos atpažinimas.
	

	18.
	Mėginio tūris
	a) ne daugiau 70 µl serumo, plazmos
b) ne daugiau 100 µl kraujo, šlapimo ir kt. skysčių 
	

	19.
	Nepasiekiamas (liekamasis) mėginio tūris

	a) pirminiuose mėgintuvėliuose – ne daugiau nei 1 ml/1 cm
b) antriniuose mėgintuvėliuose - ne daugiau nei 1 ml/1 cm
c) mikromėgintuvėliuose - ne daugiau nei 150 µl
	

	20.
	Mėginių paėmimo adata su funkcijomis
	a) skysčio lygio nustatymas;
b) kliūties aptikimas;
	

	21.
	Skiedimas
	Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas
	

	22.
	Kokybės kontrolė
	a) kasdien atliekama dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija);
b) rezultatai pagal Westergard taisykles, Levey- Jannings grafikai.
	

	23.
	Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės grafikus. Kreives galima stebėti analizatoriaus ekrane ir atsispausdinti.
	Būtina
	

	24.
	Analizatorius turi jungtis į LIS 
	Būtina
	

	25.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą
	






