VETERINARINIO RENTGENO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Stacionarus rentgeno aparatas skirtas arklių ir kitų stambių gyvūnų rentgenografiniams tyrimams |  |
|  | Generatorius |  |  |
|  | Maksimali galia | Ne mažiau kaip 80 kW |  |
|  | Įtampos diapazonas | Ne mažesnėse ribose kaip (40 – 150) kV |  |
|  | Maksimali srovė | Ne mažiau kaip 1000 mA |  |
|  | Ekspozicijos trukmės diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 1 – 6000 ms |  |
|  | Automatinis ekspozicijos valdymas | Būtina |  |
|  | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) automatinės programos | Arklių krūtinės, galūnių, stuburo, pilvo ir kitos anatominės programos |  |
|  | Rentgeno vamzdis |  |  |
|  | Besisukantis anodas | Būtina |  |
|  | Židinio dėmių skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
|  | Židinių dydžiai: | Ne daugiau kaip 0,6 mm mažam židiniui, Ne daugiau kaip 1.2 mm dideliam židiniui |  |
|  | Mažojo židinio galia | Ne mažiau kaip 40 kW |  |
|  | Didžiojo židinio galia | Ne mažiau kaip 100 kW |  |
|  | Rentgeno vamzdžio įtampa | Ne mažiau kaip 150 kV |  |
|  | Maksimali anodo šiluminė talpa | Ne mažiau kaip 300 kHU |  |
|  | Rentgeno vamzdžio kolona |  |  |
|  | Montuojama prie lubų | Būtina |  |
|  | Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas | Ne mažiau kaip 1900 mm |  |
|  | Motorizuota kolonos skersinis judėjimas | Ne mažiau kaip 2900 mm |  |
|  | Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |
|  | Žemiausia rentgeno vamzdžio fokuso padėtis nuo pagrindo | De daugiau kaip 12,5 cm |  |
|  | Kolimatorius |  |  |
|  | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |
|  | Rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Automatinis |  |
|  | Valdymas | Automatinis arba rankinis |  |
|  | Motorizuotas stovas rentgenografijai |  |  |
|  | Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai montuojamas prie lubų | Būtina |  |
|  | Automatinis aukščio keitimas | Pagal rentgeno vamzdžio poziciją |  |
|  | Žemiausia stovo detektoriaus dėklo izocentro padėtis | Ne daugiau kaip 25 cm |  |
|  | Platforma skirta paaukštinti arklio kanopos padėtį. | Ilgis ne mažiau kaip 150 mm Plotis ne mažiau kaip160 mm Aukštis ne mažiau kaip 60 mm |  |
|  | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius |  |  |
|  | Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos dėkle ir jį išėmus | Būtina |  |
|  | Detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Belaidė |  |
|  | Scinciliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis |  |
|  | Detektoriaus aktyvios zonos dydis | Ne mažiau kaip 430 mm x 430 mm |  |
|  | Pikselio dydis | Ne daugiau kaip 130 µm |  |
|  | Pilkumo skalės gylis | Ne mažiau kaip 16 bit |  |
|  | Atsparumas drėgmei | Ne mažiau kaip IP56 |  |
|  | Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta | (aparatūrinė ir programinė įranga) |  |
|  | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina |  |
|  | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninio detektoriaus valdymas | Būtina |  |
|  | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
|  | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas | Būtina |  |
|  | Pacientų registravimas | Būtina |  |
|  | Vaizdo manipuliacijos | Padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo / kontrasto keitimas |  |
|  | Anotacijos | Tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai |  |
|  | DICOM arba lygiavertės funkcijos: | DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist, |  |
|  | Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas | Būtina |  |
|  | Radiologijos technologo darbo vietos monitorius | Ne mažiau kaip 21" ekrano įstrižainės, lietimui jautrus |  |
| 9. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.