## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
INSTRUMENTŲ RINKINYS AKIŲ LIGŲ SKYRIUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas,gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1.1. | Pincetas kapsuloreksiui | 3 | vnt.
1.1.1. | Su kreipiančiuoju kaišteliu, ypatingai delikatus, 13 ±1 mm lenkta darbinė dalis, mikro dantytas griebtuvo galiukų paviršius, bendras ilgis 103 ±5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniam suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas cromu
1.2. | Branduolio dalijimo kabliukas | 4 | vnt.
1.2.1. | MIYOSHI arba lygiaverčio modelio universalus lenktas, , 1 ±0.1 mm galiukas, 0.6 ± 0.01 mm vidinis kraštas, bendras ilgis 104 ± 5 mm. Rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.
1.3. | IOL kirpimo žirklės | 1 | vnt.
1.3.1. | Snyder Osher arba lygiaverčio modelio oftalmologinės akriliniės ir silikonininės sulankstomos, žirklių darbinė dalis 3,5 mm ± 0,1 mm ilgio, apatiniai ašmenys dantyti, skirti IOL trakcijai, trumpo modelio, 18 gauge dydžio/1,2 ± 0,1 mm, bendras žirklių ilgis 150 mm ± 2 mm, apvali rankenėlė, veikianti paspaudimo būdu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.4. | Mikro siuvimo žirklutės | 2 | vnt.
1.4.1. | tiesios, 8 ± 1 mm kirpimo ašmenys, galai smailūs, bendras ilgis 105 ± 5 mm , rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.
1.5. | Griebtuvas | 2 | vnt.
1.5.1. | BARRAQUER arba lygiaverčio modelio adatkotis, lenktas, be užrakinimo, 11 ± 0.1 mm delikatus, (1.1 x 0.75) ± 0.05 mm galiukai, bendras ilgis 140 ± 5 mm, rankenėlės pastorintos, grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.
1.6. | Branduolio išskėtimo pincetas | 2 | vnt.
1.6.1. | AKAHOSHI arba lygiaverčio modelio (fako pre-čioperis). 4.5 ± 0.1 mm delikatūs aštrūs galiukai, 1 ± 0.1 mm profilio, 2 ± 0.1 mm kryžminio veikimo eiga, skirtas branduolio skėlimui, padalijimui ir sukimui, bendras ilgis 105 ± 5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniam suėmimui, kryžminio veikimo, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.
1.7. | Silikoninis padėklo įklotas su spygliais A4 formato | 4 | vnt.
1.8. | Bipoliarinis pincetas | 2 | vnt.
1.9. | Akies junginės žirklės | 1 | vnt.
1.9.1. | WESTCOTT arba lygiaverčio modelio, nežymiai išlenktos, bendras ilgis 120 ± 5 mm, smailais galais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.10. | branduolio manipuliatorius ir priekinės kapsulės poliruotojas | 2 | vnt.
1.10.1. | DRYSDALE arba lygiaverčio modelio, 1.0 x 1.5 mm (± 0.1 mm) irklo formos galiukas, bendras ilgis 100 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.
1.11. | Mentelė | 1 | vnt.
1.11.1. | SPIRIG arba lygiaverčio modelio, rankiniam lęšio fragmentavimui, 0.5 ± 0.1 mm pločio branduolio bisektorius, bendras ilgis 110 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos gruoblėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.
1.12. | Mentelė | 1 | vnt.
1.12.1. | 12±1mm, lenkta 45±1°, (0.5 pločio x 0.25 storio)±0,01 mm, atraumatinė, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršium, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.13. | Lęšiuko mentelė | 1 | vnt.
1.13.1. | Jaffe arba lygiaverčio modelio , lygi, 0.5±0.1 mm pločio, lenkta 10.0 ±1 mm
1.14. | Strabizmo žirklės | 1 | vnt.
1.14.1. | Tiesios, trumpos geležtės, bendras ilgis 110 ± 5 mm, geležčių ilgis nuo galiuko iki ašies 30 ± 2 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.15. | Adatkotis | 1 | vnt.
1.15.1. | BARRAQUER arba lygiaverčio modelio, lenktas, su užrakinimu, 12 ± 1 mm standartinis griebtuvas, (1.6 x 1.0)±0,01 mm galiukai, rankenos skersmuo 10 ± 2 mm, bendras ilgis 140 ± 5 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.16. | Ragenos skarifikatorius | 2 | vnt.
1.16.1. | KUHNT arba lygiaverčio modelio, suapvalintas galiukas, bendras ilgis 123 ± 5 mm, (5.5 x 2.5) ± 0,1 mm ašmenys, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.17. | Akies junginės žirklės | 1 | vnt.
1.17.1. | WESTCOTT arba lygiaverčio modelio , nežymiai išlenktos, 120 ± 5 mm ilgio, bukais galais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.18. | Pincetas | 2 | vnt.
1.18.1. | MICRO COLIBRI arba lygiaverčio modelio, delikatus, su rišimo plokštuma 5 ± 0.1 mm, dantukai pinceto gale 1x2, 0.12 ± 0.01 mm, bendras ilgis 77 ± 5 mm, rankenėlės grublėtos su išpjovomis patogesniam suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.19. | Chalaziono kiuretė | 1 | vnt.
1.19.1. | MEYHOEFERarba lygiaverčio modelio 1.0 ± 0.1 mm skersmens, bendras ilgis 129 ± 5 mm, rankenėlė plokščia, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.20. | Ašarų kanalų zondas | 2 | vnt.
1.20.1. | GIESSEN arba lygiaverčio modelio, 11 mm smailėjantis galas, lenktas, 0.4 ± 0.1 mm galiuko storis, bendras ilgis 77 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos gruoblėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.
1.21. | Chalaziono kiuretė | 1 | vnt.
1.21.1. | MEYHOEFER arba lygiaverčio modelio 2.0 ± 0.1 mm skersmens, bendras ilgis 129 ± 5 mm, rankenėlė plokščia, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.22. | Chalaziono kiuretė | 1 | vnt.
1.22.1. | MEYHOEFER arba lygiaverčio modelio 2.5 ± 0.1 mm skersmens, bendras ilgis 129 ± 5 mm, rankenėlė plokščia, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.23. | Ašarų kanalų zondas | 2 | vnt.
1.23.1. | WILDER arba lygiaverčio modelio , plonas, delikatus, ilgas kūgis, galiuko skersmuo 0.30 ±0.01 mm, bendras ilgis nuo 95 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi. Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.24. | Adatkotis | 2 | vnt.
1.24.1. | CASTROVIEJO arba lygiaverčio modelio , lenktas, be užrakinimo, 10 ± 1 mm delikatus griebtuvas, (1.5 x 0.8)±0,01 mm galiukai, bendras ilgis 140 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.25. | Ragenos žirklės | 2 | vnt.
1.25.1. | Nežymiai išlenktos, 8 ± 1 mm ašmenys, bendras ilgis 105 ± 5 mm , smailais galais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.26. | Rišamasis pincetas | 2 | vnt.
1.26.1. | 7.5 ± 0.5 mm lenktais, lygaus paviršiaus galiukais, 6±1 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 100 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.27. | Akies vokų išplėtėjas kūdikiams | 1 | vnt.
1.27.1. | COOK arba lygiaverčio modelio akies vokų išplėtėjas kūdikiams, 5 ± 1 mm vientisos mentės, reguliuojamas su fiksuojamuoju varžtu, bendras ilgis 30 ± 1 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.28. | Rainelės pincetas | 2 | vnt.
1.28.1. | THOMAS NEUHANN arba lygiavertis, lenktas darbinis kotelis, 1 x 2 dantukai, 23 dydžio / 0,6 ± 0.01 mm, bendras ilgis 95 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, veikiančios paspaudimo principu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
1.29. | Markeris | 1 | vnt.
1.29.1. | Gencijoninis violetinis, dviejų galų, plonas ir platus, skirtas ragenos instrumentams nudažymui,ne mažiau 20 vnt. dėžutėje, sterilūs
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2359 2025-08-26 08:54:36