Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__Mažeikių rajono savivaldybės administracija__

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL RENTGENO DIAGNOSTINIO TOMOGRAFO (ODONTOLOGINIO RENTGENO) PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_________________

(Sudarymo vieta)

| Dalyvio pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |
| Subtiekėjo* (-ų) ar kvazisubtiekėjo** (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) ar kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kokią veiklą vykdys pagal sutartį |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar kvazisubtiekėją (-us) |  |

*Subtiekėjas, kurio pajėgumais dalyvis nesiremia- dalyvio pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija dalyvis nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija dalyvis remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra dalyvis, ūkio subjekto, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

| Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Rentgeno diagnostikos tomografas (Odontologinis rentgenas) |  |  |  |

Pateikiant kainą nurodomi 2 skaičiai po kablelio.

Bendra pirkimo objekto kaina su PVM  sudaro   ______________________________________Eur

(suma skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ________________________

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai,  kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia  pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Siūlomos prekės charakteristika:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristika (pildo tiekėjas) Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės gamintojas, modelis |  |  |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Maksimali rentgeno spindulių generatoriaus vamzdžio įtampa | Ne mažiau 90 kV |  |
|  | Maksimalus rentgeno spindulių generatoriaus srovės stiprumas | Viršutinė riba ne mažiau 12 mA |  |
|  | Rentgeno spindulių generatoriaus vamzdžio židinio dėmė | Ne daugiau 0,5 mm |  |
|  | Galimybė ateityje modifikuoti aparatą cefalometriniams galvos vaizdams gauti | Turi būti galimybė ateityje modifikuoti aparatą cefalometriniams galvos vaizdams gauti |  |
|  | Galimybės atlikti tyrimą pacientui stovint ir/arba privažiuoti judėjimo negalią turinčiam pacientui su vežimėliu | Turi būti galimybės atlikti tyrimą pacientui stovint ir/arba privažiuoti judėjimo negalią turinčiam pacientui su vežimėliu |  |
|  | Panoraminės rentgeno nuotraukos |  |  |
| 7.1. | Panoraminio modalumo atvaizdai/programos | 1. Panoraminė rentgenograma; 2. Smilkininio apatinio žandikaulio (SAŽ) sąnarių (angl. TMJ); 3. Kandimo (angl. Bitewing) rentgeniniai atvaizdai. 4. Sinusų. |  |
|  | 3D vaizdo projekcijos |  |  |
|  | 3D jutiklio skenavimo tūriai (angl. FOV) | Pasirenkamos ribos ne siauresnės nei nuo H5 x ø 5 cm iki H12 x ø16 cm |  |
|  | 3D tūrinio vaizdo mažiausias elemento (angl. Voxel) dydis | Ne daugiau 80 µm |  |
|  | 3D sensoriaus pilkumo skalė | Ne mažiau 14 bit |  |
|  | Vaizdo apdorojimo programa |  |  |
|  | Reikalavimai vaizdo apdorojimo programai | 1. Vaizdo apdorojimo programa skirta 2D ir 3D nuotraukų peržiūrai ir analizavimui; 2. Turi būti pritaikyta dirbti tinkle; 3. Programa turi gebėti dirbti su 64 bit, Windows 10 operacinėmis sistemomis (arba lygiavertėmis). |  |
|  | Neterminuotos programinės įrangos licencijos | Ne mažiau 5 darbo vietų |  |
|  | Apsauginė prijuostė tūriniams vaizdams atitinkanti LR teisės aktų reikalavimus | 1 vnt. suaugusiems |  |
|  | Kompiuteris, skirtas rentgeno nuotraukų priėmimui ir monitorius | Rentgeno gamintojo sukomplektuotas su siūlomu rentgenu arba ne prastesnių parametrų nei rekomenduojamas gamintojo |  |
|  | Priedai | Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą. |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Siūlomos rentgenografinės sistemos montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
|  | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
|  | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina |  |
|  | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams medicinos radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina |  |

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamus darbus /pildoma, jei dalyvauja ūkio subjektų grupė/:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Partnerio numatomi atlikti darbai procentais |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (hptt://www.vpt.lrt.lt/). Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta, konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |

Pastaba. Tuo atveju, jei pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pateiktas juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas, suteikiantis teisę pateikti pasiūlymą.