TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL REALAUS LAIKO TERMOCIKLERIO

Reikalavimai sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. |
| 2. | Prekės turi turėti: CE ženklinimas |
| 3. | Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas termociklerio remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas, taip pat tiekėjas garantuoja užtikrinti nenutrūkstamą termociklerio veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą garantinio galiojimo terminą. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja užtikrinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie įrangos gedimą tiekėjo priskirto reikiamą kvalifikaciją turinčio specialisto atvykimą į Kauno kolegiją įrangos gedimui pašalinti. Nesant galimybės pašalinti įrangos gedimą per 2 paras tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus. |
| 4. | Prekės pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. |
| 5. | Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. nuo pardavimo datos. |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

| 1. | Pakuotė |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi |
| 2. | Termocikleris |  |
| 2.1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Atitiktį patvirtinantis dokumentas – tiekėjo deklaracija. |

Techninė specifikacija:

| Pirkimo objektas - Realaus laiko termocikleris | Kiekis - 1vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Sistemos valdymas; Sistema turi veikti standartinės PGR (iki 2 val.) ir greitos PGR (iki 40 min.) režimu.. Šildymo/šaldymo sistema; Turi būti ne mažiau nei 5 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros galimas skirtumas ne mažiau nei 5o C.. 3.; Detekcija; Sužadinimo intervalas ne mažesnis nei nuo 450 nm iki 680 nm; Detekcijos intervalas ne mažesnis nei nuo 500 nm iki 730 nm. 4.; Maksimalus reakcijų skaičius (multiplex) viename šulinėlyje; Ne mažiau 5 - kai naudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė. Ne mažiau 6 – kai nenaudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė. 5.; Sužadinimo šaltinis ir spektras; LED arba lygiavertis. 6.; Valdymas; Turi būti įdiegta programinė įranga skirta sistemos valdymui, greitam eksperimento diegimui, nuotoliniam procesų stebėjimui realiu laiku, eksperimento planavimui, duomenų kaupimui ir analizei. Turi būti įdiegta individuali duomenų apsauga. Turi būti galimybė parinkti kiekvienam reakcijos šulinėliui individualius parametrus bei keisti juos pasibaigus reakcijai. Būtinos papildomos kompiuterinės programos oligonukleotidinių pradmenų ir zondų parinkimui bei santykinei kiekybinei produkto analizei. Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą, esančią . Turi būti galimybę analizuoti duomenis naujausiomis gamintojo analizės programomis nuotoliniu būdu.. 7.; Kaitinimo greitis; Ne mažiau nei 6,5 ⁰C per sekundę. 8.; Temperatūros tikslumas šulinėlyje; Paklaida ne didesnė nei 0,3 C. 9.; Reakcijos tūris; Reakcijos tūrio intervalas nuo 10 μl iki 100 μl.. 10; Naudojami reagentai; Turi būti atvira sistema, leidžianti dirbti su universaliais reagentais. 11.; Temperatūros tolygumas; Paklaida ne didesnė nei 0,5 C. 12.; Prietaiso jautrumas; Nemažesnis nei galimybė nustatyti 1,5 kopijos skirtumus. 13.; Garantinis laikas; Ne trumpesnis nei 2 metai; Pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikalaujama. |

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogą (jei toks yra) ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas tiekėjo parengtu atskiru dokumentu) bei nuoroda ties reikiamu parametru. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.