1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė įranga, 1 vnt. | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1.1. | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio | Būtina |  |
| 1.2. | Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio | Būtina |  |
| 1.3. | Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir ne mažiau kaip 2 rankenų pagalba nešamas | Būtina |  |
| 1.4. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina |  |
| 1.5. | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg. |  |
| 1.6. | Lagamino matmenys | Ne daugiau 40 x 25 x 55 cm |  |
| 1.7. | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina |  |
| 1.8. | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l. | Būtina |  |
| 1.9. | Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min. | Būtina |  |
| 1.10. | Skysčių surinkimo konteineriai, turi būti pateikiami 7 vienetai | Talpa ne mažiau kaip 1 l. |  |
| 1.11. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 1.12. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Disko formos |  |
| 1.13. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 db. |  |
| 1.14. | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |  |
| 1.15. | Vežimėlis lengvai valdomas, su ne mažiau kaip 2 ratukais | Būtina |  |
| 1.16. | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 45 x 40 x 55 cm |  |
| 1.17. | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti | Būtina |  |
| 1.18. | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED šviestuvas | Būtina |  |
| 1.19. | LED šviestuvo šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu |  |
| 1.20. | LED šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina |  |
| 1.21. | LED šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 CRI |  |
| 1.22. | Kampiniai antgaliai, turi būti pateikiami 7 vienetai | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 1.23. | Greitinantys antgaliai, turi būti pateikiami 7 vienetai | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 1.24. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 1.25. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ

| 2. | Mobili odontologo kėdė, 1 vnt. | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Paprastai sulankstoma | Būtina |  |
| 2.2. | Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina |  |
| 2.3. | Svoris | Ne daugiau kaip 18 kg |  |
| 2.4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
| 2.5. | Sulankstytos kėdės matmenys ne daugiau kaip 65 x 45 x 65 cm | Būtina |  |
| 2.6. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |
| 2.7. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina |  |
| 2.8. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- GYDYTOJO KĖDUTĖ

| 3. | Gydytojo kėdutė, 1 vnt. | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Nešiojama, krepšys komplekte | Būtina |  |
| 3.2. | Paprastai surenkama ir išrenkama | Būtina |  |
| 3.3. | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |  |
| 3.4. | Reguliuojamas aukštis ne blogiau kaip 55-65 cm ribose | Būtina |  |
| 3.5. | Sėdimoji dalis apvali, diametras 34 – 40 cm ribose. | Būtina |  |
| 3.6. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina |  |
| 3.7. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.