1 PRIEDAS

ODONTOLOGIJOS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymus galės teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba visoms pirkimo dalims:

- Plombų kietinimo lempa;

- Didinamieji odontologo akiniai;

- Apekso lokatorius.

- PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plombų kietinimo lempa, 1 vnt. | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1. | LED tipo | Būtina |  |
| 2. | Bangos ilgis | Ne blogiau kaip 440-480 nm ribose |  |
| 3. | Ličio-jono baterija | Būtina |  |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 105 g. |  |
| 5. | Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai: | - Pilno galingumo - Lėto starto |  |
| 6. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą |  |
| 7. | Kroviklyje integruotas radiometras | Būtina |  |
| 8. | Kroviklyje LED indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį | Būtina |  |
| 9. | Garsinė senkančios baterijos indikacija | Būtina |  |
| 10. | Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus | Būtina |  |
| 11. | Šviesolaidžio skersmuo | Ne daugiau kaip 8 mm |  |
| 12. | Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė | Ne daugiau kaip 2 valandos |  |
| 13. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 14. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Didinamieji odontologo akiniai, 1 vnt. | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1. | Galilean tipo optika | Būtina |  |
| 2. | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas) | Būtina |  |
| 3. | Didinimas | 3.6x – 3.9x ribose |  |
| 4. | Vieno okuliaro svoris | Ne daugiau kaip 18 g. |  |
| 5. | Okuliarai pagaminti iš titano arba lygiaverčio metalo | Būtina |  |
| 6. | Darbinio atstumo pasirinkimas užsakant | Ne blogiau kaip 30-60 cm ribose |  |
| 7. | Okuliarų kampas pasirenkamas užsakant | Ne blogiau kaip 0-40° ribose |  |
| 8. | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | Ne mažiau kaip 65 mm |  |
| 9. | Vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 100 mm |  |
| 10. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą | Iš ne mažiau kaip 5 skirtingų variantų |  |
| 11. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |  |
| 12. | Galimybė pasirinkti okuliarų spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |  |
| 13. | Komplektuojamas su LED šviesos komplektu (LED lempa, baterija su šviesos intensyvumo valdikliu, pakrovėjas, UV filtras) | Būtina |  |
| 14. | LED šviesos intensyvumas | Ne blogiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu |  |
| 15. | Apšvietimo laukas | Ne mažiau kaip 70 mm skesmens apskritimas 35 cm atstumu |  |
| 16. | LED šviesos svoris | Ne daugiau kaip 20 g. |  |
| 17. | Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje | Būtina |  |
| 18. | Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 6 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu | Būtina |  |
| 19. | Baterijos svoris | Ne daugiau 160 g. |  |
| 20. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 21. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- APEKSO LOKATORIUS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apekso lokatorius, 1 vnt. | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1. | Nešiojamas su AA arba AAA tipo baterijomis | Būtina |  |
| 2. | Tikslūs matavimai drėgname kanale | Būtina |  |
| 3. | LCD spalvotas ekranas | Būtina |  |
| 4. | Matmenys | Ne daugiau 12 x 12 x 12 cm |  |
| 5. | Komplektacija ne blogiau kaip: | - Laidas 1 vnt. - Adatėlės laikiklis 3 vnt. - Lūpinis kontaktas 5 vnt. - Pradinis baterijų komplektas; - Testeris. |  |
| 6. | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba | Būtina |  |
| 7. | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Būtina |  |
| 8. | Galimybė prijungti endovariklį ir plombų kietinimo lempą | Būtina |  |
| 9. | Ne mažiau kaip 3 atminties nustatymai | Būtina |  |
| 10. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

_______________________________