TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbtos rinkos konsultacijos Nr. 4038455 „NVP-70503 Reagentai ir papildomos priemonės hematologinių tyrimų atlikimui su analizatoriaus panauda“ pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skiediklio pakuotės talpa ≤ 10 L | Manome, kad šis reikalavimas nėra tiesiogiai susijęs su ekonominio naudingumu bei riboja konkurenciją tarp tiekėjų. Perkančiosios organizacijos, reikalaujama pakuotės talpa ≤10L, nereiškia, kad pasiūlymas turi ekonominį pranašumą, juolab, kai mažesnė pakuotė - nereiškia mažesnių eksploatacinių sąlygų. Prašome minėtą punktą pašalinti, kadangi kriterijus nėra aiškus, pagrįstas ir objektyvus. Toks ekonominio naudingumo kriterijus laikomas subjektyviu ir sunkiai pagrindžiamu. | Atkreiptinas dėmesys, kad tai yra ne ekonominis kriterijus, o kokybės kriterijus. Šis kriterijus yra sąmoningai pasirinktas, siekiant užtikrinti ne tik logistinį patogumą, bet ir darbuotojų saugą bei ergonomiškas darbo sąlygas. Dauguma laboratorijoje dirbančių specialistų yra moterys. Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. V-592/A1-210 „Dėl ergonominių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-01) moterims rekomenduojamas kelti svoris nurodytas 7-16 kg priklausomai nuo pakėlimo aukščio ir atstumo nuo darbuotojo kūno. 20 L skiediklio pakuotė gali sverti 20–22 kg, kas viršija rekomenduojamą svorį ir kelia traumų bei sveikatos riziką, todėl ≤10 L kriterijus yra proporcingas, sveikatai palankus bei konkurencijos neribojantis sprendimas, nes kriterijus neeliminuoja tiekėjų iš pirkimo procedūros, todėl konkurencijos neriboja. Kriterijus nekeičiamas. |
| 2. | Mėginio tūris, naudojamas tyrimo atlikimui ≤ 12 mikroL | Tiekėjas siūlo: Mėginio tūris, naudojamas tyrimo atlikimui ≤ 15 mikroL. Perkančioji organizacija, pateikdama tokį reikalavimą, netiesiogiai diskriminuoja tiekėją ir suteikia nepagrįstą pranašumą, vienam tiekėjui, kitų atžvilgiu, todėl siūlome Perkančiajai organizacijai įvertinti tai, kad didesnis mėginio tūris, ekonomiškai naudingesnis pasirinkimas ilguoju laikotarpiu. Siūlome PO įvertinti tai, kad neženkliai didesni mėginių konteineriai, gali kainuoti šiek tiek daugiau, tačiau sumažėjus paėmimų ir tyrimų skaičiui, bendros išlaidos būna mažesnės. | Reikalavimas nekeičiamas, nes mažesnis mėginio tūris sumažina kraujo paėmimo invazyvumą (ypač vaikams ir senyvo amžiaus pacientams), trumpesnė procedūra, mažesnis skausmas ir psichologinis diskomfortas vaikui, galimybė atlikti tyrimus iš riboto mėginio kiekio atitinka modernių analizatorių standartus. Kriterijus nekeičiamas. |
| 3. | Visos WBC populiacijos matuojamos tiesiogiai, nenaudojant papildomų reagentų ar dažų | Siūlome Perkančiajai organizacijai pašalinti iš ekonominio naudingumo balų lentelės p.nr. 3 “Visos WBC populiacijos išmatuojamos tiesiogiai, nenaudojami jokie papildomi reagentai ir/ar dažai”. Vertiname, kad toks PO reikalavimas yra perteklinis ir iš esmės riboja konkurenciją tarp tiekėjų. Kriterijus nėra susijęs su ekonomine nauda bei pažeidžia skaidrumo ir nediskriminavimo principą. | Šis kriterijus užtikrina greitesnį bei patikimesnį tyrimų atlikimą, supaprastina darbo procesą. Šis kriterijus nėra ribojantis konkurencijos, nes kriterijus neeliminuoja tiekėjų iš pirkimo procedūros, jis nėra Techninės specifikacijos reikalavimas, todėl neprivaloma jo atitikti. Kriterijus nekeičiamas. |
| 4. | Terminologija „Accuracy“ | Prašome Perkančiosios organizacijos atkreipti dėmesį į ekonominio naudingumo kriterijaus p.nr. 4, formuluotę “Hematologinio prietaiso matavimų verčių, atitinkančių pamatinių biologinių verčių intervalo vertes, tikslumas / tikrumas (angl. Accuracy)” siūlome reikalavimą formuluoti sekančiai: “ Hematologinio prietaiso matavimų verčių, atitinkančių pamatinių biologinių verčių intervalo vertes, tikslumas / tikrumas (angl. Accuracy arba linearity range)” Perkančioji organizacija turi įvertinti tai, kad (angl. Accuracy) terminą vartotojo vadovuose naudoja ne visi gamintojai. Kai kurie gamintojai vartoja tokius terminus kaip (angl. linearity range, precision”. Toks Perkančiosios organizacijos pasirinkimas neobjektyviai riboja galimybę varžytis tiekėjas, kurių analizatoriai atitinka visus techninius ir klinikinius tikslumo reikalavimus, tačiau jų pateikiamuose dokumentuose nėra vartojamas terminas “accuracy” . Ekonominio naudingumo kriterijus, reikalaujantis, kad terminas „accuracy“, kuris pateiktas gamintojo dokumentacijoje ar vartotojo vadove, faktiškai išskiria vieną konkretų gamintoją (X) ir apriboja kitų gamintojų teisę dalyvauti konkurse, nors jų siūloma įranga objektyviai gali atitikti reikalaujamus tikslumo rodiklius. Tai prieštarauja VPĮ 17 str. nustatytiems nediskriminavimo ir proporcingumo principams bei riboja sąžiningą konkurenciją. | Paaiškiname, kad bus priimami ir kiti gamintojų dokumentuose vartojami lygiaverčiai terminai („linearity range“, „precision“), kurie pagal esmę atitinka tikslumo reikalavimą. Taigi kriterijus nėra ribojantis konkrečiam gamintojui. Perkančioji organizacija koreguoja T4 kriterijaus formuluotę į: „Hematologinio prietaiso matavimų verčių, atitinkančių pamatinių biologinių verčių intervalo vertes, tikslumas / tikrumas (angl. Accuracy arba linearity range, arba precision, arba lygiavertė): 1) WBC - ne prastesnis kaip ± 0,3 x 109 ląstelių/l; 2) RBC - ne prastesnis kaip ± 0,2 x 1012 ląstelių/l; 3) HGB - ne prastesnis kaip ± 3 g/l; 4) PLT - ne prastesnis kaip ± 10 x 109 ląstelių/l. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.