TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Stentai ureteriniai 6CH  26 cm  (atviru galu):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- poliuretaniniai ar lygiavertės medžiagos;

- stentas kateteris (abu galai atviri konusiniai - siaurėjantys);

- nustūmėjas vidinis (spalvotas);

- styga vedlys ne trumpesnis nei 125 cm su lanksčia šerdimi;

- spaustukas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Diametras | Ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 CH | 26 ± 1 | 200 |

- Chirurginis/apžiūros proktoskopas su snapeliu:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nesterilūs;

- pagaminti iš skaidraus plastiko arba lygiaverčio;

- savaime užsidegantis LED šaltinis;

- daugiakartinės dvi rankenos;

- vamzdelio ilgis 85 – 88 mm;

- vamzdelio skersmuo 23 ± 1  mm;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atitinka esminius Europos Tarybos direktyvos 93/42/ES reikalavimus;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas ir pagaminimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.

- Tulžies latakų radiodažnuminis abliacinis kateteris:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- bipolinis;

- 8Fr dydžio ir 180 ± 0,2 cm ilgio;

- turintis 2,8 ± 0,1 mm diametro ir 8 ± 1 mm ilgio žiedinius elektrodus distaliniame kateterio gale;

- 5 ± 1 mm distalinis galiukas iki pirmo elektrodo;

- abliacinė zona 25 ± 3 mm ilgio ir 9 ± 2 mm pločio;

- turi adapterį jungčiai su turimu ligoninėje abliaciniu generatoriumi (Olympus ESG 100 ir ERBE Vio 200);

- tinkantis ne mažesniam kaip 3,2 cm duadenoskopo kanalui;

- pritaikytas darbui su turima ligoninėje SpyGlass sistema.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Riboflavini (vit.B2) izotoninis:

- pakuotė: švirkštas su 3ml tirpalo;

- sudėtis: 0,1% Riboflavino, 1,1 % HPMC;

- be dekstrano.

Orientacinis poreikis: 36 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________