Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATŲ IR ANESTEZIJOS APARATŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas |  |
| Adresas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Įmonės telefonas |  |
| Įmonės el. paštas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

„Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas |  | Vnt. | 12 |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS

„Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (Skubios pagalbos skyriui)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (Skubios pagalbos skyriui) |  | Vnt. | 3 |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

III PIRKIMO DALIS

„Anestezijos aparatas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas |  | Vnt. | 2 |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

IV PIRKIMO DALIS

„Portatyvinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas |  | Vnt. | 7 |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirma pirkimo dalis. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 12 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis | Suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |
| 2. | Dujų tiekimas į aparatą | Oro ir deguonies (jei siūlomas aparatas turi vidinę turbiną – tik deguonies) tiekimas centralizuotas – iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo. |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: | 1. Intubacinė ventiliacija; 2. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 5. | Ventiliacijos darbo režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija; 2. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija; 3. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 4. Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgio lygių ventiliacija; 5. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 6. Slėgiu kontroliuojama priverstinė ventiliacija su trumpais slėgio sumažėjimais (APRV); 7. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija su pagalbiniu slėgiu; 8. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu; 9. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu ir pagalbiniu slėgiais. |  |
| 5.1. | Uždaros kilpos principu veikiantis ventiliacijos režimas | Automatiškai reguliuoja tam tikrus ventiliatoriaus nustatymus, atsižvelgiant į paciento fiziologijos rodmenis (pavyzdžiui, hemoglobino įsotinimą deguonimi, etCO2, kvėpavimo dažnį, kvėpuojamąjį tūrį, įkvėpimo pastangą, kvėpavimo mechaniką ar kt.) siekiant palaikyti fiziologinius rodiklius naudotojo nustatytuose tikslinėse ribose arba naudojantis aparate įdiegtais žiniomis pagrįstais ventiliacijos protokolais. |  |
| 5.2. | Plaučių atvėrimo funkcija | Automatiniu arba pusiau automatiniu būdu atlieka plaučių atvėrimą |  |
| 5.3. | Tūriu kontroliuojama, privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija arba adaptyvi palaikančioji ventiliacija | Privalomas minutinis tūris parenkamas vartotojo. Automatinis persijungimas tarp priverstinio ir spontaninio kvėpavimo su pagalbiniu slėgiu arba tarp kontroliuojamos ir pagalbinės ventiliacijos, priklausomai nuo paciento poreikių. |  |
| 6. | Neinvazinė ventiliacija: |  |  |
| 6.1. | Dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu | Automatinis |  |
| 7. | Režimai / funkcijos: |  |  |
| 7.1. | CO2 koncentracijos matavimo technologija | Pagrindinio srauto metodu |  |
| 7.2. | Realaus laiko plaučių funkcijos vizualizacija | Plaučių dinaminis grafinis vaizdas realiame laike, leidžiantis įvertinti plaučių tamprumą (angl. compliance) ir pasipriešinimą (angl. resistance) bei paciento aktyvumą (priverstinių ir spontaninių įkvėpimų proporciją). |  |
| 8. | Pirminiai ventiliavimo parametrų nustatymai | Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal amžiaus grupę arba ūgį, pagal kurį apskaičiuojamas idealus paciento kūno svoris |  |
| 9. | Pagrindiniai nustatymai: |  |  |
| 9.1. | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4 – 80 k/min |  |
| 9.2. | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 100 – 2000 ml |  |
| 9.3. | Maksimalus srautas įkvėpime | Ne mažiau 180 l/min |  |
| 9.4. | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0,2 – 5 s |  |
| 9.5. | Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5 – 95 cm H2O |  |
| 9.6. | Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas) | 0,5 – 10 l/min |  |
| 9.7. | Deguonies koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % |  |
| 10. | Rankiniu būdu valdomos aparato funkcijos: | 1. Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas; 2. Integruotas vaistų purkštuvas – “nebulaizeris”. |  |
| 11. | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija | Aparatas turi didelio srauto deguonies terapijos funkciją. Pacientui tiekiamo deguonies srautas ir koncentracija nustatomi DPV aparate, aparato sukuriamas deguonies srautas reguliuojamas ne siauresniame kaip 15-80 l/min diapazone. |  |
| 12. | Atodūsio funkcija | Aparatas turi atodūsio funkciją |  |
| 13. | Apnėjos ventiliacija | Aparatas turi Apnėjos ventiliacijos funkciją (sustojus paciento kvėpavimui, automatiškai perjungiama į priverstinę ventiliaciją) |  |
| 14. | Intubacinio arba endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija | Automatinė intubacinio arba endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija su įvedamu vamzdelio diametru ir kompensavimo lygio nustatymu |  |
| 15. | P/V kilpa | Ventiliatorius turi galimybę įvertinti plaučių mechaniką (viršutinę ir apatinę) esant pastoviam srauto manevrui, kad būtų galima identifikuoti tinkamus Pinsp ir PEEP parametrus. |  |
| 16. | Reikalavimai monitoriui: |  |  |
| 16.1. | Ekrano parametrai | 1. Spalvotas, sensorinio valdymo; 2. Įstrižainė ne mažiau 17 colių; 3. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba automatinis šviesumo reguliavimas. |  |
| 16.2. | Monitorius | 1. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip 3 pasirenkamų parametrų kreives; 2. Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija. |  |
| 17. | Matuojami parametrai: | 1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP); 2. Plato slėgis (Pplat); 3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP); 4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean); 5. Minutinis tūris iškvėpime: bendras ir spontaninis; 6. Dujų nuotėkis; 7. Kvėpavimo dažnis: priverstinis ir spontaninis; 8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija; 9. Kvėpavimo tūris (VT); 10. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) arba lygiavertis parametras; 11. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2); 12. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2); 13. Okliuzijos slėgis (P0.1). |  |
| 18. | Apskaičiuojami parametrai: | 1. Tamprumas (angl. compliance); 2. Pasipriešinimas (angl., resistance); 3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB). |  |
| 19. | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kreivės | Slėgio, srauto, tūrio, CO2 ir slėgio trachėjoje (vietoje slėgio trachėjoje kreivę atvaizduojančio aparato, gali būti siūlomas slėgio trachėjoje-srauto arba slėgio trachėjoje-tūrio kilpinę kreivę atvaizduojantis aparatas) |  |
| 20. | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kilpinės kreivės | Slėgio-tūrio, tūrio-srauto, srauto-slėgio, tūrio-CO2 koncentracijos |  |
| 21. | Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ išsaugojimas | Aparato atmintyje išsaugomi ≥ 72 val. trukmės monitoravimo duomenys – išmatuotų parametrų reikšmės ir grafiniai „trendai“ |  |
| 22. | Apsaugos (aliarmo) sistema | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema |  |
| 23. | Daviklių kalibracija | Slėgio ir/arba O2 daviklių kalibracija, nenutraukiant paciento ventiliacijos proceso |  |
| 24. | Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui: | 1. RS232 (arba lygiavertė) jungtis – ≥ 1 vnt. 2. USB jungtis - ≥ 1 vnt. |  |
| 25. | Komplektacija: | 1. Vežimėlis – 1 vnt.; 2. Medikamentų purkštukas – 1 vnt.; 3. Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas – 2 vnt. (pateikti nebūtina, jei iškvėpimo vožtuvai yra integruoti į kvėpavimo sistemą); 4. Paciento kontūro laikiklių sistema – 1 vnt.; 5. CO2 matavimo jutiklis – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės skirtos suaugusių kontūrams – 2 vnt. |  |
| 26. | Papildomi reikalavimai: | Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje išvardintas gamyklos numatytas funkcijas. |  |
| 27. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 28. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 29. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);\ - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 31. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |
| 32. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 33. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Antra pirkimo dalis. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (Skubios pagalbos skyriui) – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Aparatas pritaikytas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |
| 1.2. | Oro tiekimas | Iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos arba iš aparate integruotos turbinos |  |
| 1.3. | Deguonies tiekimas | - Centralizuotas - iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos; - Aparato darbui tinkamo O2 dujų slėgio diapazonas ne siauresnis kaip 2,8 - 6 bar |  |
| 1.4. | Elektros maitinimas | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥30 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo; |  |
| 1.5. | Aparato bendras svoris (nevertinant vežimėlio svorio) | ≤ 25 kg |  |
| 1.6. | Srauto matavimai | Skysčiams ir paciento sekrecijai atspari technologija |  |
| 1.7. | Vaistų purkštuvas | Integruotas aparate |  |
| 2. | Reikalavimai displėjui: |  |  |
| 2.1. | Ekrano parametrai | 1. Spalvotas, sensorinio valdymo; 2. Įstrižainė ne mažiau 12 colių; 3. Raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų. |  |
| 2.2. | Displėjaus padėties reguliavimas | Displėjus arba prie vežimėlio pritvirtintas aparatas su integruotu displėjumi reguliuojamos padėties – pagal poreikį palenkiamas aukštyn/žemyn |  |
| 2.3. | Atvaizduojamos informacijos išdėstymo ekrane keitimas | Esant poreikiui, vartotojas gali keisti ekrano komponentų (jame atvaizduojamos informacijos) išdėstymą |  |
| 3. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai: | - Slėgį kontroliuojanti ventiliacija (PC); - Tūrį kontroliuojanti ventiliacija (VC); - Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė); - Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija; - Slėgio palaikomoji (PS) ir CPAP ventiliacija; - Tūrio palaikomoji ventiliacija (VS). |  |
| 3.1. | Galimybė taikyti neinvazinę ventiliaciją | Aparatas pritaikytas neinvazinei ventiliacijai |  |
| 4. | Reikalavimai ventiliacijos parametrams: |  |  |
| 4.1. | Vienkartinis kvėpuojamasis tūris (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 2 - 2000 ml |  |
| 4.2. | PEEP (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1 - 50 cmH2O |  |
| 4.3. | Kvėpavimo dažnis (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 4 - 100 k/min |  |
| 4.4. | Maksimalus srautas | Ne mažiau 180 l/min |  |
| 4.5. | Slėgio arba tėkmės trigeris (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -1 iki -20 cmH2O, jei siūlomas slėgio trigeris, nuo 0,2 iki 2 l/min, jei siūlomas tėkmės trigeris |  |
| 4.6. | Maksimalus įkvėpimo slėgis (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 2 - 80 cm H2O |  |
| 4.7. | Deguonies koncentracija (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 21 - 100 % |  |
| 4.8. | Įkvėpimo laikas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 0,1 - 5 s |  |
| 4.9. | Kvėpavimo užbaigimas pagal srautą (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1 - 70% |  |
| 4.10. | Apnėjos trukmė (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 5 - 10 s |  |
| 5. | Matuojami (arba išvestiniai, apskaičiuojami) parametrai: | - Pikinis slėgis; - Plato slėgis; - Vidutinis slėgis; - Spontaninis ir priverstinis kvėpavimo dažnis; - Vienkartinis kvėpuojamasis tūris įkvėpime; - Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime; - Įkvėptas minutinis tūris arba spontaninis minutinis tūris; - Dujų nuotėkis; - Deguonies koncentracija; - Dinaminis tamprumas (angl. dynamic compliance); - Elastingumas (angl. elastance) arba pasipriešinimas (angl. resistance); - Paviršutinio kvėpavimo indeksas. |  |
| 6. | Grafinis ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir duomenų išsaugojimas bei perdavimas: |  |  |
| 6.1. | Parametrų kreivės ekrane | Grafinis slėgio, srauto ir tūrio kreivių monitoravimas |  |
| 6.2. | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Tūris-slėgis; tūris-srautas; slėgis-srautas |  |
| 6.3. | Parametrų tendencijų (angl. trends) išsaugojimas | Ne mažiau 72 valandos |  |
| 7. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema: |  |  |
| 7.1. | Rankiniai aliarmų nustatymai (kontroliuojami parametrai) | 1. Kvėpavimo takų slėgis 2. Iškvėptas minutinis tūris arba iškvėptas vienkartinis tūris 3. Deguonies koncentracija 4. Apnėja |  |
| 8. | Komplektacija: |  |  |
| 8.1. | Filtrų komplektas | 1 kompl. |  |
| 8.2. | Paciento kontūras | 1 kompl. |  |
| 8.3. | Paciento kontūro laikiklis | 1 vnt. |  |
| 8.4. | Integruotas kapnografijos modulis, sukomplektuotas su daugkartinio naudojimo CO2 matavimo davikliu | 1 kompl. |  |
| 8.5. | Y-tipo srauto matavimo modulis (arba kitas komponentas, naudojamas srauto matavimams atlikti) | 1 vnt.; kartu su moduliu pateikiama 10 kompl. jungiamųjų žarnelių su matavimo adapteriais (jeigu jos reikalingos srauto matavimo funkcijai užtikrinti) |  |
| 8.6. | Vaistų purkštuvas | 5 vnt. |  |
| 8.7. | Vežimėlis | 1 vnt. |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Įrangos, įskaitant integruotą kapnografijos modulį ir paciento kontūro laikiklį, garantinio aptarnavimo laikotarpis - ≥ 36 mėnesiai, daugkartiniam naudojimui skirtų įrangos priedų garantinio aptarnavimo laikotarpis - ≥ 12 mėnesių. |  |
| 14. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 15. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Trečia pirkimo dalis. Anestezijos aparatas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Anestezijos aparatas pritaikomas visų amžiaus grupių pacientams |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | 1. Anestezijos aparatas su integruotu paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi, be garintuvo; 2. Mobili įrenginio platforma su centrine stabdžių sistema, prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos jungiama siurbimo sistema, pasukamu sistemos ekranu ir bėgeliais priedų tvirtinimui; 3. Anestezijos aparatas pritaikytas tvirtinti (pakabinti) prie lubinės konsolės, sukomplektuotas su specialiu prie konsolės tvirtinamu aparato laikikliu. |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), nutrūkus elektros energijos tiekimui iš el. tinklo užtikrinantis aparato veikimą ≥ 90 min. |  |
| 4. | Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 280 iki 600 kPa |  |
| 5. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno arba prie aparato prijungtų balionų |  |
| 6. | Dujų maišymo sistema | Elektroniniu būdu valdoma |  |
| 7. | Anestetinių dujų tiekimo moduliai | Elektroniniu būdu valdomi, inžektoriniai dujų tiekimo moduliai, skirti elektroninei anestetinių dujų tiekimo kontrolei tikslinės anestezijos metu |  |
| 8. | Vienu metu prie aparato prijungiami anestetinių dujų tiekimo moduliai | ≥ 2 vnt. |  |
| 9. | Reikalavimai dujų moduliams ir jų pagalba realizuojamos funkcijos | 1. Įspėjamasis pranešimas, jeigu likutinis medžiagos kiekis pasiekia minimalų, gamintojo nustatytą, lygį; 2. Vizualinė analoginė skalė ir skaitmeninis (narkozės aparato ekrane) modulio užpildymo lygio rodymas. |  |
| 10. | Automatinė dujų kontrolė | Automatinis deguonies, oro ir garinio anestetiko tiekimas priklausomai nuo vartotojo nustatytos O2 koncentracijos įkvepiamose dujose ir pasirinktos garinio anestetiko koncentracijos iškvepiamose dujose |  |
| 11. | Aparato tiekiamų dujų matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai dujų kiekio matuokliai visoms (O2 ir oras) į aparatą tiekiamoms dujoms |  |
| 12. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 – 15 l/min |  |
| 13. | Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnis už nurodytą) | 0,3 – 15 l/min |  |
| 14. | Nustatomos tikslinės koncentracijos (automatinio valdymo anestezijos režime) | 1. Izoflurano iškvėpime EtISO; 2. Sevoflurano iškvėpime EtSEV; 3. Desflurano iškvėpime EtDES; 4. Deguonies įkvėpime FiO2; 5. Bendros arba minimalios šviežių dujų tėkmės srautas ≤ 0,3 l/min - ≥ 2 l/min. |  |
| 15. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Ne mažiau 25 l/min |  |
| 16. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas | Pageidautinas |  |
| 17. | Slėgio ribojimo vožtuvas (APL) | APL vožtuvas turi ekstrinę slėgio sumažinimo galimybę nekeičiant nustatyto slėgio reikšmės |  |
| 18. | Sekreto siurbimo sistema jungiama prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos | Būtina. Komplektuojama su daugkartinio naudojimo sekreto surinkimo indais |  |
| 19. | Ventiliavimo režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija; 3. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu arba minimaliu slėgiu tūrį užtikrinanti ventiliacija; 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu; 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija užtikrinanti tūrį arba slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį; 6. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija-paremianti slėgiu; 7. Slėgiu paremta ventiliacija su Apnea aptikimu. |  |
| 20. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį | ≤ 3,5 l |  |
| 21. | Plaučių atstatymo protokolai (angl. Lung reqruitment maneuvers) | 1.Vieno etapo manevras, vartotojo nustatyto slėgio taikymas nustatytą laiko intervalą; 2. Kelių žingsnių manevras: daugiapakopis slėgio didinimas ir mažinimas pagal vartotojo parenkamus parametrus; 3. Priminimo funkcija periodiniam protokolo atlikimui vieno etapo manevro taikymo režime. |  |
| 22. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus: |  |  |
| 22.1. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20 - 1500 ml |  |
| 22.2. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5 - 80 k/min. |  |
| 22.3. | Įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4:1 – 1:4 |  |
| 22.4. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0,2 - 10 s |  |
| 22.5. | Įpūtimo srautas | ≥ 180 l/min |  |
| 22.6. | Įkvėpimo slėgio ribų diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 10 - 70 cmH2O |  |
| 22.7. | Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0,3 - 15 l/min arba nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą |  |
| 23. | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | 1. Spalvotas; 2. ≥ 39 cm įstrižainės; 3. Su rotaciniu parametrų nustatymų ratuku; 4. Tvirtinamas prie anestezijos aparato su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe. |  |
| 24. | Grafininis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | ≥ 5 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 25. | Suvartoto anestetiko apskaičiavimas vienos procedūros metu | Būtinas suvartoto anestetiko apskaičiavimas vienos procedūros metu |  |
| 26. | Automatinės iš anksto nustatytų ventiliacijos parametrų ir aliarmų ribų parinktys | Būtinos. Pagal įvestus paciento duomenis (ūgis, svoris, amžius) ir/arba pasirinktą paciento kategoriją (vaikas, suaugęs) |  |
| 27. | Automatinis savikontrolės testas narkozės aparato sistemų patikrai | Būtinas automatinis savikontrolės testas narkozės aparato sistemų patikrai |  |
| 28. | Kilpinės kreivės | Slėgio-srauto arba slėgio-tūrio ir tūrio-srauto kilpinės kreivės |  |
| 29. | Skaitinės ir grafinės tendencijos | Būtinos skaitinės ir grafinės tendencijos |  |
| 30. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Maksimalus slėgis įkvėpime; 5. Plato slėgis; 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 7. PEEP; 8. Pasipriešinimas; 9. Tamprumas; 10. Anestetinių dujų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; 11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus; 14. CO2 ir tamprumo tendencijos. |  |
| 31. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtinas atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys |  |
| 32. | Pauzės režimas | Ventiliacijos laikinas sustabdymas išlaikant ventiliacijos režimo parametrų nustatymus, sustabdant šviežių dujų mišinio ir anestetiko tėkmę. |  |
| 33. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina 3 vnt., ≥ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema |  |
| 34. | Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna | Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  |
| 35. | Papildomas deguonies išvadas | Anestezijos aparate integruotas papildomas deguonies išvadas |  |
| 36. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius |  |  |
| 36.1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorinė sistema | Paciento gyvybinių funkcijų monitorinė sistema tvirtinama prie anestezijos aparato dedikuota alkūne su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe |  |
| 36.2. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 3. Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 60 min. |  |
| 36.3. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT (arba lygiavertis); 2. ≥ 39 cm įstrižainės; 3. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (angl. TouchScreen); 4. Ekrano rezoliucija: ≥ (1920 x 1080) taškų. |  |
| 36.4. | Monitoriaus valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu (angl. TouchScreen); 2. Parametrų valdymo ratuku ir/arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje. |  |
| 36.5. | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius | Ne mažiau kaip 10 |  |
| 36.6. | Reikalavimas aušinimui | Pasyvus (be aušinimo ventiliatorių) |  |
| 36.7. | Sąsajos | 1. Ne mažiau kaip 2 USB jungtys; 2. Ne mažiau kaip 1 tinklo sąsaja; 3. Ne mažiau kaip 1 jungtis papildomo ekrano pajungimui. |  |
| 36.8. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės informacijos; 2. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje su ≥ 15 sek. trukmės kreivių vaizdu; 3. Automatinis įvykio fiksavimas ir išsaugojimas prietaiso atmintyje. |  |
| 36.9. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multiderivacinis kanalas; 2. Kvėpavimas; 3. ST segmento analizė; 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. Temperatūra - ≥ 2 kanalai; 6. SpO2 – 1 kanalas; 7. Tiesioginis kraujo spaudimo matavimas - ≥ 2 kanalai. |  |
| 36.10. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL,aVF, V; 2. ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 20 – 350 k/min; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 3 %. |  |
| 36.11. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 10 – 240 mmHg; 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: 2.1. Automatinis; 2.2. Rankinis; 2.3. Besitęsiantis; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 mmHg. |  |
| 36.12. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 25 – 45C; 2. Kanalo matavimo paklaida 25 – 45C diapazone ≤ 0,2C. |  |
| 36.13. | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 ; 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams ≤ 3,0 (diapazone 70-100). |  |
| 36.14. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0 – 300 mmHg; 2. Matavimo paklaida be jutiklio ≤ ±1,5 mmHg arba ≤ ± 3 %. |  |
| 37. | Transportinis gyvybinių funkcijų matavimo modulis su integruotu ekranu, vizualinė ir garsinių aliarmų signalų indikacija | Prijungiamas arba įstatomas į paciento gyvybinių funkcijų monitorių |  |
| 37.1. | Modulio ekranas ir jo savybės | 1. Spalvotas, TFT (arba lygiavertis); 2. ≥ 12 cm įstrižainės; 3. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (angl. TouchScreen); 4. Ekrano rezoliucija ne mažesnė už 640x240 taškų. |  |
| 37.2. | Modulio maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 2.1. Modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. |  |
| 37.3. | Modulio matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 48 val. skaitmeninės informacijos 2. Įvykių išsaugojimas atmintyje; 3. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu vėlesnei jų peržiūrai; |  |
| 37.4. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG (multiderivacinis kanalas); 2. EKG/kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra ; 5. Neinvazinis kraujospūdis (1 kanalas); 6. SpO2; 7. Invazinis kraujospūdis (≥ 1 kanalas) |  |
| 38. | Su monitoriumi komplektuojami priedai: |  |  |
| 38.1. | EKG elektrodų prijungimo kabelis | 1 vnt., 3-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) |  |
| 38.2. | SpO2 matavimo daviklis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo, guminis, dedamas ant piršto, skirtas suaugusiems) |  |
| 38.3. | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui | 3 vnt., (daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių po 1 vnt.) |  |
| 38.4. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo, viena žarnelė tinkama visų siūlomų manžečių prijungimui) |  |
| 38.5. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1vnt., (daugkartinio naudojimo) |  |
| 38.6. | Invazinio kraujospūdžio matavimo linijų prijungimo kabelis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo) |  |
| 39. | Garantinis terminas | 1. ≥ 36 mėnesiai anestezijos aparatui ir paciento monitoriui; 1.1. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas; 2. ≥ 12 mėnesių priedams. |  |
| 40. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 41. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 42. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 43. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija); 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 44. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Ketvirta pirkimo dalis. Portatyvinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 7 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Portatyvus dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas, skirtas paciento transportavimui ligoninės viduje ir tarp ligoninių |  |
| 2. | Pagrindiniai techniniai parametrai: |  |  |
| 2.1. | Aparato su baterija svoris (be deguonies baliono, aparato bei baliono tvirtinimo konstrukcijos) | ≤ 7 kg |  |
| 2.2. | Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 2,8 iki 6,0 bar |  |
| 2.3. | Maitinimo šaltiniai: | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Integruota vidinė baterija, kuri viena arba kartu su komplekte pateikiama papildoma baterija užtikrina ≥ 8 val. trukmės aparato elektros maitinimą. |  |
| 2.4. | Aparato valdymo elementai | Aparato korpuse integruotas spalvotas aparato valdymo ekranas ir rotacinė parametrų parinkimo bei nustatymo rankenėlė |  |
| 2.5. | Darbo principas | Integruota vidinė turbina arba pneumatinis, Venturi principu veikiantis ventiliatorius |  |
| 3. | Į aparatą tiekiamos dujos | Deguonis iš ligoninės centrinės medicininių dujų tiekimo sistemos arba iš deguonies baliono (būtinos abi galimybės). |  |
| 4. | Ventiliacijos režimai: | - Tūriu kontroliuojama ventiliacija; - Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; - Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija; - Pastovaus teigiamo slėgio palaikomoji spontaninė ventiliacija; - Slėgiu kontroliuojama ventiliacija; - Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 5. | CO2 monitoringo funkcija | CO2 monitoringo funkcija, veikianti tiesioginio srauto (angl. „mainstream“) CO2 matavimo principu (arba lygiaverčiu), užtikrinančiu matavimų atlikimą nenaudojant vienkartinių matavimo linijų |  |
| 6. | Pagrindiniai ventiliatoriaus darbo parametrai: |  |  |
| 6.1. | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 2 iki 50 k/min. |  |
| 6.2. | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 100 iki 2000 ml |  |
| 6.3. | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,3 iki 10 s |  |
| 6.4. | PEEP nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0 iki 20 cmH2O |  |
| 6.5. | I:E santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1:4 iki 4:1 |  |
| 6.6. | Maksimalaus ventiliacijos slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 20 iki 55 cmH2O |  |
| 6.7. | Slėgiu palaikomos ventiliacijos slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 3 iki 35 cmH2O |  |
| 6.8. | Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 3 iki 15 l/min. |  |
| 7. | Aparato ekrane pateikiamos išmatuotos (arba apskaičiuotos) parametrų reikšmės: | - Minutinis tūris iškvėpime (MVe); - Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe); - Slėgis kvėpavimo takuose (grafinis atvaizdavimas ir skaitinė reikšmė); - Kvėpavimo dažnis (RR); - Baterijos įkrovos likutis (grafinis įkrovos lygio atvaizdavimas arba skaitinė vertė procentais). |  |
| 8. | Garsiniai aliarmai | - Minutinis tūris per aukštas; - Minutinis tūris per žemas; - Apnoe; - Aptiktas atsijungimas nuo kvėpavimo vamzdelio. |  |
| 9. | Komplektacija: | - Konstrukciniai elementai DPV aparato tvirtinimui prie paciento lovos ir reanimobilyje, - Tvirtinimo įtaisas DPV aparatui ir deguonies balionui, turintis nešimo rankeną. - Sieninė lentynėlė DPV aparatui arba sieninis DPV aparato laikiklis. - Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta prijungimui prie nešiojamo deguonies baliono (žarnelės jungties tipas suderinamas užsakant įrangą – jungtis turi būti suderinta su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamų deguonies balionų su integruotais slėgio reduktoriais jungtimis); - Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta deguonies tiekimui iš centrinės medicininių dujų tiekimo sistemos (žarnelės jungties tipas suderinamas užsakant įrangą – jungtis turi būti suderinta su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais deguonies tiekimo sistemos sieniniais lizdais); - CO2 matavimo jutiklis – 1 vnt. - Daugkartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės, skirtos suaugusiųjų kontūrams – 2 vnt. |  |
| 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |
| 15. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos:

- Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <…> “informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).