Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL DEFIBRILIATORIŲ IR ELEKTROKARDIOGRAFŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas |  |
| Adresas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Įmonės telefonas |  |
| Įmonės el. paštas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

„Defibriliatorius“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatorius |  | Vnt. | 5 |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS

„Defibriliatorius (su stimuliacijos funkcija)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatorius (su stimuliacijos funkcija) |  | Vnt. | 5 |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

III PIRKIMO DALIS

„Elektrokardiografas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografas |  | Vnt. | 12 |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirma pirkimo dalis. Defibriliatorius – 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu |  |
|  | Reikalavimai defibriliatoriui: |  |  |
| 2.1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos |  |
| 2.2. | Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J. |  |
| 2.3. | Defibriliatoriaus darbo režimai: | 1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (angl. trump. - AED) režimas. |  |
| 2.4. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė | Ne daugiau 7 s įsikrovimui iki 200 J |  |
| 2.5. | Automatinės funkcijos | 1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime. |  |
| 3. | Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui: |  |  |
| 3.1. | EKG derivacijų skaičius | Ne mažiau 3 |  |
| 3.2. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 20 iki 300 kartų/min |  |
| 3.3. | EKG amplitudės nustatymo parinktys | 40 (arba 30), 20, 10, 5 mm/mV |  |
| 4. | Reikalavimai ekranui: | 1. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau 14 cm; 4. Ne mažiau 2 kreivių atvaizduojama vienu metu. |  |
| 5. | Spausdintuvas | Defibriliatorius turi integruotą spausdintuvą |  |
| 6. | Maitinimo šaltiniai: | 1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 100 iškrovų, naudojant maksimalią energiją. |  |
| 7. | Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija | Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją |  |
| 8. | Defibriliatoriaus vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį | Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį |  |
| 9. | Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui | Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą |  |
| 10. | Komplektacija | Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: - daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems ir vaikams – 1 kompl., - vienkartinius defibriliacijos elektrodus (suaugusiems ar vaikams pasirenkama defibriliatoriaus užsakymo metu) –1 kompl. (įrangos išbandymui) (tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus) |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 15. | Garantinis laikotarpis | Defibriliatoriui (prietaisui, neįskaitant vidinio akumuliatoriaus) ir daugkartiniams defibriliacijos elektrodams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai, defibriliatoriaus akumuliatoriui suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 16. | Garantijos sąlygos | Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Antra pirkimo dalis. Defibriliatorius (su stimuliacijos funkcija) – 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu ir stimuliacija |  |
|  | Reikalavimai defibriliatoriui: |  |  |
| 2.1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos |  |
| 2.2. | Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J. |  |
| 2.3. | Defibriliatoriaus darbo režimai: | 1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (angl. trump. - AED) režimas. |  |
| 2.4. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė | Ne daugiau 7 s įsikrovimui iki 200 J |  |
| 2.5. | Automatinės funkcijos | 1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime. |  |
| 3. | Stimuliacija: |  |  |
| 3.1. | Stimuliacijos režimai: | 1. Stimuliacija pagal pareikalavimą (angl. -„demand“); 2. Fiksuota stimuliacija. |  |
| 3.2. | Stimuliacijos impulsas | Monofazinis |  |
| 3.3. | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 40 iki 170 impulsų/min |  |
| 3.4. | Stimuliavimo srovės keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 10 iki 140 mA |  |
| 4. | Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui: |  |  |
| 4.1. | EKG derivacijų skaičius | Ne mažiau 3 |  |
| 4.2. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 20 iki 300 kartų/min |  |
| 4.3. | EKG amplitudės nustatymo parinktys | 40 (arba 30), 20, 10, 5 mm/mV |  |
| 5. | Reikalavimai ekranui: | 1. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau 14 cm; 4. Ne mažiau 2 kreivių atvaizduojama vienu metu. |  |
| 6. | Spausdintuvas | Defibriliatorius turi integruotą spausdintuvą |  |
| 7. | Maitinimo šaltiniai: | 1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 100 iškrovų, naudojant maksimalią energiją. |  |
| 8. | Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija | Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją |  |
| 9. | Defibriliatoriaus vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį | Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį |  |
| 10. | Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui | Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą |  |
| 11. | Komplektacija | Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: - daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems ir vaikams – 1 kompl., - vienkartinius defibriliacijos - stimuliacijos elektrodus (suaugusiems ar vaikams pasirenkama defibriliatoriaus užsakymo metu) –1 kompl. (įrangos išbandymui) (tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus) |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 16. | Garantinis laikotarpis | Defibriliatoriui (prietaisui, neįskaitant vidinio akumuliatoriaus) ir daugkartiniams defibriliacijos elektrodams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai, defibriliatoriaus akumuliatoriui suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 17. | Garantijos sąlygos | Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Trečia pirkimo dalis. Elektrokardiografas – 12 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato vežimėlis | Į aparato kainą įskaičiuotas kartu su aparatu pateikiamas specialus vežimėlis (arba mobilus stovas), pritaikytas siūlomo aparato transportavimui, turintis aparato fiksavimui skirtą (-us) konstrukcinį (-ius) elementą (-us). |  |
| 2. | Aparato ekranas | Skystųjų kristalų (arba lygiavertis), jutiklinis, ne mažesnės kaip 5'' įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 taškų raiškos |  |
| 3. | Kardiogramos interpretavimo programinė įranga | Aparate įdiegta kardiogramos interpretavimo programinė įranga |  |
| 4. | Reikalavimai ramybės ritmo kardiogramos užrašymui | Ramybės kardiograma užrašoma pasirinktinai rankiniu arba automatiniu režimu |  |
| 5. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | 5/12,5/25/50 mm/s |  |
| 6. | Spausdinimo raiška, esant 25 mm/s greičiui | Ne mažiau kaip 8 taškai/mm (arba ne mažiau kaip 200 taškų/colyje) amplitudės ašyje, ne mažiau kaip 20 taškų/mm (arba ne mažiau kaip 500 taškų/colyje) laiko ašyje |  |
| 7. | Keičiamas elektrokardiografo spausdintuvo jautrumas (priklausomai nuo aparato darbo režimo) | 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
| 8. | Vartotojo pasirenkamos derivacijos | Standartinės 12 derivacijų |  |
| 9. | Galimybė kardiogramą peržiūrėti aparato ekrane | Kardiogramą galima peržiūrėti aparato ekrane |  |
| 10. | Aparato sąsajos: | - EKG kabelio jungtis; - Potencialų išlyginimo jungtis; - Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; - Ne mažiau kaip dvi USB jungtys arba ne mažiau kaip viena USB jungtis ir ne mažiau kaip viena RS232 jungtis. |  |
| 11. | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui bevieliu ryšiu: | - Aparate įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą (arba lygiavertė); - Aparatas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris. Tarpinis serveris turi būti instaliuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų turimoje „VMware“ virtualioje aplinkoje (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) (reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio). |  |
| 12. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 350 EKG arba ne mažiau 100 ramybės ritmo įrašų |  |
| 13. | Apsauga nuo defibriliacijos iškrovos | Aparatas turi apsaugą nuo defibriliacijos iškrovos |  |
| 14. | Aparato naudojami maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis aparato funkcionavimą budėjimo režime ne trumpiau kaip 90 min. (arba lygiaverčių parametrų). |  |
| 15. | Reikalavimai aparato akumuliatoriui | Akumuliatoriaus pilno įkrovimo trukmė ne ilgiau kaip 6 valandos. |  |
| 16. | Komplektacija: | - Elektrokardiografas (aparatas) – 1 vnt.; - Paciento kabelis – 1 vnt.; - Daugkartiniai elektrodai (galūniniai ir krūtininiai) – 1 rinkinys; - EKG gelis – 1 flakonas; - Terminis spausdinimo popierius – 1 pakuotė (aparato išbandymui) |  |
| 17. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 21. | Garantinis laikotarpis | - Aparatui su vidiniu akumuliatoriumi ir vežimėliui (arba mobiliam stovui) - ≥ 36 mėn.; - EKG kabeliui ir elektrodams - ≥ 12 mėn. |  |
| 22. | Garantijos sąlygos | Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos:

- Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <…> “informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).